电动骨钻髓输液系统技术参数

- 产品参数：

- 外观：表面加工及光泽色调均匀，且无伤痕、外形应圆整，滚花应清晰，不得有锋棱、毛刺、划痕等缺陷。

- 额定转速：电池满电时，1150r/min，允差不大于±10%。

- 空载噪声：≤75dB(A计权)。

- 径向圆跳动：≤0.1mm。

- 轴向移动：≤0.5mm。

- 输出扭矩：≥0.8N·m。

- 松开扳机，刹车停机时间≤1.5s；

- 夹持力：穿刺针与穿刺针连接的夹持力应≥1N。

- 使用：可充电。

11.含配套耗材十套。

- 产品主要特点

- 充电式设计，可反复使用

- 安全锁，防止误操作；

- 自主研发超低躁电机，运行稳定，噪音小；

- 三级指示灯显示，电量提示更精确；

- 超声波熔接工艺，密闭式结构，外形圆整无裂缝；