除颤监护仪技术规格要求

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 手动除颤符合行业标准与国家标准。

- ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能。

- 开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

- ★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 提供CPR 按压干扰滤过功能符合行业标准与国家标准。

- 抢救结束后提供数据分析报告。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

- 支持ST/QT实时分析。

- 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。

- 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 支持自检符合行业标准与国家标准。

- 自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。