技术参数

A包：

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	挥发性物质提取-微蒸馏联用仪
	配置如下：溶剂辅助蒸馏器1个，真空泵1套，超级恒温水浴1台，微蒸馏器1个，韦氏蒸馏器1个，不锈钢固定支架及配套附件1套，液氮罐1个。                                                     

1、工作条件

1.1、电源电压：220V；

1.2、频率：50Hz；

1.3、环境温度：5℃-40℃；

1.4、相对空气湿度：最大80%；

1.5、储液容积：5L

1.6、空载最低温度：-12℃

1.7、调温范围：-10℃

1.8：流量：35L/min

2、技术参数

2.1、快速、准确地分离食品中的挥发性香气物质，适用于溶剂萃取液、水性食品、水性食品悬浊液等。低温操作，避免温度对样品的影响，对于高沸点的挥发性香气也能实现高回收率

2.2、整套系统的工作真空度不高于10-3Pa

2.3、溶剂辅助蒸馏器由高纯度玻璃原料制成，一次高温成型。装置内部管路设计合理，保证挥发物质与冷却水、冷阱充分接触

2.4、整套系统密闭性能卓越，能在10-5Pa的高真空度下正常工作

2.5、分子泵的抽气速度：≥40L/s，极限真空度不低于10-5Pa

2.6、包含全量程真空计，可实时显示系统内部的真空度

2.7、提供整套系统专用连接组件，保证系统真空度符合操作要求

2.8、配备外循环水浴，水浴温度范围：25-60℃，外循环流量：≥8L/min

2.9、整套系统控温精度：±0.1℃

2.10、需给进样瓶提供25-60摄氏度的水浴，加入磁子作为蒸馏操作期间的汽化中心

2.11、通过韦氏蒸馏器对溶剂辅助蒸馏器处理后样品进行除去溶剂操作

*2.12、通过微蒸馏器对韦氏蒸馏器处理后样品进行最终浓缩，最低浓缩体积为15-100µl

*2.13、微蒸馏器利用螺旋分馏柱在真空套管内分离溶剂与非挥发性组分，有效提高沸点≥100℃的挥发物的回收率，最大样品量：5ml

2.14、包含必备固定部件及连接组件，保证各个玻璃部件固定牢固且方便操作
	台
	1

	2
	高速冷冻离心机
	技术规格：

1、微处理电脑控制，白底黑字的LCD液晶同时显示设定参数和实际运行参数；专用的数字式程序键。

*2、转头自锁系统，超级迅捷，超级安全。

*3、密封吊篮锁定系统，须提供最大的生物安全保障，提供生物安全认证证明材料。

4、智能离心控制系统，自动优化离心的最佳状态。

5、电动门锁：机械式和电动式锲合门锁系统兼具优点，具有高度的可靠性。

* 6、具有新型材料-碳纤维材质转头，无金属疲劳出现，增强了使用寿命和安全性，机械强度高，防各种化学腐蚀、可以高温灭菌。

*7、双重定时模式：

At-Start定时模式标准模式（按下Start启动键后开始计时）；At-Speed定速计时模式（转速达到设定值后开始计时）。

* 8、双重温度模式：空气/样品腔温度显示模式；样品温度显示模式

温度控制（冷冻型）：-10℃到+40℃

Pre-Temp预冷（冷冻型）：到4℃只需15分钟（室温23℃）

* 9、最大容量：角转头：≥6×100ml；水平转头：≥4×400ml

*10、最大转速/离心力：角转头： ≥15200rpm/25830xg；水平转头：6300rpm/7188xg

* 11、程序：≥99个（5个快捷程序）

12、离心时间：0-9小时99分,连续离心，瞬时（短促）离心

13、加速设定：≥9档；减速设定：≥10档

*14、需提供对此项目的售后服务承诺书
15、配置：

① 高速冷冻离心机主机  1台

*② 30×1.5/2ml密封铝合金角转子 （含自动锁定功能）1套

（*最大转速/离心力：≥15200rpm/25830xg）

*③ 8×50ml碳纤维材质角转子（含自动锁定功能）  1套

（*最大转速/离心力：≥14500rpm/24446xg）
	台
	1

	3
	微波消解仪
	1 适用范围

用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。

2 技术指标

2.1 主机

2.1.1 采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W，仪器可根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，确保样品消解彻底。

2.1.2 炉腔应为316L不锈钢材质的工业级微波谐振腔，钢板厚度≥3mm，炉腔体积≥36L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保承诺。

2.1.3 弹出式缓冲安全防爆炉门，采用双重锁定自检系统，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。

2.1.4 炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

2.2 温度监控系统

*2.2.1 具备非接触式底部红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描监测，测温范围不小于0-350℃，控制精度±0.1℃；

*2.2.2 可配置插入式主控罐温度监控系统，以便实时监测消解罐罐内样品温度。为确保精确控温的同时避免其他测温方式易产生火花而造成的危险，插入式主控罐温度监控系统应采用光纤控温技术，测量范围不小于-40℃～305℃，控温精度：±0.1℃。（须提供“可自由切换测温方式”和“可同时使用两种测温方式”的软件界面截图佐证）

2.3 压力监控系统

2.3.1 主控罐压力监控系统：采用高精度压力传感器，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.01MPa。

2.3.2 全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。

*2.4 除具备温度和压力监控系统外，仪器应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行；（须提供软件截图佐证）

2.5 消解转子系统

2.5.1 可同时处理不少于10个样品

*2.5.2 单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360℃旋转，无需360°往复旋转，旋转过程中无停顿，在温度和压力精确测量的同时，最大程度保证消解均匀性，并且有效降低电机负荷，提高仪器可靠性。（须提供证明材料佐证）

*2.5.3 外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。（须提供第三方检测机构出具的 耐压≥20Mpa的检测报告佐证）

2.5.4 内罐：应采用优质TFM材料，容积≥100mL。

2.6 软件操作系统

*2.6.1 操作系统内置专业应用方法库，仪器自动识别消解罐位置，免去罐数计数和输入的繁琐，使消解实验更加方便快捷。（须提供“内置专业应用方法库”和“仪器自动识别消解罐位置”的软件截图佐证）

*2.6.2 支持消解/萃取/合成工作模式切换，可配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。（须提供软件截图佐证）

*2.6.3 配备7寸液晶彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态及温压变化，可以随时切换到曲线显示界面。（须提供软件截图佐证）

*2.6.4 温压双控，操作界面同时显示温度值和压力值，提供精确控温的同时应可设置压力控制梯度，可自由切换标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式。（须提供软件截图佐证）

*2.6.5 内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。（须提供软件截图佐证）

*2.6.6 操作系统应符合21CFR Part11中的要求，可实现用户权限分级管理并密码登录、历史数据不被修改、仪器运行日志追溯等功能。（须提供软件截图佐证）

3  配置要求

3.1 微波消解仪主机1台；

3.2 非接触式底部红外全罐温度监控系统1套；

3.3 高精度压力监控系统1套；

3.4 全罐压力监控系统1套；

3.5 COT实时异常监控系统1套；

3.6 消解转子系统1套；

3.7 辅助工具及专用工具包1套；

3.8 赶酸仪 1台
	1
	台

	4
	多功能酶标仪
	一、技术指标

1.常规指标

*1.1检测功能：标配支持光吸收、荧光、时间分辨荧光、化学发光(辉光和闪光) 、生物发光共振能量转移

**1.2可升级检测功能：气体控制模块

*1.3光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统

1.4光源：高能氙闪灯

*1.5检测器：3个独立检测器

1.6.1光吸收：光电二极管

1.6.2荧光：可检测800nm以上荧光信号的红外敏感光电倍增管

1.6.3化学发光：可检测微弱化学发发光的暗电流单光子计数光电倍增管

1.7光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收，荧光，发光，时间分辨荧光1nm间隔扫描

1.8温控范围：室温+4℃-45℃

1.9 湿度控制功能：能够有效防止长时间动力学检测中样本的挥发

1.10 振荡器：振荡模式，速度，幅度可调

*1.11 读板类型：6-1536 孔板

1.12测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求

2.光吸收检测

*2.1波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔

2.2带宽： 200-1000nm范围内均是5nm

*2.3读数范围：0 – 6Abs

2.4杂散光：< 0.005% at 230 nm

2.5可选配超微量检测板，可同时测定32个微量核酸样品，上样量2 µL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测。

3.荧光检测

3.1光栅带宽可调，200-1000nm范围内最小带宽5 nm（须提供软件界面截图并加盖制造厂商公章）

*3.2波长范围：顶读激发200-1000nm，底读激发200-1000nm（须提供软件界面截图并加盖制造厂商公章）
3.3波长范围：发射270-840 nm

3.4荧光检测灵敏度：< 0.4 fmol 荧光素/孔

3.5 荧光动态范围：> 6个数量级

4.化学发光

*4.1独立化学发光检测模块，含光栅以及独立滤光片检测光路

*4.2标配8位滤光片轮，支持多色发光检测，实现在活细胞内实时监测蛋白相互作用（须提供软件界面截图并加盖制造厂商公章）
*4.3化学发光灵敏度：< 7 amol ATP/孔

*4.4具备发光光谱扫描功能，可进行1 nm步进发光光谱扫描

4.5化学发光动态范围：> 7个数量级

5.时间分辨荧光功能

*5.1TRF专用高能氙闪灯，光栅和滤光片双光路

5.2具有TRF时间分辨荧光1nm间隔光谱扫描功能

*5.3TRF 检测灵敏度：< 1 amol Eu/孔

*5.4支持板型：6-1536孔板

6.可升级AlphaScreen/AlphaLISA

*6.1独立滤光片检测光路，配置专用Alpha检测光源

*6.2支持板型：6-1536孔板

6.3检测灵敏度：< 100 amol/well

7.标准配套软件

7.1仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式

*7.2中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库

7.3智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，分液位置及分液量错误报警等

7.4智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置

7.5软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡以及内置自动分液器的冲洗、分液操作，可实现同步分液和信号测量功能，满足多步骤快速动力学反应的需要

7.6
可自定义计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线

*7.7具有强大的结果报告输出功能， xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格，支持报告email 发送

7.8软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序

8.配置要求

8.1主机：包括光吸收、荧光、化学发光（含8位滤光片光路）、生物发光/荧光共振能量转移、时间分辨荧光功能

配套中英文在内8种语言版本高级分析软件1套，无安装限制

*8.2需提供针对此项目的售后服务承诺书
	台
	1


B包

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	凯氏定氮仪(含消解仪)
	主 要 参 数 指 标

1.定氮仪主机部分：

*1 仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统；

2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法；

3 检测范围：0.1-240mgN；

4 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

5 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

6 测定样品重量：固体≤6g  液体≤16ml；

7 操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；

8 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测；

9 采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性；

10 蒸馏时间：0—60min 连续可调；

*11 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率；

*12 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；

13 具备安全门自动监测及消化管在位检测功能；

14 具有紧急停止操作功能，保证实验安全。

15 具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计；

2.消解部分：可批处理20个样品

1、炉内温度连续可调，可控温度恒定，仪器操作简单 ；

2、炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好，热传导效率高；

3、 整机机箱采用不锈钢材料制成，具有良好的耐腐蚀能力 ；

4、整机具有过压、过流、过热等多重保护；

*5、温度：室温+5℃～450℃；

*6、加热方式：红外加热及高纯石墨传导；

*7、控温精度：±1℃；

8、功率：3.6KW；

9、最大电流：16.4A；

10、可同时处理样品数量20个；

11、消解管：300mL ；

12、隔热：高密度硅酸铝；

3.排废系统

1.整机简易、轻便、结构紧凑，易操作；

2.密封盖采用卡扣式设计，可以自由拆卸、清洗方便；

3.密封盖采用PFA注塑成型，耐强酸强碱腐蚀；

4.内部逆止阀设计，防止冷凝水逆流影响实验；

5.标配水射真空泵，清除消解实验过程中产生的酸气；

6.排气口快插接头式设计，可以同时满足与标配水射真空泵和废气吸收系统连接需要；

7.整机采用防腐材料制成；

8.滴盘设计，防止酸液滴落损伤实验人员。

配置清单：

主机1台、硅胶管6米、消化管架1个、消化管20支；石墨消解仪（20孔）和排废系统一个。 
	台
	6

	2
	磁场冷冻冷藏箱
	*1、磁场类型：恒稳磁场；

*2、磁场强度：0-10mT可调；

*3、磁场精度：±0.1mT；提供第三方检测报告；

*4、温度范围：-20℃~RT；

*5、温度控制精度：±0.5℃；提供第三方检测报告；

6、腔体容量：50L；

7、输入电压：220V；

8、工作环境：5-30℃

9、7寸液晶屏显示，采用宽电压输入设计，符合IEC标准满足电磁兼容环境，长期使用无刮痕；

10、独特的风道循环加热/制冷系统，腔体圆弧角设计，一体化外保温处理，具备高性能的密封，满足长时间使用要求；

11、智能可编程控制系统，性能更稳定，界面简洁，操作更轻松；

12、领先的人工智能调节算法，无超调，具备PID自整定和自学功能；

13、试验箱具有开门即停功能，使用安全，当机器发生故障时，动态显示屏会出现故障信息，同时启动数据保护；

14、紫外线杀菌，可定期对箱体内部进行消毒，有效杀灭循环空气中的浮菌。

15、优质压缩机和环保制冷剂，先进的电子膨胀阀精密控制系统，优化制冷管道工艺，确保设备按设定温度运行。


	台
	1

	3
	分散机
	操作面板清晰显示，易于读取

*无碳刷直流马达：无碳粉污染，使用更持久、更安静

处理范围：1 ml - 1.5L

最大处理粘度：5000 mPas

转速范围：3000 - 25000 rpm

转速偏差：2%

*即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性

转速控制和显示：无极调速，LED显示

*计时功能：可设定正计时或倒计时，LED显示，支持100%连续运行

*智能诊断功能：仪器自检故障并采取相应的安全措施，显示安全代码兼容所有的 S18 刀头

*过载保护: 是

*可选一次性分散刀具，和一次性分散管，用于处理生物样品

DIN EN 60529 保护方式：IP 30

*标配USB接口

配置

主机 1台，支臂1根，内六角螺丝1个，内六角扳手1个，USB 数据线1根，用户指南，保修卡
	台
	1

	4
	加热板
	产品描述：

固定安全温度：温度超过550℃即停止加热 

热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸 

数字显示：便于精确控制或重复设置温度 

微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，以保证恒速运转和保持设置温度 

陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，抗化学腐蚀性能极好 

温度控制器：连接接触式电子温度计,可以精确控制溶液温度
控制面板抬高：使溶液溅到面板的几率最小化，便于读取数字和控制转速

技术参数：

加热点位数：1

热输出功率：1000 W

加热温度范围：50 - 500 °C

加热温度控制：LED 

控温精度：±0.5℃，可提供第三方检测报告；
最大容量：10L
加热速度：5 K/min

工作盘材质：玻璃陶瓷

玻璃陶瓷盘面具有非常好的耐化学腐蚀性能

盘面尺寸: 180×180mm
环境温度：5 - 40 °C

相对湿度：80 %

IP保护等级： 21
	台
	30

	5
	旋转蒸发仪
	1.仪器主机电动升降，马达升降行程140mm，具有安全停止功能，最低点设置0~60mm，高度可调。

2.*间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。

3.*转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速5~280rpm无极可调，最低转速不高于5rpm。

4.控制面板：位于加热锅左下方，防止蒸汽烫伤。     

5.*三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2。

6.内置定时功能，方便实现重复性实验。

7.平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅。

8.PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。

9.电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品。

10.专用退瓶旋钮便于取出紧密结合的蒸发瓶。

11.*红外接口用于加热锅和旋转马达间数据传输

12.*可提供免费试用软件来控制旋转蒸发仪，实现多功能梯度功能和自动蒸馏。

13.配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵。

14.加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，全量程范围温度偏差不高于±1℃。容积不少于3L，加热功率1300W。

15.*加热锅安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节

16.加热锅底部采用锥形设计，快速升温，有效缩短实验前期的等待时间，最大程度利用有效容积。加热锅可以单独使用，水油浴一体。

17.*加热锅带锁定功能键，避免误操作

18.工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C

20.配置：

20.1数显型旋转蒸发仪主机

20.2玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶

20.3数显型加热锅
	台
	3

	6
	小型台式离心机
	转子容量：12 x 1.5 / 2 ml 离心管（可通过选配件离心 0.4 / 0.5 ml 或PCR联管）

转速范围：0 / 800 – 15,700 rpm转速偏差：± 5%

离心加速度：16,500 G

定时功能：是，7字段LED显示

定时范围：20秒 - 99分59秒，1秒步进

*配平监测功能：是，诊断过载或非平衡状态并报警

按键自动开盖：是

急停功能：是

安全保护功能：是，转子标配金属盖，且仅在密闭条件下可运行

*转子更换无需任何工具

*编程功能：是，主机即可编辑并保存9个程序，无需任何软件

*标配USB接口，可实时升级至最新固件版本

DIN EN 60529 保护方式：IP 20

配置：

主机1台，电源线1根，USB数据线1根，12位1.5 / 2 ml 金属转子及金属盖1套，操作说明书，保修卡
	台
	2

	7
	醒发箱
	功率：2.2 kW
电流：9.5 A
插盘式冷藏醒发箱：32盘(玻璃门）
单次最高产能：16层32盘600x400mm 不含烤盘
单门或双门：上下门
温控范围：冷藏+3℃~50℃
分段式冷藏和发酵
PCB面板，双系统控制
24小时程序设置
高密度PU
门框及玻璃设防雾功能
压缩机高低压保护装置
双层独立控制，循环风为双出风口设计
箱体采用不锈钢304 
	台
	1

	8
	纯水机
	1.预处理包：作用是滤除原水中细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质，降低进水浊度，防止RO膜被污堵；
2.反渗透膜：采用反渗透膜，双级反渗透，更能有效去除水中的各类盐离子，有机物，细菌，病毒，脱盐除菌率达99%以上；
3.膜片纯水输送泵：采用纯水专用输送泵，超纯水取水速度快，可达每分钟1-1.5升；
4.UV灯：采用254nm紫外光除去系统中的细菌；
5.超纯化包：采用超纯水专用离子交换树脂及特殊流路设计，超纯化效率高，能有效去除水中的痕量离子物质，保证水质稳定；
6.终端微滤：用0.22微米孔径的滤膜或者中空纤维滤膜，滤除大于0.22微米的污染物，使微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml.
7.电源:220V/50HZ  200W；环境温度:5-40度；湿度:10%-80%
8.进水水源：城市自来水，TDS<400ppm，水温5-40℃，水压0.15-0.4MPa
9.造水速率：≥20L/h，取水速率：1-1.5L/min
10.出水水质：（两种水质）
   Ⅲ级纯水：电导率<5μs/cm@25℃；符合中国GB6682-2008的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；
I级超纯水：比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃；符合中国GB6682-2008的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；
总有机碳<10ppb，微生物<1cfu/ml　
热源含量:<0.005EU/ml，微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml 
吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001，可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm
重金属含量(ppm.max):＜0.01
11.系统MOLIC微电脑智能控制，
12.系统内置定时冲洗程序、RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗
13.内置手动水循环程序，超纯水自动循环程序，保持超纯水水质
14.水质比电阻在线监测、完全实现人机对话
15.大容量超纯化柱
	台
	1

	9
	氮吹仪
	可容纳样品试管尺寸范围为直径10～29mm、内装液体体积1～50ml
适用于试管、锥形瓶、离心管等。 较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置，可方便升降支架进出。使用氮气或空气吹扫样品表面。恒温控制，水浴提供温和加热。氮气消耗量低，330ml/min/样品。带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量。每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量。导气针：不锈钢，4英寸×19号（可更换）所有部件均为实验室级，可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型，抗腐蚀。
使用试管范围（标配）：10-30mm
使用试管范围（选配）：5-16mm
气体流量：0-10lpm
气体输入范围：30-150psig
气体输出范围 ：0-30 psig
内尺寸（内径×深）：21.6×11.4cm
最大功率：500W
温控类型：机械恒温
水浴温度控制范围：室温～90℃
温度控制精度：± 2℃
材质：不锈钢
	台
	1

	10
	油泵
	大气压下的流速：8(133)m3/h(L/min)
极限真空压力（分压强）：5×10-4(4×10-4)mbar(Torr)
极限真空压力（全压强）：2×10-3(1.5×10-3)mbar(Torr)
油箱容积：1000ml
功率 50Hz/60Hz：0.37/0.4kW
马达转速 50Hz/60Hz：1450/1740rpm
环境温度：10 to 40℃
链接法兰：DN16KF
噪音指数：50dB
	台
	1


C包

	序号
	设备（服务）名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	多参数可控热风干燥特性试验台
	设备含①空气导流装置②实验台外壳③实验台内胆④物料仓⑤传感器仓⑥电动密封阀⑦轴流风机⑧排湿风扇⑨实验台侧板⑩空气加湿器⑪电热装置

①风量供给装置：主要由轴流风机来实现风量的供给；
②电加热装置：主要是电阻丝加热空气介质，进而形成仓内热空气循环；

③物料筛盘：筛盘尺寸为φ25cm，筛网为不锈钢材质，12目，

可满足各种谷物的尺寸；
④显示装置：包括干燥介质温度、干燥介质相对湿度显示；
⑤数据采集及控制系统：控制系统的工作界面，包括温湿度设定及端口选择（包括PLC端口和数据采集端口），系统采集的数据会自动存储为扩展名为.xls的表格文件,表格的表头从左到右依次是日期、时间、热风温度、热风湿度、设定温度、设定湿度；
⑥各部件控制装置：可以控制风机启停、排湿机构启停、加热装置启停、加湿装置启停；
⑦风速：0.1～1m/s；
⑧湿度精度：±4%RH；
⑨风温范围：室温～100℃；
⑩湿度范围：20～80%RH；
⑪温度精度：±1℃；
	套
	1

	2
	谷物连续干燥工艺模拟及智能测控试验系统
	处理量（kg/h）：150-200；
降水幅度（%）：20；
出机物料水分（%）≤15；
功率（kw）：37；
设备电源应选择380V/220V，37kw以上的电源，使用过高或过低的电压会造成设备故障，应联络电力公司调整；
①电加热器：整台试验系统的热源装置，由翅片式电加热管组装而成，位于冷凝器出口和干燥机入口之间，工作过程中起补充加热的作用；②干燥机主体：是试验系统的烘干粮食的主体，粮食与干燥介质在干燥段内进行湿热交换，干燥段采用角状盒结构，混流方式干燥；③风冷冷凝器：采用卧式列管式结构，湿热尾气作为热流体走壳程，外界冷气作为冷流体走管程，两种流体在管外进行冷凝换热，实现湿热尾气的冷凝除湿和相变放热的过程；④风道：热风输送、尾气冷凝前后回收的通道；⑤控制系统：控制实验系统各个部件的启停并协同工作，数据显示、采集和存储；⑥热源装置：电热热风炉；⑦标准配置：干燥机主机、提升机、风机、风道、控制箱。
	套
	1

	3
	微波真空干燥箱
	1、微波频率：2450MHz
2、微波功率档：0~800W
3、供电电源：220V 50Hz
4、输入功率：1.0KW
5、磁控管冷却方式：风冷
6、变压器冷却方式：风冷
7、真空泵：1.5KW液环真空泵，极限真空-0.095MPa
8、工作温度范围：40~150℃可调可控
9、脱水能力：0.8kg/小时
基本功能：
1、能适应不间断生产作业
2、功率可调
3、自动控制干燥温度
4、智能安全门设计
5、生产监查可视窗口
	台
	1

	4
	分光测色计
	1、照明/受光系统:d/8（漫射照明，8°方向接收）SCI（包含镜面反射光）/SCE（不包含镜面反射光）同时测量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C）
2、传感器:硅光二极管阵列（双列36组）
3、分光方式:平面回折光栅
4、积分球尺寸不小于Φ40mm
5、测量波长范围:400 nm～700 nm
6、测量波长间隔:10 nm
7、半波宽:约10nm
8、反射率测量范围:0～175%，分辨率：0.01%
9、照明光源:脉冲氙灯（含UV滤镜）
10、测量时间:约1秒
11、最小测量间隔:约2秒（SCI或SCE模式）
12、测量/照明口径:Φ8mm/Φ11mm
13、重复性:光谱反射率：标准偏差小于0.1%，色度值：标准偏差值小于ΔE*ab 0.04* 当白板校准后以10秒间隔测量白板30次
14、器间差:小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV)* 23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板
15、语言模式:英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文
16、标准观察者:2°视角、10°视角
17、观察光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12（最多可同时选择两种光源进行显示）
18、显示内容:光谱数据/图，色度值，色差值，合格/不合格，仿真色彩，色彩评估
19、色空间/色度指标:L*a*b*，L*C*h，Hunter Lab，Yxy，XYZ及这些色空间的色差，Munsell MI，WI(ASTM E313)，YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)，ISO Brightness，8度光泽度
∆E*ab (CIE1976)，∆E*94 (CIE1994)，∆E00 (CIE2000)，CMC (l:c)

20、内存:不小于4000组，标准色数据：不小于1000组
21、彩色LCD显示，给您提供较好的简便性及可操作性！
22、锥状测量探头可以更好地进行测量定位，垂直机身设计保证了测量方便性，甚至凹陷表面也可以轻松测量。
	台
	1

	5
	真空干燥箱
	5块搁板

①电源电压：AC220V②输入功率：1450W③控温范围：RT+10～200℃④温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃⑤达到真空度：133Pa⑥真空表：机械指针式⑦内胆尺(mm)W×D×H415×370×345⑧工作室材料：不锈钢304(1Cr～18Ni9Ti)
	台
	1

	6
	快速水分测定仪
	主要技术参数：
1、高亮卤素灯HBM传感器
2、铸铝外壳，多层不锈钢加热枪
3、实时动态曲线/时间日期
4、温度、时间可调
5、百分比显示水分含量、干燥余量
*6、三种加热模式可选（标准、快速、柔和），三种停机模式可选（自动、手动、定时）
*7、最多可记忆15组干燥进程，带两个温度点的校正组件，确保仪器加热单元始终精准修
8、5寸全彩触摸屏，中英文显示切换，
9、最大称量110g，精度1mg，使用温度5-45℃，相对湿度≤80%
10、温度范围40-199℃,温度间隔1℃，温度传感器PT-100
11、水分范围0.00%-100.00%，精度0.01%
12、干燥剩余范围100.00%-0.00%，精度0.01%
13、输入电压110/220V 50/60HZ
	台
	1

	7
	乳化均质机
	1、额定电压：AC220V；

2、额定频率：50/60Hz；

3、额定转矩：17.1N·cm；

4、工作制式：S1；

5、输入功率：850W

6、输出功率：500W；

7、转速调节范围：2000～28000 rpm；

8、运行控制方式：组合式控制；

9、旋钮转速控制制式：无级转速；

10、数字显示：LED数字；

11、定时控制范围：1-1000min；

12、工作头最大扭矩17.0N·cm；

13、工作头材质：SS316(不锈钢)；

14、工作头18G；

15、处理量：50-1500ml；

16、转子最大线速度：15m/s；

17、最小/最大浸入液体高度：45/160mm；

18、最高使用温度：120℃。
	台
	1

	8
	真空红外干燥箱


	1、腔体尺寸：600*700*500mm（w*d*h）
2、箱    门：钢化玻璃
3、隔板数量：3层独立控温
4、极限真空：≤133pa
5、使用温度：rt*10~200℃
6、材    质：内外SUS 304
7、抽气速率：4L/S
8、真空系统：集成安装
9、公共支持：电    源  380V50HZ
	台
	1

	9
	实验型QFN-8000S气流喷雾干燥机


	1、水分蒸发量：1500-2000ml/h；
2、最小进料量：50ml；；
3、干燥室直径：220mm

4、最高进风温度：250℃（可调）；
5、加热器容量：3.5kw；
6、送风机功率0.55kw风量108m3/h；
7、压缩机功率0.58kw风量36L/min;

8、电力4.5Kw；

9、动力电源220V；

10、雾化室、旋风分离器、物料收集瓶、废料收集瓶采用高硼硅玻璃；

11、机壳采用SUS304；

12、彩色LCD 触摸屏参数显示；

13、配置原装干燥系统。
	台
	1

	10
	小型垂直电泳系统
	1.功能：该设备主要用途为蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳和微型胶的快速、高质量的印迹转移；
2. 配置清单：电泳槽1个，玻璃板5套，灌胶系统2套，上样引导装置1个，电泳梳5把，基础电泳仪一个；
3. 技术指标
3.1、同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验；
3.2、胶面积：8.3x7.3 cm；短玻璃板：10.1x7.3 cm；长玻璃板：10.1x8.2 cm；
3.3、玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性；
3.4、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样；
3.5、电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合；
3.6、阴极用涂有铂的钛做成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场；
*3.7、模块化：可换置转印（western blot）等模块；
3.7、输出范围：电压10-300V；电流4-400mA；功率75W(最大)；
3.9、输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟；
3.10、有断电后自动恢复功能；
3.11、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳；
	台
	1

	11
	质构仪
	主机：（含上下控制触摸健，包括力量感应元、专业食品物性分析软件、探头转换器、连接杆）；测试平台：HDP/90；针形探头：TA/2N；柱形探头：TA/2、TA/5、TA/36；压盘探头：TA/100；球形探头：TA/0.75S；轻型切刀：TA/LKB；反挤压装置：TA/BE；锥形探头：TA/45C

硬件参数： 

①力量感应元：20kg；(不同量程可选）②力量感应元显示精度0.001 g（分辨率精度同时同步到软件显示上），感应元精度不低于0.005%；附感应元精度检测证明；③位移精度：0.001mm，速度解析度：0.001mm/s；④升降臂全距：0-400mm；⑤升降臂移动速度：0.001-45 mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距0.01-400 mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定；⑥力量感应元校准：可以通过第三方国际标准砝码进行验证和校正；⑦力量感应元保护：四重保护装置，带有感应元机械限位保护装置；⑧仪器硬件功能：双通道操作系统，可外联电脑，同时主机带有软键盘上下快速慢速控制按键4个以及设备运行显示灯，脱离软件进行实验控制；⑨软件数据采集率：可调 20-2000组/秒。每组4个通道同时读取。

软件参数：

①测试方法：方法设置一页便捷式设计；设置界面同时显示实验类型，单次测试、全质构测试，恒压测试，循环测试，保持测试。同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，方法加载和另存显示在同一界面，同步进行；可自行测定样品材料系数；

②测试显示：软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上，也可分开显示。测试数据如力，时间，距离，样品高度在测试过程中同步显示到的软件。③数据分析：软件页面中英文可调，操作简单容易上手，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片；④自带软件教学功能：软件内直接调用自带不少于十种动画视频；（提供软件截图证明）；软件内包含不少于10个领域应用方法库，测试方法可直接调用；测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择。软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索

物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用；（以上功能提供软件截图证明）

⑤技术支持：厂家提供持续开设线上培训课程的能力，软件自带不少于10个领域50种以上测试方法库，方法包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，实验曲线图，测试后如何分析结果；另外仪器带有应用方法库手册；

⑥软件自带实验报告，包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能，不可编辑报告，可实现实验追溯功能。
	台
	1

	12
	房间改造及配套设施建设
	1、墙面装饰板36m²，（1.龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类 、规格:龙骨中间填塞岩棉 3.面层材料品种、 规格、颜色:石膏板）
2、墙面喷刷涂料72m²，（1.基层类型:石膏板 2.刮腻子要求:二遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆）
3、柜台24m，（1.木制试验台 2.木制台面、木制 柜门 3.0.8米高0.8米宽）
4、风扇4台，（1.名称:排风扇 2.300mm*300mm 3.玻璃上开洞）
5、塑料管16m，（1.安装部位:室内给水管 2.材质、规格:PPR DN50mm 3.连接形式:热熔连接）
6、洗涤盆1组，（1.材质:不锈钢 2.附件名称、数量 :水龙头、附件、管件等等）
7、BV6mm²配线156m，（1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV ）4.规格:6 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷）
8、BV2.5mm²配线66m，（1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷）
9、线槽45m，（1.名称:塑料线槽）
10、控制开关15个，（1.名称:漏电保护 开关单式 2.手动式）
11、配电箱3台，（1.名称:配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式）
12、电力电缆32m，（规格：截面≤35mm2）
	套
	1


