| 序号 | 设备名称 | 技术参数与相关要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动微生物生化鉴定系统 | 一、设备功能： 1) 可高通量测定微生物对碳、氮等化合物代谢过程电子流信号，对1900种以上已经发现的代谢表型进行高通量数据测定，包括C、N、P、S、营养添加物、离子、pH、化学敏感物质等各类代谢表型； 2) 食品微生物菌种资源的选育、鉴定和分类； 3) 食品微生物工艺研究 工艺研究涉及微生物培养条件优化、提高代谢产物的产率、优化产物提取纯化工艺等各个方面； 4) 对重要的食品微生物菌株建立全面的代谢信息数据库，分析不同条件（温度、pH、氧浓度等）下微生物代谢及生长情况研究； 5) 对重要的食品微生物菌株尤其是基因工程菌株进行基因功能研究，研究已知基因的表达，或确定未知功能的基因； 6) 对环境中筛选到的野生菌株进行研究，发现可能的营养缺陷型，结合初筛方法，确定菌株的潜在工业用途； 7) 在发酵工业、酶制剂工业及功能食品开发领域，表型分析系统可用于微生物的培养条件优化、代谢调控研究，以期提高产物产率，减少毒素生成，提高生产效率和经济效益； 8) 在食品安全领域，表型分析系统可用于微生物鉴定、微生物快速检测方法的开发研究、微生物风险评估等。 二 、设备参数： （一）、表型分析系统部分： 1.用于对微生物细胞表型进行高通量测试。可用于纯种或混合细胞的表型测试，包括碳源、氮源、磷源和硫源、渗透压、pH值及各种化学敏感物质的表型特征分析； ▲2.表型分析系统（PM）的各种表型分析板由主机完成培养和读数，系统每15分钟定时测定颜色变化值，最后得到表型反应的动力学图曲线，从而定量测定表型反应的强弱。 ▲3.表型分析系统（PM）可检测的微生物表型达1900种以上，可以用于革兰氏阴性细菌、阳性细菌、酵母和丝状真菌等细胞表型的研究。本系统可适配的PM板包括碳源板2种、氮源板4种、磷源/硫源板1种、生物合成路径板1种、渗透压及离子板1种、pH板1种及化学敏感物质板15种（其中5种真菌专用板），每种板有96种反应，孔内固定有冻干的各种相应的化学物质。 ▲4.表型分析系统软件可以自动比较两个或多个样品的1900种以上表型的动力学曲线，通过对不同样品及其表型反应的比较可以提供表型差异信息。在两个样品有同样表型反应动力学的曲线标注为黄色，某一细胞系特有的表型反应标注为指定给该细胞系的特有曲线颜色。研究开发人员可以很快地看到图形方式的输出结果，并从视觉上判定两个细胞系之间的变化。 ▲5.所获得的动力学曲线可以按照：面积、初始期时间、斜率、平均高度、一阶导数及拐点时间等不同的参数形式显示出来，软件会自动根据不同参数情况下的曲线差异自动标注、突出显示这个差异，并生成报告列出找到的细胞表型差异。 ▲6.在微生物表型分析软件的任何一个表型孔上单击，即可显示每种表型测试的底物，并可直接链接至网络数据库，可查阅该底物的相关信息及分子式等，并可显示与该底物有关的酶及代谢途径等。 （二）、鉴定系统部分： ▲1.可鉴定包括细菌、酵母和丝状真菌在内总计大于2900种(species，不是strain)微生物，范围包括人类、动物和植物病原菌以及食品和环境微生物，具体包括： 1）GenIII好氧细菌数据库1568种，其中包含革兰氏阴性细菌（GN）800种，革兰氏阳性菌细菌（GP）768种，鉴定时间2-22小时； 2）厌氧菌361种，鉴定所需时间20-24小时； 3）酵母菌267种，鉴定所需时间24-72小时； 4）丝状真菌710种，鉴定所需时间72小时或以上。 ▲2.GN和GP细菌实现在同一种鉴定板完成鉴定； ▲3.以碳源利用及化学物质敏感性检测为原理，用于鉴定的反应数量95种。GenIII鉴定板底物不仅包含71种碳源，还增加了23种化学物敏感性测试，不仅增强了对鉴定菌株的扩展性，也增加了鉴定灵敏性，同时使准确性进一步提升； ▲4.好氧细菌鉴定不需做需做革兰氏染色、氧化酶试验或三糖铁琼脂试验等预实验，直接将培养好的纯种配制菌悬液后定量接种至GenIII鉴定板即可，所需菌悬液浓度OD≤0.01； ▲5.可鉴定包括临床、工业、农业及环境中常见的青霉（153种）、曲霉（89种）、刺盘孢霉（18种）、镰刀霉（79种）、木霉、枝孢霉、穗霉等708多种丝状真菌。并与传统的真菌形态学鉴定相结合，提供1000多张精美的宏观和显微图片供用户参考比对； 6.可鉴定常见的植物病原菌258种，其中：假单胞菌(130种)、伯克霍尔德菌（13种）、黄单孢菌属（81种）、果胶杆菌属、食酸菌属（7种）、根瘤菌属（4种）； 7.数据库包括食品工业应用领域70多种乳酸菌； 8.数据库包括食品、化妆品及工业中大量常见的致病菌数据库，包括沙门氏菌（15种）、李斯特菌（8种）、大肠杆菌（7种，含O157:H7）、阪崎肠杆菌、葡萄球菌（45种）、弯曲菌、假单胞菌（130种）、弧菌（23种）、梭菌（60种）、志贺氏菌（4种）、耶尔森氏菌（14种）、链球菌（61种，含猪链球菌）等； 9.可鉴定23种分枝杆菌(Mycobacterium)； 10.可鉴定一些传统方法不宜鉴定的革兰氏阳性好氧菌，如芽孢菌90种； 11.可鉴定放线菌21种，革兰氏阳性好氧放线杆菌7种，厌氧放线菌14种； ▲12.可以进行微生物群落分析和生态研究，提供专用的ECO板，每块板31种碳源，可做3组平行； 13.细菌鉴定结果判断采用动态数据库(progressive database) ； 14.智能化数据管理软件，可生成自定义数据库、系统树图等图表； ▲15.鉴定板种类为4种，除此之外还有用于微生物特征和群落分析研究的ECO板，用于微生物代谢研究的MT2板； 16.具有数据管理功能，可对数据文件进行备份、合并、浏览、编辑及表格形式输入或输出； 17.独创的算法分析模型，用可能性（PROB）、相似性（SIM）和距离（DIS）三个参数来判断鉴定结果，综合考虑分析结果与标准数据库的匹配与分离程度； 18.鉴定板的培养、读数，结果的判断、储存及打印全部由系统自动完成； 19.可同时对50个样品进行鉴定； 20.允许使用者在任何时间进入系统，样品的装载和卸载不会影响到其他仍在进程中的样品； 21.用户可根据被鉴定微生物的最适温度自定义培养温度，而对某些需要特殊培养环境的微生物可进行“脱机”培养后再放入读数仪进行鉴定； 22.可定义用户使用权限，保证数据安全。 （三）、硬件部分参数： 1.培养箱/读数仪主机： 1）主机最大容量：25层，每层2块板，最大容量50块板； 2）主机温度范围：22~45℃； 3）主机温度一致性：±2.0℃； 4）主机循环读取时间：25块盘架（50块板），15分钟； 2.读数仪：双波长读数仪，至少配备490nm,590nm和750nm3种滤光片； 3.浊度计：OD值和透光率双刻度指针式显示，电池供电。 4.八通道连续加液器：电动八通道连续加液器，加液量范围25-1250μL,精确度±3.5%（125μL），准确度0.8%(125μL)。 - 主要配置 1)培养箱/读数仪一套；（参数见二（三）硬件参数） 2)数据收集软件一套：每15分钟读取一次鉴定板或者表型板的反应数据，并讲获取的光学信号转换为数字信号，并存储为数据文件，以便后期分析。 3)数据管理软件一套：用于不同时间、不同样品间数据的管理、合并、转换等操作。 4)微生物表型分析软件一套；用于将不同样品的表型动力学数据进行分析、比较、并导出。 5)读数仪一套；（参数见二（三）硬件参数） 6)电脑一套；配置： CPU: 主频≥3Ghz、内存：≥8G、硬盘：≥1T 、显示器：≥ 22英寸、无线鼠标键盘、操作系统：Win 10及以上。（“计算机”设备属于“节能清单”中标记“★”产品，磋商响应文件中必须提供所投货物品牌型号和“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。） 7)A4彩色打印机一台；（“打印机”设备属于“节能清单”中标记“★”产品，磋商响应文件中必须提供所投货物品牌型号和“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。） 8)八道电动移液器一支；（参数见二（三）硬件参数） 9)浊度仪一台；（参数见二（三）硬件参数） 10)好氧菌、厌氧菌、酵母菌、丝状真菌数据库各一套；（参数见二（二）鉴定部分参数） 11) 初始套装一套：包含：GENIII鉴定板20块，IF-A接种液20支，IF-B接种液20支，BUG培养基1瓶，接种棒1盒（100支），吸嘴一箱、加样槽1盒（100个）。 12)耗材配置：AN鉴定板1盒、FF鉴定板1盒、YT鉴定板1盒、ECO板1盒、BUY培养基1瓶、BUA培养基1瓶、IF-C接种液1盒、AN-IF接种液1盒、FF-IF接种液1盒 四、售后服务 1.验收合格后质保一年 2.一般问题8小时内响应并提供解决方案，需要现场解决的问题要求48小时内达到现场 3.保证十年内可以正常提供耗材供应及数据库免费升级 ▲五、为了保证产品质量和售后服务，该设备需提供盖有生产厂家或总代理公章的投标授权书及技术证明材料（含彩页）及定期设备培训。 | 1 |
| 2 | 连续流动分析仪 | 一、设备功能 用于土壤、植株等样品中氨氮、硝氮、亚硝氮、磷酸盐、总氮、总磷等指标的全自动分析。 二 、设备参数： （一）、主机功能参数： 1.功能： 1）.主机之间可独立工作，也可同时进行分析，蠕动泵不得共用；工作原理为气泡隔断式连续流动原理（SFA），提供完全稳态的化学反应，达到最终的物理与化学平衡，分析速度≥30样/小时； ▲2）.每个主机均含有一个独立的蠕动泵、检测器、系统控制器、液晶显示屏、操作键盘和试剂柜 ； ▲3）．气泡注入方式：为了保证试剂，样品与气泡注入的同步性，避免气泡分布不均匀，要求采用气压式气泡注入系统(AIM)，利用气压自动平衡原理直接由蠕动泵注入气泡到化学反应模块中，不得采用额外的空气泵或电子阀。 4）.数量：包含3个分析主机 2.蠕动泵参数: 1）.高精度比例蠕动泵，不少于12根不锈钢泵滚轴； ▲2）.每个泵泵管位数不少于13位，泵管位总数量不少于39位； 3）.结合宏流技术和微流技术于一体； 4).数量：3个。（每个主机均有独立的蠕动泵） 3.液晶显示屏参数 ▲1).独立显示本通道如光强、温度、电位信号、分析时间、二维可缩放分析曲线等状态信息； 2). 数量：3个。（每个主机均有独立的液晶显示屏） 4.主机操作键盘参数 1).与液晶显示屏结合操作实现人机对话； ▲2).通过键盘可以进行基线调零、停泵、松开或压紧盖、清洗位、试剂位、进入睡眠模式等仪器操作； 3).数量：3个（每个主机均有独立的操作键盘）。 5.试剂柜参数 ▲1).具备带透明窗口的可移动试剂柜； 2).防渗漏，容纳的试剂瓶数目和容量很好的满足分析测试要求； 3).耐腐蚀，材料为化学惰性物质，耐强酸强碱强氧化性物质； 4).溶剂的容量：至少需包含100，250，500，1000，2000ml的5种试剂盒。 5).数量：3个。（每个主机均有独立的试剂柜）。 6.检测器参数 ▲1).完全独立的检测器，包括完全独立的光源，流通池，单色器，光电管，及信号放大器，不得共用任何上述部件，以避免信号干扰； 2).浓度范围可达四个数量级，能自动调整信号增益，无须人工干预； 3).波长范围：340-1100nm； 4).位高分辨A/D输转换器，1.68*107分辨率； 5).数量：3个。（每个主机均有独立的检测器） （二）分析模块参数 1.配置三个模块，分别为总氮/硝氮分析模块，总磷/磷酸盐分析模块，多参数分析模块； 2.各模块测量参数具体技术要求： 1）分析项目：总磷 分析原理：磷钼蓝法 量程范围：0-5mg/L或0-0.5mg/L（以P计） 线性相关系数R≥0.9992 方法检测限：≤0.005mg/L（以P计） 检测重复性：RSD≤1.0%（0.5mg/L P标样重复10次进样） 2）分析项目：总凯氏氮 分析原理：N-（1-萘基）乙二胺二盐酸盐比色法 量程范围：0-1mg/L、0.2-10 mg/L (以N计) 线性相关系数R≥0.9995 方法检测限：≤0.01mg/L（以N计） 检测重复性：RSD≤1.0 %（0.2mg/L N标样重复10次进样） 3）分析项目：氨氮 分析原理：水杨酸盐法 量程范围：0-2mg/L、0.1-10 mg/L（以N计） 线性相关系数R≥0.9995 方法检测限：≤0.002mg/L（以N计） 检测重复性：RSD≤1.5%（80 g/L N标样重复10次进样分析） 4）分析项目：硝酸盐氮 分析原理：N-1-萘基乙二胺二盐酸盐比色法 量程范围：0-10 mg/L（以N计） 方法检测限：≤0.1mg/L（以N计） 检测重复性：≤1.2% mg/L（1mg/L N标样重复10次进样） 5）分析项目：亚硝酸盐氮 分析原理：N-1-萘基乙二胺二盐酸盐比色法 量程范围：0- 1mg/L （以N计） 方法检测限：≤0.005 mg/L（以N计） 检测重复性：≤1%（0.1mg/L N标样重复10次进样） （三）、自动进样器参数： 1.XYZ型三维随机自动进样器； 2.样品杯数量：≥220位； 3.样品杯容量：≥10ml； 4.一次进样，同时检测出氨氮、硝氮、亚硝氮分析结果； 5.采用移动式清洗池代替传统固定清洗槽或清洗泵，避免造成大量清洗液浪费，移动清洗池积小于10μl； 6.数量：一个。 （四）、分析软件参数： 1.原厂配套工作站软件，分析控制软件应支持中文WindowsXP/win7/win10等操作系统； 2.软件能自动控制仪器分析，无须人工干预； 3.能监控每一分析运行过程，并能同时输入新的任务请求； 4.具有中文、英文语言可选，方便客户进行仪器操作。 三、主要配置 1.独立分析主机3套（每套主机均包含蠕动泵、液晶显示屏、操作键盘、试剂柜及检测器）； 2.分析模块3套（总氮/硝氮分析模块、总磷/磷酸盐分析模块、多参数分析模块各一套）；3.自动进样器一台； 4.分析软件一套； 5.耗材一批（包含各种规格的蠕动泵泵管、连接管、玻璃圈、进样针、滤膜等）； 6.品牌电脑一台（配置： CPU: 主频≥3Ghz、内存：≥8G、硬盘：≥1T 、显示器：≥ 22英寸、鼠标键盘、操作系统：Win 10及以上）；（“计算机”设备属于“节能清单”中标记“★”产品，磋商响应文件中必须提供所投货物品牌型号和“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。） 7.电子分析天平3台（精度分别为0.01mg、0.1mg、10mg，拥有超级单体传感器、LED 触摸屏、标配USB C和RS232 接口的全自动内校电子天平各一台）。 四、售后服务 1.验收合格后质保不少于一年 2.一般问题8小时内响应并提供解决方案，需要现场解决的问题要求48小时内达到现场 3.保证十年内可以正常提供耗材供应 ▲五、为了保证产品质量和售后服务，该设备需提供盖有生产厂家或总代理公章的投标授权书及技术证明材料（含彩页）及定期设备培训。 | 1 |
| 3 | 卧式压力蒸汽灭菌器 | - 设备功能 适用于科研，农业、医疗卫生事业等单位，对器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌。 - 设备参数 外形尺寸：≥1000×1515×1803mm 内腔尺寸：≥Ф700×1025mm 网板尺寸：≥480×870mm 容积：≥360L 功率：15.5kW 电源：380V 50Hz 升降温速度：40min内可达到121℃° 灭菌温度：105-135℃ 融化温度：60-100℃ 保温温度：40-60℃ 灭菌时间：0-240min 融化时间：0-999min 保温时间：0-1440min 分辨力：0.1℃ 工作压力：0.22MPa 压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级） 三、主要配置 主机一台、网板一块、进水管一根、排水管一根。 四、售后服务 1、免费质保期：提供整机保修12个月，自用户签署验收合格报告单之日起计，质保期内免费保修。并保证不低于5年的零配件供应。 2、维修响应：并在接到故障维修后2小时内作出反应，售后工程师在48小时内到达现场。 | 2 |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 | - 设备功能 适用于科研，农业、医疗卫生事业等单位，对器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌。 二、设备参数 ▲1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）； 2.容量:85升,立式结构,底部带脚轮； ▲3压力容器设计温度153度 4.灭菌工作温度105-138度； ▲5.压力容器设计使用年限20年（生产厂家提供压力容器容器数据表）； ▲6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； 8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟 预约灭菌时间0-10天， 9.六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 11.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度； 12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； ▲13.彩色液晶触摸屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器，保护使用者安全； ▲14.APP：预装灭菌器应用APP软件，手机通过下载APP，可以实时查看灭菌器温度.压力等情况，可查询历史灭菌记录，故障信息等状态（提供app软件下载地址） 15.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护。 三、主要配置 主机一台；不锈钢提篮2个。 四、售后服务 1、免费质保期：提供整机保修12个月，自用户签署验收合格报告单之日起计，质保期内免费保修。并保证不低于5年的零配件供应。 2、维修响应：并在接到故障维修后2小时内作出反应，售后工程师在48小时内到达现场。 3、验收：生产厂家免费办理特种设备使用登记证和另外单独配一套安全阀压力表方便送检 | 1 |
| 5 | 梯度PCR仪 | 一、设备功能 应用范围，核酸的基础研究,基因组克隆等； 二、设备参数 1.通用样品槽，无需更换模块，适用96×0.2mLPCR管、71×0.5mLPCR管或1块96孔PCR板 2.升降温速率：升温3℃/秒，降温2℃/秒 3.模块温控范围：覆盖4-99℃ 4.温控精确度：±0.2℃ 5.温度均一性：20-72℃≤±0.3℃；95℃≤±0.4℃ 6.梯度技术，12列自由梯度编程，梯度范围1-20℃ 7.温控模块6个，每个模块单独控制 8.热盖可自动调节高度，适应不同耗材 9.TSP样品温控保护技术，减少非特异性反应 10.图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面 11.USB接口可连接鼠标、USB和打印机，方便数据传输 12.具E-mail提醒功能 13.仪器可存储≥700个应用程序，可通过USB无限扩展 14.可选配USB加密狗，对半导体元件进行快速检测 15.可连接两台PCR仪，提高样品处理通量 16.体积小巧，耗电量少 17.温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国) 18.设有断电自动重启选项 三、主要配置 主机1台；通用样品槽1个；使用说明书1套。 四、售后服务 1、免费质保期：提供整机保修12个月，自用户签署验收合格报告单之日起计，质保期内免费保修。并保证不低于5年的零配件供应。 2、维修响应：并在接到故障维修后2小时内作出反应，售后工程师在48小时内到达现场。 | 2 |
| 6 | 结晶培养箱 | 一、设备功能 应用于蛋白结晶的培养。 二、设备参数 1.采用PID模糊控制器，触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置； 2.箱体内外不锈钢设计，强化箱体，坚固耐用易清洁； 3.内腔体积：≥53L；内部尺寸：≥400×400×330mm（W×H×D）；外部尺寸：≥585×784×586mm（W×H×D）； 4.最大搁板数：4块，标配搁板数：1块； 5.配有玻璃内门； 6.采用Class A级PT100 温度传感器(IEC60751)； 8.低能耗，额定功率≤275W； 9.加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染； 10.工作温度范围：0～70℃； 11.温度波动度≤±0.3℃，温度均匀度≤±0.5℃@25℃； 12.设置1分钟到99天的倒计时功能； 13.▲控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据； 14.以太网接口，可实现数据的在线监控； 15.双重过温保护：符合DIN12880 Class3.1的高低温报警；符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器；声光报警； 16.三点温度校准功能,无需电脑连接。 三、主要配置 培养箱主机一台；电源线一条；不锈钢搁板 1块；说明书一份。 四、售后服务 1、免费质保期：提供整机保修12个月，自用户签署验收合格报告单之日起计，质保期内免费保修。并保证不低于5年的零配件供应。 2、维修响应：并在接到故障维修后2小时内作出反应，售后工程师在48小时内到达现场。 | 3 |