河南省信阳监狱购置医疗设备项目

招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2023-811

采 购 人：河南省信阳监狱

代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

日    期：二〇二三年八月

- 特别提示

本投标项目通过《河南省公共资源交易中心》（http://www.hnggzy.net/）进行全电子化招标采购。投标供应商应登录《河南省公共资源交易中心网站》进行电子注册、注册成为《河南省公共资源交易中心》会员并取得CA密钥后，方能参与政府采购活动。具体流程如下：

1、投标供应商初次登记注册

1.1 注册用户名及密码登录河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/，以下简称中心网站），点击首页左上角【注册】按钮进入“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，先阅读《市场主体信息登记操作手册》了解具体操作流程，再点击【免费注册】，同意《注册协议》后，进入市场主体注册界面，填写注册信息并选择相应的市场主体类型，注册完成后获得用户名及密码。

1.2 办理CA数字证书河南省公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链接（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理，点击交易中心登录入口CA自助激活。各交易主体亦可通过信安CA各线下服务网点办理数字证书业务。

1.3 登记基本信息点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。

1.4 详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南。

1.5 CA密钥办理地址为郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼，咨询客服电话：0371-96596-0转人工。

2、投标文件制作

2.1 投标供应商使用CA数字证书登录《河南省公共资源交易中心网》（http://www.hnggzy.net/）网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”。

2.3 投标供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（*.hntf格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台内上传；投标文件以最终上传电子文件为准。

2.4 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 投标供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）。电子投标文件中的图片应使用扫描件，投标供应商应合理设置图片大小，保证投标文件总容量不至于过大，避免影响顺利上传。

2.6 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7 投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8 投标供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。电子投标文件上传成功后，请自行打印“网上投标回执单”。

2.9 由于投标供应商原因，未按要求制作、上传、加密电子投标文件，造成文件上传失败的，责任由投标供应商承担。

3、澄清与变更

3.1 采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清，答疑、澄清的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标供应商进行查询。

3.2 各投标供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

3.3 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各投标供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  资格性审查表	29

第四章  符合性审查表	31

第五章  评标办法（综合评分法）	32

第六章  合同条款及格式	38

第七章  项目采购需求	42

第八章  投标文件格式	60

- 第一章  招标公告

项目概况 河南省信阳监狱购置医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/）获取招标文件，并于2023年09月19日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2023-811

2、项目名称：河南省信阳监狱购置医疗设备项目

3、采购方式：公开招标

4、资金来源：1551000.00元

最高限价：1551000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20231301-1 | 河南省信阳监狱购置医疗设备项目（包A） | 1000000 | 1000000 | 是 | 1000000 |
| 2 | 豫政采(2)20231301-2 | 河南省信阳监狱购置医疗设备项目（包B） | 551000 | 551000 | 是 | 551000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购范围：本次招标货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。

5.2 采购内容：

包A：全数字彩色超声诊断系统，1台，采购预算：1000000元；

包B：五分类血细胞分析仪，1台，采购预算：200000元；

心电监护仪，1台，采购预算：73000元；

18道心电图机，1台，采购预算：120000元；

中频脉冲治疗仪，1台，采购预算：50000元；

动态心电，1台，采购预算：35000元；

24H动态血压，2台，采购预算：64000元；

身高体重一体机，2台，采购预算：9000元。

5.3 交货期：合同签订后1个月

5.4 交货地点：采购人指定地点

5.5 质量要求：合格

5.6 质保期：自验收合格之日起1年

6、合同履行期限：合同签订之日起至质保期满

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求

3.1 投标人应具有有效且涵盖所投产品的备案或许可：（非医疗器械可不提供）

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道：

失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站；

重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站；

政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”。

三、获取招标文件

1、时间：2023年08月28日至2023年09月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/）

3、方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2023年09月19日09时00分（北京时间）

2、地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2023年09月19日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2（经二路与纬四路向南50米路西）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目需要优先落实的政府采购政策：

1.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）；

4.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

5.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

6.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南省信阳监狱

地址：信阳市罗山县楠杆镇伍家坡

联系人：尹主任、姚主任

联系方式：0376-7616048

2.采购代理机构信息（如有）

名称：欧邦工程管理集团有限公司

地址：郑州市金水区经三路北85号3号楼13层03号

联系人：郝玉杰

联系方式：0371-55053711/15238348893

3.项目联系方式

项目联系人：郝玉杰

联系方式：0371-55053711/15238348893

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

供应商应仔细阅读本招标文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：河南省信阳监狱 地址：信阳市罗山县楠杆镇伍家坡 联系人：尹主任、姚主任 联系方式：0376-7616048 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：欧邦工程管理集团有限公司 地址：郑州市金水区经三路北85号3号楼13层03号 联系人：郝玉杰 联系方式：0371-55053711/15238348893 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南省信阳监狱购置医疗设备项目 |
| 1.1.5 | 项目编号 | 豫财招标采购-2023-811 |
| 1.1.6 | 项目属性 | 货物类 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 采购预算 | 包A：1000000.00元；包B：551000.00元； |
| 1.2.3 | 最高限价 | 包A：1000000.00元；包B：551000.00元； 投标报价超过最高限价（含分项预算）的，其投标作无效标处理。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 本次招标货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。 |
| 1.3.2 | 质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 1.3.3 | 交货期及交货地点 | 交货期：合同签订后1个月 交货地点：采购人指定地点。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标供应商资质 条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是个体工商的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商是企业法人的，提供2022年度经审计的财务报告（新成立企业从成立之日起计算）或开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。事业单位、个体工商户和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函并加盖单位公章）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年1月1日以来任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函并加盖单位公章）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 3、本项目的特定资格要求 3.1 投标人应具有有效且涵盖所投产品的备案或许可：（非医疗器械可不提供） （1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》； （2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》。 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道： 失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站； 重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站； 政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在 的其他情形 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2023年09月19日09时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 所有澄清均通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发出的通知，如有遗漏自行负责。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 所有修改均通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发出的通知，如有遗漏自行负责。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件中要求提交的其他资料以及供应商认为有利于其投标的其他资料。 |
| 3.2.2 | 投标报价 | 以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。项目结算时不做任何单价或费用的调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》【豫财购〔2019〕4号】文件的要求，本项目不收取投标保证金。 |
| 3.6 | 备选投标方案 | 不允许提交备选投标方案 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 电子投标文件签章要求： 1、电子投标文件 （1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。 若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095925。 |
| 4.2.2 | 远程开标机位地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用远程电子开标，供应商须在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。 |
| 6.2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中采购人代表 1 人，有关经济、技术专家 4 人；有关经济、技术专家确定方式：开标前从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 6.3.4 | 评标方法和方式 | 综合评分法；网络电子评标 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标供应商 | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 对中标供应商的要求 | 1.供应商所投货物的所有部件均应为全新的合格产品。 2.证明投标货物符合招标文件技术要求的文件：供应商必须保证投标文件对投标货物技术参数和性能的描述与投标货物真实的技术参数和性能一致。 3.中标供应商对合同义务全面全责；对本项目供货范围内的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等全面负责。 4.采购人应在中标通知书发送15日内与中标供应商签订政府采购合同（合同模板详见“第六章 合同条款及格式”），如中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的实质性损失的，中标供应商还应当对采购人的损失予以赔偿。 5.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。 |
| 10.2 | 付款方式 | 到货验收合格后，采购人向中标人支付中标金额的97%，留质保金3%。 |
| 10.3 | 投标费用 | 1.供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。 2.本次招标项目的采购代理服务费由中标供应商承担。 3.交纳时间：领取《中标通知书》前交纳。 账户信息如下： 开户行：郑州银行管城支行 户 名：欧邦工程管理集团有限公司河南分公司 帐 号：9950 1880 1866 95535 4.本项目参照豫招协{2023}002号文标准规定由中标人向采购代理机构支付。 |
| 10.4 | “暗标”评审 | 不采用 |
| 10.5 | 中标结果公告 | 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布的同一媒介公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 |
| 10.6 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标供应商投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.7 | 重新确定中标供应商 | 按照供应商须知第7.1条规定的情形确定的中标候选人出现下述情况：排名第一的中标候选人放弃中标/或者因不可抗力不能履行合同/或者不按要求提交履约保证金/或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。 |
| 10.8 | 重新招标的其他情形 | 除供应商须知正文第8条规定的情形外，同意延长投标有效期的供应商少于三家的，采购人应当依法重新招标。 |
| 10.9 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“项目采购需求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“中标供应商”进行理解。 |
| 10.10 | 相同品牌供应商家数的计算 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，技术部分得分高的获得中标供应商推荐资格；技术部分得分相同的，投标报价低的获得中标供应商推荐资格。 核心产品有多个的，但凡其中一个核心产品出现相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的情形，也按一家供应商计算。 |
| 10.11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.12 | 特别提醒 | 1.采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 2.因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。 3.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 |
| 10.13 | 政府采购政策 | 1.根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)”及“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号”的规定对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业报价给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。 投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 本项目专门面向中小企业采购，投标报价不再执行价格扣除优惠政策。 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为：工业。 2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目采购时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目采购时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 5.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 6.根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。 7.本项目经财政部门审核同意，允许采购进口产品；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。 8.根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 9.根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 10.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 |
| 10.14 | 信用查询 | 根据财库【2016】125号文的要求，招标人或代理机构将查询供应商信用记录。 1、查询渠道： 失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询； 重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询； 政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询； 2、信用信息查询时间：资格审查时，由采购人或采购代理机构查询供应商的信用信息记录。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图或打印件，在评标时作为评审依据进行资格审查，评审结束后与其他采购文件一并保存。 4、信用信息的使用规则：如供应商为“中国执行信息公开网”网站中列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的供应商，或列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标文件将被拒绝。 采购人或代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的查询结果及其他证明材料亦不作为评审依据。 |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 本招标项目项目属性：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的采购预算：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的最高限价：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购范围、质保期、交货期及交货地点、质量要求

1.3.1 本次招标的采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次招标的质保期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本次招标的交货期及交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 本次招标的质量要求：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

见供应商须知前附表。

## 2.招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）资格性审查表；

（4）符合性审查表；

（5）评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）项目采购需求；

（8）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前在交易平台上发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有下载招标文件的供应商。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

## 3.投标文件（详见第八章）

### 3.1 投标文件的组成

（1）投标函及附录；

（2）分项报价表；

（3）投标产品配置清单一览表；

（4）投标设备耗材一览表；

（5）质保期满后易损件、配件一览表；

（6）2020年以来投标产品同品牌同型号销售业绩表；

（7）技术偏离表；

（8）安装、调试、售后服务方案；

（9）法定代表身份证明及法定代表人授权书；

（10）资格审查资料；

（11）反商业贿赂承诺书；

（12）中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品；

（13）投标设备图片及投标供应商认为需要提交的其它证明资料。

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。投标货币投标文件中投标报价全部采用人民币表示。

3.2.2 投标报价

（1）供应商的投标报价包括但不限于货物采购及所供货物发运到合同交货地点的运输费、装卸费、保险费、保管费；有关安装、调试、检测、验收、培训、技术服务所需的全部费用。供应商应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标供应商无权再以估计不足为由提出任何延长交货期、增加价款或索赔等要求。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复。

### 3.4 投标保证金

见供应商须知前附表。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 资格审查资料：见供应商须知前附表1.4.1。

3.5.2 上述条款所需材料供应商应按前附表规定从河南省公共资源交易中心会员诚信库选择相应电子文件编入投标文件。供应商应及时更新河南省公共资源交易中心会员诚信库中的材料，确保相关材料真实有效。

### 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标供应商的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关质保期、交货期、交货地点、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 投标所需相关的资质、证明等资料均需先上传至河南省公共资源交易中心诚信库并经核验，供应商制作投标文件时所需资料须从诚信库中提取。

3.7.5 投标货物资格文件

3.7.5.1 供应商须提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、样本、技术白皮书、产品彩页、测试报告、检验报告等。

3.7.5.2 供应商必须对招标文件中货物的技术要求逐项、逐条明确答复；并认真、详细的填写“技术要求响应与偏差表”，逐项、逐条说明响应或偏离情况。

3.7.5.3 供应商所投货物的所有部件均应为全新的、未使用过的新型合格产品。

3.7.5.4 供应商认为应对其设备的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

## 4.投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在第二章《供应商须知前附表》中第2.2.2项规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.2.2 远程开标机位：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第二章《供应商须知前附表》中第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

## 5.开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在第二章《供应商须知前附表》中第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点通过远程进行公开开标。供应商不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，供应商须提前进入远程开标大厅（http://www.hnggzy.net/）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请供应商查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。

### 5.2 开标程序

本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对加密的电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

## 6.资格审查及评标

### 6.1 资格审查

开标结束后，由采购人进行资格审查。资格审查条件详见供应商须知前附表1.4.1“供应商资质条件、能力和信誉”要求。

### 6.2评标委员会

6.2.1 评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的评审专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2.2 根据《政府采购评审专家管理办法》第十六条规定，评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

（1）参加政府采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 6.3 评标原则

6.3.1 公平、公正、科学和择优；

6.3.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行；

6.3.3 评标时，投标报价是评标的重要依据；

6.3.4 评标方法和方式：见供应商须知前附表。

### 6.4 评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标供应商外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，采购人原则上按评标委员会依法推荐的中标候选人名次顺序确定中标供应商，若第一名中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，可以按顺序确定排名第二名的中标候选人为中标供应商，依次类推。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

### 7.3 签订合同

7.3.1 采购人应在中标通知书发送15日内与中标供应商签订政府采购合同（合同模板详见“第六章 合同条款及格式”），合同签订后2个工作日内中标供应商应将合同扫描发送至采购代理机构邮箱以办网上公示使用。

7.3.2 中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标供应商应当予以赔偿失。

7.3.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，应当赔偿损失。

## 8.废标和重新招标

### 8.1 有出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 8.2 重新招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

## 9.纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十五条规定：采购人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定：在政府采购活动中，采购人与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 9.2 对供应商的纪律要求

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条规定：供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

9.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定有下列情形之一的，属于恶意串通：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.2.2 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定：有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标文件制作机器码一致。

9.2.3 供应商提供虚假材料谋取中标的，中标无效。并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 质疑的提出与接收

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函的内容及形式应符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

### 9.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第三章  资格性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件或扫描件； 供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件或扫描件。 |  |
| 2 | 具有健全的财务制度 | 提供经审计的2022年度财务状况报告（公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明）。财务报告须具有2名及以上注册会计师盖章和签字。 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2023年1月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 | 在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料 |  |
| 6 | 无关联声明 | 提供声明函 |  |
| 7 | 投标产品来源的合法性 | （1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》； （2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》。 |  |
| 8 | 信用记录 | 采购人或采购代理机构在开标当日查询投标供应商信用记录。查询时将查询网页进行截图或打印，以作证据留存，内容要完整清晰。 |  |
| 9 | 中小企业声明函 | 提供声明函 |  |
| 结 论 |  | 是否通过资格审查 |  |

1.资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见“资格性审查表”。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格性审查表规定的标准对投标文件进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，有一项不符合审查标准的，资格审查人员将认定其投标无效，合格投标供应商不足3家的，将不进入评审阶段。

- 第四章  符合性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书雷同性分析 | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |  |
| 2 | 投标签字盖章 | 符合第八章“投标文件格式”的规定 |  |
| 3 | 投标供应商名称 | 与营业执照等证明材料一致 |  |
| 4 | 投标报价 | 投标报价未超出最高限价且只有一个有效报价 |  |
| 5 | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |  |
| 6 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |  |
| 7 | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定 |  |
| 8 | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |  |
| 9 | 付款方式 | 符合第二章“供应商须知”第10.2款规定 |  |
| 10 | 其他情况 | 未发现投标文件含有采购人不能接受的情况 |  |
| ## 结 论 |  | ## 是否通过符合性审查 |  |

1.符合性审查

资格审查结束后，评标委员会依法对供应商的符合性进行审查。

2.符合性审查标准

符合性审查标准：见“符合性审查表”。

3.符合性审查程序

评标委员会依据本章《符合性审查表》规定的标准对投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的，其投标无效，将不进行详细评审。

- 第五章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分） | （1）经济标：30分 （2）综合标：20分 （3）技术标：50分 |  |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 即通过初步评审满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价。 |  |
| 2.2.3 （1） | 经济标 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）： 报价得分=（评标基准价/评标报价）×30×100% 注：本项目专门面向中小企业采购，评标报价不再执行价格扣除优惠政策。 投标供应商报价不得低于成本价：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.3 （2） | 综合标 （20分） | 类似业绩 （2分） | 根据所投产品（至少包含核心产品）（投标截止日前三年以来）类似项目业绩打分（须提供供货合同及清单明细，未提供清单明细或关键页不清晰的不得分），每个得1分，最多得2分。未提供或未按要求的提供不得分。 |
|  |  | 质保期 （2分） | 在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加一年，得1分，最多得2分。 |
|  |  | 售后服务情况 （12分） | 综合考虑售后服务包括培训计划，售后服务中心、备件库、售后服务人员、技术支持响应时间、质保期后的延续性服务等方面的完整性、合理性、针对性、有效性、可实施性等综合评分，每项得2分,最高得12分。每发现一处表述不够具体或资料不够齐全减1分，减完为止。 |
|  |  | 其他优惠条件 （2分） | 评标委员会一致认可的实质性优惠条款，每有一项得1分，最多得2分。无实质性优惠条款或优惠条款未得到评标委员会一致认可，得0分。 |
|  |  | 节能清单产品 （1分） | 除政府采购强制节能产品外，投标产品为节能产品政府采购品目清单内产品，每有一项加1分，最多加1分。 投标供应商须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  |  | 环保清单产品 （1分） | 投标产品为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加1分，最多加1分。 投标供应商须在投标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。查询地址同上。 |
| 2.2.3 （3） | 技术标 （50分） | 产品技术指标符合程度 评价 （30分） | 投标产品的技术规格指标符合招标文件要求，能完全满足指标要求得满分。如技术指标低于招标文件第七章中“招标技术要求”，即为负偏离。 1、“★”技术要求代表关键指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止； 2、未标注“★”技术要求代表一般指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注：1、“★”技术要求需提供相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。2、证明材料为生产厂家官方网站截图或第三方机构出具的检验报告或加盖制造商（含其分支机构）公章的产品白皮书或制造商公开发布的彩色印刷资料。（各项指标要求中对证明材料另有要求的从其要求） |
|  |  | 产品综合性能评价 （10分） | 综合考虑投标产品整体技术性能、产品配置、后期使用成本、产品稳定性、维护及其它因素等综合评分。产品整体技术性能明显优于采购要求、投标产品配置全面、后期使用成本低、产品使用 稳定、易于维护得10分；产品整体技术性能完全符合采购要求、投标产品配置全面、后期使用成本低、产品使用稳定、易于维护得8分；产品配置只满足基本采购需求、投标产品配置一般、后期使用成本较高、产品使用较稳定、不易维护得6分；产品配置部分满足基本采购需求、投标产品配置较低、后期使用成本较高、产品使用不稳定、不易维护得4分。产品配置不满足基本采购需求、投标产品配置低、后期使用成本高、产品使用不稳定、不易维护得0分 |
|  |  | 实施及供货方案等 （10分） | 综合考虑人员配置、质量保障、供货、安装、调试验收等实施方案的完整性、合理性、针对性、有效性、可实施性综合评审，每项得2分,最高得10分。每发现一处表述不够具体或资料不够齐全减1分，减完为止。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2.评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 符合性评审标准：见第四章。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）经济标部分：见评标办法前附表；

（2）综合标部分：见评标办法前附表；

（3）技术标部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）经济标部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术标部分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）不满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）投标供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报两个或多个报价的；

（4）同一投标供应商针对同一设备提供不同型号产品的；

（5）不同投标供应商的投标文件制作机器码一致的；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对经济标部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对综合标部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标供应商得分=A+B+C，投标供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标供应商外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算：评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，技术标部分得分高的获得中标供应商推荐资格；技术标部分得分相同的，投标报价低的获得中标供应商推荐资格。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 第六章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

买  方：河南省信阳监狱              买  方：

开户名：河南省信阳监狱              开户名：

开户银行：罗山农行五一分理处        开户银行：

银行账号：16749701040000159         银行账号：

地  址：河南省罗山县伍家坡          地  址：

联系人：           邮编：           联系人：           邮编：

电  话：                            电话：

根据《中华人民共和国民法典》，经双方友好协商签订本合同：

1、产品清单及价格

| 产品名称规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上为13%的含税价格

2、付款条件

2.1、买卖合同价格以下列方式支付：到货验收合格后，采购人向中标人支付中标金额的97%，留质保金3%。

2.2、如买方未按时支付任何价款超过60天，卖方有权解除合同。

3、交付

3.1、产品交付时间为：合同签订后1个月。

3.2、作为交易标的物的产品，如在交付地置于买方(或买方所指定的其他人)控制之下，产品即交付完毕。产品的毁损、灭失风险及所有权于产品交付时即转移给买方。

3.3、由于买方或者买方所指定/委托的其他方的原因，产品无法按时交付，则视为产品已经交付完毕，其风险也随之转移给买方，买方应向卖方支付由此产生的产品仓储等费用。

3.4、如果产品延迟交付，买方有权要求赔偿，赔偿金额为每延迟一天为迟交产品价款的0.05%，最多为迟交产品价款的5%。如产品延迟交付超过60天，买方可以通知卖方解除合同。

3.5、货物送至：根据买方实际要求地址送货。安装负责方：             。

3.6、产品交付后，买方应对产品的数量、规格及表面状况进行检验，并在产品交付后三个工作日内通知卖方任何不符情况。若在上述期限内买方未通知卖方，则视为所交付产品的数量、规格及表面状况均符合双方约定。

3.7、如产品需要测试验收，买方应在产品交付后一周内安排测试及验收。

4、产品保证

4.1、卖方保证所提供的产品质量符合其发布的技术规格或双方另行书面约定的标准。产品质保期自验收合格之日起1年。质保期内所有设备故障及需更换配件均为免费(易耗品除外)；质保期外所有设备免费保修（只收取材料费）。卖方保证所投所有设备均为原厂全新合格正品。

4.2、故障响应时间和修复计划安排：所投货物非人为损坏出现问题，接到正式通知后2小时内响应，12小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过1小时（进口仪器2小时内响应，解决问题时间不超过24小时）。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均由卖方承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

4.3、卖方负责免费培训买方设备技术操作人员，直至具备独立熟练使用设备为完成。

4.4、卖方对于下述原因引起的问题不承担质量保证责任：（1）正常损耗；（2）意外事件、自然灾害或不可抗力事件；（3）买方的错误使用、过失或疏忽；（4）使用产品超出设计范围；（5）产品以外的原因，例如不限于断电或电涌；（6）产品储存不当；（7）将产品与非卖方提供的设备或软件一同使用。

5、知识产权

5.1、“知识产权”在此包括产品所必需的或者用于产品的所有专利、商标、著作权、软件（包括源代码及目标代码）、域名、商业秘密、专有技术以及其他类型的知识产权。

5.2、知识产权仍属卖方所有。卖方在此免费许可买方为正常使用产品的目的而使用该等知识产权。

6、延迟、中止或解除合同

6.1、如买方要求卖方延迟或者中止履行合同，需取得卖方书面同意。

6.2、除法律另有规定外，买卖双方在合同项下违约向对方承担的责任限于合同的总价款。买卖双方均不承担对方的间接损失（如收入或利润损失、商誉损失、数据损失等）

7、适用法律和争议解决

7.1、合同应适用中华人民共和国法律。

7.2、解决合同纠纷的方式：在本合同的执行过程中如发生争议时，双方协商解决；若协商无法达成共识，任何一方可向合同签订所在地仲裁委员会申请仲裁或向合同签订所在地人民法院申请调解。买卖双方必须遵守执行。

8、其它规定

8.1、除非合同明确提及，卖方所提供的商品目录、说明书、传单、广告、价目表中包含的任何有关产品及其用途的信息，如重量、大小、容量、颜色以及其它数据仅作参考指示之用，不作为合同的条款而生效。

8.2、卖方提供给买方的所有相关资料(包括但不限于所有定价、折扣及技术信息)为卖方的商业秘密。买方同意：（a）为该等信息保密不向任第三方披露；（b）只为与产品有关的用途使用该等信息。

9、其定约定事项

9.1、本合同一式 捌 份，甲方执 柒 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

9.2、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。

买方：（盖章）河南省信阳监狱         卖方：（盖章）

签订代表：                           签订代表：

联系方式：                           联系方式：

签订日期：    年  月  日             日期：    年  月  日

- 第七章  项目采购需求

一、采购需求一览表

| 包A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 | 采购预算（元） | 最高限价（元） |
| 1 | 全数字彩色超声诊断系统 | 台 | 1 | / | 1000000 | 1000000 |
| 合计 |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 |

| 包B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 | 采购预算（元） | 最高限价（元） |
| 1 | 五分类血细胞分析仪 | 台 | 1 | 是 | 200000 | 200000 |
| 2 | 心电监护仪 | 台 | 1 | / | 73000 | 73000 |
| 3 | 18道心电图机 | 台 | 1 | / | 120000 | 120000 |
| 4 | 中频脉冲治疗仪 | 台 | 1 | / | 50000 | 50000 |
| 5 | 动态心电 | 台 | 1 | / | 35000 | 35000 |
| 6 | 24H动态血压 | 台 | 2 | / | 64000 | 64000 |
| 7 | 身高体重一体机 | 台 | 2 | / | 9000 | 9000 |
| 合计 |  |  |  |  | 551000 | 551000 |

备注：投标报价超过采购预算（含分项预算），或最高限价（如有）的，其投标作无效标处理。

二、技术部分

包A

| 全数字彩色超声诊断系统 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 一 | - 设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二 | 配置探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头（选配）、容积探头（选配） |
| 三 | 设备用途说明：用于腹部、心脏、妇科、产科、血管、小器官及泌尿系统等超声诊断检查。 |
| 四 | 主要规格及系统概述 |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括 |
| 1.1 | 主显：21.5寸高分辨率医疗专用显示器，自由臂角度调节。 |
| 1.2 | 副显：12.1寸高分辨率医疗专用显示器，内置触摸屏，大角度翻转。 |
| 1.3 | 宽频变频技术，系统频率范围1.7－14MHz，探测深度≥360mm(相控阵探头、容积探头、凸阵探头) |
| 1.4 | 探头接口≥4个 |
| 1.5 | 控制面板可独立旋转 |
| 1.6 | 动态范围：≥180dB，30级可视可调 |
| 1.7 | 数字化壁滤波单元,可调节壁滤波器0-6级 |
| 1.8 | 自适应声速优化功能、自适应斑点噪声抑制 |
| 1.9 | 一体化剪贴板：在屏幕下方显示保存的图像，可直接转存或删除 |
| 1.10 | 中文和英文操作界面，中文和英文输入 |
| 1.11 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 1.12 | 系统具备可现场升级功能 |
| 1.13 | 单杯型耦合剂加热杯，温度37℃/40℃两档可选 |
| 1.14 | 扫描模式： • 二维灰阶模式 • M型模式 • 解剖M成像模式（AMM） • 血流M成像模式（MC） • 彩色多普勒成像模式（C） • 能量多普勒成像模式（PDI） • 方向性能量多普勒成像模式（DPDI） • 脉冲多普勒成像模式（PW） • 连续多普勒成像模式（CW） •★彩色血流双实时模式 • 实时三同步成像模式（B/C/D） •★造影成像模式（CTI） •★弹性成像模式 • 组织多谱勒成像模式（TDI） 相控阵探头 • 应变成像模式（SR） 相控阵探头 • 应变率成像模式（SRI） 相控阵探头 • 谐波成像、谐波融合成像模式（THI、FHI） •★宽景成像模式（WFOV） •★空间复合成像 • 斑点抑制成像 • 独立角度偏转 •★梯形成像模式 •★自由臂三维成像 • 四维成像 |
| 2 | 测量和分析 • 常规测量：距离、面积、椭圆、十字线、角度、距离比率、体积、体积（椭圆）、面积比率、直径、关节角 • 血管测量：长度狭窄比、面积狭窄比、IMT（后壁）、IMT（前壁） • 心脏测量：左心室、左室心肌、左室射血时间、MPAD、RVEDd、RVEDs、LA Vol、HR、M型二尖瓣、二尖瓣返流、主动脉、主动脉瓣、主动脉返流、左室流出道、三尖瓣血流、肺动脉瓣、肺静脉、右心室、多普勒胎心音、BF、LVET、LV TEI • 产科测量：胎儿常规、胎重、妊娠囊、头臀径、枕额径、肱骨长、羊水指数 • 妇科测量：常规、子宫、宫体、宫颈、卵巢、内膜 • 泌尿测量：前列腺、残余尿、左肾、右肾、左肾上腺、右肾上腺、左睾丸、右睾丸、左精囊、右精囊 • M常规测量软件包：时间、距离、心率、速度等 • 腹部测量：肝脏、肝总管、门静脉内径、胆囊、胆总管、胰腺、脾脏、腹主动脉直径、肾脏 • 小器官测量：甲状腺、泌尿、血管 • 软件包：测量软件包、报告软件包、病历管理软件包 |
| 3 | 图像记录与管理系统 |
| 3.1 | 内置基于WINDOWS操作系统的图像管理系统 |
| 3.2 | 主机内置双硬盘，启动快速、稳定 |
| 3.3 | 电影回放： |
| 3.3.1 | 最大≥6400帧 |
| 3.3.2 | 具有自动电影回放、手动电影回放功能。 |
| 3.4 | 可接配黑白及彩色打印机 |
| 3.5 | 可直接接配外置工作站系统 |
| 3.6 | 内置中文患者档案信息管理系统：能记录患者编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理。 |
| 3.7 | 一键快速报告图文管理 |
| 五 | 主要技术规格及要求 |
| 1 | 系统通用概述 |
| 1.1 | TGC≥8段 可视可调 |
| 1.2 | LGC≥7段 可视可调 |
| 1.3 | 焦点数≥8个，焦点位置可视可调 |
| 1.4 | 组织谐波成像功能：谐波频率≥3组 |
| 1.5 | 具有高密度成像功能，可选择超声高、中、低线密度 |
| 1.6 | 宽频变频探头，变频探头频率选择≥13种 |
| 1.7 | 帧相关≥6级 |
| 1.8 | 扫描图像支持整体放大 |
| 1.9 | 显示控制：图像左／右反转，图像上/下反转 |
| 1.10 | 单界面剪贴板可显示≥7个电影回放文件 |
| 1.11 | 电影文件、单幅图片均可内置存储或存至USB盘 |
| 1.12 | 可显示黑白、彩色双幅双比图像 |
| 1.13 | 穿刺引导 |
| 1.14 | ★支持手动触摸屏上注 |
| 2 | 探头技术规格 |
| 2.1 | 腹部探头 |
| 2.1.1 | 频率：2～5.5MHz宽频加变频探头 |
| 2.1.2 | 频率变换≥12段 |
| 2.2 | 浅表探头 |
| 2.2.1 | 频率：3～13MHz宽频加变频探头 |
| 2.2.2 | 频率变换≥13段 |
| 2.3 | 容积探头 |
| 2.3.1 | 频率：2.0～5.5MHz宽频加变频探头 |
| 2.3.2 | 频率变换≥11段 |
| 2.4 | 腔内探头 |
| 2.4.1 | 频率：3.0～10.0MHz宽频加变频探头 |
| 2.4.2 | 频率变换≥12段 |
| 2.5 | 相控阵探头 |
| 2.5.1 | 频率：1.7～5MHz宽频加变频探头 |
| 2.5.2 | 频率变换≥12段 |
| 3 | 二维灰阶图象显示主要参数 |
| 3.1 | 二维灰阶：≥256 |
| 3.2 | 动态范围：≥180dB |
| 3.3 | 最大扫描深度≥360mm |
| 3.4 | 扫描帧率：腹部探头，诊断深度≥270mm，全视野时≥30帧／秒 |
| 3.5 | 增益调节：B/C/D/M可独立调节，≥100，8段TGC增益补偿 |
| 3.6 | LGC：≥7段 |
| 3.7 | 扫描线：每帧线密度≥256线／帧 |
| 3.8 | 数字式声束形成器 |
| 3.9 | 聚焦方式： • 发射聚焦≥8段 • 拥有声透镜聚焦 • 接收聚焦：动态逐点接收聚焦 |
| 3.10 | 空间合成0-3可视可调 |
| 3.11 | 斑点抑制0-5可视可调 |
| 3.12 | 噪声抑制0-5可视可调 |
| 3.13 | 边缘增强0-5可视可调 |
| 3.14 | 图像风格：柔化、对比 |
| 3.15 | 伪彩图谱：≥67种 |
| 4 | 多普勒图像显示主要参数 |
| 4.1 | 壁滤波器滤波范围≥6级可调 |
| 4.2 | 多普勒增益：≥100可视可调 |
| 4.3 | 彩色频率≥4级可视可调 |
| 4.4 | 脉冲多普勒最低探测血流速度：1CM／秒 |
| 4.5 | 脉冲多普勒最高探测血流速度：≥8米／秒 |
| 4.6 | 彩色多普勒取样包大小≥7级可视可调 |
| 4.7 | 彩色多普勒血流线密度3级可视可调 |
| 4.8 | 可调节彩色多普勒图像的帧相关0-6可视可调 |
| 4.9 | 取样容积：≥80mm可视调节（相控阵） 凸阵、线阵、腔内探头≥30mm可视调节 |
| 5 | 三维成像 |
| 5.1 | 支持探头：凸阵探头，线阵探头 |
| 5.2 | 显示模式：四幅 |
| 5.3 | 图像旋转功能：具备360度图像旋转功能，可X\Y\Z三个方向任意旋转 |
| 6 | 四维成像 |
| 6.1 | 显示模式：单幅、双幅、四幅 |
| 6.2 | 图像旋转功能：具备360度图像旋转功能，可X\Y\Z三个方向任意旋转和切割 |
| 6.3 | 图像明暗反转 |
| 6.4 | 阈值：≥200,步进3 |
| 6.5 | 图像平滑处理功能≥4种 |
| 6.6 | 透明度：≥490，步进20 |
| 6.7 | 渲染类型：表面、最大、最小、透视 |
| 7 | 输出信号及接口 |
| 7.1 | USB2.0输出接口 |
| 7.2 | DICOM3.0输出接口 |
| 7.3 | 接地线接口 |
| 7.4 | DVD R/W 刻录光驱 |
| 六 | 配置要求 |
| 1 | 探头3只：凸阵探头、线阵探头、腔内探头各1只 |
| 2 | 可选配探头：容积探头、相控阵探头等 |
| 3 | 附件：1套 |
| 4 | 技术文件：仪器操作说明书、安装指南等 |
| 七 | 安全和认证 |
| 1 | 经CE、NMPA、CMD认证，ISO9001质量体系认证证 |

包B

| 五分类血细胞分析仪 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 1 | - ★仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测（五分类血液细胞分析仪+CRP反应一体机）。 |
| 2 | - 检测原理：≥3角度激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。 |
| 3 | - ★检测参数：≥29项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，2个直方图。 |
| 4 | - ★网织红细胞检测：≥3项参数（ RETIC-ABS，RETIC，IRF）。 |
| 5 | - 研究性参数：≥6项（ALY%，ALY#，LIC%，LIC#，NRBC%，NRBC#）。 |
| 6 | - 进样方式：全自动批量进样，单个封闭进样 |
| 7 | - ★检测模式：全血样本（CBC，CBC+5DIFF，CBC+5DIFF+RRBC，CBC+5DIFF+CRP，CRP，RET）；预稀释样本（CBC，CBC+5DIFF，CBC+5DIFF+CRP，CRP）。 |
| 8 | - 试剂储存：仪器自带制冷功能存放CRP测试试剂，无需冰箱存储 |
| 9 | - 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 |
| 10 | - 样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl |
| 11 | - ★检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时 |
| 12 | - 预稀释模式：具备五分类+CRP功能 |
| 13 | - WBC线性范围：0~400×109/L，PLT线性范围：0~5000×1012/L |
| 14 | - ★CRP线性范围：0.2~320mg/L |
| 15 | - CRP携带污染：≤1.0% |
| 16 | - 操作系统：全中文操作分析报告软件 |
| 17 | - 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品 |
| 18 | ★数据储存：≥50万份，具有数据增量备份，数据迁移功能 |
| 心电监护仪 |  |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 1 | 适用范围：成人，儿童，新生儿（注册证证明） |
| 2 | ★操作方式：标配触摸屏，二级操作菜单 |
| 3 | ★屏幕：≥12.1英寸，背光内置式TFT彩色显示屏 |
| 4 | ★标配参数接口：ECG，血氧饱和度，无创血压，2通道体温，2通道有创压，主流法呼吸末二氧化碳 |
| 5 | ★存储：≥120小时全息波形存储 |
| 6 | 把手：可折叠把手，便于携带 |
| 7 | ★软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能 |
| 8 | 跨床监护：≥8床位 |
| 9 | 外壳防水等级：≥IPX1 |
| 10 | ECG功能： |
| 10.1 | ECG波形可层叠显示 |
| 10.2 | 可同屏显示7导联ECG |
| 10.3 | 高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测 |
| 10.4 | ★频率特性：0.05~150Hz |
| 10.5 | QRS识别模式：成人，儿童，新生儿 |
| 10.6 | 标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8% |
| 11 | SpO2功能： |
| 11.1 | ★成人用血氧饱和度探头原装进口，可水洗消毒 |
| 11.2 | 成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感 |
| 11.3 | 具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 |
| 11.4 | 可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI |
| 12 | ★NIBP功能： |
| 12.1 | 成人/儿童袖带充气时间: ≤11s |
| 12.2 | 新生儿袖带充气时间：≤5s |
| 12.3 | 血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选 |
| 12.4 | ★新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带 |
| 13 | ★主流法呼吸末二氧化碳： |
| 13.1 | 传感器预热时间短：≤5S |
| 13.2 | 传感器防水等级：IPX7，可水洗消毒 |
| 13.3 | 主流法支持插管及非插管患者测量，支持新生儿主流插管法测量 |
| 14 | ★标配HL7协议接口及HL7 波形输出功能，与HIS无障碍连接 |
| 15 | ★患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法 |
| 16 | ★电池：标配锂电池，单支电池充满电后监护时间≥6小时 |
| 18道心电图机 |  |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 1 | ★主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查（需提供证明文件） |
| 2 | 导联选择：自动或手动 |
| 3 | 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 |
| 4 | AD采样率：≥750000 Hz/Ch |
| 5 | 输入阻抗：≥50MΩ |
| 6 | 耐极化电压：≥±550mV |
| 7 | 共模抑制比：≥105dB |
| 8 | 频率响应：0.5Hz-500Hz |
| 9 | 标准灵敏度：10mm/mV,误差≤±5% |
| 10 | 时间常数：≥4.2秒 |
| 11 | 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |
| 12 | 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 |
| 13 | 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 |
| 14 | 操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录 |
| 15 | 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |
| 16 | 冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式 |
| 17 | 波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录 |
| 18 | 显示方式：≥7.8"液晶显示 |
| 19 | 记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形。 |
| 20 | 打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 |
| 21 | 输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告 |
| 22 | ★支持计算法18导联心电图报告打印（需提供证明文件） |
| 23 | 走纸速度：10,12.5,25，50mm/S |
| 24 | 电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段 |
| 25 | 模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号 |
| 26 | QTc算法：≥4种 |
| 27 | 测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量 |
| 28 | ★测量分析：具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印（需提供证明文件） |
| 29 | 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |
| 30 | 外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ |
| 31 | 其它输出接口：USB/SD |
| 32 | 存储和传输：内置800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储 |
| 33 | 输入设备：可连接条码枪、读卡器 |
| 34 | 在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印 |
| 35 | 需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录 |
| 36 | 网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接 |
| 37 | 数据存储格式：PDF/XML/DAT |
| 38 | 数据传输方式：DICOM/ECT |
| 中频脉冲治疗仪 |  |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 1 | ≥7英寸彩色触摸屏幕操控。 |
| 2 | 具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。 |
| 3 | ★工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。（需提供证明） |
| 4 | 调制方式：连续调制、间歇调制。 |
| 5 | 差频频率：1～199Hz。 |
| 6 | ★≥五种差频治疗模式。（需提供证明） |
| 7 | 差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类形式。 |
| 8 | ≥七种动态节律可选：4秒-10秒。 |
| 9 | ★≥十种干扰输出模式。（需提供证明） |
| 10 | 顶盘加热功能。 |
| 11 | 负压吸引功能。 |
| 12 | ★两种模式：自定义模式，处方模式。（需提供证明） |
| 13 | ★本产品取得计算机软件著作权。（需提供证书） |
| 动态心电 |  |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 一 | 记录器参数 |
| 1 | 采集方式：12通道,12导联 |
| 2 | 记录时间：24小时 |
| 3 | 液晶屏幕：2寸高分辨率LCD(37mmx26mm),显示1道波形,记录时间 |
| 4 | 面板:轻触开关,特殊事件按钮 |
| 5 | A/D位数：12位 |
| 6 | 耐极化电压：±300mV |
| 7 | 幅度频率特性：0.1Hz～60Hz |
| 8 | 最小检测信号：50μV |
| 9 | 输入电压动态范围：≥±4.5mV |
| 二 | 分析软件功能 |
| 1 | 软件支持3导、12导联心电图同步显示和分析。 |
| 2 | 系统可以记录24小时的心电信号，并回放分析所记录的心电数据。 |
| 3 | 去除电极初始安装时和没有正确结束记录器工作而导致的伪差心电图，减少编辑工作量，可在软件上设置分析起点和分析终点。 |
| 4 | 房颤/房扑：可以显示24小时里心搏在不同RR能力的分布；房颤/房扑起始、结束、持续的时间；1小时心搏散点图等界面。 |
| 5 | 心律失常分析：能够自动分析心电图数据，能够识别并标记心搏：如正常、室性、室上性等。能够自动识别心律失常事件，如室性早搏、室性二联律、室性三联律、成对室性早搏、室性心动过速、室上性早搏、室上性二联律、室上性三联律、室上性心动过速、停搏、房颤等。 |
| 6 | QT间期分析：能够显示分析时间内QT间期变化趋势图、QT直方图、QT离散度。 |
| 24H动态血压 |  |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 1 | 检测原理：示波法 |
| 2 | 检测时间：大于72小时 |
| 3 | 加压方式：拟合加压，自动调整适当加压 |
| 4 | 测量范围：收缩压：60-280mmHg 舒张压：40-160mmHg 脉搏：30-200bpm 压力显示范围：0-299mmHg |
| 5 | 测量精度：压力：±2mmHg 脉搏：±5% |
| 6 | 袖带：扇形袖带，配更换袖带布。适用臂围：200-350mm |
| 7 | 安全系统：超压保护：压力超过300mmHg时，快速释放压力；急停保护：测量时，按快捷按钮可快速释放压力 |
| 8 | 测量方式：手动设置间隔模式、自动间隔模式、自动表测量模式（可任意设置10个测量间隔）、量中可根据需要手动插入测量 |
| 9 | 自动补测：测量失败，自动补测一次 |
| 10 | 时间：公历24小时模式时钟 |
| 身高体重一体机 |  |
| 序号 | 招标技术要求 |
| 1 | 数据通信 选配：蓝牙(4.0或2.0)接口； |
| 2 | ★系统兼容 医院电脑、手机端APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统等 |
| 3 | ★系统设置 显示屏和触摸按键一体化设计，操作便捷 |
| 4 | 体重测量方式 高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重 |
| 5 | 身高测量范围 20-195cm,鉴定精度：±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调 |
| 6 | ★体重测量范围 2.0-200KG,鉴定精度：±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调 |
| 7 | ★BMI体型测量 1.正常范围19-25,自动计算BMI体质指数，BMI标准包拈：WHO标准.亚洲标准、中国标准、儿童标准需求自行调整，根据BMI数值，判断身体胖瘦壮不(要，偏瘦，正常，偏胖，胖5种体型判断)； 2.坐高模式：此模式将测量坐高，需配合配套的座椅使用。(此功能选配) 3.人体成分模式：测量人体成分需正常测量身高体重，根据语音提示进行操作。(此功能选配) |
| 8 | 测量项目 身高、体重、BMI,坐高，体脂肪量、体脂肪率、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量，蛋白质、基础代谢、内脏脂肪等级、基础代谢、皮下脂肪量、身体年龄等；除身高体重外，其他功能选配 |
| 9 | LED显示 4.3寸高清VA显示屏，尊贵大气超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，待机显示时间曰期温度 |
| 10 | 语音播报 语音提示测量步骤，播报测量结果，根据要求声音大小自由调节。 |
| 11 | ★便携性 可折叠方式，机器采用金属折叠扣可上锁，方便搬运，打叠与高度：120CM左右。 |
| 12 | ★打印系统 采用高速热敏易装打印机，自动打印体检报告，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等，还可设置打印医疗卫生单位名称，可以用U盘配置打印页眉和页脚。 |
| 13 | ★平衡调节 底座自带水平仪，并可通过四角校正水平。 |

三、商务要求

| 序号 | 商务内容 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 质量要求 | 合格 |
| 4 | 质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 5 | 投标报价要求 | 以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。项目结算时不做任何单价或费用的调整。 |
| 6 | 付款方式 | 到货验收合格后，采购人向中标人支付中标金额的97%，留质保金3%。 |
| 7 | 验收方式 | 1、货到安装，现场签收。中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 2、设备安装调试正常使用后7个工作日内进行验收，由使用科室、设备科、中标人等代表在场进行验收，质保期从验收合格之日起计。 3、设备质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人设备经过双方检验认可后，签署验收报告。 4、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： A.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料； B.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求； C.货物具备产品合格证； D.提供维修手册、售后服务承诺书、中文操作手册。 5、若采购人对中标产品质量有争议，将由采购人委托第三方质量检测部门按照招标文书进行验收确认，委托检测验收费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人将取消采购合同，由中标人承担所有后果。 |
| 8 | 包装及运输要求 | 本次采购的设备必须是全新的，包装方式按照原厂出厂原标准，中标人应确保运抵采购人处货物的完好性，包装费用由中标人承担。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 |
| 9 | 售后服务要求 | 1、设备安装调试验收合格后，在质保期内，免费提供原装的零配件及其维修保养，终身负责维修；软件终身免费升级；每年需对设备进行维护保养，一年一次以上，提供维修报告。 2、质保期内，中标人应对设备因质量出现的问题免费修复，消耗品和零配件供应及时，并且要在2小时内响应，12小时内到达现场维修，解决时间不超过1小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均由中标人承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。 3、中标人在签订合同前，需提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式。 4、免费负责安装、调试、免费提供技术咨询、软件升级及人员培训，以保证买方工作人员掌握设备各种使用操作。 5、保证设备维修（终身）和配件的供应。如果因机器和配件停产造成设备无法维修，必须无条件免费更换整机保证完好使用。 6、场地迁移，需要移机时，中标人需免费迁移并提供技术支持，且确保机器的正常使用。 7、免费质保期外售后服务要求： （1）由中标人提供售后服务，2小时内响应，12小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 （2）质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。 （3）中标人维修的货物经采购人验收合格，且中标人提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 （4）中标人不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| 10 | 其他要求 | 所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的《医疗器械备案凭证》；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》。（非医疗器械可不提供） |

- 第八章  投标文件格式

封面

（项目名称）

投标文件

投标供应商：                             （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：           （签字或盖章）

投标供应商地址：

联系人：

联系电话：

目  录

一、投标函及附录

二、分项报价表

三、投标产品配置清单一览表

四、投标设备耗材一览表

五、质保期满后易损件、配件一览表

六、2020年以来投标产品同品牌同型号销售业绩表

七、技术偏离表

八、安装、调试、售后服务方案

九、法定代表身份证明及法定代表人授权书

十、资格审查资料

十一、反商业贿赂承诺书

十二、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品

十三、投标设备图片及投标供应商认为需要提交的其它证明资料

提示：以上目录须标明页码

## 一、投标函及附录

致：                              （采购人名称）

1、我方已仔细研究了                               项目包    招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供招标货物及相关服务，投标总报价为（大写）         元（¥           ），交货期为合同生效后      日历天。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、                              （其他补充说明）。

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

投标函附录

| 投标供应商 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标总报价 （人民币：元） | 人民币（大写）： 人民币（小写）￥： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 付款方式 |  |
| 其他声明 | 我公司完全响应招标文件规定的其他要求。 包括投标范围、技术标准和要求等 |

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 二、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商自行填写此表，总报价应与投标函中的“投标总报价”一致，该表可扩展。

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 三、投标产品配置清单一览表

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 四、投标设备耗材一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 五、质保期满后易损件、配件一览表

设备名称：                                                       单位：人民币元

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 产地 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 六、2020年以来投标产品同品牌同型号销售业绩表

| 序号 | 合同日期 | 项目名称 | 合同金额 | 设备品牌 | 设备产地 | 规格型号 | 客户名称 | 客户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商应在本表后附相关证明材料。

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 七、技术偏离表

重要提示:

1、将参数支撑材料上传至诚信库，以便审验。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况（符合、正偏离、负偏离） | 注明支撑材料对应投标文件页码及条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 八、安装、调试、售后服务方案

1.售后服务计划

投标供应商必须提供但不限于提供以下内容：

（1）详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

（2）技术培训、质量保证措施。

（3）该次项目所提供的其它免费物品或服务。

（4）保修期内和保修期外的收费标准。

2.人员培训计划、售后服务承诺及实施方案

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 九、法定代表身份证明及法定代表人授权书

9-1法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：            （盖章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证复印件

9-2法定代表人授权书

本人       （姓名）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托人身份证复印件

投标供应商：            （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：         （签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

## 十、资格审查资料

#### 基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1企业资格审查资料（详见第二章投标人须知前附表1.4.1资格审查表规定）

2、第二章投标人须知前附表1.4.1资格审查表所有内容所需资料需先上传至河南省公共资源交易中心诚信库并经核验，投标文件中附复印件即可，诚信库中证件需与投标文件中所附证件一致。

（一）营业执照（有效期内）等证明文件

（二）经审计的2022年度财务状况报告（公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明）

（三）2023年1月1日以来依法缴纳税收和社会保障资金凭证（至少一个月）

#### （四）履约能力声明函

（格式仅供参考，可补充）

（采购人）：

我方在此声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

#### （五）商业信誉声明函

（格式仅供参考）

（采购人）：

我方在此声明，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标产品在国内销售没有不良记录、没有发生过重大质量问题或安全事故。

我方在此声明，我单位对投标应答真实性负责。中标公告发布期间，如果采购人或其他投标供应商对我方所投产品的技术参数发生异议，采购人有权要求我单位证明在投标文件中应答的技术参数是真实的，证明方式由采购人或国家认可的第三方检测机构决定。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

#### （六）无关联声明

（格式仅供参考）

（采购人）：

我单位承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系、参股关系的不同投标供应商，同时参加同一包号的投标”的情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（七）招标文件文件规定的其他证明材料

## 十一、反商业贿赂承诺书

#### （格式仅供参考）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与招标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标供应商：（盖章）                        
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 十二、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标供应商名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标供应商名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标供应商（公章）：

日期：

    - （三）监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（四）节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

## 十三、投标设备图片及投标供应商认为需要提交的其它证明资料