# 采购需求

| 设备清单明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 甲醛在线监测仪 | 套 | 1 |
| 2 | 光解速率分析仪 | 套 | 1 |
| 3 | 气态亚硝酸观测仪 | 套 | 1 |
| 4 | 过氧酰基硝酸酯类物质（PANs）分析仪 | 套 | 1 |
| 5 | NOy分析仪 | 套 | 1 |

一、技术参数

甲醛在线监测仪技术参数（核心产品）

| 编号 | 设备技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 测量方法：采用荧光法或光腔衰荡方法（CRDS）测定空气中的甲醛 |  |
| 2 | - 系统可通过液态甲醛标样或甲醛标气进行半自动校准 |  |
| *3 | - 检出限：≤80ppt（要求提供相关证明材料） |  |
| 4 | - 测量区间上限：≥3ppm |  |
| 5 | - 响应时间：T90＜300s |  |
| *6 | - 准确性：不超过±10% |  |
| *7 | - 重复性：≤5% |  |
| 8 | - 信号输出：RS232、USB 输出 |  |
| 9 | - 工作环境：环境温度为 5℃~30℃ |  |
| 10 | - 环境湿度：≤85%RH（无凝露） |  |
| 11 | 数据存储时间：1 年，支持历史数据查询及导出功能（excel格式），支持导出秒/分钟/小时数据 |  |

光解速率分析仪技术规格要求

| 编号 | 设备技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 测量方法：光谱分析 |  |
| *2 | - 测量物种：J（O1D）、J（HCHO）、J（NO2）、J（H2O2）、J（HONO）、J（NO3） |  |
| 3 | - 光谱波段范围：至少包含300~650nm |  |
| *4 | - 光谱分辨率：≤0.85nm（FWHM）（要求提供相关证明材料） |  |
| 5 | - 测量参数：光化通量（光谱信息）、光解速率常数 |  |
| 6 | - 光谱扫描时间：自主选择不同光谱积分时间 |  |
| 7 | - 分析测量时间：自主设置测量时间 |  |
| 8 | - 暗噪声校准：对一定周期内数据进行暗噪声校准 |  |
| 9 | - 测量方式：在线连续 |  |
| 10 | - 工作环境：环境温度为 5℃~30℃ |  |
| 11 | 环境湿度：≤85%RH（无凝露） |  |
| 配置要求：1.分析主机 1 台。 2.工作站（CPU：主频≥2.5GHz，最高睿频≥4.6GHz，核心数量≥8；运行内存：容量≥16GB；固态硬盘：容量≥1TB；屏幕分辨率≥2560×1440，尺寸≥27英寸）1 套。 3. 光谱数据采集与分析软件1套。 |  |  |

气态亚硝酸观测仪技术规格要求

| 编号 | 设备技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 测量方法：长光程吸收光谱法 |  |
| 2 | - 检出限：≤10ppt |  |
| *3 | - 动态量程：至少包含0~2ppm |  |
| 4 | - 测量间隔：1~5分钟（依测量范围不同而定） |  |
| *5 | - 准确度：≤10% |  |
| 6 | - 独立双通道测定系统，独立校正，参数可独立设置 |  |
| 7 | - 标定方法：快速亚硝酸标准液手动校正，同时可实现自动零气校正 |  |
| 8 | - 工作环境：环境温度为 5℃~30℃ |  |
| 9 | - 环境湿度：≤85%RH（无凝露） |  |
| - 配置要求：1.分析主机 1 台。 2.抽气单元、温度控制单元、软件等；零配件包；校准源套件；蠕动泵管套件。 |  |  |

过氧酰基硝酸酯类物质（PANS）分析仪技术参数

| 编号 | 设备技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 测量方法：气相色谱法 |  |
| 2 | - 检测器：ECD 检测器 |  |
| 3 | - 色谱柱：宽孔毛细管柱 |  |
| 4 | - 柱温控制：（10-80）℃可控 |  |
| 5 | - 辅助气：高纯氮（99.999%）等 |  |
| 6 | - 定量环体积：1 毫升（不同规格可选） |  |
| *7 | - 检出限：≤50ppt（要求提供相关证明材料） |  |
| 8 | - 重复性：RSD≤3%（2ppb） |  |
| 9 | - 分析周期：单个分析周期≤10min，可设定 |  |
| 10 | - 线性相关系数：R2≥0.99 |  |
| 11 | - 通讯：RS232，USB，Ethernet |  |
| 12 | - 工作环境：环境温度为 5℃~30℃ |  |
| 13 | - 环境湿度：≤85%RH（无凝露） |  |
| 14 | - 可实现定期自动标定或手动校准双模式，保证测量数据的准确性（要求提供相关证明材料） |  |
| - 配置要求：1.分析主机 （含校准仪）1 套。 - 2.工作站（CPU：主频≥2.5GHz，最高睿频≥4.6GHz，核心数量≥8；运行内存：容量≥16GB；固态硬盘：容量≥1TB；屏幕分辨率≥2560×1440，尺寸≥27英寸）1 套。 3. 气源、试剂、控温箱等其他保障仪器正常运行、联网的配套设备及软件。 |  |  |

NOy分析仪技术参数

| 编号 | 设备技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 测量方法：化学发光法 |  |
| 2 | - 至少能够连续准确监测环境空气中NOy浓度，其中包括 NO、NO2、NO3、N2O5、PAN、HNO3、HONO、等其他含有-NO2基团的有机化合物。 |  |
| 3 | - 量程：0-500ppb，单位 ppb 和 ug/m3（可选） |  |
| 4 | - 零点噪声：≤0.5ppb |  |
| *5 | - 检出限：≤1ppb |  |
| 6 | - 量程漂移（7天）≤±2%F.S. |  |
| 7 | - 线性误差：±1%F.S. |  |
| 8 | - 数字输出信号：RS232/485、数字接口至少2个 |  |
| 9 | - 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，能够显示浓度和仪器运行状态参数等信息 |  |
| 10 | - 工作环境：环境温度为 5℃~30℃ |  |
| 11 | - 环境湿度：≤85%RH（无凝露） |  |
| 12 | - 响应时间（T90）：≤180s |  |
| 13 | - 转换效率（NO2→NO）：≥96% |  |
| 14 | - 能同时显示 NO、NOz和 NOy 的测量浓度 |  |

二、相关要求

1、中标人须提供仪器数据传输接口参数，负责与中国环境监测总站、河南省生态环境监测和安全中心数据平台无缝对接。

2、售后服务

- 2.1具有良好的售后服务体制，售后服务期为一年，时间自验收通过之日起计算。

- 2.2中标商应提供一年的设备质保，时间自验收通过之日起计算。除不可抗力等自然力因素导致外，仪器设备核心部件损坏一年内免费换新。质保期内相关设备须满足量值溯源要求、日常质量控制要求、质量控制资料整理等要求。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身使用，质保期内软件免费按照采购人实际工作需求优化升级。

- 2.3售后服务期内，中标人须保障设备正常运行，费用包含在合同总价中。中标人在一年售后服务期内不得向业主收取任何费用，售后服务期满后要保证仪器在正常状态下交接。一年售后服务期间，设备耗材、备品备件中标商全包，并提供厂家开具的售后服务承诺函并加盖公章。

2.4配件耗材要求：配备数量充足、技术指标符合相关运维要求的工具设备、质控设备、原厂备件和常用配件耗材，并根据更换频次要求，及时更换，做好相关记录，确保设备的正常运行和数据有效率。免费提供耗材及主要零件满足一年需求。中标人应保障售后服务期内站房内供电、网络的正常使用，并承担相关费用。

- 2.5售后服务期内，光解速率仪器每年须免费返回原厂校准一次，返厂期间须提供备机。

2.6投标人或委托有能力公司（需提供委托相关证明材料）为本项目配置的专职售后服务人员；专职售后服务人员至少为2人，应具备本科以上学历，且具有至少1年相关工作经验。

2.7专职售后服务人员需保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识楚；检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；每次巡检后做好系统运行记录。进行巡检时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.8专职售后服务人员需日常巡检每周一次，包括检查项目、被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。日常巡检规程应包含该包设备运行状况、工作状况、系统辅助设备运行状况、各设备主要部件的运行状况等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。每次巡检必须填定设备巡检记录。

2.9专职售后服务人员需每月对设备进行一次仪器保养，并检查各易损件的使用情况。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次保养必须填定设备保养记录。

2.10专职售后服务人员需开展数据审核、运行报告要求如下：

2.10.1每天提交一次前一天经过审核后的数据和质控数据，对于缺数、异常数据需做审核说明；根据甲方要求，在典型污染过程随时开展数据审核；甲方随机抽取一定比例的数据进行比对核实；

2.10.2月报内容：仪器运行情况、数据获取情况、数据分析情况等；

2.10.3年报内容：仪器运行情况、数据获取情况、数据分析情况等；

2.10.4编制时效性：每月10日前提供上个月仪器运行报告，运维整年后提供上年仪器运行情况整体报告。

2.11单套设备的有效数据获取率要求不低于90%。

2.12中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

2.13售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场，到达现场后3小时内排除故障，否则在24小时内免费提供备机使用，以确保系统的正常运转。

2.14中标商应提供的原始数据格式为十进制，数据采用数据库存储方式，数据结构清晰完善，便于存储、分析和二次开发，同时须承诺根据客户需求对原始数据进行二次开发。

2.15培训：

2.15.1一年售后服务期间，中标人应对招标人的操作人员根据需要提供现场培训和专业集中培训。投标人制定详细培训方案，应包括培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教师简历）、培训组织方式等。培训费用需纳入投标报价中。

2.15.2培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握软硬件设备的工作原理，熟练独立操作设备，能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除，必要时提供相关认证培训；

2.15.3培训应涵盖本项目招标的所有产品和软件；

2.15.4培训费用包含在总投标价中。

2.16.售后服务期结束后，中标人须保证设备运行状态良好以完成设备交接工作。

3.服务方案编制要求

3.1根据投标文件提供的实施方案进行综合评审，内容包括：安装调试方案、项目实施计划、人员安排、数据传输方案、集成应用方案、保证项目顺利实施质量的其他措施等）。

3.2根据投标文件提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括：售后服务承诺及保障措施、备品备件供应方案、技术培训方案、应急方案。