包一技术参数
	设备名称
	是否

进口
	技术参数
	数量

	电转染系统
	是
	一、用途

电转染系统主要用途是将核酸（DNA或RNA）转入到目的细胞中，接下来研究核酸在细胞中的表达情况。

二、性能与技术要求

1.吸头技术：采用吸头技术，在电转时形成均匀稳定的电场，减少离子形成，减小pH值变化和减少发热，提高转染效率和细胞的活性。

2.耗材：一套耗材可适用于所有细胞类型的转染，无需选择缓冲液。

3.转染细胞量：可电转的细胞量为 2x104-6x106。

4.支持细胞类型：可转染干细胞、神经细胞、原代细胞等。

5.内置不少于150种电转染参数，同时可以存储至少10,000种针对不同细胞的实验方案。

6.可调整电转参数，可以调整脉冲电压（0.5-2.5 kV）、脉冲持续时间（1-100 ms），脉冲次数（1-10），细胞类型，缓冲液类型和递送物质类型。

7.需内置能量计算器。

8.内置电弧检测功能。

9.要求吸头插入和弹出操作简单。

10.电转体积，10ul和100ul可选。

11.机器采用不小于8英寸触摸屏。

三、配置：

电转仪主机：1套

移液工作站：1套
	1台

	多功能酶标仪
	是
	1.检测类型：6-1536微孔板、卧式比色皿（通过适配器），≥64孔超微量检测板（2μl）

2.应用范围包括吸收光、荧光强度、化学发光和时间分辨荧光四种以上检测模式模块化技术设计：可升级 AlphaScreen、荧光偏振（FP）、HTRF、活细胞成像系统、Western Blot

3.光源应≥2个，采用光谱融合照明技术(主机内置闪烁式高能氙灯 + 高能 Auto-LEDs 或卡盒内含独立光源如激光)，可根据光谱，自由切换

4.温度控制：室温+4℃~45℃ 

5.震荡方式：至少包含线性和圆周两种以上，高、中、低三种震荡幅度。

6.检测器：制冷自动增益型PMT（增益-光子计数PMT）和硅光电二极管

7.波长选择：≤1nm步进

8.气体模式：内置管道，可根据通入CO2、O2、N2或预混气；

9.检测模式：终点法、动力学、全波长扫描、孔域扫描

10.读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度 

11.检测卡盒：检测模块即插即用(<5 min) ，模块的升级无需返厂，顶部具有三个卡盒卡位

12.不少于 RS-232串口和USB两种电脑连接方式

13.吸收光模块要求：

13.1.波长范围：至少包含230nm-1000nm，步进1nm可调

13.2.波长带宽：≤4.0nm

13.3.光度量范围：0-4.0(OD)

13.4.杂散光： ≤0.05%@230nm

13.5.光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化

14.荧光强度模块要求：

14.1.荧光检测要求支持微孔板顶部及底部两种检测模式

14.2.波长范围至少包含 250nm—850nm，步进1nm可调

14.3.带宽可调： EX≤9nm/15nm； EM ≤15nm/25nm

14.4.动态学范围≥6个数量级

14.5.灵敏度：≤0.5pM荧光素，96孔板顶读； ≤ 2.5 pM荧光素，96孔板底读 ≤1pM荧光素， 384孔板顶读； ≤5pM荧光素，384孔板底读

14.6.荧光检测PMT技术至少包含Auto-LED和Auto-PMT结合技术，增益调节和光子计数两种模式可用

15.化学发光模块要求：

15.1.波长范围至少包含300nm—850nm，步进1nm可调

15.2.带宽可调：≤15nm/25nm

15.3.动态学范围≥6个数量级

15.4.化学发光检测器为低背景噪音制冷型PMT

15.5.灵敏度：≤3pM  ATP  96孔板，≤6pM ATP  384孔板  

15.6.孔间干扰：≤0.4%，白色96/384孔板

16.注射器模块要求

16.1.≥2个加样器，内置于主机，达到完全避光。

16.2.可以通过软件和主机上的触摸屏进行双重控制。

16.3.最大加样体积：≥50000μl，≤1μl步进。

16.4.注射器管路体积要≤260ul。

16.5.死体积要≤10ul，达到节省样本的要求。

16.6.具备防溢流、防气泡独特探测功能

17.光谱自动扫描优化功能: 激发和发射同时扫描，3-D热图显示；

18.数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥23种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。

19.无偿提供除光吸收、荧光、化学发光外的检测功能卡盒借用服务，包括荧光偏振、时间分辨荧光、AlphaScreen、均相时间分辨荧光、Western Blot，在接到用户通知后，相应的检测卡盒2周内到达用户端，做完相对应的科研实验后再归还厂家。（提供设备厂家盖章的证明）。

20.配置清单

20.1.主机1台（包含光吸收、荧光强度、化学发光三功能）

20.2.内置型双通道注射器：1套

20.3.操作和分析软件：1套（包含23种标准曲线运算）

20.4.数据连接线：1根

20.5.安装专用工具：1套

21.售后服务和货期

21.1.质保一年，保修期内，免费提供配件与维修服务。若仪器在正常使用过程中发生故障，供货方在12小时之内做出响应，并按接到正式报修时间后的两个工作日内安排工程师上门检修。

21.2.提供详尽的技术资料，包括但不限于仪器设备技术说明书、应用方案、安装指南、仪器设备详细操作使用说明书、仪器设备标准操作规程与维护规程。

21.3.由技术人员负责现场培训，现场客户培训人数不限。培训内容包括仪器使用与维护、软件编程、应用方法开发以及常见问题处理。每年巡检四次以上，组织两次以上培训。

21.4.为保证产品质量和售后服务，需提供厂商或总代理出具的授权书和技术证明文件。
	1台

	荧光定量PCR仪
	是
	1.工作环境

1.1.工作温度：5-31℃

1.2.工作湿度：相对湿度≤80%

1.3.工作电源：100–240 VAC, 50–60HZ.

2.功能

可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

3.性能与技术要求

3.1.主要性能

3.1.1.不少于三个检测通道，可实现2重PCR，可同时检测2个靶基因，支持FRET检测

3.1.2.有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同

3.1.3.完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

3.1.4.适用于多种荧光方法

3.1.5.耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

3.2.主要技术要求

3.2.1.样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）

3.2.2.耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

3.2.3.反应体系：1-50µl
3.2.4.光源：三个带有滤光片的LED

3.2.5.检测器：三个带有滤光片的光敏二极管

3.2.6.升降温速度：不低于5℃/秒

3.2.7.温控范围：4-100℃

3.2.8.温度准确性：±0.2℃（90˚C时）

3.2.9.温度均一性：±0.3℃（10秒内达到90˚C）

3.2.10.动态温度梯度功能：同时运行不少于8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同

3.2.11.激发/发射波长范围：450-580nm

3.2.12.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

3.2.13.动态范围：≥10个数量级

3.2.14.数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能

3.2.15.可消除边缘效应的光梭式扫描读数方式，无需ROX矫正，无需CCD拍照

4.配置


4.1.主机：1套

4.2.控制分析软件：1套
	1台

	培养箱用摇床
	是
	一、技术参数

1.控制方式：微电脑控制，LED数显，配备远程控制器

2.驱动方式：电磁感应磁力驱动

3.振荡模式：圆周振荡

4.转速（rpm）：30 ~ 300

5.增进量（rpm）：±1

6.振幅（mm）：25

7.定时范围：连续或者99h 59min

8.定时增长：1min

9.平板尺寸(W x Lmm) ：300x330

10.重量（kg）：≤7.5

二、配置

1.主机：1台

2.控制器：1台
	

	浓缩仪
	是
	1、主要技术指标：

1.1.转速：1400rpm，最大容量：96×1.5/2 mL离心管 

1.2.真空度：20 hPa (20 mbr)

1.3.配有喷射式冷凝器可对高达85%的排气进行纯化，防止腐蚀；根据使用溶剂的不同，可自由选择至少3种运行模式（水溶性、酒精溶剂和高气压）。具有自动排出冷凝水功能；

1.4.免维护的抗化学腐蚀PTEE膜片泵，泵工作能力：1.7立方米/小时；自动真空抽吸，防止浓缩聚集，使挥发效率最大化，延长泵使用寿命；

1.5.抗化学腐蚀不锈钢腔体； 

1.6.多种管道连接可用，可连接外置真空泵或中央真空系统； 

1.7.全套系统配置液晶显示屏； 

1.8.全套系统噪音水平≤ 60dBA；

1.9.可预选温度：室温，30℃，45℃和60℃，确保高效、平缓地对样品(如DNA/RNA, 蛋白质) 进行真空浓缩。

1.10.可选转子适用于：0.2mlPCR管、PCR板、微孔板，载玻片、0.5ml/1.5ml/2.0ml管，15ml/16ml试管、15ml/50ml Falcon管、25ml试管

1.11.整套系统功率：≤350W，节约能源

2.配置：

2.1.主机1台,包括内置隔膜泵

2.2.48×1.5/2.0ml锥形角转子1个
	1台


包二、技术参数
	采购物品名称
	是否进口
	技术参数要求/服务要求
	数量

	自动细胞计数仪
	否
	一、产品功能

自动细胞计数仪是结合智能图像识别及先进光学成像技术进行精准计数的细胞分析系统。智能算法可有效识别活、死细胞并实现快速成像，准确计数。一键获取细胞总数、活率、直径等信息。适用于免疫学及疫苗开发、细胞治疗、肿瘤研究、干细胞及代谢研究等研究领域的细胞分析。

技术指标：                                         

1.仪器类型：台式一体机，自带显示操作屏，无需连接电脑
2.计数处理时间:＜9秒
3.可自动对焦和自动曝光，也可进行手动调节
4.检测细胞/微粒样品的浓度范围：1×104-1×107cells/ml
5.检测细胞/微粒的直径范围：4-60μm
6.检测细胞的准确度范围：CV<5%
7.检测的样品体积：10μL
8.成像系统：≥500万像素，2.5倍光学放大
9.图像显示：细胞显微成像图片可视，活死细胞不同颜色标注，可手动放大图片观测
10.程序：内置常用细胞预设计数程序，可一键调用，用户也可自行调节或新增；明场、台盼蓝，两种模式可选
11.计数分析：可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析（gating），可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数
12.数据存储与导出：可存储不少于1000条用户计数记录，计数结果、分析报告、图像均可导出。

13.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.自动细胞计数仪：1台

2.细胞计数板：1盒

3.说明书：1份

4.保修卡：1份
	1台

	冻台冷冻研磨仪
	否
	一、产品功能

低温型研磨仪，拥有低温冻台。通过垂直震荡系统高速往复运动，使研磨管内冷冻的样品与研磨珠相互碰撞，其产生的研磨剪切力和撞击力使组织完全破碎，是满足多样品一次性快速处理的专用设备。

二、技术指标：
1.运行频率：0-70Hz

2.运行时间：0-9999S可自行设定

3.存储参数组：存储五十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发等模式

4.研磨腔体温度：室温至-50℃

5.冻台腔体温度：室温至-30℃

6.可兼容样品量：24/32/48/64(0.2~0.5ML)、24/32/48/64/96*2ML、4/12/24*5ML、8*(10~15)ML、2*25ML、2*50ML、2*96深孔板，可以任意定做各种规格研磨管

7.触摸屏显示：≥7寸触摸屏人性化交互设计，操作便捷

8.开盖运行保护功能：有

9.出料粒度：~5μm
10.研磨平台数：（可接纳研磨罐数）≥2

11.紧固装置：带自动中心定位的紧固装置（出具相关证明）

12.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨

13.制冷方式：压缩机制冷。

14.仪器具有安全保护系统，开盖即停，无老旧安全按钮。

15.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

16.仪器具有安全保护系统，开盖即停，无老旧安全按钮。中心轴直径≥10mm，保证各种适配器都可正常运转（为保障本次招标设备的安全性，需提供中心轴直径的测量图片）。

17.采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；（为保障本次招标设备的可靠性，提供进口原产授权证书证明）。

18.为保障本次招标设备的可靠性，需提供产品获得CE及ROSH认证以及产品相关的生产执行标准。

19.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.主机1台

2.2ml*24适配器：1个

3.2ml*48适配器：1个

4.5ml*12适配器：1个

5.1mm研磨珠1瓶、3mm研磨珠1瓶、5mm研磨珠1瓶

6.2mL专用研磨管5包、5ML专用研磨管2包

核心产品为冻台冷冻研磨机，为保证所采购产品的可靠性和稳定性，成交供应商需在成交后3个工作日内，提供“冻台冷冻研磨机”样机进行现场性能以及样品处理方面的演示。如有虚假响应，按照《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规进行处理。（响应文件中需附上相应的承诺书，否则响应无效）。
	1台

	超声波细胞粉碎机
	否
	一、产品功能
超声波细胞粉碎机（也叫超声波破碎仪、超声波乳化机）是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器；它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。
二、技术指标：
1.频率: 20-25KHz自动跟踪，自适应
2.结合微电脑控制，采用DSP加ARM技术，性能更稳定，数据更精确；
3.具有选频、测温、频率自动跟踪、阻抗自适应、保护等功能； 
4.破碎容量：0.2-600ml
5.功率调节范围：连续可调（5-950W）
6.定时： 0-999分可设置（最大可到999小时）
7.脉冲：0.1-99.9S可调
8.配有温度传感器，控制样品温度（0℃-100℃）
9、不小于7寸TFT大屏幕显示温度、功率、振幅及脉冲模式和工作/间隙时间等，触摸控制
10.保护装置：自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示
11.带有无线或RJ-45接口，可与上位机实现通讯，可网络控制、远程打印
12.储存数据：20组
13.密码：有用户密码保护
14.隔音箱：增加了光照、灭菌、自动升降、门锁等功能，隔音箱可放主机上，节省空间，内有电动升降装置
15.随机变幅杆: ф6（处理量10-100ml）
16.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单
1.超声波发生器：1台 
2.隔音箱：1只                 
3.电源线插头：1根
4.专用扳手（用于拆卸变幅杆）：1个
5.使用说明书：1份
6.质量保证书（保修卡）：1份
7.合格证：1份 
	1台

	紫外交联仪
	否
	一、产品功能
紫外交联仪是一种多用途的245nm紫外辐射系统，主要用于将核酸交联固定于膜上。使用本仪器可在 30-60秒之内将核酸固定于杂交膜上，且杂交信号比传统烘烤法提高5-10倍。另外，该仪器还可用于琼脂糖凝胶中 DNA的切割、RecA突变筛选、嘧啶二聚体产生的部分限制性内切酶消化、UV灭菌消除 PCR污染等。
二、技术指标： 
1.微处理器控制，提供精确的UV剂量，LED显示；
2.照射单位可以通过能量（Joules/cm²）或时间来定义；
3.紫外安全视窗与安全门锁设计，可保护使用安全；
4.最大照射面积（880cm²)；
5.二种操作模式，紫外能量模式、时间模式；
6.关机信息不丢失；
7.UV 波长：254nm(根据用户需求另配 365nm, 312nm 灯管)
8.照射时间测量范围：0-999.9min
9.UV 辐射能量：最高能达 5mw/cm2
10.UV光源：6个8W灯管；50个曝光能量与50个曝光时间设定并可保存；UV曝光能量手动设置、UV曝光时间手动设置
11.曝光能量测量范围：0-99.99J (焦耳)
12.曝光时间测量范围：0-999.9min
13.交互界面：≥4.3寸真彩触摸屏
14.内部曝光室尺寸：≥350mm*290mm*150mm

15.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.主机：1台

2.紫外灯管：6根

3.电源线：1根

4.保险丝关：2根

5.使用说明书：1份

6.保修卡：1份
	1台

	移液器
	否
	一、产品主要特性
1.重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全
3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）
4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养
5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
6.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积
7.体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作
8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛
9.0.1μl－10ml不同量程选择，全面满足不同使用需求
10.颜色标识移液器量程
11.RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪

二、技术指标
0.5-10μl移液器体积增量0.01μl，灰色控制按钮
0.5 μl不准确度±8.0%，不精确度±5.0%；
1μl时不准确度±2.5%，不精确度±1.8%；
5μl时不准确度±1.5%，不精确度±0.8%；
10μl时不准确度±1.0%，不精确度±0.4%
2–20 μl移液器体积增量0.02μl，浅灰色控制按钮
2μl时不准确度±5%，不精确度±1.5%；
10μl时不准确度±1.2%，不精确度±0.6%；
2.5μl时不准确度±1.0%，不精确度±0.3%
10-100μl移液器体积增量0.1μl，黄色控制按钮
10μl时不准确度±3.0%，不精确度±0.1%；
50μl时不准确度±1.0%，不精确度±0.3%；
100μl时不准确度±0.8%，不精确度±0.2%
100-1000μl移液器体积增量1μl，蓝色控制按钮
100 μl时不准确度±3.0%，不精确度±0.6%；
500μl时不准确度±1.0%，不精确度±0.2%；
1000μl时不准确度±0.6%，不精确度±0.2%

为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1. 0.1-2.5μl：4支

2. 0.5-10μl：4支

3. 2-20μl：4支

4. 10-100μl：6支

5. 20-200μl：4支

6. 100-1000μl：4支
	1套

	生物显微镜
	否
	一、产品功能

生物显微镜可实现明场观察方式，是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究，同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。

二、技术指标   
1.放大倍数：40X-1000X。
2.光学系统：无限远色差校正光学系统。
3.目镜：PL10X，视野数≥22mm，两只目镜均可视度调节
4.观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围满足48-76mm。具有铰链组360°旋转功能（提供实物照片证明），眼点高度375-428.5mm。
5.物镜转换器：内倾式5孔物镜转换器。
6.聚光镜：数值孔径N.A.1.25柯拉照明聚光镜，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。带视场光阑(为保障本次招标设备的可靠性，需提供实物照片）。
7.载物台：双层复合机械移动平台，陶瓷线轨平台，台面采用陶瓷工艺，硬度高，耐腐蚀；载物台面积≥210mmX171mm(安装时查验)，平台行程≥78mmX51mm（安装时查验），片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察；移动精度≤0.1mm，载物台无突出齿条结构。
8.调焦机构：低手位粗微调同轴，带松紧调节装置和上限位装置，载物台/粗调行程≥27mm。
9.物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 
10.照明系统：内置宽电压变压器（无裸漏移动变压器、保持桌面干净整洁），输入100V-240V；大功率高亮度3W LED，支持充电宝供电，能够将移动电源作为显微镜电源，极大地便于在室外或停电状态下使用（为保障本次招标设备的可靠性，提供背部和移动电源使用的实物照片证明）。
11.产品所采用零部件符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）要求。(为保障本次招标设备的可靠性，需提供生产企业有害物制过程管理的证明材料（复印件加盖生产企业公章），证明材料的二维条码可扫描查验真伪，确保不对使用人和使用环境造成危害和污染)
12.照明光源：≥3W LED照明，冷色色温可4750K-5500K，显微镜具有ECO功能，无人使用时可自动关机。带电源指示灯，可直观了解电源状态，避免不利隐患。（为保障本次招标设备的可靠性，提供实物照片证明）
13.主机机身：机身外表面无螺纹孔，防止学生随意拆卸。设有专门的搬运手柄，确保移动时安全、稳固；背部收纳仓用于收纳电源线及充电装置，保证机器和工作台的整洁，整体外形小巧、美观，节省存储空间。
14.为确保产品档次及质量，需提供带有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告并证明下述检测指标：
14.1.物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）：4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5㎜、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、40X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜；
14.2.齐焦（以检测报告中数据为准）：10→4倍不超过±0.010㎜、10→20倍不超过±0.007㎜、10→40倍不超过±0.005㎜、40→100倍不超过±0.006㎜；
14.3.转换器稳定性（以检测报告中数据为准）：≤0.003㎜；
14.4.载物台（以检测报告中数据为准）：侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010㎜、不重复性≤0.002㎜；
14.5.用机械使标本（以检测报告中数据为准）：在5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004㎜；
14.6.微调机构空回（以检测报告中数据为准）：≤0.003㎜；
14.7.显微镜物镜放大率准确度（以检测报告中数据为准）：不超过±0.65%；
14.8.倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm) （以检测报告中数据为准）：≤0.10㎜；
14.9.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm) （以检测报告中数据为准）：≤0.06㎜；
14.10.摄影摄像视场清晰范围（以检测报告中数据为准）：不小于90%。
15.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单：
1.目镜 PL10X22mm： 1对
2.物镜4倍、10倍、20倍、40倍、100倍：1组
3.主机机架组：1套
4.说明书：1份

5.防尘罩：1个

6.电源线：1根
	1台

	体视显微镜
	否
	一、产品功能

体视显微镜被广泛应用于生物以及医学领域的切片操作和显微外科手术方面，可用于动植物解剖，原生，水生，土壤动物，大组织玻片的观察，具有立体感强、成像清晰、工作距离长等特点。

二、技术指标

1.光学系统：格里诺光学系统，10°的体视会聚角。

2.放大倍数：标准倍率6.7X-45X。

3.目镜：PL10X，视野数≥22mm，双目均可调±5屈光度；带目镜防拆卸装置，防止目镜丢失及损坏。

4.物镜：连续变倍物镜，完成连续变倍区间0.67X-4.5X内，横轴连续变倍比≥1:6.7。

5.观察头：固定式目镜筒，45度倾斜，瞳距范围可调52mm-76mm。带内置联锁机构。

6.软定位功能：0.67x/0.8x/1x/1.2x/1.5x/2x/2.5x/3x/3.5x/4x/4.5x等11个倍数带有软定位（安装验收时查验）。

7.工作距离：物方有效距离≥110mm。

8.调焦手轮：钢珠导轨式齿条调焦机构，调焦手轮松紧可调，升降范围≥50mm。

9.底座：单臂立柱式台架，支持多方向移动和随机固定观察筒，便于观察或镜下操作，支架可前后水平移动≥235mm、上下移动≥380mm、水平旋转移动等，调焦立柱高≥140mm。

10.产品所采用零部件符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）要求。(为保障本次招标设备的可靠性，需提供生产企业有害物制过程管理的证明材料（复印件加盖生产企业公章），证明材料的二维条码可扫描查验真伪，确保不对使用人和使用环境造成危害和污染)

11.反射照明光源：长寿命高亮度20W LED照明（可随意调节照明角度）。

12.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单：

1.目镜PL10X22mm：1对

2.调焦镜架：1个

3.观察筒：1个

4.底座：1个

5.外置照明光源：1个

6.说明书：1份

7.防尘罩：1个
	1台

	真空吸液器
	否
	一、产品功能

适用于超净工作台等任意台面，收集瓶独立于真空源及电源以外，可以放置在任意位置；疏水过滤器可保护装置免受气溶胶及液体污染；
二、技术指标
1.最大真空度：600mbar
2.吸液速率：≥1.6L/min
3.收集瓶容积：≥1L 
4.电机类型：无刷电机
5.供电电源：DC 12V, 1.0A
6.电池容量：≥锂电池2500mA
7.噪音：≤53dB

8.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单：

1.真空吸液器：1台

2.连接管：1个

3.说明书：1份

4.合格证：1份
	1台

	细胞涂片离心机
	否
	一、产品功能

细胞涂片离心机广泛用于免疫血液学实验室、检验室、研究室，可避行红细胞血清学实验，做抗原、抗体的鉴定及库姆式实验的结果判断等，是各级医院，实验室，血站，医学院校和医学研究机构用于妇科切片、TCT、脑积液的必备设备。

二、技术指标
1.最高转速≥3000r/min

2.最大相对离心力≥730×g

3.转子容量≥12×2ml

4.转速精度≥±30r/min

5.时间设置范围：1s～99min59s

6.整机噪音≤65dB(A)

7.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.细胞涂片离心机 ：1台

2.12×2ml转子：1套

3.电源线：1 根

3.说明书：1份

4.合格证：1份
	1台

	核酸水平电泳仪
	否
	一、产品功能
用于水平电泳，分离核酸样本
二、技术指标
2.1.凝胶托盘：紫外透明,带有荧光标尺,便于紫外灯下观察及条带定位
2.2.可兼容的胶盘尺寸：≥15×15cm
2.3.配套梳子：15孔和20孔的梳子
2.4.样品通量：1-120（每块凝胶1-4个电泳梳的通量值）
2.5.基座缓冲液容量：~1L
2.6.溴酚蓝迁移率：~3.0cm/hr(at 75V)

2.7.系统兼容两种制胶方式

2.8.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。
三、配置清单

1.制胶挡板：1个

2.制胶架：1个

3.15*15cm紫外透光凝胶盘：1个

4.15孔和20孔的梳子：1套

5.缓冲液槽：1个

6.带电缆的安全盖：1个

7.水平测里器：1个

8.说明书：1份
	1台

	小型垂直电泳槽
	否
	一、产品功能
用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。
二、技术指标 
2.1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
2.2.胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm
2.3.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶
*2.4.灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性
2.5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样
2.6.电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合
2.7.模块化：可换置转印（Western blot）等模块；
2.8.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.缓冲液槽：1个

2.制胶架：2个

3.制胶框：4个

4.长玻璃板：5个

5.短玻璃板：5个

6.10孔电泳梳 ：5个

7.上样引导装置：1套

8.说明书：1份
	1台

	小型湿转槽
	否
	一、产品功能

提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5x10cm的胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。
二、技术指标
2.1.可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。
2.2.在低压下也能获得高效、稳定的转移。
2.3.具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。
2.4.阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。
2.5.整体大小：≥16x12x18 cm；最大胶尺寸：≥7.5x10 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：≥2块小胶
2.6.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.缓冲液槽和盖：1套

2.凝胶支架转印夹：2个

3.电转印模块：1个

4.制冷芯：1个

5.海绵垫：4个

6.说明书：1份
	1台

	基础电泳仪
	否
	一、产品功能

基础电泳仪用于以下的基础实验中，如应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。高品质的电泳仪小巧、可叠放，并且编程简单。电泳仪具有定时控制、恒压或恒流输出以及暂停/继续运行等功能。

二、技术指标
2.1.输出范围：电压10-300V；电流4-400mA；功率75W (最大)
2.2.输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟
2.3.有暂停/继续功能
2.4.有断电后自动恢复功能
2.5.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
2.6.安全标准：通过EN-61010, CE标准

2.7.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.电泳仪主机：1台

2.电源线：1根

3.说明书：1份
	1台

	水浴锅
	否
	一、产品功能

水浴锅是一种专门用于恒温加热或恒温降温的设备，它具有高精度、高稳定性的特点，广泛应用于实验室、医院和工业生产等领域。水浴锅一般包括加热系统、恒温系统、温度控制系统和水槽等组成，能够使温度控制在较为精准的范围内。

技术指标：                                          

1.显示：LED，数字显示设定值和实际值.

2.温度范围[°C]：室温+5~100

3.37℃时温度稳定性[°C]：±0.5

4.37℃时温度均匀性[°C]：±0.3

5.水槽容量[L]：≥20


6.混匀方式：自然混匀

7.过温保护：有


8.温度传感器：PT1000

9.与水接触部件（含盖子）：304不锈钢

10.加热功率[w]：≥1050

11.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.水浴锅：1台

2.电源线：1根

3.不锈钢架：1个

4.说明书：1份

5.合格证：1份
	1台

	数控翘板摇床
	否
	一、产品功能

适用于需要定时的低速摇匀应用，例如酶联免疫吸附（ELISA）洗脱，酶促免疫检测，蛋白合成，杂交印迹/洗脱，免疫沉淀，蛋白免疫印迹（Western Blot），细胞培养和药物筛选等等。

二、技术指标

1.运转方式[mm]：翘板

2.倾斜角度：≤9度

3.电机类型：直流无刷电机

4.速度范围[rpm]：10-70

5.计时器：有

6.时间设置范围[min]：1-1199

7.运转方式：定时/连续运转

8.外观尺寸[D×W×H mm]：≤410×360×200

9.允许环境温湿度：5-40℃/80%

10.RS232接口：有

11.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。
三、配置清单

1.数控翘板摇床：1台

2.皮套夹：4根

3.电源线：1根

4.说明书：1份

5.合格证：1份
	1台

	小动物麻醉机
	否
	一、产品功能

吸入式动物气体麻醉机，将挥发性麻醉剂或具有麻醉性的气体，途经动物的呼吸道进入体内产生麻醉效果。其麻醉起效快并且复苏快、深度易控制、动物的发病和死亡率低、已被全球科研工作者和宠物临床医师广泛认可和应用。

技术指标                                          

1.开放式呼吸非循环回路式设计

2.用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉；

3.蒸发器；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃；

4.蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能；

5.流量可控范围0-4L/min; 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；

6.独立的诱导盒和面罩开关，开关寿命高于10万次，支持同时开启完成双通道实验；

7.快速充氧开关斜面设计，符合操作习惯；充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体；

8.可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳等作为供气气源； 

9.蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检，每一只都精准质检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%；

10.旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，精度不低于0.5%；

11.蒸发罐与支架一体化，可升级为移动式麻醉机；

12.可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）；

13.具有CE、ISO9001和MSDS认证；

14.提供负压环境，适用于吸入式麻醉系统的主动回抽废气；

15.抽气范围广，流速为8～60L/min,且流速连续可调并实时显示于LED屏幕；

16.采用超静音电机，四面降噪处理，噪音低于50dB；

17.具有称重功能，称量范围为1～2000g，分辨率1g；

18.具有Ⅰ级（重量超990g）、Ⅱ级（重量超1010g）超重报警提示及时更换过滤罐，以及故障报警提醒。

19.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.小动物麻醉机：1台

2.空气泵：1台

3.气体回收器：1台

4.诱导盒：1个

5.说明书：1份

6.保修卡：1份
	1台

	微型手持式颅钻
	否
	一、产品功能

在进行脑立体定位时，首先需要对颅骨进行开孔，以使注射针头、电极、套管、微透析导管等易于植入，微型手持式颅钻可实现这一开孔功能，操作简单，易于掌握。

二、技术指标

1.转速可达35,000rpm 

2.可以选择正向或逆向旋转 

3.可以手动或脚踏方式控制 

4.可通过颅钻夹持器固定到脑立体定位仪，通过操作臂的上下移动进行微步进控制 

5.可根据实验要求选择0.5-2.3mm范围内多种规格钻头

6.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.颅钻控制器：1台

2.手柄：1个

3.脚踏开关：1台

4.说明书：1份

5.保修卡：1份
	1台

	医用冷藏箱（2℃-8℃）
	否
	一、产品功能

适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、2-8度药品、试剂、样品、标本等的储存。

二、技术指标

1.容积：＞400L
2.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 

3.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。

4.温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度；

5.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警。

6.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

7.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

8.配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。

9.冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

10.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。 

11.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。

12.多层搁架设计，可实现物品分类存取。

13.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。

14.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。

15.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。

16.选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。可选配485接口。

18、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。

19.要求整机噪音41分贝以下，提供安静的工作环境；

20.为保障本次招标设备的可靠性，需提供CE认证、能源之星认证、国家级节能环保认证；

21.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.说明书：1份

2.保修卡：1份

3.合格证：1份

4.搁  架：6个 

5.钥  匙：1把
	1台

	超低温保存箱（-86℃）
	否
	一、产品功能

可用于病毒、细菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件以及特殊材料的低温储存。

二、技术指标：                                         
1.箱内温度 -40℃～-86℃可调；

2.微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3.冰箱内有效容积≥416L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥30000份样本；

4.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

5.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

6.多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

7.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

8.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；(为保障本次招标设备的可靠性，提供中国质量中心节能证书和环保证书，并提供CQC网站截图及网址备查)；

10.2个进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤900W；

11.25℃环温时，耗电量应≤8.5Kw.h/24h；(为保障本次招标设备的可靠性，需提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告)；

12.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；

13.2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

14.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（130mm），VIP厚度≥15mm；

15.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

16.具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

17.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

18.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

19.标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

20.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

21.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；

22.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

23.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

24.标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；

25.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1. -86℃超低温保存箱：1台

2.说明书：1份

3.保修卡：1份

4.合格证：1份

5.钥匙：1套
	2台

	低温保存箱（-25℃）
	否
	一、产品功能

可用于科研研究、特殊材料的低温试验，冻存、生物材料、疫苗、生物制品、产品的耐低温试验等。适用于科研院所、电子行业、化业、卫生系统、高校实验室等。

二、技术指标：                                        

1.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2.有效容积＞260L；

3.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5.具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 

7.具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8.宽电压带，适合187~242V电压下使用；

9.采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

10.搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

11.箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

12.箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

13.不小于85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果；

14.门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

15.7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

16.测试孔设计，方便用户测试使用；

17.平衡阀设计，轻松开门；

18.脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

19.优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB；

20.为保障本次招标设备的长期稳定运行使用，需出具生产厂商针对本项目的售后服务承诺函。

三、配置清单

1.-25℃低温保存箱：1台
2.说明书：1份

3.保修卡：1份

4.合格证：1份

5.钥匙：1套
	1台

	生物分析服务器（生信用）


	否
	一、产品功能
生物信息学是一种数据密集型的领域，需要大量的计算资源和存储能力。为了能够高效地进行生物信息学数据分析，需要选择一台高性能的计算机或者服务器。
二、技术指标： 
1.显示器：27英寸

2.CPU

内核数：16

总线程数：24

3.操作系统

操作系统：Windows 11 家庭中文版

4.内存

内存类型：DDR5

内存容量：64G

5.硬盘

硬盘类型：SSD固态硬盘

硬盘容量：1TB

6.显卡

显卡类型：独立显卡

显示芯片：RTX4060

显存容量：8GB

7.光驱

光驱类型：无光驱

8.前(侧)面接口

前(侧)面板USB接口：USB3.2 Gen1 x 2+USB3.2 Gen1 Type-C x 1

音频接口：耳机、麦克风二合一接口

9.后面接口

视频接口：DPx3/HDMI

音频接口：耳机

后面板USB接口：4*USB2.0

RJ45(以太网口)：有

10.其他接口：HDMI/VGA

11.网络通信

12.蓝牙：有

13.无线网卡：WiFi6

14.有线网卡：有

15.电源功率：500W

16.电脑类别：分体台式机

三、配置清单
1.显示器：1台

2.主机：1台

3.鼠标：1个

4.键盘：1个
	1台


