采购需求

项目名称：黄淮学院202404—智能信息专业集群创新平台设备采购（货物）项目

项目介绍：本项目依托河南省智慧照明重点实验室，建设智能信息专业集群创新平台，建设稀土光功能材料产业创新中心。满足信息类、光学类、控制类课程开设，信息光学竞赛训练，智能信息专业科学研究和智能信息专业社会服务等需求，将我校智能信息专业集群化发展，打造产学研交叉融合的人才培养体系。

一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 单位 | 功能、性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1700℃升降炉 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 1.嵌入式操作系统中英文互换图形界面，≥7寸真彩触屏输入，智能式人机对话模式。 2.主加热可预存至少15条温度曲线，每条曲线可设置至少30段"时间—温度曲线"，实时监控，动态真实显示“时间-温度曲线”。 3.温场控温温度和试样温度的差值，系统全程进行非线性修正。 4.超温报警，过流保护，断偶提示。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.炉体尺寸：≥500mm*1350mm*670mm（长*高*深）。 2.温区直径:≥160mm。 3.温区高度：≥200mm。 4.极限温度：≥1700℃。 5.主控工作温度：≤1650℃。 6.主控升温速率：≤10℃/min 7.主控加热元件：高纯硅钼棒。 8.主控炉膛材料：氧化铝纤维保温耐火材料。 9.炉膛形状：圆柱状。 10.控温精度:±1℃。 11.测温元件：B型热电偶。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 2 | 1200℃箱式烧结炉 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 1.嵌入式操作系统中英文互换图形界面，≥7 寸真彩触屏输入，智能式人机对话模式，程序段内包含气体流量设置。 2.主加热可预存至少15 条温度曲线，每条曲线可设置至少30 段"时间— 温度曲线"，实时监控，动态真实显示“时间-温度曲线”。 3.实时监控，动态真实显示“时间-温度曲线”。 4.超温报警，过流保护，断偶提示。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.炉体尺寸： ≥650mm*520mm*600mm(宽×高×深）。 2.炉膛尺寸：≥200*200*300mm(宽×高×深) 3.主控升温速率: ≤ 10℃/min。 4.工作温度：≤1150℃。 5.极限温度：≥1200℃。 6.容积： ≥12L。 7.温度控温精度：±1℃。 8.加热元件：进口合金加热丝。 9.主控炉膛材料：高纯多晶纤维复合耐火保温层。 10.主控炉膛模式：侧开式。 11.加热温区：单温区 12.测温元件：K 型热电偶。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 3 | 1700℃管式烧结炉 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 1.嵌入式操作系统中英文互换图形界面，≥7 寸真彩触屏输入，智能式人机对话模式，程序段内包含气体流量设置。 2.主加热可预存至少15 条温度曲线，每条曲线可设置至少30 段"时间— 温度曲线"。 3.主控控温温度和试样温度的差值，系统全程进行非线性修正。 4.超温报警，过流保护，断偶提示。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.炉体尺寸： ≥600mm*720mm*520mm（长*高*深）。 2.刚玉管尺寸：≥φ60*1000mm 3.温区长度：≥310mm 4.恒温区：≥220mm 5.主控升温速率:≤10℃/min。 6.工作温度：≤1650℃。 7.极限温度：≥1700℃。 8.加热功率：≥4KW。 9.温度控温精度：±1℃。 10.加热元件：高纯硅钼棒。 11.主控炉膛材料：高纯多晶纤维复合耐火保温层。 12.主控炉膛模式：横式。 13.加热温区：单温区 14.测温元件：B型热电偶。 15.带有一路浮子供气。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 4 | 1200℃管式烧结炉 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 1.嵌入式操作系统中英文互换图形界面，≥7 寸真彩触屏输入，智能式人机对话模式，程序段内包含气体流量设置。 2.主加热可预存至少15 条温度曲线，每条曲线可设置至少30 段"时间— 温度曲线"，实时监控，动态真实显示“时间-温度曲线”。 3.主控控温温度和试样温度的差值，系统全程进行非线性修正。 4.超温报警，过流保护，断偶提示。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.炉体尺寸： ≥600mm*610mm*470mm（长*高*深）。 2.石英管尺寸：≥φ100*1000mm 3.温区长度：≥440mm 4.恒温区长度：≥250mm 2.主控升温速率:≤10℃/min。 3.使用温度：≤1150℃以下可长期使用。 4.极限温度：≥1200℃。 5.加热功率：≥4KW。 6.温度控温精度：±1℃。 7.加热元件：进口合金加热丝。 8.主控炉膛材料：高纯多晶纤维复合耐火保温层。 9.主控炉膛模式：开启式。 10.加热温区：单温区 11.测温元件：K型热电偶。 12.带有一路浮子供气。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 5 | 真空钨丝烧结炉 | 1套 | 功能要求 | 必要功能：由炉体、加热系统、真空系统(含真空解除充气系统)、水冷系统、气路系统、电控系统等六部分组成。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1．结构形式：单室立式，上开盖丝杠升降结构。 2．最高加热温度≥1900℃，长期工作温度≥1850℃，恒温段温控设计温度和实际温度的波动在±1℃。 3．升温速率：0～20℃/min。 4．加热方式：钨丝网发热体和钨钼复合保温屏。 5．极限真空度：不低于1.0×10-4Pa（空炉、冷态、经净化，极限真空为连续抽12小时的稳定的真空度指标，压升率按国标规定0.67Pa/h）。 6．高温工作时（≥1750℃）真空度：不低于8.0×10-4Pa。 7．压升率：≤0.67Pa/h。 8．炉体内腔尺寸：不小于Φ500×550mm。 9．炉体有效温区：不小于Φ120×120mm。 10．温度均匀性：±5℃。 11．加热功率：～50kW。 12．控温方式：可编程自动控温。 13．操作方式：手动/电动；冷却方式：循环冷却；冷却水量≤2T/h。 14．安全保护功能：分子泵保护、断偶保护、高温保护。 15．带水冷机组，带断水保护功能。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 6 | 氢气发生器 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 1.采用SPE（PEM）技术。 2.无需再使用危险且价格昂贵的氢气钢瓶。 3.流量稳定，使用安全方便，设有多种报警装置(超压报警、缺水报警、积水报警)。 4.操作简单，安全可靠，纯水电解制氢，启动电源即可产气。 5.电解效率高，长期使用，纯度、流量不衰减。 6.可靠性高，日常使用维护简单。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.输出流量（ml/min）：0-1020。 2.输出压力(Mpa)：0.02-0.4（常规）/0.02-0.7（高压）稳压输出。 3.氢气纯度：≥99.999%。 4.输入功率（w）：＜500。 5.电源电压（V）：AC 220V/110V 50-60Hz。 6.整机重量（Kg）：＜25。 7.外形尺寸（L*W*H）mm：≥485×368×352。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 7 | 氮气发生器 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 1.输出流量可根据用量自动调节 。 2.设有超压保护防过液装置 。 3.产气纯度高，纯度不衰减 。 4.一次性加碱，日常维护只需补充蒸馏水即可 。 5.使用寿命长，易维护 。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.输出流量（ml/min）：0-1000。 2.输出压力(Mpa)：≤0.4。 3.氢气纯度 ：99.999%（相对氧含量）。 4.含氧量：<3PPM。 5.输入功率（w）：300。 6.电源电压（V）：AC 220V 50-60Hz。 7.整机重量（Kg）：40。 8.外形尺寸（L*W*H）mm ：450×290×550。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 1、样品室：最大光程100mm，样品池光斑高度0-12mm连续可调。 2、控制软件：中文控制软件，遵循GLP规范，能够实现多模式同时显示，全面兼容WINDOWS7、WINDOWS10系统等系统。 3、测量方式：光度测量、光谱扫描、定量测定、时间扫描、DNA/蛋白质测量。 4、三维图谱分析功能：软件提供三维图谱的功能，三维图谱将按照波长、数据和时间三个坐标轴来描述扫描谱图，用户可以直接观察到样品随时间的变化。还可以对三维图形进行一些基本的操作，如：峰值检出、颜色分层、旋转、光照等。 5、扩展功能：可增配积分球、溶出度附件、恒温池架、微量池架、八联池架、自动进样器（3个独立样品区，可选择50ml×10孔、25ml×18孔规格，最大可提供54位的样品检测孔位；可编程三维（X、Y、Z轴）定位自动运行设计；蠕动泵自动补液清洗系统，动态浸入式清洗，有效避免交叉污染）等附件，附件至少1套。 6、可升级原厂的紫外自动进样器，功能指标：需设置3个独立的样品区，提供 2 种不同的样品盘支架，可任意组合使用，最大可支持 54 个样品连续,样品盘可以任意更换；操作软件简单实用，方便用户灵活自定义检测方法并保存。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.波长范围：185-900nm（氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量）。 2.波长准确度：±0.1nm (656.1nm)。 3.波长重复性：≤0.05nm (656.1nm)。 4.光谱带宽：0.1nm-5nm连续可调 。 5.杂散光：≤0.0001%T(NaI，220nm；NaNO2，360nm)。 6.光度范围：-6.0A～6.0A。 7.光度准确度：±0.3%。 8.光度重复性：≤0.1%。 9.基线平直度：±0.0008Abs。 10.噪声：≤0.01％ 。 11.光源：内置进口高性能氘灯和钨灯，以及用于自动波长校正的汞灯，自动切换。更换灯后无须调整。 12.光学系统：混合C-T双光束双单器系统。 13.检测器：R928紫外增强型高灵敏度光电倍增管。 14.通讯接口：RS232和USB接口不少于1个。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 9 | 150mm积分球附件 | 1套 | 功能要求 | 必要功能：收集所有的漫反射光，而通过积分球来测漫反射光谱的原理在于，由于样品对紫外可见光的吸收比参比要强，因此通过积分球收集到的漫反射光的信号要弱一些，这种信号差异可以转化为紫外可见漫反射光谱。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1 .波长范围 200-850nm。 2. 探测器：PMT。 3. 反射口直径：≤Φ25mm。 4. 透射口直径：≤Φ20mm。 5. 开口率：≤8.17% 6. 噪声：100T%噪声：≤0.3% （800nm）；≤0.1%（500nm）；≤0.2%（250nm)。0T%噪声： ≤0.02%（800nm）；≤0.01%（500nm）；≤0.02% (250nm)。 7. 机械定位：1）重复性：标准附件重复性：±0.5mm；荧光附件重复性：±0.5mm。2）稳定性：平 面 度：≤0.3mm；运行噪声：≤68dB。 8 漂移：≤0.1% （500nm)。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 10 | 分体式四轴研磨机 | 1台 | 功能要求 | 必要功能： 可对功能陶瓷、人工晶体、石英等光电功能材料表面进行研磨，通过研磨辅料的磨粒在工件表面的划擦实现材料的去除，从而达到较好的平面度和表面质量。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.加工范围：≤200mm。 2.主轴转速 ：10-140r/min。 3.摆轴转速 ：10-100r/min。 4.机床总功率：≥2.4kW。 5.机床尺寸：≥1030*910*1100（mm）。 6.主轴端面跳动：≤0.015mm。 7.摆盘最大可调范围：0-100mm。 8.操作界面：PLC+触摸屏。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 11 | 分体式四轴抛光机 | 1台 | 功能要求 | 必要功能：可对精密研磨后的光电功能材料的表面进行高精密的抛光，大幅度的提高光电功能表面的光洁度和平面度，满足光电性能测试的需求。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.加工范围：≤200mm。 2.主轴转速 ：10-140r/min。 3.摆轴转速 ：10-100r/min。 4.机床总功率：≥2.4kW。 5.机床尺寸：≥1030*910*1100（mm）。 6.主轴端面跳动：≤0.015mm。 7.摆盘最大可调范围：0-100mm。 8.操作界面：PLC+触摸屏。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 12 | 辅材 | 1批 | 功能要求 | 必要功能：满足实验所用基础辅材。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.氧化钇纯度≥99.999% ，中心粒度3-5微米。 2.氧化铝纯度≥99.99%， 中心粒度3-6微米。 3.氧化镓纯度≥99.999% ，中心粒度3-7微米 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 12 | 实验室环境改造 | 1项 | 功能要求 | 必要功能：实验室环境建设，满足实验基础条件。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.铝方通顶不低于140平方。 2.YJV4*25+1*16国标铜芯电缆不低于20米。 3.灭火器不少于3支，灭火毯不少于1条。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |

二、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的质保期为36个月。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 售后技术含安装、调试、维修、保养、人员培训等，售后服务要达到合同要求。 |
| 合同签订时间、交货时间及地点 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起5日内。 交货时间：合同签订之日起30日内。 地点：黄淮学院。 |
| 付款方式 | 货到安装调试完毕，需方正式验收合格之日起10个工作日内，支付合同金额的 100% 货款。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 已纳入投标报价的货物除外，保证有足够的备品备件。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 供方提供7×24小时电话响应，故障响应时间30分钟，若电话或远程技术支持不能解决问题，供方技术人员24小时内到达需方现场并解决问题。如果72小时不能及时解决问题，供方免费提供备用设备，保证不因为供方设备问题影响需方使用。 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| # 采购人的特殊要求及说明理由 | # 1、包括供应商特殊资格等要求。无 # 2、本项目经批准可以采购进口产品，应提供财政部门审核意见。如果有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不得对其加以限制。（本项目不接受进口产品） # 3、不允许推荐品牌或产品。否 # 4、是否收取履约保证金。否 # 5、是否接受联合体参加谈判。否 # 6、是否授权谈判小组直接确定成交供应商和成交候选供应商。是 # 7、本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：真空钨丝烧结炉。 # 8、是否实行预付款及预付款保函。否 # 9、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 15 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 # 10、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。 # 11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 # 12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：真空钨丝烧结炉、升降炉、箱式炉、气体发生器以及研磨机等均属于工业。 # 13、政府采购品目清单规定必须强制采购的产品, 投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| --- | --- |