包2：

| 前庭功能检查系统（眼震视图仪） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 软件功能 | 具备 |
| 1.1 | 眼动试验：凝视试验、扫视试验、平稳跟踪试验、视动性眼震试验 | 具备 |
| 1.2 | 位置试验：静态位置试验、动态位置试验 | 具备 |
| 1.3 | 高阶扫视：包含正扫视、反扫视两种模式 | 具备 |
| 1.4 | 反向眼扭转：采用扭转眼动记录算法 | 具备 |
| 2 | 视频眼罩参数 | 具备 |
| 2.1 | 具备扭转眼动记录，双眼6通道 | 具备 |
| 2.2 | 摄像头：双摄像头，摄像头焦距独立可调 | 具备 |
| 2.3 | 眼罩: 自带遮光板及固视灯，眼罩自带远程控制按钮及双温双侧提示灯 | 具备 |
| 2.4 | 眼动追踪范围：水平≥±45° 垂直≥±25° | 具备 |
| 2.5 | 追踪精确度：≤0.35° | 具备 |
| 2.6 | 固视灯：内置左右共2个 | 具备 |
| 3 | 测试功能 | 具备 |
| 3.1 | 可一键居中眼球图像，秒速完成定位 | 具备 |
| 3.2 | 自发性眼震试验：支持固视抑制灯，自动计算固视抑制比，支持同时显示左向和右向眼震、上跳和下跳眼震SPV值 | 具备 |
| 3.3 | 扫视试验：靶点范围：5-100°视角，靶点个数：1-399个，支持查看单个扫视波的参数值 | 具备 |
| 3.4 | 平稳跟踪试验：频率范围：0.1-1.0Hz，频率步进：0.1Hz。频率周期数：1-20个周期。全部测试频率可由一次测试完成 | 具备 |
| 3.5 | 视动性眼震试验：视靶速度范围：1-100°/s，步进值：1°/s。支持自定义测试速度。视觉刺激图案≥9种。具备增益值、不对称性分析 | 具备 |
| 3.6 | 静态位置试验：支持任意体位下的测试，支持查看及编辑单个眼震波的斜率 | 具备 |
| 3.7 | 动态位置试验：Roll-test、 Dix-Hallpike试验及复位协议，支持查看及编辑单个眼震波的斜率 | 具备 |
| 3.8 | 具备温度试验固视抑制灯智能开启功能 | 具备 |
| 3.9 | 测试过程中实时分析，可同步对比测试数据与原始波形，快速进行结果解读 | 具备 |
| 3.10 | 内置语音助理，具备测试时间提示，位置试验提示。可选择计时或倒计时 | 具备 |
| 3.11 | 可定位单个眼震并开始回放，显示瞳孔十字准线，同步显示对应的原始波形。眼动及有声场景视频可导出 | 具备 |
| 3.12 | 双屏显示：在进行自发性眼震、摇头试验、变位试验(含BPPV手法复位)、温度试验时，眼动图像可在计算机及投影仪视靶端同步显示，方便操作者观察病人眼动图像 | 具备 |
| 3.13 | 支持预设及测试过程中临时延长时间 | 具备 |
| 3.14 | 通过软件控制冷热刺激器 | 具备 |
| 3.15 | 耳窥镜直径：两种及以上规格 | 具备 |
| 3.16 | 具备多种控制模式：鼠标键盘、触屏操作、遥控器或脚踏开关或眼罩开关 | 具备 |
| 4 | 主要配置 1、眼罩（含遮光板）1个 2、一次性海绵衬垫1盒 3、USB双眼摄像头（含连线）1套 4、场景摄像头1个 5、USB集线器（含电源）1套 6、遥控器1个 8、安装光盘1套 9、工作站一套，具备打印报告功能 | 具备 |
| 5 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 6 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 7 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 8 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |