包1：

| 耳鼻喉高清显像系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 影像主机 | 具备 |
| 1.1 | 输出分辨率≥1920*1080 | 具备 |
| 1.2 | 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080全高清录像及高清图片 | 具备 |
| 1.3 | 主机可同时处理两路图像信号，标准画面与增强画面可同屏对比显示 | 具备 |
| 1.4 | 可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示 | 具备 |
| 1.5 | 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式 | 具备 |
| 1.6 | 术野画面亮度≥5级可调，放大功能≥5级 | 具备 |
| 1.7 | USB接口≥4 | 具备 |
| 1.8 | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 | 具备 |
| 2 | 摄像头（主机同品牌） | 具备 |
| #2.1 | 采集像素：摄像头像素≥1920*1080 | 具备 |
| 2.2 | 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输 | 具备 |
| 2.3 | 摄像头2个按键可设置快捷键≥4种，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩 | 具备 |
| 2.4 | 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备 | 具备 |
| 3 | 冷光源（主机同品牌） | 具备 |
| 3.1 | LED冷光源 | 具备 |
| 3.2 | 灯泡寿命≥30000小时 | 具备 |
| 3.3 | 自动检测灯泡寿命 | 具备 |
| 3.4 | 光亮度连续可调 | 具备 |
| 4 | 导光束（主机同品牌） | 具备 |
| 4.1 | 纤维导光束，直径:3.5mm-5mm 长度≥250mm，可高温高压消毒 | 具备 |
| 5 | 医用高清液晶监视器 | 具备 |
| 5.1 | ≥27英寸，宽高比：16:9 | 具备 |
| 6 | 内窥镜专用台车 | 具备 |
| 6.1 | 悬吊式或台式专用台车，不锈钢材质 | 具备 |
| 7 | 刻录机 | 具备 |
| 7.1 | 至少具备五路输入输出接口，包括 3G-SDI、DVI、VGA/RGBHV/YPbPr、S-Video、Composite | 具备 |
| 7.2 | 具备 3.5mm 非平衡音频输入输出接口 | 具备 |
| 7.3 | 信号输入分辨率 ≥1920x1080 影像输入 | 具备 |
| 7.4 | 具备触摸输入医生姓名、住院号、自定义信息等文字信息功能 | 具备 |
| 7.5 | 影音存储录像和照片直接保存到移动硬盘 | 具备 |
| 7.6 | 影像录制格式为 MP4 格式 | 具备 |
| 7.7 | 录制视频时，可设置每个视频文件的时间长度 | 具备 |
| 7.8 | 支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案 | 具备 |
| 7.9 | 具备画面亮度、对比度、饱和度、色调、锐度调节功能 | 具备 |
| 8 | 鼻窦镜（主机同品牌） | 具备 |
| 8.1 | 0°直视式内镜，广角，直径 ≤4 mm，有效工作长度 ≥ 18 cm，可高温高压消毒,1条 | 具备 |
| 8.2 | 70°直视式内镜，广角，直径≤ 4 mm，有效工作长度 ≥ 18 cm，可高温高压消毒，1条 | 具备 |
| 9 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 10 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 11 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |