包2：全自动染色封片一体机

| 全自动染色封片一体机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 可进行常规HE染色与封片、细胞学染色与封片、快速冰冻切片染色与封片 | 具备 |
| 2 | 站点总数≥27个，包含烤缸、水洗缸、加载缸、转运位、试剂缸。其中至少4个试剂站点具有智能恒温功能，试剂缸容量≥500ml | 具备 |
| 3 | 染色架容量≥30片/架，可实现连续加载，染色与封片集成在一台机器内 | 具备 |
| 4 | 可编辑程序数量≥10套 | 具备 |
| 5 | 可依据染色次数或染色天数自动增加染色时间，以保证染色效果的一致性 | 具备 |
| 6 | 自动检测站点中的玻片架状态，自动运行染色程序 | 具备 |
| 7 | 可实时监测每路水洗站点的进水流量 | 具备 |
| 8 | 盖玻片容量≥200张，封片速度≥700片/小时 | 具备 |
| 9 | 具有试剂监控管理系统，精准提示试剂使用状态。当试剂的使用次数或天数达到设定值时，能够通过屏幕显示提示更换试剂 | 具备 |
| 10 | 封片机载玻片存储架容量≥30片，封好的载玻片存储在染色时用染色架内 | 具备 |
| 11 | 具有喷胶针工作位置实时检测功能，不在工作位置时设备自动暂停并报警 | 具备 |
| 12 | 封片模式≥4种，每种模式都可以指定喷胶速度、压力、长度等参数，且染色程序可与任一种封片模式关联，自动切换封片 | 具备 |
| 13 | 封片后自动浸泡清洗喷胶针头 | 具备 |
| 14 | 具有盖玻片有无及坏盖玻片智能检测功能，可自动识别出坏盖玻片并丢弃到废盖玻片盒内，当无盖玻片时，设备自动暂停并报警提示添加盖玻片 | 具备 |
| 15 | 具有染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表 | 具备 |
| 16 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 17 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |