包4：胎儿及母亲动态心电检测仪

| 胎儿及母亲动态心电检测仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | ≥20英寸医用级显示器，0-90度多角度旋转 | 具备 |
| 2 | 母亲监护参数：心电、心率、宫缩压力；胎儿监护参数：胎儿心电、胎心率（FHR）、胎动 | 具备 |
| 3 | 具备多床位同时监护及自动分配功能 | 具备 |
| 4 | 基于母体腹壁胎儿心电监测原理 | 具备 |
| 5 | 采用集成化多床位无线监护工作站 | 具备 |
| 6 | 探头与主机通过无线WiFi的方式连接，传输明视距离≥20m | 具备 |
| ＃7 | 具备传统宫缩压力监测和子宫肌电宫缩同时采集监测，支持同一患者两种监测波形数据对比 | 具备 |
| ＃8 | 采用子宫肌电信号原理测量的宫缩压力的测量范围：0～100（单位：%），幅度范围精度≤±5（单位：%） | 具备 |
| 9 | 具备胎心率和子宫肌电检测灵敏度可调 | 具备 |
| 10 | 具有三种监护曲线显示，实时母胎心电信号质量检测和显示 | 具备 |
| 11 | 具备母体运动干扰检测及预警功能 | 具备 |
| 12 | 宫缩曲线和四通道子宫肌电爆发波同屏实时及回顾显示 | 具备 |
| 13 | 具有子宫肌电监测专业界面及报告，支持宫缩自动识别和标识 | 具备 |
| 14 | 具有专业宫缩检查报告，支持宫缩参数计算及趋势图谱分析 | 具备 |
| 15 | 具有母/胎心率变异分析报告 | 具备 |
| 16 | 胎心率110-160bpm正常范围区域标识，正常范围区域可调 | 具备 |
| 17 | 胎监评分选择≥5种 | 具备 |
| 18 | 可显示母亲心率、胎儿心率、胎动、宫缩、子宫肌电、母亲心电波形、胎儿心电波形 | 具备 |
| 19 | 监测过程中设备所用电极片为通用纽扣单个电极片 | 具备 |
| 20 | 主要配置：1、监护仪主机 1台 2、探头4个 | 具备 |
| 16 | 使用年限≥ 8 年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 17 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |