包1：数字病理切片扫描仪

| 数字病理切片扫描仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于实现病理切片数字化，以支持远程专家会诊并确保切片的长期安全存储与高效管理 | 具备 |
| 2 | 全自动一键式扫描，无人值守 | 具备 |
| 3 | 单次可扫描切片数≥5张 | 具备 |
| 4 | 物镜：20倍数值孔径≥0.8，40倍数值孔径≥0.95 | 具备 |
| 5 | 扫描速度：明场20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤40s | 具备 |
| 6 | 定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.05μm | 具备 |
| 7 | 扫描方式：线性扫描技术或面阵扫描技术 | 具备 |
| 8 | 扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素，40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素 | 具备 |
| 9 | 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动 | 具备 |
| 10 | 可以实现无人值守的批量连续扫描的工作流程，需以机械传动方式完成切片运动，不接受斜坡滑落进样方式 | 具备 |
| 11 | 具备切片保护功能：在切片扫描时，因切片原因发生卡片等故障可以自动将切片退出到指定位置，继续下一张切片扫描，不影响整体扫描进程，不损坏切片 | 具备 |
| 12 | 数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式 | 具备 |
| 13 | 扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片 | 具备 |
| 14 | 支持多种模式扫描，对厚薄不均匀（如骨与软组织）、染色较淡（如细胞学切片）等切片能实现清晰扫描 | 具备 |
| 15 | 可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览 | 具备 |
| 16 | 可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析 | 具备 |
| 17 | 可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图 | 具备 |
| 18 | 可使用导航图，快速浏览整张数字切片 | 具备 |
| 19 | 可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转，以便观察 | 具备 |
| 20 | 支持识别切片标签 | 具备 |
| 21 | 可自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域 | 具备 |
| 22 | 可自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点 | 具备 |
| 23 | 支持本地阅片，支持电脑、平板、手机等移动端切片浏览。能通过手机 APP进行病例的分配、转诊、退回、查询报告、专家诊断等 | 具备 |
| 24 | 同屏同时显示图像≥9张，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片 | 具备 |
| 25 | 设备支持后续升级人工智能诊断软件 | 具备 |
| 26 | 设备支持无缝对接远程会诊系统。涉及病理数据的处理与诊断的系统，应当具备医疗器械注册证。 | 具备 |
| 27 | 设备可自行无缝对接医院现有数字化平台、病理信息管理系统，实现切片扫描之后可根据病理号自动与病理信息管理系统内的相关病例进行绑定 (提供已成功实现对接的案例的证明文件或扫描仪同一制造商获得的病理信息系统注册证扫描件，任意一种即可) | 具备 |
| 28 | 设备支持扫描后数字切片的云平台服务，支持自行注册账号，实现数字病理切片及其他数据上传，并可分享切片、病例等 | 具备 |
| 29 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 30 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 31 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 32 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |