包2：

| 动态心电血压记录器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 20台 |
| 二 | 技术要求（以下为每台设备技术及配置需求） |  |
| 1 | 设备适用于同步监测24小时心电与血压数据，评估其关联性以辅助诊断 | 具备 |
| 2 | 体积小巧，重量≤250g，方便受检者佩戴 | 具备 |
| 3 | 彩色显示屏≥3.5英寸，显示参数包括：显示时间、电池电量、心电波形、血压测量结果，屏幕支持至少同时显示三通道心电波形 | 具备 |
| 4 | 数据传输方式：支持type C数据传输接口或红外传输，SD卡读取数据，数据传输的接口和导联线不是同一接口，避免导联线的反复插拔 | 具备 |
| 5 | 防水等级≥IP22 | 具备 |
| 6 | 支持事件记录功能，结合事件记录对心电、血压数据进行分析 | 具备 |
| 7 | 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 | 具备 |
| 8 | 数据存储器：闪存储存，可存储血压数据≥600组，心电数据≥24小时 | 具备 |
| 9 | 心电采样率≥20000Hz | 具备 |
| 10 | 心电频率响应范围≥0.05-400Hz，支持采集高频心电，满足不同病人的采集需求 | 具备 |
| 11 | 心电起搏信号范围≥±1.0mV-±200 mV, 0.1ms-2.0ms | 具备 |
| 12 | 心电输入阻抗≥50MΩ | 具备 |
| 13 | 心电共模抑制比≥100dB | 具备 |
| 14 | 血压测量方法：示波法，支持脉搏波形记录 | 具备 |
| 15 | 压力测量范围≥15 mmHg-260 mmHg | 具备 |
| 16 | 脉率测量范围≥40 bpm-220 bpm | 具备 |
| 17 | 具有压力保护功能，避免长时间加压引起的手臂淤青 | 具备 |
| 18 | 心电、血压同步显示，总结数据支持一键切换，心电、血压数据结论可分开描述，提供可自定义或标准化的诊断描述模板，方便医生快速编写诊断结论。支持一键同步打印血压，心电报告 | 具备 |
| 19 | 支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息，辅助医生快速分析 | 具备 |
| 20 | 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类 | 具备 |
| 21 | 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析 | 具备 |
| 22 | 血压分析具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据 | 具备 |
| 23 | 支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断 | 具备 |
| 24 | 相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 | 具备 |
| 25 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 26 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 27 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 28 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |