潢川一中理化生实验室建设及运动场升级改造项目

招标文件

采购编号：潢财公开招标-2024-5

招  标  人： 河南省潢川县第一中学

代 理 机 构： 中招（河南）国际工程管理咨询有限公司

日       期： 二〇二四年三月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	18

第四章  合同条件及格式	22

第五章  采购需求	23

第六章  投标文件格式	24

第一章  招标公告

潢川一中理化生实验室建设及运动场升级改造项目

招标公告

项目概况

潢川一中理化生实验室建设及运动场升级改造项目 的潜在投标人应在新郑市公共资源电子交易平台内下载招标文件，并于2024年04月09日9点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号： 潢财公开招标-2024-5

2、采购项目名称：潢川一中理化生实验室建设及运动场升级改造项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5565656.09元

最高限价：5565656.09元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 潢川一中理化生实验室建设及运动场升级改造项目 | 5565656.09 | 5565656.09 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：河南省潢川县第一中学潢川一中理化生实验室建设及运动场升级改造项目进行采购，详见招标文件。

5.2质量要求：符合国家相关标准。

5.3质保期：1年

6、合同履行期限：  60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

（1）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

①投标人具有有效合格企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供（三证合一后）营业执照；

②具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）；

③参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人自行承诺）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度审计报告）；

（2）依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动；

（3）本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

1、时间：2024年03月 19 日至2024年 03 月 26 日（北京时间）。

2、地点：在新郑市公共资源电子交易平台内下载。

3、方式：

（1）投标企业须完善更新新郑市公共资源交易中心企业信息并取得数字证书（详见新郑市公共资源交易中心网站-通知公告-《关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知》）。

（2）登陆新郑市公共资源电子交易平台下载。

（3）获取招标文件后，登录新郑市公共资源交易中心网站-下载专区--《投标人操作手册》下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

（4）售价：0元

四、投标文件提交

1、时间：2024年 04 月 09  日9时30分（北京时间）。

2、地点：在新郑市公共资源电子交易平台中加密上传电子投标文件。

五、投标文件开启

1、时间：2024年 04 月  09 日9时30分（北京时间）。

2、地点：新郑市不见面开标大厅。通过PC登录新郑市公共资源交易中心网站，进入不见面开标大厅（详见新郑市公共资源交易中心网站--办事指南--服务指南《新郑市公共资源交易中心不见面开标操作说明》）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《新郑市公共资源交易中心》网上发布。

公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.拟参与本项目的各潜在投标人，在项目投标截止时间前请及时更新市场主体信息库的相关信息（如营业执照、资质证书、财务状况报告等），应确保各类证书在有效期内，否则可能影响正常投标，由此造成的后果自行承担。

2.本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

招 标 人：河南省潢川县第一中学

地    址： 河南省信阳市潢川县迎宾路与106国道交汇处东北350米

联 系 人： 曾先生

联系电话： 13183368915

代理机构：中招（河南）国际工程管理咨询有限公司

地    址：河南省信阳市羊山新区前程大厦3楼

联 系 人：李先生

联系电话：13526040227

监督部门信息：

监督单位名称：潢川县政府采购管理办公室

联  系 方 式：0376-5528602

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：河南省潢川县第一中学 地 址： 河南省信阳市潢川县迎宾路与106国道交汇处东北350米 联 系 人： 曾先生 联系电话： 13183368915 |
| 2 | 代理机构 | 代理机构：中招（河南）国际工程管理咨询有限公司 地 址：河南省信阳市羊山新区前程大厦3楼 联 系 人：李先生 联系电话：13526040227 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 项目名称 | 潢川一中理化生实验室建设及运动场升级改造项目 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 本项目采购清单全部内容 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家相关标准 |
| 9 | 合同履行期限 | 60日历天 |
| 10 | 投标人资质条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 （1）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定： ①投标人具有有效合格企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供（三证合一后）营业执照； ②具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）； ③参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人自行承诺）； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）； ⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度审计报告）； （2）依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动； （3）本项目不接受联合体投标； |
| 11 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 12 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 13 | 分 包 | 不允许 |
| 14 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受：投标文件只允许一个报价方案 |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标有效期 | 60日历天（投标截止之日起） |
| 17 | 保证金 | 无 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 见投标文件“第六章投标文件格式” |
| 19 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（在系统指定位置上传） |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2024年04月09日9时30分 |
| 21 | 时间和地点 | 时间：同投标文件递交截止时间 地点：同递交投标文件地点 |
| 22 | 评标委员会 | 评标委员会由 5 人，其中业主评委 1 人，经济、技术专家 4人。专家从符合条件的专家库中随机抽取。 |
| 23 | 资格审查 | 由招标人代表或委托代理机构进行资格审查，人数为1人。 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定成交人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 招标控制价 | 招标控制价：5565656.09元 注：招标控制价是最高投标限价，投标报价超出招标控制价的否决其投标。 |
| 26 | 付款方式 | 支付节点和比例详询采购人，以合同签订为准。 |
| 27 | 相关费用 | 1、代理费收费约定： 本项目代理服务费由中标企业支付，供应商报价应包含该项目代理服务费。 2、本项目代理服务费按不高于“豫招协【2023】002号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段合计上限不得超过10万元。 3、收费标准： 100万元以下（含100万元）以下部分费率为1.7% ； 100-500万元（含500万元）以下部分费率为1.2%； 500-1000万元（含1000万元）以下部分费率为 0.8%； 服务费交纳账号：中招（河南）国际工程管理咨询有限公司 账号：941003010101218889 |
| 28 | 其他说明 | 1、招标文件前后不一致的以《投标人须知前附表》为准，解释顺序按页码顺序；其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 2、电子响应文件制作时，由系统自动生成（或预置）的章节与招标文件所提供的格式不符时，以系统自动生成（或预置）格式为准，视为满足招标文件格式要求。 3、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 5、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |

## 1.总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.6采购方式：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、质量要求、合同履行期限

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务要求：见第五章招标技术要求。

1.3.3合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供咨询服务的；

(3）为本项目提供代理机构服务的；

(4）与本项目的代理机构机构同为一个法定代表人的；

(5）与本项目的代理机构机构相互控股或参股的；

(6）与本项目的代理机构机构相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消投标资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

(10）在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 付款方式:见投标人须知前附表。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评分法）；

（4）采购内容及要求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在新郑市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在新郑市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在新郑市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

详见招标文件第六章“投标文件格式”。

3.2 投标报价

3.2.1参加投标的投标人投标报价，最终结算时以人民币为结算单位，包括税金及其他所有费用的总和，只能有一个报价。本次报价为一次性不可更改的报价，代理机构不接受有任何可选择性的报价。

### 3.3 小型微型企业认定及评标价格评审

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 报价 | 报价×（1-15%） | 报价×（1-15%） |

3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）《潢川县财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式)，并对声明的真实性负责。

### 3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.5、投标文件的制作

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2投标人通过“新郑市公共资源交易网（http://www.xzggzy.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“投标文件制作工具软件”。

3.5.3使用“投标文件制作工具软件”软件制作生成加密版的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.4投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。签字盖章的其他要求详见投标人须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与投标文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.5.5 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.6投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.7投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

  - 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新郑市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3.5条、第4.2条规定进行制作和递交。

  - 5. 开标

### 5.1开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 （http://www.xzggzy.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅新郑市公共资源交易中心网站首页—下载中心—新郑市不见面开标大厅系统操作手册 。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2资格审查

开标结束后，由招标人代表和代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表1.4.1投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的响应人不足两家的，按废标处理，招标人应依法重新采购。

  - 6. 评标

### 6.1评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到成交结果公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

### 6.4  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

  - 7．合同授予

### 7.1 定标方式

招标人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数见响应人须知前附表。招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，确定中标人，如发现中标人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，招标人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

评审小组经评审，认为所有响应均不符合招标文件要求的，可以否决所有响应，所有响应被否决后，招标人可以重新采购。

### 7.2 中标通知

### 在本章第3.4 款规定的响应有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将评审结果通知未中标的响应人。

### 7.3 履约保证金：无

### 7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起1-7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

  - 8.重新招标和不再招标

### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，响应人少于2个的；

（2）通过资格审查的投标人不足两家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

  - 9.纪律和监督

### 9.1对招标人的纪律要求

### 招标人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2对响应人的纪律要求

### 响应人不得相互串通响应或者与招标人串通响应，不得向招标人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

### 评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉、质疑

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

响应人对招标文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向招标人或代理机构提出质疑。招标人或代理机构不接受响应人对同一采购环节的多次质疑。

  - 10.其他内容

10.1响应人应根据采购技术文件的要求，结合招标人提供的相关资料，作出详细的服务报价。

10.2响应人应对照本采购技术文件各项要求作出实质性的响应，否则响应人的响应有可能被拒绝。

10.3本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或响应人认为更能体现和满足招标人的实际需要的功能和要求，响应人可依据自己的实际经验，在响应人方案中体现。

10.4本采购技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5保密和保证

(1)参与采购响应活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2)响应人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3)本项目不接受联合体响应，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.6招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务解释说明未中标原因。

10.7其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审标准 | 营业执照 | 投标人具有有效合格企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供（三证合一后）营业执照 |  |
|  |  | 纳税和社保 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件） |  |
|  |  | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度审计报告） |  |
|  |  | 无重大违法记录 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人自行承诺） |  |
|  |  | 履行合同的能力 | 提供书面承诺书； |  |
|  |  | 信用查询 | 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动 |  |
|  |  | 投标联合体 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 2.1.2 | 响应性 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | 响应内容 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 合同履行期限 | 60日历天 |  |
|  |  | 质保期 | 1年 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合国家相关标准 |  |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天（投标截止之日起） |  |
|  |  | 投标报价 | 投标报价在规定的报价要求范围之内，未超出招标控制价 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （100 分） | 报价部分：30分 技术部分：45分 综合部分：25分 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.2（1） 商务部分（30分） | 投标报价得分计算方法 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注： 1、评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（建议比控制价低30%的），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。 2、落实《潢川县财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，对小型和微型企业的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  | 30分 |
| 2.2.2（2） 技术部分（45） | 产品配置及技术参数（30 分） | 根据招标文件中的设备技术参数及产品要求进行打分。 全部满足招标文件参数要求的得 30 分，如出现负偏离，一般参数给予每项 2 分的扣分，扣完为止；加▲的为重要参数，如出现负偏离，给予每项 6 分扣分，扣完为止。 |  | 45分 |
|  | 实施方案（5 分） | 根据供应商拟定的项目实施方案，交货进度计划保证措施、安装调试措施、安全文明施工措施、人员配备安排措施及包装、运输方案，分四个档次打分：优的得 5 分，良的得 4 分，一般的得 2 分，差的得1 分。 |  |  |
|  | 培训方案（5分） | 培训内容方案详实可行，满足项目需求的，评标委员会根据表述的内容科学合理性，由评标委员会对各供应商进行比较后，分四档打分：优的得 5分，良的得 4 分，一般的得 2 分，差的得 1 分，无此项内容的得 0 分。 |  |  |
|  | 售后服务方案（5 分） | 根据各供应商所提供的整体售后服务方案进行评审，从售后服务体系、售后服务保障措施、技术支持承诺、产品服务承诺、服务响应时间和计划及措施是否满足采购人实际需求等方面进行评审。由评标委员会对各供应商进行比较，分四档打分：优的得 5 分，良的得 4 分，一般的得 2 分，差的得 1 分，无此项内容的得 0 分。 |  |  |
| 2.2.2（3） 综合部分（25分） | 企业实力（6分） | 投标人所投理化生实验室设备生产厂家具有质量体系认证、环境体系认证、职业健康管理体系认证的，每具备一项得2分，共6分 |  | 25分 |
|  | 企业业绩（15 分） | 供应商或所投实验室产品制造商自 2020 年 1 月 1 日以来，有相关项目业绩的，每提供一份得 3 分，不提供不得分，最多得15分，时间以合同签订时间为准。响应文件中须附相关证明文件，提供合同及中标通知书复印件。 |  |  |
|  | 售后响应（4分） | 承诺故障响应时间小于0.5小时，上门时间小于1小时，解决问题时间小于4小时；如4小时未能解决，当天内能更换配件或提供备用机并出具承诺书的得4分； 承诺故障响应时间小于2小时，上门时间小于4小时，解决问题时间小于24小时；如24小时未能解决，1天内能更换配件或提供备用机并出具承诺书的得3分； 承诺故障响应时间小于4小时，上门时间小于8小时，解决问题时间小于48小时；如48小时未能解决，2天内能更换配件或提供备用机并出具承诺书的得2分；否则不得分。 承诺故障响应时间小于8小时，上门时间小于24小时，解决问题时间小于72小时；如72小时未能解决，3天内能更换配件或提供备用机并出具承诺书的得1分；否则不得分。 |  |  |
| 以上内容若缺项的不得分。 |  |  |  |  |

## 1.评审方法

1.1本次评标采用综合评分法。评审小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以技术部分得分高的优先；技术部分也相等的，由招标人自行确定。

1.2 有效响应人的最终得分为评标委员会所有成员所打分值的算术平均值，计分过程中按四舍五入的法则,最终结果取至小数点后2位。

1.3评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选响应人（中标候选人），并编写评审报告。

1.4根据“信财购【2020】5号文《信阳市政府招标文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的（有特殊要求除外）。”规定响应人如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评审办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

（1）商务标：见评审办法前附表；

（2）技术标：见评审办法前附表；

（3）综合标：见评审办法前附表。

  - a)3. 评审程序

# 3.1 初步评审

3.1.1只有通过资格审查的响应人才能进入符合性评审。评标委员会依据评审办法前附表2规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其投标文件作无效处理：

（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

# 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3响应人的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该响应人的最终得分。

3.2.4在招标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评标委员会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评标委员会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

# 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在招标过程中，评标委员会可以书面形式要求响应人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。评标委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

# 3.4 评审结果

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。招标人应当自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告推荐的成交或者成交候选人（中标候选人）中按顺序确定成交响应人。

评标结果同时在《河南省政府采购网》、《新郑市公共资源交易平台》公示。

附件：无效投标的条件

无效投标的条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

# 1.未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；

# 2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

# 3.有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

# 4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

# 5.属于串（围）标行为的；

# 6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

# 7．明显不符合技术规格、技术标准的要求；

# 8.不具备采购文件中规定的资格要求的；

# 9.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

# 10．不符合采购文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章  合同条件及格式

（仅供参考）

采购人（招标人）：                                      （以下简称甲方）

投标人（供应商）：                                      （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后  日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算），付款方式：      。

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，否则视为无效。

八、付款方式：

。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式四份，甲方执二份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）                          投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）                   法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                                          地    址：

开户银行：                                          开户银行：

账    号：                                          账    号：

电    话：                                          电    话：

年   月   日                                       年  月  日

第五章采购需求

| 序号 | 名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理实验室 |  |  |  |  |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2400mm（L）×700mm（W）×850mm（H） 1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 ▲为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下7项性能检测要求，并提供带CMA或CNAS标识的优抗板检测报告复印件加盖制造商公章： (1)化学性能检测：台面板通过硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等不少于130项化学试剂及有机溶液检测。 (2)环保性能检测：参照GB 18580-2017等标准，甲醛释放量满足E1级技术指标要求，释放量检测结果值小于0.08mg/m³（未检出）;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：铅≤1.1mg/kg，镉、铬、汞均未检出。 (3)物理性能检测：检测结果包含：吸水率（24h）：≤0.1%；静曲强度：≥134MPa；耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；漆膜硬度：≥9H；含水率≤1.2%；表面耐磨性能为≥849r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；表面耐划痕性能：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；点对点电阻值≤8.16×10⁹Ω、体积电阻值≤8.79×10⁸Ω、表面电阻值≤6.32×10⁷Ω等不少于24项物理性能检测。 (4)阻燃性能检测：参照GB 8624-2012等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 (5)防霉性能检测：参照GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等标准，包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测； (6)抗菌性能检测：参照ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等标准，包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种的菌种检测,抗菌率≥99.9%。 (7)抗病毒活性试验：参照ISO 21702：2019等标准对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。 2.产品结构：铝木结构 3.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 4.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚汽杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 2 | 张 |
| 3 | 教师主控电源 | 采用内嵌式4.3英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线或无线通信，电源参数如下： 1.教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 2.教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 3.学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V. 4.学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电压，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V. 5.学生高压：教师电源支持分组控制学生的高压220V电压，此电源与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 6.锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。 7.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 8.教师自用不少于两路220V多功能插座输出。 | 2 | 套 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.书包斗：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经镀锌处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 ▲9.产品满足以下要求（提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章）： 1）.台面板技术参数满足以下指标, (1)抗热震性:参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.9-2016)的标准，检测结果：无裂纹或剥落。 (2)承载性：参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h检测结果：样品无破坏。 (3)表面耐划痕：参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：1级。 (4)抗落球冲击：参照GB/T 26696-2011或T/CIQA 10-2020标准，重量≥325g钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏。 (5)耐化学腐蚀性：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级检测结果：合格. (6)耐磨性：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.7-2016)标准，检测结果：4级/2100转。 (7)破坏强度：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.4-2016)标准，检测结果：≥13100N. 2）实验桌产品满足以下性能要求： （1）外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； （2）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； （3）操作台力学性能：独立操作台垂直加载稳定性试验未倾翻，无损坏； （4）操作台台面理化性能：①耐划痕：无整圈连续划痕；②耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色； （5）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 | 56 | 张 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥270mm（L）×165mm（W）×750mm（H）； 2.材质：整体采用PP和ABS材质，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性等性能； 3.主体设置多组加强筋，能够起到增强主体刚性和进行限位的作用； 4.设有检修口，拆装方便，便于线路检修和维护； | 56 | 只 |
| 3 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。 | 112 | 个 |
| 4 | 学生电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，带有交流电流显示，具备过载声光报警保护功能。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，具备过载声光报警保护功能。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 56 | 套 |
| 三、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 2 | 室 |
| 2 | 房屋内部及走廊粉刷 | 1.基础处理:旧墙涂料铲除 2.基础:草酸清洗、基膜和墙固处理、素水泥浆修补 3.面层:乳胶3遍 | 1,429.33 | m2 |
| 3 | 地砖铺装 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800以内耐磨防滑地面砖 | 277.6 | m2 |
| 4 | 防盗门 | 1.部位:旧门更换 2.材质规格:防盗门0.98*2.35 3.其他:旧门拆除运输到指定地点 | 12 | 樘 |
| 5 | 窗帘 | 1.窗帘部位:窗户 2.规格、类型:布艺窗帘满足使用要求 | 225.6 | m2 |
| 6 | 护眼灯具安装 | 1.名称:护眼平板灯 2.规格、类型:1200*280 3.其他:满足使用要求 | 43 | 盏 |
| 7 | 黑板灯具安装 | 1.名称:黑板灯 2.规格、类型:双管荧光灯 3.其他:满足使用要求 | 6 | 盏 |
| 8 | 线路改造 | 1.工作内容:线管改造、走线等 2.规格、类型:满足使用要求 | 320 | m2 |
| 9 | 电子白板教学一体机（含黑板） | 86寸触摸电子白板，含黑板整体尺寸4.55米*1.4米 | 2 | 块 |
| 10 | 现有设备拆除及全屋保洁 | 1.工作内容:现有教学设备、器具拆除搬运 2.运距:甲方指定地点 3.工作内容:专业对房屋保洁、清扫、消毒 4.规格、类型:满足使用要求 | 320 | m2 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 规格：≥2400mm（L）×1050mm（W）×850mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 为确保使用者的健康安全，台面板需满足或优于以下8项性能检测要求： (1)化学性能检测：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于130项酸、碱及其它化学试剂的检测。 (2)环保性能检测：参照GB18585-2001或GB18586-2001等标准，重金属铅、镉等未检出。 (3)物理性能检测：检测结果包含：含水率：≤1.0；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；漆膜硬度≥8H；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；密度≥1.4g/㎤；尺寸稳定性横向、纵向≤0.55%；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；24h吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果≥566r；弯曲强度≥120MPa以上等不少于19项物理性能检测。 (4)阻燃性能检测：参照GB 8624-2012等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 (5)TVOC释放量检测：参照HJ571-2010等标准，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02[mg/（㎡·h）]。 (6)放射性检测：参照GB6566-2010等标准，内、外照射检测值均≤0.1。 (7)防霉性能检测：参照GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等标准，包含但不限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 (8)抗菌性能检测：参照ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等标准，包含但不限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，抗菌率≥99.9%。 2.产品结构：铝木结构 3.台身用材：台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 4.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 8.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 9.导轨：三节静音导轨。 10.拉手：采用桥型铝合金拉手； 11.铰链：采用不锈钢铰链。 12.台身设计：台身前部为开门设计。 13.可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 14.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 个 |
| 2 | 仪器柜 | 1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 | 4 | 个 |
| 3 | 储物架（主） | 1.规格：≥530mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 1 | 个 |
| 4 | 储物架（副） | 1.规格：≥510mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 3 | 个 |
| 5 | 平放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件； 4.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 5.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 6.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 16 | 个 |
| 6 | 斜放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件； 4.摆放方式：斜放式； 5.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 6.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 7.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 4 | 个 |
| 7 | 层板 | 1.规格：≥480x466x15mm； 2.材质：层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3.配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 12 | 个 |
| 8 | 移动推车 | 1.规格参数：≥1110*480*1100mm； 2.功能材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成； 移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高； 推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； 3.适用范围：:适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。 | 1 | 个 |
| 二、老师办公区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （工作桌） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚汽杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 吊柜 | 规格：≥420mm（L）×460mm（W）×620mm（H） 注塑工艺,一次性成型设计,材质为ABS材料 | 2 | 个 |
| 4 | 文件柜 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5.侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6.背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7.柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥4.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8.层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9.门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 1 | 个 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 | 10 | 个 |
| 2 | 储物架（主） | 1.规格：≥530mm*480mm*2000mm； 22材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 1 | 个 |
| 3 | 储物架（副） | 1.规格：≥510mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 3 | 个 |
| 4 | 平放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件； 4.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 5.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 6.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 16 | 个 |
| 5 | 斜放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件； 4.摆放方式：斜放式； 5.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 6.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 7.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 4 | 个 |
| 6 | 层板 | 1.规格：≥480x466x15mm； 2.材质：层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3.配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 12 | 个 |
| 7 | 移动推车 | 1.规格参数：≥1110*480*1100mm； 2.功能材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成； 移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高； 推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； 3.适用范围：:适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。 | 1 | 个 |
| 化学实验室 |  |  |  |  |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×890mm（H）； 1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚汽杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 2 | 张 |
| 3 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，带有交流电流显示，具备过载声光报警保护功能。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，具备过载声光报警保护功能。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 2 | 个 |
| 4 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 2 | 套 |
| 5 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 2 | 套 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.书包斗：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经镀锌处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 56 | 张 |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。 | 112 | 个 |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 16 | 组 |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用动力装置升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 28 | 个 |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 1.不少于两个220V电源插座。 2.一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 3.内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 ▲电源操作控制系统模块产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）； 以上5项指标提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 28 | 个 |
| 4 | 吊装通风系统模块 | 1.由万向吸风罩、通风控制系统构成。采用模块化设计。 2.万向吸风罩： 关节：选用ABS材质，调节角度为0°-360°，易拆卸，重组及清洗。 关节密封圈：不易老化的高密度橡胶。 管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。 操作方式：手动起落置于箱体左右两侧的吸风管道，调节角度为0°-360°。实验完毕，即可将万向吸风罩推至上方部，解放区域空间。 3.通风控制系统： 系统支持根据室内环境手动调节风量大小。 吊装通风系统模块产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）； | 56 | 个 |
| 5 | 给排水系统模块 | 1.由给排水系统、污水收集排放系统构成。 2.给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制。 3.接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。 4.与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 5.该模块支持实时手动排水和当达到一定条件时自动排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭。 | 28 | 组 |
| 6 | 照明系统模块 | 1.箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列。 2.通过基板底座散热，亮度可通过控制端手动调节。 3.光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 16 | 组 |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 2 | 个 |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 2 | 个 |
| 3 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：定制，一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 28 | 个 |
| 4 | 污水桶 | 1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。 2.设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。 3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。 4.采用无刷直流装置，低压安全。 | 28 | 套 |
| 5 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。 | 28 | 套 |
| 五、通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 | 2 | 个 |
| 2 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：化工工程塑料UPVCφ650mm。 | 2 | 套 |
| 3 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 2 | 套 |
| 4 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，PVC成品管道； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 2 | 套 |
| 5 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可实现紧急停机，转速跟踪，摆频控制； 8.内置≥2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用； 9.内置≥1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式采用强制风冷。 | 2 | 套 |
| 六、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 2 | 室 |
| 2 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 2 | 室 |
| 3 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 2 | 套 |
| 4 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 套 |
| 5 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.给排水安装调试； 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 | 2 | 室 |
| 6 | 房屋内部及走廊粉刷 | 1.基础处理:旧墙涂料铲除 2.基础:草酸清洗、基膜和墙固处理、素水泥浆修补 3.面层:乳胶3遍 | 1194.99 | m2 |
| 7 | 地面混凝土拆除 | 1.部位：1楼和2楼两边的两个大房间（共4间） 2.拆除：拆除原23cm地面、垃圾外运5km | 192 | m2 |
| 8 | 地砖铺装 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800以内耐磨防滑地面砖 | 277.6 | m2 |
| 9 | 防盗门 | 1.部位:旧门更换 2.材质规格:防盗门0.98*2.35 3.其他:旧门拆除运输到指定地点 | 11 | 樘 |
| 10 | 防盗窗 | 1.框外围尺寸:2.2*2.25 2.框、扇材质:不锈钢防盗窗 3.部位：1楼 | 9.9 | m2 |
| 11 | 窗帘 | 1.窗帘部位:窗户 2.规格、类型:布艺窗帘满足使用要求 | 225.6 | m2 |
| 12 | 铝板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板 | 201.93 | m2 |
| 13 | 护眼灯具安装 | 1.名称:护眼平板灯 2.规格、类型:600*600或1200*280 3.其他:满足使用要求 | 46 | 盏 |
| 14 | 黑板灯具安装 | 1.名称:黑板灯 2.规格、类型:双管荧光灯 3.其他:满足使用要求 | 6 | 盏 |
| 15 | 线路改造 | 1.工作内容:线管改造、走线等 2.规格、类型:满足使用要求 | 320 | m2 |
| 16 | 电子白板教学一体机（含黑板） | 86寸触摸电子白板，含黑板整体尺寸4.55米*1.4米 | 2 | 块 |
| 17 | 现有设备拆除及全屋保洁 | 1.工作内容:现有教学设备、器具拆除搬运 2.运距:甲方指定地点 3.工作内容:专业对房屋保洁、清扫、消毒 4.规格、类型:满足使用要求 | 320 | m2 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2400mm（L）×1050mm（W）×850mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.产品结构：铝木结构 3.台身用材：台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 4.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 8.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 9.导轨：三节静音导轨。 10.拉手：采用桥型铝合金拉手； 11.铰链：采用不锈钢铰链。 12.台身设计：台身前部为开门设计。 13.可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 14.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 个 |
| 2 | 仪器柜 | 1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 | 2 | 个 |
| 3 | 全钢通风橱 | 1、规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 移动视窗≥5mm钢化玻璃产品； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电：三线接地插座，220V，10安培； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 1 | 个 |
| 5 | 储物架（主） | 1.规格：≥530mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 1 | 个 |
| 6 | 储物架（副） | 1.规格：≥510mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 3 | 个 |
| 7 | 平放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件； 4.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 5.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 6.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 16 | 个 |
| 8 | 斜放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件； 4.摆放方式：斜放式； 5.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 6.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 7.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 4 | 个 |
| 9 | 层板 | 1.规格：≥480x466x15mm； 2.材质：层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3.配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 12 | 个 |
| 10 | 移动推车 | 1.规格参数：≥1110*480*1100mm； 2.功能材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成； 移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高； 推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； 3.适用范围：:适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。 | 1 | 个 |
| 二、老师办公区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （工作桌） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚汽杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 吊柜 | 规格：≥420mm（L）×460mm（W）×620mm（H） 注塑工艺,一次性成型设计,材质为ABS材料 | 4 | 个 |
| 4 | 文件柜 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5.侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6.背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7.柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥4.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8.层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9.门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 1 | 个 |
| 三、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |
| 四、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |
| 化学仪器药品室（含危化品室） |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 | 2 | 个 |
| 2 | 药品柜 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，层板高度可调整；配有防酸碱药品架,板材厚度≥16mm。下柜体为板式对开门。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经检测达到相关环保标准。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上。不锈钢桥式拉手。 | 2 | 个 |
| 3 | 易燃品毒害品储存柜 | 1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）1840mm（H）；门类型：双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： | 1 | 个 |
| 4 | 强酸碱柜 | 1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。 3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。 6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 10.多语言反光警告标签。 | 1 | 台 |
| 5 | 通风药品柜 | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）； 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥4.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。 9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 柜体顶部设有通风孔。 10、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。 | 5 | 个 |
| 6 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |
| 7 | 轴流风机 | ≥110W轴流风机、电机，需含设备调试等 | 1 | 台 |
| 8 | 通风管道 | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 套 |
| 生物综合实验室 |  |  |  |  |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×700mm（W）×850mm（H） 1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 2.产品结构：铝木结构 3.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 4.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 8.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于1.8mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 9.导轨：三节静音导轨。 10.拉手：采用桥型铝合金拉手； 11.铰链：采用不锈钢铰链。 12.台身设计： （1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。 （2）台身前部为开门设计，便于电器维护。 13.可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 14.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚汽杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 2 | 张 |
| 3 | 教师主控电源 | 采用内嵌式4.3英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线或无线通信，电源参数如下： 1.教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 2.教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 3.学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V. 4.学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电压，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V. 5.学生高压：教师电源支持分组控制学生的高压220V电压，此电源与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 6.锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。 7.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 8.教师自用不少于两路220V多功能插座输出。 | 2 | 套 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.书包斗：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经镀锌处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 56 | 张 |
| 2 | 电源功能柱 | 1.规格：≥270mm（L）×165mm（W）×750mm（H）； 2.材质：整体采用PP和ABS材质，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性等性能； 3.主体设置多组加强筋，能够起到增强主体刚性和进行限位的作用； 4.设有检修口，拆装方便，便于线路检修和维护； | 56 | 只 |
| 3 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。 | 112 | 个 |
| 4 | 学生电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，带有交流电流显示，具备过载声光报警保护功能。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，具备过载声光报警保护功能。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 56 | 套 |
| 5 | 学生光源 | 台灯采用内置灯珠LED灯条，台灯整体功率不小于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 58 | 支 |
| 三、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 2 | 个 |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 28 | 个 |
| 四、安装附件及装修 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 2 | 室 |
| 2 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 2 | 套 |
| 3 | 房屋内部及走廊粉刷 | 1.基础处理:旧墙涂料铲除 2.基础:草酸清洗、基膜和墙固处理、素水泥浆修补 3.面层:乳胶3遍 | 1446.7 | m2 |
| 4 | 地面混凝土拆除 | 1.部位：1楼和2楼两边的两个大房间（共4间） 2.拆除：拆除原23cm地面、垃圾外运5km | 192 | m3 |
| 5 | 地砖铺装 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800以内耐磨防滑地面砖 | 277.6 | m2 |
| 6 | 防盗门 | 1.部位:旧门更换 2.材质规格:防盗门0.98*2.35 3.其他:旧门拆除运输到指定地点 | 10 | 樘 |
| 7 | 窗帘 | 1.窗帘部位:窗户 2.规格、类型:布艺窗帘满足使用要求 | 225.6 | m2 |
| 8 | 护眼灯具安装 | 1.名称:护眼平板灯 2.规格、类型:1200*280 3.其他:满足使用要求 | 43 | 盏 |
| 9 | 黑板灯具安装 | 1.名称:黑板灯 2.规格、类型:双管荧光灯 3.其他:满足使用要求 | 6 | 盏 |
| 10 | 线路改造 | 1.工作内容:线管改造、走线等 2.规格、类型:满足使用要求 | 320 | m2 |
| 11 | 电子白板教学一体机（含黑板） | 86寸触摸电子白板，含黑板整体尺寸4.55米*1.4米 | 2 | 块 |
| 12 | 现有设备拆除及全屋保洁 | 1.工作内容:现有教学设备、器具拆除搬运 2.运距:甲方指定地点 3.工作内容:专业对房屋保洁、清扫、消毒 4.规格、类型:满足使用要求 | 320 | m2 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2400mm（L）×1050mm（W）×850mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.产品结构：铝木结构 3.台身用材：台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 4.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 8.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 9.导轨：三节静音导轨。 10.拉手：采用桥型铝合金拉手； 11.铰链：采用不锈钢铰链。 12.台身设计：台身前部为开门设计。 13.可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 14.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 个 |
| 2 | 标本柜 （单面） | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。 | 2 | 个 |
| 3 | 药品柜 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，层板高度可调整；配有防酸碱药品架,板材厚度≥16mm。下柜体为板式对开门。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经检测达到相关环保标准。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上。不锈钢桥式拉手。 | 1 | 个 |
| 4 | 仪器柜 | 1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 | 1 | 个 |
| 5 | 储物架（主） | 1.规格：≥530mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 1 | 个 |
| 6 | 储物架（副） | 1.规格：≥510mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 3 | 个 |
| 7 | 平放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件； 4.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 5.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 6.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 16 | 个 |
| 8 | 斜放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件； 4.摆放方式：斜放式； 5.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 6.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 7.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 4 | 个 |
| 9 | 层板 | 1.规格：≥480x466x15mm； 2.材质：层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3.配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 12 | 个 |
| 10 | 移动推车 | 1.规格参数：≥1110*480*1100mm； 2.功能材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成； 移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高； 推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； 3.适用范围：:适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。 | 1 | 个 |
| 二、老师办公区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （工作桌） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚汽杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 吊柜 | 规格：≥420mm（L）×460mm（W）×620mm（H） 注塑工艺,一次性成型设计,材质为ABS材料 | 4 | 个 |
| 4 | 文件柜 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5.侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6.背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7.柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥4.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8.层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9.门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 1 | 个 |
| 三、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |
| 四、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |
| 生物标本仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 | 2 | 个 |
| 2 | 标本柜 （单面） | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。 | 5 | 个 |
| 3 | 药品柜 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，层板高度可调整；配有防酸碱药品架,板材厚度≥16mm。下柜体为板式对开门。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经检测达到相关环保标准。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上。不锈钢桥式拉手。 | 2 | 个 |
| 4 | 储物架（主） | 1.规格：≥530mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 1 | 个 |
| 5 | 储物架（副） | 1.规格：≥510mm*480mm*2000mm； 2.材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3.结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 | 3 | 个 |
| 6 | 平放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件； 4.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 5.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 6.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 16 | 个 |
| 7 | 斜放框 | 1.规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2.材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3.结构：配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件； 4.摆放方式：斜放式； 5.隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 6.卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 7.滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 | 4 | 个 |
| 8 | 层板 | 1.规格：≥480x466x15mm； 2.材质：层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3.配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 12 | 个 |
| 9 | 移动推车 | 1.规格参数：≥1110*480*1100mm； 2.功能材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板3个、储物筐4个、推车顶层平台等组成； 移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高； 推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； 3.适用范围：:适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。 | 1 | 个 |
| 实验室废水处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室废水处理系统 | 1.处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）,处理量：2000L/天（按工作8小时计）。设备尺寸：1850*800*1800，设备净重：≥380kg，电源输入：AC220V，功率2.55kw 2. 通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 3. 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4. 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 5.配置重金属螯合、混凝沉降装置及污泥过滤装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。 6.设备处理工艺采用高级氧化，絮凝、沉淀、过滤、光催化氧化，复合式杀菌消毒不仅可以利用二氧化氯进行消杀，还可以利用臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用，并且能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在规定的时间和场所内，臭氧的泄漏量为≤0.1mg/m³，粪大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上，安全高效。 7. 利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守。 8.配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 9.设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，用户单位实验室额外工作加班，设备正常运行。 10 出水水质需符合GB8978-1996污水综合排放标准的三级排放标准里的COD≤120mg/l.BOD≤60mg/l.PH6--9.粪大肠杆菌群数≤5000个。SS≤60mg/l.总铬≤5.0mg/l的排放限值要求。 11.设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。 | 1 | 套 |
| 高中物理教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台 | 1 |
| 2 | 湿度计 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 2 |
| 4 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 个 | 28 |
| 5 | 惯性演示器 | 定制 | 套 | 5 |
| 6 | 摩擦计 | 国标 | 套 | 5 |
| 7 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 5 |
| 8 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 5 |
| 9 | 力的合成分解演示器 | 国标 | 套 | 5 |
| 10 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 14 |
| 11 | 高中力学演示板 | 国标 | 套 | 10 |
| 12 | 滚摆 | 国标 | 个 | 3 |
| 13 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 3 |
| 14 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 2 |
| 15 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 |
| 16 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 10 |
| 17 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 5 |
| 18 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 5 |
| 19 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 14 |
| 20 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 台 | 3 |
| 21 | 牛顿第二定律演示仪 | 国标 | 套 | 3 |
| 22 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 2 |
| 23 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个 | 2 |
| 24 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 2 |
| 25 | 平抛竖落仪 | 国标 | 个 | 2 |
| 26 | 平抛运动实验器 | 国标 | 套 | 14 |
| 27 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 2 |
| 28 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套 | 14 |
| 29 | 向心力演示器 | 国标 | 台 | 2 |
| 30 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 5 |
| 31 | 音叉 | 256Hz | 套 | 20 |
| 32 | 音叉 | 512Hz | 套 | 20 |
| 33 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 20 |
| 34 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 20 |
| 35 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 20 |
| 36 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 20 |
| 37 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 20 |
| 38 | 枕形导体 | 国标 | 副 | 1 |
| 39 | 小灯座 | 国标 | 个 | 56 |
| 40 | 单刀开关 | 国标 | 个 | 28 |
| 41 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 个 | 20 |
| 42 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 20 |
| 43 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 个 | 20 |
| 44 | 电阻定律演示器 | 国标 | 台 | 5 |
| 45 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 14 |
| 46 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 1 |
| 47 | 球形导体 | 国标 | 个 | 5 |
| 48 | 验电器连接杆 | 国标 | 个 | 5 |
| 49 | 移电球(验电球) | 国标 | 个 | 5 |
| 50 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 1 |
| 51 | 金属网罩 | 定制 | 个 | 1 |
| 52 | 电荷间作用力演示器 | 国标 | 套 | 1 |
| 53 | 电场线演示器 | 国标 | 套 | 2 |
| 54 | 平行板电容器 | 国标 | 套 | 5 |
| 55 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 2 |
| 56 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套 | 1 |
| 57 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 1 |
| 58 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 对 | 14 |
| 59 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 14 |
| 60 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 61 | 磁感线演示板 | 国标 | 套 | 1 |
| 62 | 电流磁场演示器 | 国标 | 套 | 1 |
| 63 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 1 |
| 64 | 翼形磁针 | 定制 | 对 | 1 |
| 65 | 演示原副线圈 | 国标 | 套 | 2 |
| 66 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 1 |
| 67 | 金属网罩 | 定制 | 个 | 1 |
| 68 | 电荷间作用力演示器 | 国标 | 套 | 1 |
| 69 | 电场线演示器 | 国标 | 套 | 2 |
| 70 | 平行板电容器 | 国标 | 套 | 5 |
| 71 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 2 |
| 72 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套 | 1 |
| 73 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 1 |
| 74 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 对 | 14 |
| 75 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 14 |
| 76 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 77 | 磁感线演示板 | 国标 | 套 | 1 |
| 78 | 电流磁场演示器 | 国标 | 套 | 1 |
| 79 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 1 |
| 80 | 翼形磁针 | 国标 | 对 | 1 |
| 81 | 演示原副线圈 | 国标 | 套 | 2 |
| 82 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 1 |
| 83 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 2 |
| 84 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 |
| 85 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 1 |
| 86 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 2 |
| 87 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 88 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 89 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 2 |
| 90 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |
| 91 | 烙铁架 | 定制 | 个 | 2 |
| 92 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 2 |
| 93 | 冲子 | 定制 | 个 | 1 |
| 94 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 5 |
| 95 | 工作服 | 定制 | 件 | 10 |
| 96 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 28 |
| 97 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 28 |
| 98 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 28 |
| 99 | 向心力实验器 | 量 程：力 0 N～10 N 角速度 0 rad/s～99 rad/s 分度：力 0.001N 角速度 0.01rad/s 1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码等组成。 2.外壳的底座采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，保障实验过程安全稳定。 3.内置传感器、显示屏和动力装置，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图象。 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。 6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。 | 套 | 1 |
| 100 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ | 1.组成：由固定底座、触摸显示屏（不小于4.3英寸）、线圈组、磁铁组、磁感应传感器（内置）、电压传感器（内置）、电机联动装置组成。固定底座、磁感线圈组外壳、磁铁组外壳均采用ABS塑料一体化注塑成型；磁感线圈组内置多匝漆包线线圈；磁铁组由电机联动装置驱动。 2.功能：用于在磁场强度不变的条件下，感应电动势与运动速度的关系实验。可通过触摸显示屏操作步进电机不少于4档不同转速，配合内置磁感应传感器、电压传感器，描绘磁铁转动过程中，感应电动势与线圈匝数、运动速度之间的关系。电机联动装置可减少实验过程产生的不稳定因素，使实验结果具备可重复性。触摸显示屏可配合采集终端实时显示不同转速下产生的实验数据，也可脱离采集终端单独使用，便于学生操作。 | 套 | 1 |
| 高中化学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 2 | 电动钻孔器 | 国标 | 台 | 1 |
| 3 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 2 |
| 4 | 磁力加热搅拌器 | 国标 | 台 | 1 |
| 5 | 烘干箱 | 定制 | 台 | 1 |
| 6 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 |
| 7 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 |
| 8 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 1 |
| 9 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 29 |
| 10 | 试剂瓶托盘 | 国标 | 个 | 48 |
| 11 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 4 |
| 12 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 48 |
| 13 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 4 |
| 14 | 聚光小手电筒 | 国标 | 支 | 4 |
| 15 | 激光笔 | 国标 | 支 | 4 |
| 16 | 方座支架 | 定制 | 套 | 29 |
| 17 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 15 |
| 18 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |
| 19 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 |
| 20 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1 |
| 21 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 2 |
| 22 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 2 |
| 23 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 2 |
| 24 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 1 |
| 25 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 1 |
| 26 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台 | 15 |
| 27 | 原电池实验器 | 国标 | 个 | 29 |
| 28 | 贮气装置 | 国标 | 台 | 2 |
| 29 | 溶液导电演示器 | 国标 | 台 | 2 |
| 30 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 29 |
| 31 | 中和热测定仪 | 国标 | 套 | 29 |
| 32 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 1 |
| 33 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 30 |
| 34 | 水电解器 | 国标 | 套 | 1 |
| 35 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 |
| 36 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 9 |
| 37 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 3 |
| 38 | 原电池实验器 | 国标 | 个 | 5 |
| 39 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 台 | 6 |
| 40 | 电泳演示器 | 国标 | 台 | 4 |
| 41 | 丁达尔现象实验器 | 国标 | 台 | 5 |
| 42 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 6 |
| 43 | 渗析实验器 | 1.尺寸大于等于50*50**70mm，有机玻璃材料 | 套 | 6 |
| 44 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 1 |
| 45 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 |
| 46 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 套 | 10 |
| 47 | 金刚石结构模型 | 1.碳原子:Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 套 | 6 |
| 48 | 石墨结构模型 | 1.产品明示信息:碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根 2.Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根。 | 套 | 6 |
| 49 | 碳-60结构模型 | 1.产品明示信息:碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键共90根：Φ3mm×40mm的镀镍金属杆60根 2.Φ3mm×40mm的镀镍金属杆带红色皮套的30根 | 套 | 6 |
| 50 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 6 |
| 51 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 10 |
| 52 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 6 |
| 53 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 10 |
| 54 | 电子云杂化轨道模型 | 1.SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 6 |
| 55 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 10 |
| 56 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 10 |
| 57 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 10 |
| 58 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |
| 59 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 1 |
| 60 | 原电池原理挂图 | 定制 | 件 | 1 |
| 61 | 钢铁的电化腐蚀挂图 | 对开、铜板纸 | 件 | 1 |
| 62 | 电解氯化铜溶液挂图 | 对开、铜板纸 | 件 | 1 |
| 63 | 量筒 | 10mL | 个 | 29 |
| 64 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。 2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。 3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 个 | 29 |
| 65 | 水止皮管夹 | 钢丝制成 | 个 | 29 |
| 66 | 螺旋皮管夹 | 钢材制成 | 个 | 5 |
| 67 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm*100mm。 | 个 | 29 |
| 68 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 10 |
| 69 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 15 |
| 70 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |
| 71 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 29 |
| 72 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |
| 73 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 300 |
| 74 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 4 |
| 75 | 铝(条) | 国标 | 克 | 250 |
| 76 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 250 |
| 77 | 蔗糖 | 国标 | 克 | 500 |
| 78 | 酒精 | 0.95 | 千克 | 50 |
| 79 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 |
| 80 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5 |
| 81 | 品红 | 染料 | 克 | 5 |
| 82 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 |
| 83 | 蓝石蕊试纸 | 国标 | 本 | 15 |
| 84 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 85 | 手锤 | 国标 | 把 | 1 |
| 86 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 |
| 87 | 剪刀 | 国标 | 把 | 1 |
| 88 | 玻璃瓶盖开启器 | 国标 | 套 | 1 |
| 89 | 玻璃管切割器 | 国标 | 个 | 1 |
| 90 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 5 |
| 91 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 29 |
| 92 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 1 |
| 93 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 1 |
| 94 | 手套 | 耐酸 | 双 | 2 |
| 95 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 5 |
| 96 | 洗眼器 | 国标 | 套 | 1 |
| 97 | 简易急救箱 | 国标 | 件 | 1 |
| 98 | 实验防护屏 | 国标 | 件 | 1 |
| 99 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 2 |
| 100 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 |
| 101 | 有机化学分子结构模型 | 高中演示 球棍和比例都能 球径30和40 56个球 130根键 | 套 | 15 |
| 102 | 氧化钙晶体（胞）模型 | 直径23塑料球+金属杆组成 | 套 | 15 |
| 103 | 面心立方堆积（双色2体） | 由直径23塑料球+金属杆组成，堆积由直径30球球堆积组成 | 套 | 15 |
| 104 | 体心立方堆积（双色2体） | 由直径23塑料球+金属杆组成，堆积由直径30球球堆积组成 | 套 | 15 |
| 105 | 六方堆积（双色2体） | 由直径23塑料球+金属杆组成，堆积由直径30球球堆积组成 | 套 | 15 |
| 106 | 金属晶体 | 直径23塑料球+金属杆组成 | 套 | 15 |
| 107 | 面心立方堆积ABC球模式模型 | 面心立方堆积（ABC）球棍式 由直径23塑料球+金属杆组成 | 套 | 15 |
| 108 | 铜晶胞模型 | 直径23塑料球+金属杆组成 | 套 | 15 |
| 109 | 碘晶胞模型 | 直径23塑料球+金属杆组成 | 套 | 15 |
| 110 | 石墨 | 直径23塑料球+金属杆组成 | 套 | 15 |
| 111 | 微型溶液导电实验器 | 主要由溶液盒、电极、开关、灯座、灯泡组成。1.溶液盒为透明塑料制成，带盖，外形尺寸：78mm×44mm×50mm。2.电极为碳棒，直径3mm，长35mm。 | 套 | 10 |
| 112 | 原电池实验器 | 供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 套 | 10 |
| 113 | 金刚石 | 直径23 | 套 | 10 |
| 114 | 二氧化硅 | 直径23 | 套 | 10 |
| 115 | 二氧化碳晶胞模型 | 直径23 | 套 | 10 |
| 116 | 碘单质晶胞模型 | 直径23 | 套 | 10 |
| 117 | 原子轨道模型(球形，哑铃形) | s、px、py、pz、dx2-y2、dz2、dxy、dyz、dzx | 套 | 10 |
| 118 | 四水合铜离子模型 | 球棍 直径23 | 套 | 10 |
| 120 | 酒精喷灯 | 1.结构合理，制作精细、使用方便； 2.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3.空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小； 4.仪器应密闭而无渗漏； 5.灯壶加工精细，壶底无焊接； | 个 | 10 |
| 121 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 122 | 圆底烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 10 |
| 123 | 三颈烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 124 | 恒压滴液漏斗 | 100ml | 个 | 10 |
| 125 | 移液管 | 5mL | 支 | 10 |
| 高中生物教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 |
| 2 | 仪器车 | 600*400*800 | 辆 | 1 |
| 3 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 28 |
| 4 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双筒 | 台 | 3 |
| 5 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 2 |
| 6 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 9 |
| 7 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 3 |
| 8 | 血球计数板 | 国标 | 片 | 20 |
| 9 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 20 |
| 10 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9 |
| 11 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 27 |
| 12 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 2 |
| 13 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 27 |
| 14 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 27 |
| 15 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 2 |
| 16 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 17 | 细胞亚显微结构模型 | 符合国家教学仪器行业标准 | 个 | 20 |
| 18 | 细胞膜结构模型 | 符合国家教学仪器行业标准 | 个 | 20 |
| 19 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 符合国家教学仪器行业标准 | 个 | 20 |
| 20 | DNA结构模型 | 国标 | 个 | 20 |
| 21 | 涂布器 | 玻璃 | 个 | 3 |
| 22 | 干热灭菌箱 | 外形尺寸：530*480*420mm,电源电压AC220V 50Hz，输入功率500W. | 个 | 2 |
| 23 | 二苯胺 | 100g | 瓶 | 2 |
| 24 | 生长调节剂 | 生根粉25g | 瓶 | 2 |
| 阶梯教室桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 座椅 | 1.背绵：采用冷发泡高回弹定型PU海绵 2.座绵：采用冷发泡高回弹定型PU海绵 3.座/背板：优质高密度硬木多层板，厚度≥15mm 4.面料：采用优质麻绒面料；椅背拉线定位并加垫丝光绵； 5.椅脚：冷轧板冲压，厚度2.0MM 6.写字板机构：配内藏式新型圆铁支架写字板； 7.回复功能：采用弹簧加阻尼气杆回复机构。 8.地爆螺钉：采用不锈钢内六角圆柱头螺钉与镀彩锌膨胀螺母。 | 张 | 208 |
| 2 | 会议桌 | 高度80CM，高密度压实板，环保油漆 | 米 | 10 |
| 运动场提升 |  |  |  |  |
| 1、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯； 2.LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/m²； 3.LED显示屏模组尺寸（宽）320mm *（高）160mm ； 4.LED显示屏采用前/后维护安装方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源，模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作； 5.LED显示屏具备IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-600CD/m²，可通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，支持亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）；LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 7.LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°； 8.LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 9.LED显示屏刷新频率≥3840Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 10.LED显示屏为保证播放效果，采用32S恒流驱动芯片； 11.LED显示屏色温1000K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 12.LED显示屏峰值功耗：≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗：≤168W/㎡； | 20.968 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持≥3个窗口和≥1路OSD。 2.支持快捷配屏和高级配屏功能。 3.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 4.支持设备间备份设置。 5.视频输出最大带载高达390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素。 6.支持带载屏体亮度调节。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 8.支持创建≥10个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 10.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 11.支持音频输入输出。 | 1 | 台 |
| 3 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 1.一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 1 | 套 |
| 4 | 配电柜 | 1.额定功率：20KW，输出路数：≥6路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过压、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 |
| 5 | 台式电脑 | I5-10500 8G 1T Win10，21.5英寸 | 1 | 台 |
| 2、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 面光 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，200W 2.光源：COB 200W LED 2700K-7000K 3.平均寿命：50000H 4.色温：2700K-7000K可调 显值Ra≥95 5.光学角度：12-36度 6.显示界面：LCD液晶显示+四按键 /可支持中英文切换 7.信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号。 8.通道模式：3/6通道 9.灯具材料：压铸铝 10.工作环境：-20℃~45℃ 11.防护等级：IP20 12.灯具尺寸（L×W×H）：412.5×273×236mm 13.包装尺寸（L×W×H）：485×350×310mm 14.毛重：7.8KG（1PCS） 15.净重：6.5KG | 12 | 台 |
| 2 | 一顶光 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源：54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.控制方式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：4/8通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）：287×215×320mm 11.包装尺寸（L×W×H）：250×250×360mm 12.毛重：3.2kg 13.净重：2.8kg | 8 | 台 |
| 3 | 一顶光 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，120W 2.光源:暖白300颗0.2W 2835 LED+冷白330颗0.2W 2835 LED 3.平均寿命:30000H 4.色温:3000-6500K可调，CRI≥97，TLCI≥95 5.通道:2/5通道 6.控制模式:DMX信号控制或手动按键控制，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.防护等级:IP20 8.灯具尺寸（L×W×H）:525×368×94mm 9.包装尺寸（L×W×H）:575×165×440mm 10.毛重:11.8kg 11.净重:9.8kg | 7 | 台 |
| 4 | 二顶光 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源：54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命：50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.控制方式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：4/8通道 8.灯具材料：铸铝外壳 9.防护等级：防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）：287×215×320mm 11.包装尺寸（L×W×H）：250×250×360mm 12.毛重：3.2kg 13.净重：2.8kg | 8 | 台 |
| 5 | 二顶光（摇头灯） | 1.输入电压：AC110V-240V 50/60Hz ，350W 2.镇流器：电子镇流器 3.光源：OSRAM 251W 4.平均寿命：2000H 5.色温：8000K 6.光束角度：2.5° 7.控制方式：DMX512协议，支持RDM协议及程序在线更新功能；支持Art-net以太网数据接口 （DMX无线功能选配） 8.通道：14/17通道 9.灯具材料：耐高温塑料+模压合金材料 10.防护等级：IP20 11.灯具尺寸（L×W×H）：340×240×506mm 12.包装尺寸（L×W×H）：400×375×525mm 13.毛重：18.0kg 14.净重：15.6kg | 6 | 台 |
| 6 | 控制台 | 1.输入电压：AC 100-240V/50-60Hz，15.6W 2.产品尺寸（L×W×H）：485×400×105 3.净重：8kg 4.纸箱尺寸（L×W×H）：565×485×210 5.纸箱毛重：10KG 6.航空箱（L×W×H）：565×485×225 7.航空箱毛重：17kg ▲8.为保障所有系统兼容性和方便系统升级，售后统一管理，所投舞台灯光、灯光控台、线阵音箱、专业功放、数字调音台、网络中控主机、会议系统主机等设备为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 7 | 直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 3.产品尺寸（L×W×H）:415×485×133mm 4.包装尺寸（L×W×H）:535×465×205mm 5.毛重:11.8kg 6.净重:11.2kg | 1 | 台 |
| 8 | 信号放大器 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz 2.输出：DMX512/1990信号 3.产品尺寸（L×W×H）：482×165×44.5mm，国际标准1U尺寸 4.包装尺寸（L×W×H）：525×225×105mm 5.毛重：3.5kg 6.净重：2.7kg | 2 | 台 |
| 3、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m 接收机指标 1.接收方式：自动选讯接收 2.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 3.天线输入：BNC插座/（50Ω） 4.中频：110MHz，10.7MHz 5.灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 6.杂散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电：DC 12V-1A 9.工作电流：≤500mA 10.产品尺寸（L×D×H）：420×159×43mm 11.净重：2.785kg 发射器指标 1.天线：手持麦克风内置螺旋天线 2.射频输出功率：30mW 3.拾音头：动圈式 4.杂散抑制：-60dB 5.供电：两节AA碱性电池 6.电池寿命：>6小时 7.工作环境温度：-10℃到+50℃ 8.功耗：10W | 2 | 套 |
| 2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 2 | 套 |
| 3 | 无线话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m 接收机指标 1.接收方式：自动选讯接收 2.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 3.天线输入：BNC插座/（50Ω） 4.中频：110MHz，10.7MHz 5.灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 6.杂散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电：DC 12V-1A 9.工作电流：≤500mA 10.产品尺寸（L×D×H）：420×159×43mm 11.净重：2.785kg 发射器指标 1.天线：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线 2.射频输出功率：30mW 3.拾音头：电容式 4.杂散抑制：-60dB 5.供电：两节AA碱性电池 6.电池寿命：>6小时 7.工作环境温度：-10℃到+50℃ 8.功耗：10W | 1 | 套 |
| 4 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |
| 5 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：450-950MHz 2.供电方式：BNC，8-12V DC 3.电流：0.04A 4.驻波比：≤2.0 5.输入阻抗：50Ω 6.放大器底噪：＜3.6dB 7.增益：18db(典型) 8.极化方式：垂直 9.前后比：≥25dB 10.接头类型：BNC 11.指向性：180度指向 | 1 | 套 |
| 6 | 天线分配器 | 1.频率范围：450MHz -950MHz 2.总增益：0dB，±2dB 3.输入/出阻抗：50Ω 4.天线供电：+12V DC/0.1A 中央点为正极 5.直流输出：12V DC/3A（MAX）*4组 中央点为正极 6.电源：100-240V AC，50/60Hz，12V DC/3A 7.连接器端口：BNC | 1 | 台 |
| 7 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板，能够快速方便地进行设置。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。（提供≥17个电动推子的产品图佐证） 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供功能界面佐证） 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面佐证） 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。（提供功能界面佐证） 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 1 | 台 |
| 8 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 9 | 线阵音箱 | 1.箱体采用优质夹板制作、体积小、质量轻、耐磨喷漆处理。 2.由2个5"钕磁中低频单元，1个1.73"钕磁高频驱动器组成，灵敏度高。 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.采用吊装组合线阵设计，允许0-10度范围调整音箱覆盖区域。 5.专业吊挂件组合，简易快捷的吊挂方式，易于音响工程装配。 6.产品应用范围广,与TA专业功放、前级效果处理器配套使用，适用于会议室，多功能厅，宴会厅等扩声使用。 技术参数： 1.类型：2分频线性阵列音箱 2.额定功率：200W 3.峰值功率：800W 4.标称阻抗：16Ω 5.频率范围：65Hz-20KHz 6.灵敏度：100dB 7.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 8.低频扬声器：5"低音*2 9.高频扬声器：1.73"压缩驱动器*1 10.水平覆盖角(-6dB)：120° 11.垂直覆盖角(-6dB)：10° 12.重量：9.2kg 13.尺寸(H×W×D)：(167+118)×455×315mm | 8 | 只 |
| 10 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：850W | 4 | 台 |
| 11 | YT支架 | 产品尺寸：453*448*55mm | 2 | 套 |
| 12 | YT支架 | 1.标配长度：6米 2.尺寸：320*220*170mm 3.材质：国标G80级锰钢 4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构 5.表面处理：淬火工艺+镀锌 6.颜色：黄色+红色 7.链条破断应力：≥800Mpa 8.刹车系统：双重干式，有效控制升降系统，稳定升降，安全保障 9.轴承：滚针轴承，顺滑导链不卡顿，操作更省力，使用稳定，寿命长 | 2 | 套 |
| 13 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 14 | YT支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 4 | 只 |
| 15 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：850W | 2 | 台 |
| 16 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
| 17 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥100dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：1200W | 1 | 台 |
| 18 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：500W 4.峰值功率：2000W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB 7.低音：15"低音×1 | 2 | 只 |
| 19 | 专业功放 | 1.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：2*700W；立体声4Ω：2*1200W；立体声2Ω：2*1800W；桥接16Ω：1400W；桥接8Ω：2400W；桥接4Ω：3600W； 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：37.5dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥102dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.最大功耗：1800W | 1 | 台 |
| 4、无线数字会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ▲8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证）（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能 | 1 | 台 |
| 2 | 全数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 1 | 台 |
| 4 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 1 | 台 |
| 5 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 |
| 6 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 7 | 台 |
| 7 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 7 | 套 |
| 8 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 5.支持优于80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 | 1 | 台 |
| 9 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |
| 10 | 电源适配器 | 功率：30W POE供电距离：100m 网口类型：千兆 | 1 | 个 |
| 5、中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证） 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 4 | 触控屏 | 1.设备采用操作系统不低于Android11，显示器≥10.1 英寸高清屏，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。 2.支持隐私保护功能，触摸屏拥有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 3.支持场景调用。搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式。触摸屏只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。 4.内置≥4个拾音麦，拾音距离≥7米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 5.内置距离传感器、光感、距离传感器。 6.具有指示灯，可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。 7.支持状态反馈，操作人员可在此面板端查看所有设备开关状态。 | 1 | 台 |
| 5 | 平板电脑 | 1.处理器：高通骁龙 2.运行内存：8GB 3.机身内存：128GB 4.操作系统：HarmonyOS | 1 | 台 |
| 6 | 路由器 | 1.最高无线速率可达3800Mbps 2.四频并发，2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能 3.支持POE/DC供电 4.LAN输出口：千兆网口 | 1 | 台 |
| 6、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 47U加厚机柜，600*1000*2277mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 2 | 套 |
| 2 | 其他辅材 | 电源适配器、线材等 | 1 | 项 |
| 运动场（足球场）提升 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.频率指标：≥530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:等同或优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 3 | 套 |
| 2 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收470-960MHZ的频率 2.天线极化方式：线性 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.放大器低噪：<2.6dB | 2 | 套 |
| 3 | 分线盒 | 1.通过内部补偿电路可以减少接线线损。 2.在放大器系统中，通过此分线盒方便转接和安装。 3.分线盒与强波器串连在线路中，方便连接。 4.分线盒在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 | 1 | 套 |
| 4 | 天线分配器 | 1.提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 | 1 | 台 |
| 5 | 放大器 | 1.频率范围：≥500MHZ-1GHZ 2.端子：TNC 3.噪声＜3dB 4.增益＞15db | 1 | 套 |
| 6 | 数字调音台 | 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率≥1024×600；数字编码器以及专用按键构成的操作面板。 2.≥20路输入：≥12路话筒模拟输入；≥2组立体声输入（≥4个输入）；≥2路S/PDIF数字输入；≥2路USB立体声播放， 3.≥12路输出：≥2路MAINLR母线输出；≥4路AUX辅助输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥2路AES/EBU输出；≥2路S/PDIF数字输出； 4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放； 5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 7.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音； 9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型； 10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 13.通道名自定义。 14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |
| 8 | 线阵音箱 | 1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由二个10寸（250mm）的钕磁低频驱动器以及一个75mm钕磁高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允许0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥700W；标称阻抗：8Ω。 4.频率范围：60Hz-20KHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：10" x 2，高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 12 | 只 |
| 9 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W； 6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 7.频率响应(@1W功率下）：≥20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 6 | 台 |
| 10 | YT支架 | YT支架包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 2 | 套 |
| 11 | YT支架 | YT支架产品尺寸：736*791*68mm 木板厚度：18mm 底部四个角装4个轮(带刹车) 颜色：喷黑漆 | 2 | 只 |
| 12 | 号角扬声器 | 1.频响：≥50Hz～18KHz@-10d 2.额定功率：75W、150W、300W/100V ,400W/8Ω可选 3.峰值功率：1600W 4.最大声压级（额定/峰值）:127dB/135dB 5.灵敏度≥103dB±3dB@（1W/1m） 6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥90° 7.喇叭单元：15"低音×1，1.7"压缩高音单元×1 | 4 | 只 |
| 13 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 2 | 台 |
| 14 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：≥50Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 7.防护等级：IP55 | 4 | 只 |
| 15 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 2 | 台 |
| 16 | 机柜 | 32U机柜，600*800*1610mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 台 |
| 17 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有≥1路USB接口。 | 2 | 台 |
| 18 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围：优于或等同540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，不低于高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.桌面麦不低于1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位不低于4个，连续使用时长不低于15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。 | 1 | 套 |
| 19 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：≥450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |
| 20 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 1 | 套 |
| 21 | YT音频连接线 | 3米YT音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 6 | 根 |
| 22 | YT音频连接线 | 3米YT音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 6 | 根 |
| 23 | YT音频连接线 | 3米YT音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 16 | 根 |
| 24 | YT音频连接线 | 5米YT音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 25 | 其他辅材 | 各项线材、钢管、电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、10A插头、16A插头 | 1 | 项 |

第六章 投标文件格式

响应性文件

供  应  商：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或盖章）

年   月   日

目  录

一、投标函及投标函附录

# 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

# 三、授权委托书

# 四、分项报价表

（一）货物分项报价一览表

（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）

# 五、商务及技术偏差表

# 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

# 七、售后服务承诺

# 八、资格审查资料

# 九、中小企业声明函（如有）

# 十、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）

# 十一、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）

# 十二、反商业贿赂承诺书

# 十三、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

## （一）投标函

致：（采购人）

1.我方已仔细研究了                         （项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）        （￥     元）的投标总报价，质保期        ，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2.我方承诺投标有效期为自投标截止之日起60日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签名或盖章）

地址：

电话：

年   月  日

## （二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元） |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 交货期 |  |
| 价格折扣（非专门面向中小企业采购时使用） | 符合小微企业价格折扣（是/否） |
| 备 注 |  |

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签名或盖章）

年   月    日

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：            职务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（单位电子签章）

年  月   日

- 三、授权委托书

本人            （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或签名）

身份证号码：

委托代理人：（电子签名或签名）

身份证号码：

年  月   日

- 四、分项报价表

- 货物分项报价一览表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签名或盖章）：

日   期：     年    月    日

- 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌/规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品合计 |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

4.如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或其委托代理人           （电子签名或签名或盖章）

供应商：                  （盖单位章）

日   期：

- 五、商务及技术偏差表

## （一）商务偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

## （二）技术偏差表

项目名称 ：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标技术要求 | 投标技术指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与需求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

  - 投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签名或盖章）

年  月  日

- 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

（内容及格式由投标人自拟）

- 七、实施方案、培训方案、售后服务方案和售后响应

（内容及格式由投标人自拟）

- 八、 资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附相关资格证明材料。

## 2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

- 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

# 十、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是            。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

十一、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十二、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                    （项目名称）  （项目编号：  ）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

# 供应商（单位电子签章）：

# 法定代表人或授权代表（电子签名或签名或盖章）：

# 日期：    年　　月　　日

十三、其他材料

## 1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或授权代表：                （签名或盖章）

日期：

## 2、采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：     ，采购编号：     ）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：          （单位电子签章）

法定代表人或授权代表：      （签名或盖章）

日期：

## 3、供应商认为需要的其他资料

# 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注：1.此项仅为告知，无须附到投标文件中。

- 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3.预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。