4包技术要求（神经多模态整合监测系统)

1、项目用途：评估神经重症患者的脑功能状态和意识状态，评估脑供血情况，为临床指导治疗提供全面综合解决方案

2、整体要求

本系统为神经重症多模态监护系统，需具备脑电功能监护、近红外组织脑氧监测血流动力学监测等监测模块。要求所有检查模块用统一的数据库管理，具备病例查找、报告统计、数据导出科研分析等功能。

3、监测硬件功能模块：

3.1脑电功能监护模块

▲3.1.1.≥24通道放大器：21导独立脑电通道，独立3导联心电专用通道，4个DC多参数信号接口，2个参考通道，2个地线通道，1个血氧通道。

▲3.1.2 输入阻抗：≥1000MΩ（要求提供检测报告）

3.1.3. 共模抑制比：≥130dB（要求提供检测报告）

▲3.1.4. 采样率：256,512,1024,2048,4096、8192Hz、16384Hz可选（要求提供检测报告）

3.1.5.自动连续电极报警功能：自动评估监测数据质量，实时提示电极质量

▲3.1.6.放大器与主机传输方式：网线传输及放大器自带wifi无线传输两种模式

3.1.7.放大器标签：具备旧版国际10-20标准导联系统或新版10-10标准导联系统命名要求的标签符号。（提供实物截图）

3.2近红外组织氧监测模块：

3.2.1.至少同时监测2个部位的脑组织氧

3.2.2.测量参数≥5个：组织血氧饱和度(TOI)、脱氧血红蛋白浓度变化量（ΔCHb）、氧合血红蛋白浓度变化量（ΔCHbO2）、总血红蛋白浓度变化量（ΔCtHb）、组织血红蛋白浓度指数（THI）

3.2.3.发光峰值波长范围：760±10nm，810±10nm，840±10nm

3.3脑血流监护模块

3.3.1 .具备2MHz手持探头和监护探头

3.3.2 .血流速度检测范围 2-700cm/s

3.3.3 探头能量范围：要求最高≥700mw/cm2,具备能量保护功能

3.3.4 4M扣式监护探头，用于幼儿颅脑和颈部血流的持续监测

- 软件要求：

4.1量化脑电软件要求：

▲4.1.1.量化脑电分析软件：≥30种量化分析软件，包括：aEEG，爆发抑制分析，爆发间隔，暴发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，功率熵，频谱熵，中值频率，峰值频率，总功率，绝对δ功率，绝对θ功率，绝对α功率，绝对β功率，绝对γ功率，相对δ功率，相对θ功率，相对α功率，相对β功率，相对γ功率，α/β，α/δ，（α+β）/δ，相对功率，绝对功率，棘波趋势，α变异率，棘波分析，CSI镇静指数

4.1.2.aEEG（振幅整合脑电图）自动分析测量功能：自动分析测量aEEG的上边界、下边界和睡眠周期（要求提供软件照片）

4.1.3.癫痫发作指数：自动监测并提示癫痫发作，自动统计发作次数和发作频率

4.1.4.爆发与抑制自动分析功能(BS)：对大脑进行人工时域分期，可以监测给予镇静及麻醉药物后脑功能的状态；

▲4.1.5.频谱熵和CSI昏迷及镇静指数：均为范围0-100的数值，实时显示，用于客观评价镇静深度和意识水平；

4.1.6.α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分，评分为1,2,3,4分；（要求提供软件照片）

4.1.7.脑电活动边界频率指数：具备频谱95%和90%边缘频率，可定量评估脑电波频率活动程度；

4.2 经颅多普勒脑血流软件功能要求：

4.2.1 独立双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示八个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存(提供软件截图文件)

4.2.2 检测参数：Vmax、Vmin、VMean、PI、RI、S/D、HR、TIC、TIB、TIS、lindegaard指数、IWM指数

4.2.3 脑血流自动调节软件，具备脑血流自动调节功能评估指数MX

5、多模态监护分析平台（要求提供软件著作证书）

▲5.1.具备量化脑电评估指标、近红外脑氧、脑血流、心率、等参数同步趋势和波形显示，并可生成唯一的数据文件，便于重症大数据管理，要求同一个软件界面监测脑电、脑氧、脑血流、动脉压、颅内压、血流动力学等信息，不接受通过分屏器整合的方式实现多模态监测（提供软件截图）

5.2.整合、显示、记录从单个病人采集的脑电、脑氧和血流动力学数据，同步通过计算出个体化的定性定量参数，解释生理信号之间的关系，提供临床事件的预测，指导干预；

5.3.有开放式模拟输入功能，可同步显示接受多个外部设备输入给脑电的数字接口信号，组建多模态监测平台；

5.4 脑功能调节指数在线计算：实时计算分析脑血流调节指数MX，脑氧调节指数COX，最优动脉压U型曲线等

5.5.实时AI算法：通过脑血流计算无创监测颅内压

5.6 意识障碍患者智能分型系统

5.6.1.具备人工智能脑电ABCD分型算法，实时在线快速分析，一键计算分型结果，有效评估意识水平

5.6.2.对比分析:可同时显示实施促醒手段前后的分型结果，直观对比治疗效果

5.6.3频谱图:显示δ，θ，α，β，γ不同脑电频段的功率谱，以不同颜色直观表示各脑电频段，并能显示各频段的峰值频率及幅值。

5.6.4.独立分型功能:可同时显示全脑分型结果和各通道的独立分型结果

5.6.5一键自动报告功能:可一键生成意识状态评估报告。

▲5.6.6要求提供软件著作证书

6、视频系统：

6.1 .摄像头：网络高清摄像头，分辨率≥1920*1080

6.2 .双视频技术：单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示

6.3. 旋转范围：360°无死角拍摄

7.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放大器 | 1套 |
| 2 | 脑电采集回放软件 | 1套 |
| 3 | 脑功能测量软件（含量化脑电） | 1套 |
| 4 | 脑电视频同步软件 | 1套 |
| 5 | 脑氧模块 | 1套 |
| 6 | 脑血流监护模块 | 1套 |
| 7 | 全景高清摄像头 | 1套 |
| 8 | 激光打印机 | 1台 |
| 9 | 脑电电极帽 | 2套 |
| 10 | 电极帽适配器 | 1套 |
| 11 | 神经重症多模态分析平台 | 1套 |
| 12 | 脑氧探头 | 2个 |
| 13 | 脑血流探头 | 2个 |
| 14 | 导电膏 | 1盒 |
| 15 | 磨砂膏 | 1盒 |
| 16 | 床旁仪器车 | 1台 |

5包技术参数（钬激光治疗机技术参数）

▲1、设备基本要求及用途：主要用于泌尿系结石，泌尿系软组织（前列腺剜除、非侵润性膀胱肿瘤、尿道狭窄、输尿管狭窄、软组织包裹的结石）气化、碳化、凝固等

2、设备要求及主要技术参数：

▲2.1设备为全新最新款设备,激光输出功率≥70W，可以升级到100瓦（提供100w注册证或检验报告）。

2.2产品必须具有CE认证或者FDA认证

2.3激光波长：2100nm

2.4激光作用介质：水组织作用深度：不大于0.4mm

2.5激光棒：不少于2根

▲2.6能量稳定功能：内置能量反馈系统装置，可随时监测光纤端部的能量并使其稳定，保证手术的质量（以产品注册证信息为准）

2.7最大脉冲能量：不小于4.0J

2.8最小脉冲能量：不大于0.5J

2.9脉冲宽度：脉冲宽度可调，无极调节，调节范围0-740微秒

2.10最大脉冲频率：不小于40Hz

2.11最小脉冲频率：不大于5Hz

▲2.12可重复使用光纤：不少于3种规格，必须具有同钬激光主机同品牌配合软镜使用的200微米光纤，配合输尿管软镜使用

2.13激光功率不稳定度：小于等于±10%

2.14冷却系统：内置水冷

2.15电源：200-240AVC 50/60赫兹

| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品名称 | 规 格 | 产地 | 单位 | 数 量 |
| 主 机 |  | 钬激光治疗机 | 70w | 国产 | 台 | 1 |
|  | 光纤 |  | 600 um | 国产 | 根 | 1 |
|  | 光纤 |  | 200μm | 国产 | 根 | 1 |
|  | 激光防护眼镜 |  | 钬激光专用 | 国产 | 付 | 1 |
|  | 光纤检查镜 |  | 读数显微镜 | 国产 | 个 | 1 |
|  | 光纤切割剪 |  | 124 切割剪 | 国产 | 个 | 1 |
|  | 脚踏开关 |  |  | 国产 | 个 | 1 |
|  | 门锁开关插头 |  |  | 国产 | 本 | 1 |
|  | 主机电源钥匙 |  |  | 国产 | 把 | 2 |
|  | 使用手册 |  |  | 中文 | 册 | 1 |

6包技术要求（体外碎石机)

一、产品用途：用于治疗人体泌尿系统结石

二、技术参数：

1、▲下定位电磁式冲击波源（非上下定位）：

1.1、▲高压放电治疗电压最大值：≥17KV；高压放电治疗电压最小值：≤10.8KV；

1.2、高压放电电容储能最大值：≥150J；

1.3、焦点冲击波压力峰值的最大值≤30MPa；

1.4、▲焦点聚焦范围：径向≤±7mm ；(提供检测报告)

1.5、冲击波源具有：故障报警功能，振膜漏水时自动切断高压系统，安全可靠；三维运动+ 斜面运动+翻转运动；冲击波波源具有实时抽真空功能（非电磁盘出厂预抽真空），实现低能量低剂量碎石；

1.6、易损件要求：冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换；

1.7、操作系统由内嵌式计算机模块控制，真彩液晶触摸屏操作 ；

2、超声定位系统

2.1、多角度B超探头定位装置；

2.2、回转型B超定位装置；

2.3、探头电动进给，数字显示；

3、治疗床及波源运动参数

3.1、治疗床载重量：≥135kg；

▲3.2、治疗床与主机一体式（非分体式），床旁悬挂式操作台且可在床旁两个位置互换，患者可以从操作台的对面上下床。

3.3、波源横向运动范围：≥80mm；

3.4、波源纵向运动范围：≥80mm；

3.5、波源升降运动范围：≥80mm；

3.6、波源斜面运动范围：≥80mm；

3.7、波源摆角：≥±15°；

4、电源参数

4.1、电源相数：单相；

4.2、电源电压：220V ；

4.3、电源频率：50Hz；

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | 含高压控制系统、自动水循环系统、运动控制系统、嵌入式ARM控制系统 |
| 2 | 治疗床 | 1台 |  |
| 3 | 控制盒 | 1个 | 床边7寸可移动彩色液晶触摸屏 |
| 4 | 电磁式冲击波发生器 | 1套 |  |
| 5 | 电容箱 | 1套 | 高压开关、高压电容 |
| 6 | 负压抽真空系统 | 1套 |  |
| 7 | 水、气处理系统 | 1套 |  |
| 8 | 电动定位装置 | 1套 |  |
| 9 | 离体碎石架、定位盘 | 1套 | 含大水囊 |
| 10 | 小水囊 | 2个 |  |
| 11 | 枕头 | 1个 |  |
| 12 | 工具箱 | 1套 |  |
| 13 | 随机资料 | 1套 |  |