1包技术要求（超声经颅多普勒血流分析仪)

一、项目用途：

评估重症患儿的脑血流和脑氧状态，评估脑供血及脑氧情况，为临床指导治疗提供全面综合解决方案

二、整体要求

本系统为儿童超声多普勒血流分析系统（TCD），需具备脑血流、近红外组织脑氧监测等监测模块。要求所有检查模块用统一的数据库管理，具备病例查找、报告统计、数据导出科研分析等功能。

三、适用人群：

新生儿、儿童。（婴儿、幼儿、学龄前、学龄期）

四、参数：

4.1.多普勒硬件参数要求

4.1.1可接探头通道数：≥4个，探头频率：1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz可选

4.1.2 4M扣式监护探头，用于幼儿颅脑和颈部血流的持续监测。

4.1.3血流速度检测范围：10-300cm/s，设备响应范围：2-1300cm/s

▲4.1.4可调节过滤范围：50-3700Hz

4.1.5取样容积调节范围（脉冲波）：2MHz:1-20mm；4MHz:1-15mm；

4.1.6 取样容积调节步长:1mm;

4.1.7探头最大工作距离：2MHz:≥150mm;4MHz: ≥85mm; 8MHz: ≥35mm; 16MHz: ≥5mm;

▲4.1.8 配备独立的2M、4M、8M、16M探头，4M、8M探头具备连续和脉冲两种工作模式

4.1.9 高分辨率M模：8000门深

▲4.1.10. 能量范围：要求最高可达720mw/cm²

4.1.11.配备多功能遥控键盘，含光电鼠标功能；

4.2近红外组织氧监测模块参数：

4.2.1至少同时监测2个部位的脑组织氧（如脑、肾、胃肠）

4.2.2至少含以下5个以上测量参数：组织血氧饱和度(TOI)、脱氧血红蛋白浓度变化量（ΔCHb）、氧合血红蛋白浓度变化量（ΔCHbO2）、总血红蛋白浓度变化量（ΔCtHb）、组织血红蛋白浓度指数（THI）

五、软件要求：

5.1.多语言：软件界面可根据计算机系统语言自由切换

5.2.自动双向血流分析（同时）计算

5.3.实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、Mx、S/D、加速度）等参数

▲5.4. IWM血红细胞数量评估：IWMmax、IWMmean和IWMmin三种（提供软件截图）

5.5.双通道超声多普勒血流分析仪各通道距离选通参数可独立调节

5.6.测量方式:流速、流速差、时间差、流速+时间差、自动测量、手动测量和脑死亡指数（BD）测量等

5.7.探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动限制发射功率，保护探头和患者

5.8.角度校正功能，帮助临床得到准确血流值

5.9.包络线有无不影响参数计算：去掉包络线后，仍可自动计算流速

5.10.数字化连续M波，一平面显示多条血管，点击不同深度即显示相应的频谱

5.11.通道八深度：单通道模式下，可同时显示八个不同深度的频谱；双通道四深度：可同时显示超声波探测范围内四个深度的频谱，可一键选择任意深度的频谱在主屏显示并分析

5.12.血管痉挛评估指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成血管痉挛评估指数，并可自动导入报告中

5.13.患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展（提供软件截图）

5.14.自动增益功能：增益随着血流信号强弱变化而变化，无需调整增益，自动显示清晰频谱；（提供软件截图）

5.15.最高流速频谱自动标记功能：多频谱存储后，软件自动标记其中最高血流速度的频谱。（提供软件截图）

5.16.脑死亡血流指数：通过软件测量，快速评估脑死亡。（提供软件截图）

5.17.脑血流监护软件：双通道血流监护软件，连续记录监测血流频谱信号；双通道数字化连续M模监护；包络线和趋势图的同时长程监测；事件标记功能，监护过程中插入任意事件；

5.18.微栓子监测软件：双通道栓子检测软件，4深度监测双侧动脉，要求具备纺锤波、放大M模和放大频谱三种栓子分析功能，同时具备栓子数量统计直方图

5.19.发泡试验软件：具备发泡试验检测流程，具备初始栓子潜伏期，栓子计数，栓子计数时间可自定；栓子计数从注射发泡剂或第一个栓子出现开始计数可选；后期可重新更改栓子计数时间，栓子数量可即时更新。

六、多维度多模态监护分析系统(要求提供软件著作证书)：

6.1.具备、脑血流、脑氧、心率、等参数同步趋势和波形显示，并可生成唯一的数据文件，便于重症大数据管理，要求同一个软件界面监测脑电、脑氧、等信息，不接受通过分屏器整合的方式实现多模态监测

▲6.2.整合、显示、记录从单个病人采集的脑电、脑血流、颅内压等数据，同步通过计算出个体化的定性定量参数，解释生理信号之间的关系，提供临床事件的预测，指导干预；

6.3.有开放式模拟输入功能，可同步显示接受多个外部设备输入给脑电的数字接口信号，组建多模态监测平台；

6.4.脑功能调节指数在线计算：实时计算分析脑血流调节指数MX，灌注压等评估患者自动调节上下限和最佳灌注压，最优动脉压U型曲线等

6.5.实时AI算法：通过脑血流计算无创监测颅内压

▲七.意识障碍患者智能分型系统(要求提供软件著作证书)

7.1.具备人工智能脑电ABCD分型算法，实时在线快速分析，一键计算分型结果，有效评估意识水平。

7.2.对比分析:可同时显示实施促醒手段前后的分型结果，直观对比治疗效果

7.3.频谱图:显示a、β、σ、0、y不同脑电频段的功率谱，以不

同颜色直观表示各脑电频段，并能显示各频段的峰值频率及幅值。

7.4.独立分型功能:可同时显示全脑分型结果和各通道的独立分型结果

八.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机系统 | 1套 |
| 2 | TCD主机 | 1套 |
| 3 | TCD检查软件 | 1套 |
| 4 | 脑血流监护软件 | 1套 |
| 5 | 微栓子监测软件 | 1套 |
| 6 | 发泡试验软件 | 1套 |
| 7 | 2MHz PW手持探头 | 1个 |
| 8 | 4MHz PW/CW手持探头 | 1个 |
| 9 | 监护探头 | 1套 |
| 10 | 头架套件 | 1套 |
| 11 | 多功能TCD遥控器 | 1套 |
| 12 | 多维度多模态监护分析系统 | 1套 |
| 13 | 脑氧模块 | 1套 |
| 14 | 激光打印机 | 1台 |
| 15 | 床旁仪器车 | 1台 |
| 16 | 意识障碍患者智能分型系统 | 1套 |

2包技术要求（脑多模态整合监护仪)

1.整体要求

本系统为脑多模态整合监护系统，需具备脑电功能监护、脑氧、颅内压等监测模块。要求所有检查模块用统一的数据库管理，具备病例查找、报告统计、数据导出科研分析等功能。

2.监测硬件功能模块：

2.1脑电功能监护模块：

▲2.1.1 ≥24通道放大器：≥21导独立脑电通道，独立3导联心电专用通道，4个DC多参数信号接口，2个参考通道，2个地线通道，1个血氧通道。

▲2.1.2 输入阻抗：≥1000MΩ（要求提供检测报告）

2.1.3 共模抑制比：≥130dB（要求提供检测报告）

▲2.1.4 .采样率：256,512,1024,2048,4096、8192Hz、16384Hz可选（要求提供检测报告）

2.1.5 放大器与主机传输方式：网线传输及放大器自带wifi无线传输两种模式。

2.1.6 放大器标签：具备旧版国际10-20标准导联系统或新版10-10标准导联系统命名要求的标签符号。（提供实物截图）

2.2近红外组织氧监测模块：

2.2.1 至少同时监测2个部位的脑组织氧

2.2.2.测量参数≥5个：组织血氧饱和度(TOI)、脱氧血红蛋白浓度变化量（ΔCHb）、氧合血红蛋白浓度变化量（ΔCHbO2）、总血红蛋白浓度变化量（ΔCtHb）、组织血红蛋白浓度指数（THI）

2.2.3.发光峰值波长范围：760±10nm，810±10nm，840±10nm

2.3 颅内压模块：

2.3.1 显示分辨率1mmHg或0.1kPa。

2.3.2 显示范围-50mmHg～150mmHg或-6.65kPa～ 19.95kPa

2.3.3 趋势波形显示平均压力值变化，量程自动调整

2.3.4 显示时长可选30min、60min、2h、4h、 8h、24h

2.3.5 可回顾至少14天压力历史趋势

2.3.6 压力报警限设置范围-50mmHg～150mmHg或-6.65kPa~ 19.95kPa

3．软件要求：

▲3.1 量化脑电分析软件：≥30种量化分析软件，包括：aEEG，爆发抑制分析，爆发间隔，暴发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，功率熵，频谱熵，中值频率，峰值频率，总功率，绝对δ功率，绝对θ功率，绝对α功率，绝对β功率，绝对γ功率，相对δ功率，相对θ功率，相对α功率，相对β功率，相对γ功率，α/β，α/δ，（α+β）/δ，相对功率，绝对功率，棘波趋势，α变异率，棘波分析，CSI镇静指数

3.2 aEEG（振幅整合脑电图）自动分析测量功能：自动分析测量aEEG的上边界、下边界和睡眠周期（要求提供软件照片）

3.3 癫痫发作指数：自动监测并提示癫痫发作，自动统计发作次数和发作频率

3.4 爆发与抑制自动分析功能(BS)：对大脑进行人工时域分期，可以监测给予镇静及麻醉药物后脑功能的状态；

3.5 频谱熵和CSI昏迷及镇静指数：均为范围0-100的数值，实时显示，用于客观评价镇静深度和意识水平；

3.6 α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分，评分为1,2,3,4分；（要求提供软件截图）

▲3.7 数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、脑氧、血氧、心率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。（要求提供软件截图证明）

4.多模态监护分析平台（要求提供软件著作证书）

4.1 具备量化脑电评估指标、近红外脑氧、脑血流、心率、等参数同步趋势和波形显示，并可生成唯一的数据文件，便于重症大数据管理，要求同一个软件界面监测脑电、脑氧、脑血流、动脉压、颅内压、血流动力学等信息，不接受通过分屏器整合的方式实现多模态监测（提供软件截图）

4.2 整合、显示、记录从单个病人采集的脑电、脑氧和血流动力学数据，同步通过计算出个体化的定性定量参数，解释生理信号之间的关系，提供临床事件的预测，指导干预；

4.3 有开放式模拟输入功能，可同步显示接受多个外部设备输入给脑电的数字接口信号，组建多模态监测平台；

4.4 脑功能调节指数在线计算：实时计算分析脑血流调节指数MX，脑氧调节指数COX，最优动脉压U型曲线等

4.5 实时AI算法：通过脑血流计算无创监测颅内压

4.6.意识障碍患者智能分型系统

4.6.1 具备人工智能脑电ABCD分型算法，实时在线快速分析，一键计算分型结果，有效评估意识水平

4.6.2 对比分析:可同时显示实施促醒手段前后的分型结果，直观对比治疗效果

4.6.3 频谱图:显示δ，θ，α，β，γ不同脑电频段的功率谱，以不同颜色直观表示各脑电频段，并能显示各频段的峰值频率及幅值。

4.6.4 独立分型功能:可同时显示全脑分型结果和各通道的独立分型结果

4.6.5 一键自动报告功能:可一键生成意识状态评估报告。

▲4.6.6 要求提供软件著作证书

5.视频系统：

5.1 摄像头：网络高清摄像头，分辨率≥1920*1080

5.2 双视频技术：单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示。

5.3 旋转范围：360°无死角拍摄

6.配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放大器 | 1套 |
| 2 | 脑电采集回放软件 | 1套 |
| 3 | 脑功能测量软件（含量化脑电） | 1套 |
| 4 | 脑电视频同步软件 | 1套 |
| 5 | 脑氧模块 | 1套 |
| 6 | 颅内压监测模块 | 1套 |
| 7 | 全景高清摄像头 | 1套 |
| 8 | 激光打印机 | 1台 |
| 9 | 脑电电极帽 | 2套 |
| 10 | 电极帽适配器 | 1套 |
| 11 | 神经重症多模态分析平台 | 1套 |
| 12 | 脑氧探头 | 2个 |
| 13 | 导电膏 | 1盒 |
| 14 | 磨砂膏 | 1盒 |
| 15 | 多模态仪器车 | 1台 |

3包技术要求（脑部与区域组织氧饱和度监护仪)

1.整体要求

本系统为脑部与区域组织氧饱和度监测仪系统，需具备脑电功能监护、脑氧、等监测模块。要求所有检查模块用统一的数据库管理，具备病例查找、报告统计、数据导出科研分析等功能。

2.监测硬件功能模块：

2.1脑电功能监护模块：

▲2.1.1.≥24通道放大器：≥21导独立脑电通道，独立3导联心电专用通道，4个DC多参数信号接口，2个参考通道，2个地线通道，1个血氧通道。

▲2.1.2. 输入阻抗：≥1000MΩ（要求提供检测报告）

2.1.3.共模抑制比：≥130dB（要求提供检测报告）

▲2.1.4 .采样率：256,512,1024,2048,4096、8192Hz、16384Hz可选（要求提供检测报告）

2.1.5 放大器与主机传输方式：网线传输及放大器自带wifi无线传输两种模式。

2.1.6 放大器标签：放大器标签：具备旧版国际10-20标准导联系统或新版10-10标准导联系统命名要求的标签符号。（提供实物截图）

2.1.7 放大器布局：电极插孔排列满足国际10-20或10-10脑电头模示意分布图，额、顶、枕、颞不同脑区的电极分布在头模上直观分布。

2.1.8 高频滤波调节范围：10——5000Hz

2.1.9. 低频滤波：0.01——530Hz

2.1.10.噪音：≤0.4μV pk-pk

2.1.11. 带宽：0.001～4000Hz

2.1.12.采样精度：≤0.153μV

2.2近红外组织氧监测模块：

2.2.1.至少同时监测2个部位的脑组织氧

2.2.2.测量参数≥5个：组织血氧饱和度(TOI)、脱氧血红蛋白浓度变化量（ΔCHb）、氧合血红蛋白浓度变化量（ΔCHbO2）、总血红蛋白浓度变化量（ΔCtHb）、组织血红蛋白浓度指数（THI）

2.2.3.发光峰值波长范围：760±10nm，810±10nm，840±10nm

3．软件要求：

▲3.1.量化脑电分析软件：≥30种量化分析软件，包括：aEEG，爆发抑制分析，爆发间隔，暴发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，功率熵，频谱熵，中值频率，峰值频率，总功率，绝对δ功率，绝对θ功率，绝对α功率，绝对β功率，绝对γ功率，相对δ功率，相对θ功率，相对α功率，相对β功率，相对γ功率，α/β，α/δ，（α+β）/δ，相对功率，绝对功率，棘波趋势，α变异率，棘波分析，CSI镇静指数

3.2.aEEG（振幅整合脑电图）自动分析测量功能：自动分析测量aEEG的上边界、下边界和睡眠周期（要求提供软件照片）

3.3.癫痫发作指数：自动监测并提示癫痫发作，自动统计发作次数和发作频率

3.4.爆发与抑制自动分析功能(BS)：对大脑进行人工时域分期，可以监测给予镇静及麻醉药物后脑功能的状态；

3.5.频谱熵和CSI昏迷及镇静指数：均为范围0-100的数值，实时显示，用于客观评价镇静深度和意识水平；

3.6.α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分，评分为1,2,3,4分；（要求提供软件截图）

3.7.脑电活动边界频率指数：具备频谱95%和90%边缘频率，可定量评估脑电波频率活动程度；

▲3.8.数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、脑氧、血氧、心率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。（要求提供软件截图证明）

3.9. 振幅整合aEEG自动分析软件：可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间，自动分析惊厥发作。（提供软件截图）

4.多模态监护分析平台（要求提供软件著作证书）

▲4.1.具备量化脑电评估指标、近红外脑氧、心率、动脉压等参数同步趋势和波形显示，并可生成唯一的数据文件，便于重症大数据管理，要求同一个软件界面监测脑电、脑氧、脑血流、动脉压、颅内压、血流动力学等信息，不接受通过分屏器整合的方式实现多模态监测（提供软件截图）

4.2.整合、显示、记录从单个病人采集的脑电、脑氧和血流动力学数据，同步通过计算出个体化的定性定量参数，解释生理信号之间的关系，提供临床事件的预测，指导干预；

4.3.有开放式模拟输入功能，可同步显示接受多个外部设备输入给脑电的数字接口信号，组建多模态监测平台；

4.4 .脑功能调节指数在线计算：实时计算分析脑血流调节指数MX，脑氧调节指数COX，最优动脉压U型曲线等

4.5.实时AI算法：通过脑血流计算无创监测颅内压

4.6.意识障碍患者智能分型系统

4.6.1.具备人工智能脑电ABCD分型算法，实时在线快速分析，一键计算分型结果，有效评估意识水平

4.6.2.对比分析:可同时显示实施促醒手段前后的分型结果，直观对比治疗效果

4.6.3频谱图:显示δ，θ，α，β，γ不同脑电频段的功率谱，以不同颜色直观表示各脑电频段，并能显示各频段的峰值频率及幅值。

4.6.4.独立分型功能:可同时显示全脑分型结果和各通道的独立分型结果

4.6.5一键自动报告功能:可一键生成意识状态评估报告。

▲4.6.6要求提供软件著作证书

5.视频系统：

5.1.摄像头：网络高清摄像头，分辨率最高≥1920*1080

5.2.双视频技术：单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示。

5.3.旋转范围：360°无死角拍摄

6.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模态分析软件 | 1套 |
| 2 | 32导放大器 | 1套 |
| 3 | 脑电采集回放软件 | 1套 |
| 4 | 脑功能测量软件（含量化脑电） | 1套 |
| 5 | 脑电视频同步软件 | 1套 |
| 6 | 脑氧模块 | 1套 |
| 7 | 全景高清摄像头 | 1套 |
| 8 | 激光打印机 | 1台 |
| 9 | 脑电电极帽 | 2套 |
| 10 | 电极帽适配器 | 1套 |
| 11 | 脑氧探头 | 2个 |
| 12 | 导电膏 | 1盒 |
| 13 | 磨砂膏 | 1盒 |
| 14 | 床旁仪器车 | 1台 |