洛阳市偃师人民医院超高端CT采购项目

招标货物技术要求

| 序号 | 条款数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 设备 |
| 2 | 1.1 | 设备名称：超高端X射线体层摄影设备（CT） |
| 3 | 1.2 | 设备数量：一套 |
| 4 | 1.3 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |
| 5 | ★1.4 | 提供已获得NMPA在2022年以后注册的机型，为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管，探测器，高压发生器）与CT主机为同一品牌（提供相关证明材料） |
| 6 | 2 | 主要技术性能 |
| 7 | 2.1 | 扫描机架系统 |
| 8 | 2.1.1 | 机架正面内置病人信息显示装置 |
| 9 | 2.1.2 | 前端和后端扫描机架具备控制面板 |
| 10 | 2.1.3 | 扫描机架液晶屏显示内容：包括但不限于心电监护信息 |
| 11 | 2.1.4 | 内置式心电监护系统 |
| 12 | 2.1.5 | 扫描机架驱动方式：数字钢带驱动或线性马达驱动或磁悬浮驱动 |
| 13 | 2.1.6 | 滑环类型：低压滑环 |
| 14 | 2.1.7 | 冷却方式：水冷或风冷 |
| 15 | ★2.1.8 | 扫描机架孔径≥80cm |
| 16 | ★2.1.9 | 机架最快旋转时间（非等效）≤0.28秒/360° |
| 17 | 2.1.10 | 语音呼吸导航系统：具备 |
| 18 | 2.1.11 | 常规扫描视野FOV≥50cm |
| 19 | 2.2 | X线球管及高压发生器 |
| 20 | 2.2.1 | 单组高压发生器功率（非等效）≥108KW（提供检验报告证明并加盖投标人公章） |
| 21 | 2.2.2 | 具备X轴方向飞焦点或共轭采集 |
| 22 | 2.2.3 | 具备Z轴方向飞焦点或共轭采集 |
| 23 | 2.2.4 | 球管有效热容量≥30MHU |
| 24 | 2.2.5 | 单只球管最高输出管电流（非等效）≥1000mA |
| 25 | 2.2.6 | 单只球管最低输出管电流（非等效）≤10mA（提供检验报告证明并加盖投标人公章） |
| 26 | 2.2.7 | 最低输出管电压≤80kV |
| 27 | 2.2.8 | 最高输出管电压≥140kV |
| 28 | 2.2.9 | 球管最小步进电流调节≤1mA |
| 29 | 2.2.10 | 球管大焦点≤1.2×1.2mm |
| 30 | ★2.2.11 | 球管小焦点≤0.6×0.7mm |
| 31 | 2.3 | 探测器 |
| 32 | ★2.3.1 | 如提供传统单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供传统双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供立体双层光谱探测器，Z轴覆盖范围≥8cm |
| 33 | 2.3.2 | 单组探测器数据采集率≥4640view/360° |
| 34 | 2.3.3 | 最薄图像扫描层厚≤0.625mm |
| 35 | ★2.3.4 | 探测器排数≥256排或双源系统≥2×96排 |
| 36 | 2.4 | 扫描床系统 |
| 37 | 2.4.1 | 扫描床最大可扫描范围≥2000 mm |
| 38 | 2.4.2 | 最大水平移床速度≥350mm/s（提供检验报告证明并加盖投标人公章） |
| 39 | 2.4.3 | 最大承重下的移床精度≤±0.25mm |
| 40 | 2.4.4 | 扫描床垂直升降可低至≤550mm |
| 41 | 2.4.5 | 扫描床垂直升降可高至≥1000mm |
| 42 | 2.4.6 | 病人床承重量≥300kg |
| 43 | 2.5 | 微辐射平台 |
| 44 | 2.5.1 | 提供最新最先进的微辐射影像重建技术，GE提供TrueFidelity，Siemens提供Admire，Philips提供iDose4，Canon提供AiCE，联影提供AIIR，其他品牌提供相应技术 |
| 45 | 2.5.2 | 提供高级金属伪影专用去除算法：Philips提供OMAR、GE提供Smart MAR、Siemens提供iMAR、Canon提供SEMAR，其他品牌提供相应技术 |
| 46 | 2.6 | 扫描方式 |
| 47 | 2.6.1 | 定位像扫描长度≥1900mm |
| 48 | 2.6.2 | 能谱扫描最大FOV ≥50cm |
| 49 | 2.6.3 | 团注跟踪测试功能 |
| 50 | 2.6.4 | 最大DFOV ≥50cm |
| 51 | 2.6.5 | 最大扫描范围≥1900mm |
| 52 | ★2.6.6 | 球管单次连续螺旋扫描时间（非等效）≥110秒 |
| 53 | 2.6.7 | 螺距：覆盖0.13-1.48，连续可调 |
| 54 | 2.7 | 图像质量 |
| 55 | 2.7.1 | 心脏扫描时间分辨率≤29ms |
| 56 | 2.7.2 | 常规图像空间分辨率≥16LP/cm |
| 57 | ★2.7.3 | 密度分辨率≤2mm@0.3% |
| 58 | 2.7.4 | CT值范围：-1024到+3071 |
| 59 | 2.7.5 | 图像噪声值≤0.25%（提供检验报告并加盖投标人公章） |
| 60 | 2.7.6 | 标准图像重建矩阵≥512×512 |
| 61 | 2.7.7 | 超高图像重建矩阵≥1024X1024 |
| 62 | 2.8 | 计算机主机 |
| 63 | 2.8.1 | 主频≥3.5GHz |
| 64 | 2.8.2 | 内存≥64GB |
| 65 | 2.8.3 | 图像硬盘容量≥6TB |
| 66 | 2.8.4 | 显示器≥19″，LCD |
| 67 | 2.8.5 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0 |
| 68 | 2.8.6 | DICOM Modality Worklist：具备 |
| 69 | 2.8.7 | 具备控制台双显示器配置 |
| 70 | 2.9 | 原厂后处理工作站 |
| 71 | 2.9.1 | 主频≥3.0Ghz |
| 72 | 2.9.2 | 内存≥16GB |
| 73 | 2.9.3 | 服务器硬盘容量≥1TB |
| 74 | 2.9.4 | CD-RW和DVD-RW：标配 |
| 75 | 2.9.5 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |
| 76 | 2.1 | 临床应用软件 |
| 77 | 2.10.1 | 表面三维重建 |
| 78 | 2.10.2 | 任意曲面重建 |
| 79 | 2.10.3 | 最小密度投影MinIP |
| 80 | 2.10.4 | 最大密度投影MIP |
| 81 | 2.10.5 | 多平面重建MPR |
| 82 | 2.10.6 | 图像三维处理软件 |
| 83 | 2.10.7 | 透明化显示技术 |
| 84 | 2.10.8 | 高级容积处理软件VR |
| 85 | 2.10.9 | 自动窗宽窗位成像 |
| 86 | 2.10.10 | 立体视觉成像功能 |
| 87 | 3 | 高级临床应用软件 |
| 88 | 3.1 | 能量成像应用 |
| 89 | 3.1.1 | 能量采集方式：探测器端能量成像或提供KV切换方式实现能量成像 |
| 90 | 3.1.2 | 单KeV图像能级≥150级 |
| 91 | 3.1.3 | 能量扫描电压档位≥2挡 |
| 92 | 3.1.4 | 单KeV成像范围：≥40-190keV |
| 93 | 3.1.5 | 能量成像可以使用迭代算法 |
| 94 | 3.1.6 | 能量采集时，球管电流可根据患者体型、层面、旋转角度进行调节 |
| 95 | 3.1.7 | 常规能量成像模式下，最快旋转速度≤0.28秒/360° |
| 96 | 3.1.8 | 具备有效原子序数图横断位、冠状位、矢状位可视化彩色图像成像功能 |
| 97 | 3.1.9 | 具备对单一感兴趣区域进行同时、同屏能量图像观察的功能 |
| 98 | 3.1.10 | 可以提供观察、使用、操作、调节能量图像，以及测量碘含量、能谱曲线等能量数据的功能 |
| 99 | 3.1.11 | 具备多种能量图像同屏显示综合显示功能 |
| 100 | 3.1.12 | 具备能量图像去骨功能，并具备对不同keV下去骨效果调节观察功能 |
| 101 | 3.1.13 | 具备物质能量曲线绘制功能 |
| 102 | 3.1.14 | 具备有效原子序数显示以及成像功能 |
| 103 | 3.1.15 | 具备有效原子序数图可视化彩色图像调节功能 |
| 104 | 3.1.16 | 具备能量成像能谱曲线图分析功能 |
| 105 | 3.1.17 | 具备去尿酸图像成像功能 |
| 106 | 3.1.18 | 具备虚拟平扫图像成像分析功能 |
| 107 | 3.1.19 | 具备碘密度图像分析功能 |
| 108 | 3.1.20 | 具备结石定性，定量分析功能 |
| 109 | 3.1.21 | 具备肺栓塞碘剂灌注成像功能 |
| 110 | 3.1.22 | 具备肺栓塞血管显示功能 |
| 111 | 3.1.23 | 具备无水碘含量图像分析功能 |
| 112 | 3.1.24 | 具备能量成像散点图分析功能 |
| 113 | 3.1.25 | 具备能量成像直方图分析功能 |
| 114 | 3.1.26 | 具备尿酸图像成像功能 |
| 115 | 3.1.27 | 在能量扫描与常规扫描条件下都可以实现依据患者体型的管电流自动调节 |
| 116 | 3.1.28 | 提供专门算法和图像使用能量数据识别和抑制底层组织上的钙信号 |
| 117 | 3.1.29 | 具备骨性区域可视化骨髓病理显示 |
| 118 | 3.1.30 | 具备多档调节压钙信号强度的功能 |
| 119 | 3.1.31 | 在PACS上可实现光谱数据直接浏览和处理 |
| 120 | 3.2 | 常规心脏成像功能 |
| 121 | 3.2.1 | 自动识别躲避不规则心率 |
| 122 | 3.2.2 | 心脏一站式成像功能，具备一次扫描同时实现冠脉血管狭窄分析，同时具备能谱数据评估斑块成分，斑块破裂风险预测，心肌活性定量分析功能 |
| 123 | 3.2.3 | 心电门控扫描系统 |
| 124 | 3.2.4 | 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 |
| 125 | 3.2.5 | 前瞻性门控扫描技术 |
| 126 | 3.2.6 | 50cmFOV前门控扫描 |
| 127 | 3.2.7 | 回顾性门控采集重建技术 |
| 128 | 3.2.8 | 4D心脏电影重建 |
| 129 | 3.2.9 | 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 |
| 130 | 3.2.10 | 心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） |
| 131 | 3.2.11 | 零点击冠脉自动分析功能 |
| 132 | 3.2.12 | 冠脉钙化分数评估分析功能 |
| 133 | 3.2.13 | 冠脉狭窄率自动测量评价功能 |
| 134 | 3.2.14 | 冠脉钙化斑块评估 |
| 135 | 3.2.15 | 冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 |
| 136 | 3.2.16 | 心脏彩色透视 |
| 137 | 3.2.17 | 类DSA显示功能 |
| 138 | 3.2.18 | 冠脉多背景显示功能 |
| 139 | 3.2.19 | 心脏四腔位自动成像功能 |
| 140 | 3.2.20 | 心脏四维评价功能 |
| 141 | 3.2.21 | 心功能分析功能包 |
| 142 | 3.2.22 | 心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数 |
| 143 | 3.2.23 | 左、右心室和心房四腔功能分析 |
| 144 | 3.2.24 | 选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示 |
| 145 | 3.2.25 | 自动探测识别舒张末期和收缩末期 |
| 146 | 3.2.26 | 心肌供血冠脉分布立体彩色地形图 |
| 147 | 3.2.27 | 左心室及瓣膜运动评价 |
| 148 | 3.2.28 | 左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像 |
| 149 | 3.2.29 | 左心室运动功能图评价 |
| 150 | 3.2.30 | 左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值 |
| 151 | 3.2.31 | 左心室射血分数功能图评价数值 |
| 152 | 3.2.32 | 冠脉球形显示成像功能 |
| 153 | 3.2.33 | 自动/手动ECG心电编辑功能 |
| 154 | 3.3 | 具备心脏能谱成像分析功能 |
| 155 | 3.3.1 | 心脏能谱成像可同时获得心脏常规影像 |
| 156 | 3.3.2 | 心脏能谱评估支架内再狭窄 |
| 157 | 3.3.3 | 具备高kev去除心脏支架伪影技术 |
| 158 | 3.3.4 | 具备能谱分析心肌缺血功能 |
| 159 | 3.3.5 | 具备能谱鉴别心肌缺血和非缺血病灶 |
| 160 | 3.3.6 | 具备能谱分析血管狭窄功能 |
| 161 | 3.3.7 | 具备能谱定性定量评估斑块功能 |
| 162 | 3.4 | 常规血管成像分析功能 |
| 163 | 3.4.1 | 具备全自动血管量化分析功能，分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等 |
| 164 | 3.4.2 | 全自动骨骼血管分离功能 |
| 165 | 3.4.3 | 全自动血管解剖识别功能 |
| 166 | 3.4.4 | 随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 |
| 167 | 3.4.5 | 血管拉直分析功能 |
| 168 | 3.4.6 | 全自动血管狭窄评估功能 |
| 169 | 3.4.7 | 躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 |
| 170 | 3.4.8 | 后颅窝伪影校正功能 |
| 171 | 3.4.9 | 头颅自动去骨功能 |
| 172 | 3.4.10 | 全自动头颅血管解剖识别 |
| 173 | 3.4.11 | 全自动头颅血管分析功能 |
| 174 | 3.4.12 | 自动一键式去骨CT血管重建 |
| 175 | 3.5 | 具备能量高级血管成像分析功能 |
| 176 | 3.5.1 | 具备能量数据提取和编辑血管壁和管腔 |
| 177 | 3.5.2 | 具备能量数据进行血管病灶分析 |
| 178 | 3.5.3 | 具备高kev去除支架伪影技术 |
| 179 | 3.5.4 | 具备能量描述血管斑块和狭窄功能 |
| 180 | 3.5.5 | 具备可用能量结果比较提取的血管，进行同步分析 |
| 181 | 3.6 | 肿瘤能谱成像分析功能 |
| 182 | 3.6.1 | 具备肿瘤灌注成像功能 |
| 183 | 3.6.2 | 肿瘤灌注成像同时可得到肿瘤能谱信息 |
| 184 | 3.6.3 | 能谱评估肿瘤病变碘含量功能 |
| 185 | 3.6.4 | 能谱分析肿瘤转移功能 |
| 186 | 3.6.5 | 能谱鉴别肿瘤同源性功能 |
| 187 | 3.6.6 | 能谱分析肿瘤物质成分功能 |
| 188 | 3.7 | 神经系统能谱成像分析功能 |
| 189 | 3.7.1 | 具备神经系统动态灌注功能 |
| 190 | 3.7.2 | 神经系统灌注成像同时具备能谱信息 |
| 191 | 3.7.3 | 具备能谱评估早期脑缺血功能 |
| 192 | 3.7.4 | 具备自动脑出血量定量分析功能 |
| 193 | 3.7.5 | 能谱信息强化脑灰白质显示功能 |
| 194 | 3.7.6 | 具备神经系统平扫下鉴别脑出血和造影剂功能 |
| 195 | 3.7.7 | 具备能谱强化神经系统肿瘤边界显示功能 |
| 196 | 3.7.8 | 具备能谱评估神经系统肿瘤与转移病灶同源性功能 |
| 197 | 3.8 | 具备低剂量能谱成像分析功能 |
| 198 | 3.8.1 | 妇儿能谱成像强化妇儿软组织病变功能 |
| 199 | 3.8.2 | 妇儿能谱成像分析妇儿肿瘤转移灶功能 |
| 200 | 3.8.3 | 妇儿能谱成像分析妇儿肿瘤活性功能 |
| 201 | 3.8.4 | 妇儿能谱成像妇儿肿瘤能谱碘定量评估功能 |
| 202 | 4 | 高压注射器1 台，产品应取得医疗器械注册证。耗材开放。 |
| 203 | 4.1 | 双筒，注射头旋转同时支持手动和一键智能自动旋转双模式 压力范围50-350psi 8个注射时相，预设方案≧1000个，记录历史注射存量≥1000个 同时支持无线和有线双通信模式 保温套2个 |
| 204 | 5 | 智能化阅片室一套 |
| 205 | 5.1 | 86英寸会诊交互智能平板 尺寸≥86英寸，显示区域≥1896（H）mm*1066.9（V）mm。 亮度≥550cd/m2 对比度≥1200:1 (Typ) 具备会诊时实现对显示画面局部高亮功能。 前置接口：高清HDMI*1、触摸USB*1、全通道USB*3；后置接口：HDMI、USB2.0、USB3.0、网络接口。 |
| 206 | 5.2 | 4M及以上诊断显示器10套及配套工作站 尺寸≥27Inch 分辨率≥2560×1440 亮度≥600cd/m2 对比度≥1000:1 (Typ) 全贴合屏设计显示，支持双屏/画中画/画外画等不同的窗口显示不同的诊断图像和内容 实现对显示画面局部高亮 |
| 207 | 5.3 | 一体化阅片室工位10套（含品牌电脑CPU不低于Core i7，运行内存≥16G，固态硬盘存储≥1T、电动升降桌、人体工学座椅） |
| 208 | 6 | 人工AI 后处理系统（包括软硬件） |
| 209 | 6.1 | 产品应取得医疗器械注册证。 AI软件模块为同一品牌 肺结节，颅内动脉瘤CT血管造影，胸部CT、骨折CT等 |
| 210 | 7 | QCT 骨密度系统 |
| 211 | 7.1 | 产品应取得医疗器械注册证。 每个病人独立质控，系统自动进行质控，保证结果的准确性和操作的便利性。 脊柱骨密度测量：T11-L5共7节椎体中，可任意选取1-7节椎体测量，以有效避开受伤椎体造成的检测不准确的情况。 可利用过往有效CT检查数据，进行回溯性数据分析，并生成报告。 可链接院内多台不同品牌的CT机，满足同时开展骨密度测量的需求。 可开展皮下脂肪，肌间隙脂肪，内脏间脂肪测量，并给出报告。 |