招标货物参数及技术要求

| 标段号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 | 人类免疫缺陷病毒诊断抗原抗体试剂盒（酶联免疫法） | 1、检测范围及用途：检测人血清或血浆中的HIVP24抗原和HIV-1和HIV-2型抗体；（响应文件中附产品说明书或产品注册证） 2、实验方法：酶联免疫法；检测原理：夹心两步法（响应文件中附产品说明书或宣传彩页） 3、储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期≥12个月； 4、冷链运输全程温度监控； 5、适用于各厂家酶免仪器和设备。 6、检测基因型：HIV-1型M组（18A，71B，23C，9D，12E，4F）、O组、N组和HIV-2型。 7、所检标本的白蛋白最高为90g/L、胆红素最高为100mg/L、高血脂标本甘油三脂最高为36g/L、溶血标本的血红蛋白最高为1g/L时，不影响检测结果。 8、加样过程具有比色验证功能，包括标本和标记的p24多克隆抗体加样确认、酶标试剂和纯HIV-1和HIV-2抗原加样确认、显色液加样确认。 9、p24抗原分析灵敏度：通过检测AFFSAPS标准的稀释系列，分析灵敏度不高于25pg/mL；检测Ag HIV SFTS 1998盘，最低检出限不高于13.6pg/ml；对于BBI 801盘，分析灵敏度不高于4.2pg/ml。 10、规格：480人份/盒 11、根据《2023-2024年采供血机构实验室室间质量评价总结报告》，HIV-Ag/Ab试剂使用单位累计阳性符合率99.9%，累计阴性符合率99.9%，累计总符合率99.9%。（响应文件中附评估报告等证明材料） 12、精密度：每批内精密度的CV值≤9%。（响应文件中附产品说明书或宣传彩页） |  |