招标货物参数及技术要求

| 标段号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一次性血液成分分离管路-单针（Amicus设备专用） | 1.1、适用于Amicus血细胞分离机（响应文件中附产品说明书或产品注册证） 1.2、耗材外包装为密封防压包装 1.3、血小板采集时间: 单份＜45分钟,双份＜70分钟 1.4、每个循环外周血量，单针耗材＜209ml，双针耗材＜205ml 1.5、采集仪器具备可以自动充气和放气的袖带； 1.6、采集单份或双份血小板时，具备采集过程中可进行盐水初始化及盐水补偿的功能，在必要时可以补充献血者的血容量；（响应文件中附产品说明书或宣传彩页） 1.7、管路灭菌方式:辐照灭菌。避免环氧乙烷毒性 2、耗材要求： 2.1、耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码； 2.2、耗材可实现采集单份和双份血小板； 2.3、血小板收集保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下，可保存血小板至少5天。 2.4、具有单、双针两种任选的采集形式，且单针采集时，分离是连续的；（响应文件中附产品说明书或宣传彩页） 2.5、17G穿刺针，针头部件可更换(非无菌接管机接驳)；（响应文件中附产品说明书或宣传彩页） 2.6、耗材具有独立的全血留样袋和血小板留样袋； 2.7、管路上有细菌过滤器和取样器； 2.8、具备单独采集血小板和单独采集血浆的功能，还具备可同时采集血小板和血浆的功能； 2.9、可进行血小板、外周血造血干细胞采集 2.10、管路上有取样器，方便留样操作；（响应文件中附产品说明书或宣传彩页） 3、血小板终产品质量 3.1、采集保存末期的血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》，其中：血小板含量：单份血小板：≥2.5×1011个袋；双份血小板：≥5×1011个袋、； 3.2、无需采用任何过滤技术，所采集的血小板产品白细胞含量低于1×106/单位（响应文件中附产品说明书或宣传彩页） 3.3、直接获得的最终产品可为浓缩血小板，方便后续的PAS液（血小板专用悬浮液）技术保存血小板，为血小板病原体灭活提供平台 4、质量保证： 4.1、每批次耗材因质量原因导致的耗材报废率＜7‰。 |  |