# 反渗透水处理设备技术参数

双级反渗透水处理设备 数量：1套

1.1、自动冲洗/软化装置，对滤材进行层层过滤和全自动冲洗、再生。成熟的预处理模块，充分软化并去除水中大颗粒分子，减轻反渗膜压力，自动化程度高，供水充足。

*1.2、控制系统要求为进口知名品牌模块，中文界面、超大真彩触摸屏操作界面，显示参数为，源水电导度，一级电导度，二级电导度，脱盐率，浓水电导率，方便操作。（须提供水机实物操作触摸屏显示图片）

1.3、设备要求有多种保护功能，能在无水、低水压、电源断相、压力过载时自动保护。

1.4、主机管路要求为316不锈钢无缝钢管，全自动焊接技术，全通式的电动球阀、隔膜阀使管路内壁无焊缝、无死腔。

1.5、系统所有水泵要求采用进口知名品牌，反渗膜采用进口知名品牌。

1.6、高品质的元器件及严格的工艺流程设计直接最大化将自来水制成符合透析纯水，自来水利用率高，回收率高（二级浓水全部回收）。

1.7、系统可设定输出透析用水的电导率范围为：0-5μS/cm（可调），以保证透析用水的安全。

1.8、系统要求消毒由PLC电脑自动控制，系统对管路的冲洗及消毒可根据高，用户自行设定参数，全自动消毒。

1.9、主机部分：电路控制要求实现全自动和手动操作无缝切换。

1.10、设备采用反渗透水处理系统，一级二级膜壳管路直接耦合，无死腔。预处理到缓冲桶到一级膜和二级膜最终到用水点，智能控制，分段式供水。水利用率高，水质好。

1.11、具备反渗透膜的保护系统。

1.12、全系统采用大半径弯头和Y型三通式结构无死腔设计，确保水流在各区域快速流动，降低水流噪声，形成一套完整的出入循环大系统，提高运行质量，抑制微生物的滋生。

1.13、双级反渗透系统一级反渗与二级反渗系统也可互为独立工作，水泵或反渗膜损坏时能临时满足透析使用，方便选择多种产水模式。

1.14、主机有夜间脉动功能，防止管路有挤压及死水产生。

*1.15、主机结构要求采用膜壳两侧结构配电柜中间布置配置，方便扩容。膜壳进出水口设计在同一端，有效减少死水产生。系统设计无死腔、死角。

1.16、主机部分全部采用防锈机身。主机底座框架外包围，采用PE板材质，美观大方。

1.17、采用优质大棒滤芯吊瓶精密过滤器2套。

2、原水进水量≥10T/h，水压≥0.2MPa≤0.4MPa

3、纯水水质：符合国家YY0572-2015血液透析用水标准

3.1内毒素≤0.03EU/ml、细菌总数≤5CFU/ml(提供使用用户第三方检测报告)

3.2溶解盐清除率≥98%（提供注册技术要求内容或者药监局检测报告）

*3.3原水利用率≥75%（提供注册技术要求内容或者药监局检测报告）

3.4系统排空率≥99%,无死腔

4、设备具有漏水保护功能

5、具有自主研发反渗透水处理设备控制软件，可扩展支持远程连接和监控；

6、主要工艺：双级反渗透，反渗透膜前三后二设计，一级采用3支8040反渗膜，二级采用2支8040反渗膜，知名品牌系列水泵。

7、工作电压：380V±10％，三相五线制，50Hz连续工作。

8、热消毒要求:

8.1热消毒加热可达到85-100℃。（具有一种≥85℃可计时控温的血液透析用水处理热消毒装置技术。需品牌厂家提供国家相关机构知识产权证明资料）

*8.2电磁加热方式，100％水电分离，采用单支U型管过流非接触式加热。(提供设备实物图片)

8.3设备有多种保护功能，能在无水、低水压、电源断相压力过载时自动保护，具有报警功能。

8.4主机管路材质采用医用级316L不锈钢材质，无死腔设计；系统控制球阀采用电动球阀和电磁阀， 材质为不锈钢。

8.5循环加压水泵采用知名品牌；加热元器件及传感器部分采用不锈钢材质。

8.6热消毒具备一键开机功能，全程无需人为操作，整机密封严实，无直接接触，避免烫伤医护人员。反渗透主机和热销毒采用独立控制装置。

8.7纯水循环管路：管路采用耐高温管道。材质为：316L医用级不锈钢材质，现场焊接方式。外置保温棉，压力范围：0.15-0.4Mpa。

8.8工作电压：380V±10％，三相五线制，50Hz连续工作。