脉动真空灭菌器主要技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 (见参数一) | - 设备名称：脉动真空灭菌器 - 数量：2台。 - 设备用途及说明：使用于医疗器械、敷料、玻璃器皿等进行高压高温消毒灭菌的设备。 - 主要技术参数及要求： 技术参数 1.容积：≥1500L ★2.主体寿命及材质：寿命≥15年；提供投标同型号产品设备铭牌、主体结构竣工图和监督单位的监检证书证明；内壳SUS316L 不锈钢,厚度≥6mm；夹套 SUS316L不锈钢，厚度≥6mm。 3.主体结构:环形加强筋结构；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀;节省蒸汽消耗；环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个；提供投标同型号主体结构实物照片 4.门的要求:门的数量:2个;门的材质:SUS316L不锈钢；电机齿轮链条驱动门板上下移动,侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个.提供投标同型号门结构实物照片 5.设计压力：-0.1/0.3Mpa; 6.设计温度:≥144℃ 7.主体保温:岩棉材质，厚度≥50mm; ★8.安全联锁:具有压力安全联锁装置:通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通电加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 9.门胶圈:门胶圈安装于主体上，可以很好的受热密封;圆形截面门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，在压缩气驱动下胶圈可滚动，降低摩擦提高胶圈寿命; 10.门障碍报警:关门过程中遇到障碍或过载，触摸屏会显示报警信息，门动作停止或将反向开启，最大限度的保证安全，提供报警信息图片佐证 11.管路材质:SUS304 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 12.阀门:原装铝合金或不锈钢壳体气动阀，数量≥5个;电磁阀门≥2个；浮球阀≥1个; 13.气动阀门驱动管路:由金属管路供气，管路合理、美观，耐温耐压程度高；提供管路实物照片 14真空泵:单级直连式水环真空泵，真空度高，防颤效果好。 15降噪系统:自吸式真空泵节水降噪装置，真空泵自动吸取储水箱的水，水箱具有自动添补水功能，保证水箱给真空泵供水压力稳定；提供实物照片 16水回收装置:带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源；提供实物照片 17换热装置:蒸汽冷凝装置采用板式换热器，换热效率高，使用寿命长，降低排放蒸汽温度,减少对排放管路及环境影响； ★18.控制系统:PLC控制系统，外壳采用碳钢材质，强度韧性高，抗干扰性强；程序容量:程序容量512K，数据容量512K(带电池备份)。网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP 等众多网络协议。统权限:系统可靠，操作分权限管理，更安全;屏幕颜色:64K 真彩触摸屏；屏幕尺寸:≥10寸；分辨率:分辨率为640×480;容量:≥32M Flash 和≥64M RAM。防护等级:IP 65;辅助功能:拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取。通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 ★19.运行状态参数显示功能:1.运行过程中显示屏以报表和趋势图的形式可实时显示运行记录数据，包括日期、时间、阶段、压力、温度、锅次等信息；2.可实时显示内室和夹层的温度、压力；3.内室温度检测装置采用双温度控制，显示内室温度和记录温度； 4.可显示内室压力变化速率;5.可显示运行中每个阶段的耗时；6.可显示程序运行总时间,程序结束剩余时间的倒计时功能； 20.报警记录记忆和显示功能:能够显示历史报警信息，并采用醒目的色彩和声音提示用户,提供实物图片证明； 21.电气箱:电气箱2个，动力电和控制元件分开安装。采用碳钢喷塑材质，安装于与管路同一侧，采用一个维修空间设计。电气箱具有密封门设计，门密封采用橡胶圈密封，防止电气箱受环境温度和湿气影响，所有控制电器元件在一个配电箱内集中安置，方便防护和维护。提供实物照片 22.记录内容和方式:灭菌过程参数的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用选用的热敏打印机进行打印； 23.报警信息:程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 24.运行数据:配备热敏打印机在运行程序时实时打印运行数据，可进行记录间隔设定，并能打印故障信息。 ★25蒸汽源:灭菌器自带蒸汽发生器，自产蒸汽；电热蒸汽发生器采用不锈钢材质壳体,与灭菌器主机一体；电热蒸发器安装于灭菌器主体上方；蒸发器主体寿命≥15年。提供质量证明书及铭牌证明。 - 26.安全保护:超压保护:内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； - 27.门关位检测保护:门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 - 28.程序控制:具有织物敷料、常规器械、快速程序、骨科器械、朊病毒、管腔器械、重型器械、小型负载、液体、重力程序、B＆D测试、泄露测试、冷锅预热等程序；灭菌类程序：≥26套(含自定义程序)；测试类程序:≥4套；辅助类程序:≥2套；提供程序界面实物照片； - ★29.卫生/安全:产品具有卫生安全评价报告、灭菌效果检测报告、电气安全性能检测报告、电磁兼容检测报告； - 30.设备功率:≥90KVA | 台 | 2 | 是 |