血液透析滤过机（双泵）技术参数

技术参数:

- 动脉压监测: -500mmHg～700mmHg，精度：±5 mmHg

- 静脉压监测: -500mmHg～700mmHg，精度: ±5 mmHg

- 跨膜压监测: -500mmHg～700mmHg，精度: ±5 mmHg

- 透析液流量：0，100mL/min～800mL/min

- 透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃

- *透析液电导率:  12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm

- 置换液流量：0～39L/h

- 血流量： 0，30～650mL/min

- 超滤控制 超滤范围：0～6000mL/h精度：±30mL/h

- 肝素泵注入流量：0～10ml/h

- 气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡

- 漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)

- *消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度不小于93℃

- 供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃