河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

仪器设备一批采购项目

包一

招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2022-521

采 购 人：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

代理机构：河南强晟工程咨询有限公司

日    期：二〇二二年七月

特 别 提 示

- 1.投标人初次登记注册

- 1.1注册用户名及密码

投标人首先办理 CA 数字证书及电子签章（具体详见河南省公共资源交易中心网站“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”）。

- 1.2登记基本信息

点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。

- 1.3数字证书(CA)办理:详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”。

- 2.投标文件制作

- 2.1投标人通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

- 2.2投标人凭 CA 密钥登陆（http: //www.hnggzy.net/ ）市场主体系统并按网上提示下载招标文件(.hnzf 格式)。

- 2.3投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台内上传；

- 2.4加 密 的 电 子 投 标 文 件 为 “ 河 南 省 公 共 资 源 交 易 中 心（http://www.hnggzy.net/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件；

- 2.5投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须进行签章；左侧栏目“封面、开标一览表、评审资料、其他内容”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求签章（包括企业签章、个人签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）签章（企业签章）。

2.6招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在左侧栏目中的“其他内容”内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

- 2.7投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

- 2.8投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

- 3.澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

目 录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查、评标及定标	22

第四章 采购合同	28

第五章 项目需求及技术参数要求	30

第六章	 投标文件格式及附件	60

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.net/）获取招标文件，并于2022年7月28日9时00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：豫财招标采购-2022-521

2.项目名称：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3,070,000.00 元  最高限价：3,070,000.00 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20221072-1 | 河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目 包1 | 2300000 | 2300000 |
| 2 | 豫政采(2)20221072-2 | 河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目 包2 | 770000 | 770000 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1采购内容

包1：颈椎牵引机、经颅磁脑病生理治疗仪、治疗床、吞咽神经和肌肉电刺激仪、电脑中频治疗仪、多体位医用诊疗床、语言障碍康复评估训练系统、特定电磁波治疗仪、PT训练床、中医封包综合治疗仪、体外高频腰椎病治疗机、冲击波治疗仪等。

包2：肋木、多功能平行杠、体操棒与球、平衡评定与训练仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、OT综合训练系统、足底压力测量及步态分析系统、足底扫描仪等。

5.2质量要求：合格，符合采购人要求。

5.3质保期：自货物验收合格使用之日起整机质保 1 年（在质保期内的货物维修及零部件，乙方不收取任何费用）

6.合同履行期限：双方合同签订后30日内

7.本项目是否接受联合体：否

8.是否接受进口产品：是

- 二、申请人资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策满足的资格要求

- 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件）；

- 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供第三方审计机构出具的 2020年或2021年度财务审计报告扫描件，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。）

- 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）；

- 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2022年 1月以来任意 1 个月纳税凭据扫描件以及 2022年1月以来任意1个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费证明扫描件（依法免税或不缴纳社保的投标人，应提供相关证明文件））

- 3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟）；

- 3.6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（自行承诺，格式自拟）

- 3.7.投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品应具有医疗器械注册证（如无注册证，需提供作为非医疗器械管理的证明文件）；

- 3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道：失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站；重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站；政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”；

- 3.9.本项目不接受联合体参加；

### 三、获取招标文件

1.时间：2022年7月8日至2022年7月14日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

- 2.地点：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/）；

- 3.方式：投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得CA数字证书，凭CA数字证书登陆并按网上提示下载招标文件及资料。（详见 http://www.hnggzy.net/公共服务-办事指南）4.售价：0 元。

### 四、投标截止时间及地点

1.时间：2022年7月28日9时00分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台加密上传。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

- 五、开标时间及地点

1.时间：2022年7月28日9时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心开标室五（经二路与纬四路向南 50 米路西）。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzy.net，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

### 其他补充事宜

- 获取招标文件后，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、补遗书等，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名	称：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

地	址：郑州市二七区康复中街

联 系 人：吴老师

联系方式：0371-66997115

2.采购代理机构信息（如有）

名	称：河南强晟工程咨询有限公司

地	址：郑州经开第二大街58号兴华大厦A幢6层666号

联 系 人：支女士

联系方式：0371-55051785

3.项目联系方式

项目联系人：支女士

联系方式：0371-55051785

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表中凡标有“*”的条款均被视为投标人必须满足的要求。投标人要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求，任何偏离都有可能导致无效投标或投标不予接受。

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 采购人 | 名称：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院） 地址：郑州市二七区康复中街 联系人：吴老师 联系方式：0371-66997115 |
| 1.2.3 | 采购代理机构 | 名称：河南强晟工程咨询有限公司 地址：郑州经开第二大街58号兴华大厦A幢6层666号 联系人：支女士 联系方式：0371-55051785 |
| 1.2.4 | 项目名称 | 河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目 |
| 1.2.5 | 项目编号 | 豫财招标采购-2022-521 |
| 1.3 | 预算金额及 政府采购最高限价 | 本包预算金额：2300000元 政府采购最高限价：2300000元 投标人在预算金额内（政府采购最高限价）自主报价，超过预算金额（政府采购最高限价）的报价为无效报价。 |
| 1.4.1 | 采购需求 | 颈椎牵引机、经颅磁脑病生理治疗仪、治疗床、吞咽神经和肌肉电刺激仪、电脑中频治疗仪、多体位医用诊疗床、语言障碍康复评估训练系统、特定电磁波治疗仪、PT训练床、中医封包综合治疗仪、体外高频腰椎病治疗机、冲击波治疗仪等。 |
| 1.4.2 | 标段（包） 划分 | 本次采购共 2个包，该文件为包一。 |
| 1.4.3 | *合同履行 期限 | 双方合同签订后30日内 |
| 1.4.4 | *质保期 | 自货物验收合格使用之日起整机质保 1 年（在质保期内的货物维修及零部件，乙方不收取任何费用） |
| 1.4.5 | *质量 | 合格，符合采购人要求 |
| 1.5.1 | 政府采购政策 | - 采购节能产品（√ 是/ 否） - 采购环保产品（√ 是/ 否） - 执行促进中小微型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策（√是/否） |
| 1.5.2 | 进口产品 | 经财政部门核准允许采购进口产品（是√/否） |
| 1.5.3 | 政府强制采购的节能产 品 | √无 |
| 1.6 | 投标人资格要求 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策满足的资格要求 - 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。 - 3.本项目的特定资格要求 - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： - 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件）； - 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供第三方审计机构出具的 2020年或2021年度财务审计报告扫描件，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。） - 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）； - 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2022年 1月以来任意 1 个月纳税凭据扫描件以及 2022年1月以来任意1个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费证明扫描件（依法免税或不缴纳社保的投标人，应提供相关证明文件）） - 3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟）； - 3.6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（自行承诺，格式自拟） - 3.7.投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品应具有医疗器械注册证（如无注册证，需提供作为非医疗器械管理的证明文件）； - 3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道： - 失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站； - 重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站； - 政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”； - 3.9.本项目不接受联合体参加； |
| 1.6.2 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道： 失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站； 重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站； 政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”。 |
| 1.6.3 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 1.11 | 踏勘现场 | √不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。 |
| 1.12.1 | 投标预备会 | √不召开 |
| 1.13 | 偏离 | 技术参数允许偏离，具体见评分标准。 |
| 2.2.2 | 投标人提出问题或要求 澄清 | 潜在投标人对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。 |
| 3.3 | *投标有效期 | 从开标之日起 60 日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.4 | *投标文件 份数 | ※加密电子投标文件(*.hntf 格式)一份。 |
| 4.2 | *投标文件递交 | 投标文件递交截止时间：2022年7月 28日上午 9 时 00 分（北京时间）投标文件递交地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台加密上传。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。 |
| 4.4 | 样品 | 不需要。 |
| 5.2 | 开标顺序 | 开标时，各投标人委托代理人需使用本单位 CA 数字证书（制作投标文件时所使用的 CA 数字证书）在规定时间内进行文件解密工作。开标后按网上开标系统默认的顺序唱标。 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，经济、技术专家 4 人；评标专家确定方式：采购人或者采购代理机构将从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家； |
| 7.6.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体内容见第三章资格审查、评标及定标 |
| 7.11.1 | 是否委托评标委员会确定中标人 | √否，推荐 1~3 名中标候选人。 |
| 8.3 | 履约保证金 | 双方签订合同自行协商 |
| 8.5 | *付款方式 | 双方签订合同自行协商 |
| 9.1 | 代理服务费 | 本次招标项目的招标代理服务费其收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会文件发改办价格[2003]857号进行收取，由中标人支付。 |
| 9.2 | 质疑和投诉 | - 1.供应商认为采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 - 2.提出质疑的供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。 - 3.质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知前附表 1.2.2、1.2.3。 - 4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。 - 5.投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。 |
| 9.3.1 | 招标文件解释 | - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.3.2 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各投标人： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017]10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 9.3.3 | 投标文件 制作机器码一致 | 各投标人的投标文件制作机器码一致的，一律按无效投标文件处理。 |

### 1.总则

- 1.1定义

- 1.1.1采购人：“投标人须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 1.1.2采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

- 1.1.3投标人：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.1.4货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

- 1.1.5货物伴随服务：指招标文件规定的投标人应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

- 1.1.6投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

- 1.1.7中标人：接到并接受中标通知书，最终被授予合同的投标人。

### 1.2项目概况

- 1.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定对本项目进行招标。本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

- 1.2.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

- 1.2.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.2.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2.5本招标项目编号：见投标人须知前附表。

### 1.3项目预算金额和政府采购最高限价

- 1.3.1本招标项目的预算金额：见投标人须知前附表。

- 1.3.2本招标项目的政府采购最高限价：见投标人须知前附表。

### 1.4采购需求、合同履行期限、质保期、质量要求

- 1.4.1采购需求：见投标人须知前附表。

- 1.4.2标段（包）划分：见投标人须知前附表。

- 1.4.3合同履行期限：见投标人须知前附表。

- 1.4.4质保期：见投标人须知前附表。

- 1.4.5质量：见投标人须知前附表。

### 1.5政府采购政策及采购进口产品

- 1.5.1本项目执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。

- 1.5.2经财政部门核准允许采购进口产品：见投标人须知前附表。

- 1.5.3政府强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。

### 1.6投标人资格要求

- 1.6.1投标人应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

- 1.6.2信用查询：见投标人须知前附表；

- 1.6.3是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

- 1.6.4投标人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本招标项目提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

### 1.7费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.8保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.9语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.10计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.11踏勘现场

- 1.11.1采购人是否组织现场踏勘：见投标人须知前附表。

- 1.11.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.11.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.12投标人提出问题或要求澄清

- 1.12.1本次招标是否召开投标预备会：见投标人须知前附表。

- 1.12.2投标人提出问题或要求澄清：潜在投标人对招标文件内容如有疑问或需要澄清的， 应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

### 1.13偏离

是否允许负偏离：见投标人须知前附表。

### 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

- 2.1.1本招标文件包括：

招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。招标文件由下述部分组成：

- 公开招标公告

- 投标人须知

- 资格审查、评标及定标

- 采购合同

- 项目需求及技术参数要求

- 投标文件格式及附件

- 2.1.2根据本章第 1.12 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2投标人要求对招标文件澄清

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

- 2.2.2潜在投标人对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

### 2.3招标文件的修改

- 2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，澄清或者修改将在原招标公告发布媒体上发布信息更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

- 3.1.1投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表

- 主要货物分项报价一览表

- 技术规格和商务条款偏差表

- 质保期内备品备件、专用工具一览表

- 质保期外备品备件、专用工具报价表

- 法定代表人身份证明（投标人代表为法人代表时须提供此项）

- 法定代表人授权书（投标人代表为委托代理人时须提供此项）

- 资格审查资料：具体要求见投标人须知前附表

- 售后服务方案及承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他证明材料

招标文件附件中给定格式的，投标人必须使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，招标文件附件中未给定格式的，投标人可以自拟格式。

- 3.1.2招标文件中的每个标段（包），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分标段（包）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分别标段（包）投标将视为非实质性响应招标文件而不予接受。

### 3.2投标报价

- 3.2.1本项目采购预算（政府采购最高限）价见投标人须知前附表。投标人结合企业自身情况在采购预算（政府采购最高限）价内自主报价，超过采购预算（政府采购最高限）价的报价为无效报价。

- 3.2.2投标人应按照招标文件要求的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，按照 7.10 项之规定修正：

- 3.2.3投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

- 3.2.4投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标，但招标文件要求提交的备选投标除外。

- 3.2.5投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低报价不能保证一定中标。

- 3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3投标有效期

- 3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 日历天。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

- 3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 3.3.3在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件。

### 3.4投标保证金

见投标人须知前附表。

### 3.5资格审查资料

- 3.5.1详见投标人须知前附表中投标人资格条件、能力规定的内容。

### 3.6投标文件的编制

- 3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式及附件”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

- 3.6.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件应按规定的格式填写，内容齐全且关键字迹清晰可辨；

- 3.6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则，其投标文件可能被拒绝。

- 3.6.4投标文件份数详见投标人须知前附表。

### 4.投标

- 4.1投标人应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

### 4.2投标文件的递交

- 4.2.1投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

- 4.2.2投标文件截止地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4投标人因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系；

### 4.3投标文件的修改与撤回

- 4.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

- 4.3.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 4.3.3从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则采购人及代理机构将对相关投标人进行投诉。

### 4.4样品

递交样品要求：见投标人须知前附表。

### 5.开标

- 5.1开标时间和地点

采购代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加。

### 5.2开标程序

开标会议由采购代理机构人员主持，主持人按下列程序进行开标会议：

- (1)招标人解密；

- (2)投标人解密；

- (3)唱标；

- (4)电子签章；

- (5)开标结束。

### 5.3开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出询问，采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问应当及时处理。

### 6.资格审查

- 6.1按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 6.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 6.3投标文件出现下列情形之一的，由资格审查小组审查后按无效投标文件不再进行评审：

- 投标人不符合国家法律法规所规定资格条件；

- 投标人不符合招标文件规定的资格条件；

### 7.评标

- 7.1评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

### 7.2评审专家回避

评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

- （1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

### 7.3评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责:

- 7.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 7.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 7.3.3对投标文件进行比较和评价；

- 7.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 7.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

### 7.4评标委员会成员变更

评标委员会评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效；无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效；采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

### 7.5符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 7.6评标办法

- 7.6.1本项目采用的评标办法：见投标人须知前附表；

- 7.6.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 7.7无效投标文件

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件不再继续评审：

- 投标文件未按照招标文件要求进行签署、盖章；

- 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 投标报价高于招标文件设定的项目预算（政府采购最高限价）；

- 货物合同履行期限、质量、付款方式等实质性要求未满足招标文件要求的；

- 不满足招标文件投标人须知前附表中加“*”要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件制作机器码一致；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

### 7.8串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

### 7.9投标文件的澄清

- 7.9.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正；

- 7.9.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；

- 7.9.3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.10错误的修正

- 7.10.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 7.10.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方；

- 7.10.3在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留；重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

### 7.11评标的确定

- 7.11.1评标委员会对经过初审的投标，按照招标文件规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人。

- 7.11.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 7.11.3核心产品将在招标文件第五章“项目需求及技术参数要求”中载明，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

- 7.11.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 7.12保密及其它注意事项

- 7.12.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行，采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

- 7.12.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人；

- 7.12.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝；

- 7.12.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见；

- 7.12.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外；

### 8.授予合同

- 8.1中标结果及公告

- 8.1.1采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

- 8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 8.1.3采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 8.1.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告发布媒介同招标公告。

- 8.1.5中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 8.1.6中标公告期限为 1 个工作日。

### 8.2中标通知书

- 8.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；

- 8.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 8.2.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### 8.3履约保证金（见投标人须知前附表）

- 8.4签订合同

- 8.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 8.4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 8.4.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 8.4.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 8.4.5如果中标人未按上述规定执行，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.5付款方式：双方签订合同自行协商

### 9.其他

- 9.1招标代理服务费：中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付本项目的招标代理服务费，招标代理服务费收费标准及金额见供应商须知前附表。

- 9.2质疑投诉：见供应商须知前附表。

- 9.3需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标及定标

## 一、资格评审由采购人或采购代理机构负责，资格评审不合格的投标文件不进入初步评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 财务证明 | 符合投标人须知的规定 |
| 纳税证明 | 符合投标人须知的规定 |
| 社保证明 | 符合投标人须知的规定 |
| 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 符合投标人须知的规定 |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合投标人须知的规定 |
| 投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品应具有医疗器械注册证（如无注册证，需提供作为非医疗器械管理的证明文件）； | 符合投标人须知的规定 |
| 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动； | 符合投标人须知的规定 |
| 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不 同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 符合投标人须知的规定 |

- 评标方法：采用综合评分法

- 评标原则：

- 1.按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

- 2.坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

- 3.每个投标人最终得分以评标委员会所有评委打分的平均值计算，计分过程中按四舍五入的原则，取小数点后两位。

- 4.评标结束后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 四、定标原则：

采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定。

## 五、评标：

投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审由评标委员会对各投标人投标文件的符合性、响应性，按招标文件的要求逐一审查的评审，经审查不符合招标文件要求的，不得进入详细评审阶段。详细评审是对初步评审合格投标文件的投标报价、商务标、技术标按照招标文件中明确的评标办法进行分析、比较和评审。

（一）初步评审

投标人须知前附表要求中加“*”条款属于必须满足项，如不满足视为未实质性响应招标文件要求。

| 评审因素 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标内容 | 颈椎牵引机、经颅磁脑病生理治疗仪、治疗床、吞咽神经和肌肉电刺激仪、电脑中频治疗仪、多体位医用诊疗床、语言障碍康复评估训练系统、特定电磁波治疗仪、PT训练床、中医封包综合治疗仪、体外高频腰椎病治疗机、冲击波治疗仪等。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且未超过采购预算（政府采购最高限价） |
|  | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 符合性评审 | 投标文件签字盖章 | 按照招标文件要求签字、盖章 |
|  | 合同履行期限 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 质保期 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 质量要求 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 采购需求 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表的规定 |

（二）详细评审

| 序号 | 分类 | 评审 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价评分标准（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审报价最低的评标报价作为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30 - 1、对于中小微企业的相关规定（注：仅适用对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包） 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小微企业声明函》的供应商，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：对小型和微型企业产品给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 依据财库[2022]19号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造的，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。 - 2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其投标报价按小微企业的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 - 3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 4、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本项目对供应商所投报产品有属于最新一期节能产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证的报价给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网节能产品查询结果截图） - 5、根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），本项目对供应商所报报产品有属于最新一期环境标志产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证的报价给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图） |
| 2 | 商务评分（11分） | 认证证书（3分） | - 投标人或所投产品制造商具有具有有效期内的ISO9001(或ISO13485)质量管理体系认证证书得3分； |
|  |  | 企业业绩（8） | - 提供 2019 年 1 月 1 日以来类似项目业绩，每提供一份 - 得 2 分，最高得 8 分。（须提供合同扫描件) |
| 3 | 技术评分（43分） | ### 货物的参数及技术指标（30分） | 投标文件中提供的产品的参数及技术指标完全满足招标文件要求得满分 30分。参数及技术指标不满足招标文件加“★”要求的每有 1 项扣 3 分，参数及技术指标不满足招标文件非加“★”要求的，每有 1 项扣 2 分，扣完为止，不计负分。 |
|  |  | 项目供货方案及质量（13分） | - （1）货物供应的质量保证措施合理、可行性强的得 2-3 分，不够合理、可行性一般的得 1 分,未提供的得 0 分。 - （2）货物供应的时效性保证措施合理全面的得 2-3分，不够合理全面得 1 分，未提供的得 0分。 - （3）货物供应的人员配置情况能满足要求，保证按时按量供货的得 1 分，未提供的得 0 分。 - （4）货物的运输配送方案的科学、合理、可行性强的得 2-3 分,方案不科学、不合理、可行性不强的得 1 分,未提供的得 0 分。 - （5）货物现场安装方案完整、合理、切实可行得 2-3 分；方案不够完整、较合理、可行得 1分；未提供的得 0 分。 |
| 4 | 售后服务及承诺（16分） | - 质量保证期内服务承诺（4分） | 质保期内服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺完整、及时、合理得 3-4 分。 - 质保期内服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺不完整、及时、合理得 1-2分。 - 未提供的得 0 分。 |
|  |  | - 质量保证期外服务承诺（4分） | 质保期外服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺完整、及时、合理得 3-4 分。 质保期外服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺不完整、及时、合理得1-2分。 未提供的得 0 分。 |
|  |  | - 技术培训方案（4分） | 投标人提供专业技术培训，培训日程安排合理、仪器结构介绍详细、仪器使用操作流程完整得3-4 分； - 提供技术培训，培训日程安排较合理、仪器结构介绍不详细得 1-2 分。 - 未提供的得 0 分。 |
|  |  | - 服务响应时间承诺（4分） | 服务响应时间及时、应急维修预案承诺全面、详细、可行性强的得3-4 分； 服务响应时间不及时、应急维修预案承诺不全面、不详细、可行性不强的得 1-2 分； - 未提供的得 0 分。 |

# 第四章 采购合同

（仅供参考）

项目名称：             项目编号：

合同签订时间：         合同签订地点：

甲	方：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

乙	方：

甲、乙双方根据	年	月	日河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）（项目名称、项目编号：	）招标结果,经过评审，确定乙方为本项目的中标单位，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条	采购的货物内容和成交价格

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 （台） | 单价 （元） | 搬运费 | 运输费 | 保险费 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

合同总价：¥	元

大    写： 	元整

(以上价格为设备交钥匙价格，包括设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装调试、设备调试检验、配置清单见附件，乙方保证按照投标文件所述配置向甲方提供原装、全新的设备。甲方不再另付其他任何费用。）

第二条 乙方货物的质量标准、损害赔偿和售后服务

1、货物的质量标准符合甲方招标文件要求和乙方投标报价文件的技术标准执行。

2、所供货物保证为生产厂家原装全新货物，否则，乙方必须向甲方支付合同总金额 2 倍罚金。

- 售后服务按招标约定执行。

- 第三条 交付和验收

1、交货方式:本合同经双方签章生效后  日历天内，乙方须将货物保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕。

2、乙方逾期交付产品的，应按逾期交货总金额每日千分之五向甲方支付违约金，乙方逾期交货超过 10 个工作日的，甲方有权终止合同。如甲方要求乙方继续履行合同，乙方自合同约定交货之日起，每延迟到货一天，按货款的 1%赔付给甲方，甲方可直接在未付款中扣除，如造成甲方损失超过合同金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、验收时因包装问题引起的货物损失，由乙方承担。

4、验收标准依据国家标准、行业标准、专业标准和符合乙方投标文件投标产品技术性能及配置偏离表所有内容，验收时由甲乙双方签字确认。甲方组织验收时，亦可邀请相关专家或参与投标的其他企业技术人员参与验收。验收不合格的设备产品，甲方予以退回。乙方在约定的期限内无法提供符合招标技术参数的合格设备产品，甲方可按程序取消中标结果。验收合格的，甲方应当出具验收报告。

5、乙方负责运输安装调试等工作，负责提供货物的中文说明书，并承担由此产生的全部费用。

6、验收标准：单证齐全（应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证）。

第四条 质保规定

1、质保期内出现任何质量问题，乙方负责免费维护、修理或更换设备。

2、质保期内乙方负责免费修理或免费更换新的所有部件（包括人工费、差旅费、相应配件费、运输费等）

第五条、技术服务

1、设备安装调试完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训。

- 乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料以及进入维修诊断程序口令。

- 第六条、售后服务

以在投标文件中承诺保修时间为准(含零配件)，按甲方验收合格之日起计算。由厂家承诺承担保修义务，保修内容详见附件。设备保修期内，设备维修占用日期每增加一天按维修时间往后顺延七天。

第七条、货款的结算

1、所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后一个月内支付全部合同货款的 100%，即人民币（大写） 	。

2、乙方提供全部合同货款 / 的履约保函作为售后服务保证金。即:人民币（大写） / 元的履约保函，从验收合同之日起至承诺的质保期止，如无质量问题，一个月内退还履约保函。

第八条、乙方的违约责任

1、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生的所有费用和损失。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

第九条、甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，但不超过货款总金额的百分之五。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十条	不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由国家法律、法规规定的具备鉴定资格的单位进行质量鉴定，甲乙双方应无条件服从鉴定结论。

2、执行本合同发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。

第十二条、监督和管理

1、合同订立后，甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得物资集中采购部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况， 提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十三条、合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件、招标文件、投标文件、补充协议和备忘录等均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

第十四条	进口产品：交货时必须提供报关单及商检证明等。

第十五条	计量产品:交货时必须提供计量检验合格报告等。

第十六条	合同生效

1、本合同经甲乙双方代理人或法定代表签字，加盖合同专用章后生效。

2、本合同有效期为合同生效之日起，至质量保证期满后，货款两清时止。

第十七条	无效合同

双方如因违反采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十八条	附则

1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方一份。

2、附件

甲方（盖章）	乙方（盖章）

法定代表人（授权代表）：	法定代表（授权代表）：

通讯地址：	通讯地址：

邮编：	邮编：

电话：	电话：

开户行： 帐号：

廉 政 合 同

甲方：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

乙方：

为确保招标采购项目工作健康、有序地进行，双方能够清正廉洁地履行合同，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，签订以下廉政合同：

第一条	甲乙双方的权利和义务

一、严格遵守执行党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。

二、双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

三、加强互相监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，对违法违纪行为及时报告双方纪检监察部门。

第二条	甲方义务

四、甲方工作人员不得索要或接受乙方提供的礼金、有价证卷（卡）和物品；不得在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。

五、甲方工作人员不得借本人及家庭婚丧嫁娶、住房装修等时机，索取或接受乙方的礼品、礼金、有价证卷或劳务、财务帮助。

六、甲方工作人员不得利用职权安排亲友、子女到乙方单位工作或分包工程。

七、甲方工作人员不得接受乙方提供的宴请、高消费娱乐活动及观光旅游等活动。

八、甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利。  九、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。

第三条	乙方责任

十、乙方工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、礼品或有价证卷（卡）。   十一、乙方工作人员不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 十二、乙方工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及其家属外出旅游、参观、学习。

十三、乙方工作人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

第四条 违约责任

十四、甲方及其工作人员有违反本合同规定的，由甲方的纪检监察部门追究其责任。情节较   轻的，给予诫勉；情节较重的，依据有关法律法规给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任，给单位造成经济损失的，应予以赔偿。

十五、乙方单位或个人有违反本合同规定的，应承担一切损失，并取消其以后在甲方的投标资格。

十六、本合同作为正式合同的附件，合同双方签字盖章后即生效。

十七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：	乙方代表（签字）：

年	月	日	年	月	日

# 第五章 项目需求及技术参数要求

### 一、项目基本情况

- 1.采购内容：颈椎牵引机、经颅磁脑病生理治疗仪、治疗床、吞咽神经和肌肉电刺激仪、电脑中频治疗仪、多体位医用诊疗床、语言障碍康复评估训练系统、特定电磁波治疗仪、PT训练床、中医封包综合治疗仪、体外高频腰椎病治疗机、冲击波治疗仪等。

- 2.合同履行期限：双方合同签订后30日内

- 3.质保期：自货物验收合格使用之日起质保 1 年（在质保期内的货物维修及零部件，乙方不收取任何费用）

- 4：核心产品：中医封包综合治疗仪、手指关节持续被动活动仪（手部康复机器人）、体外高频腰椎病治疗机

### 二、采购项目清单及技术要求

| 序号 | 内 容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动颈椎牵引椅（颈椎牵引机） |  |  |  |
| 技术参数： 1、电源电压：交流220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：35VA 3、颈椎牵引力：0~300N ★4、颈椎牵引行程：0~500mm 5、牵引时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s 6、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s 7、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s 8、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制； 9、数码显示，牵引力自动补偿； 10、简单的牵引数据输入法； 11、牵引力过大自动保护； ★12、多种安全设计（最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键）； - 颈椎牵引角度可调节； |  | 1 |  |
| 脑循环治疗仪（经颅磁脑病生理治疗仪） |  |  |  |
| # 技术参数 1.额定输入功率：80VA。 2.一路磁场输出、一路小脑顶核电刺激输出和两路肢体电刺激输出。 3.外观 主机表面光滑、无毛刺、无锋棱。 4.尺寸 4.1主机尺寸 长570mm，宽620mm，高990mm，允差±10%。 4.2治疗帽尺寸 4.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。 4.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。 4.3电极板电极线：长1800mm，允差±100mm。 4.4电极板尺寸 硅胶电极板两种：长85mm、宽55mm和长107mm、宽72mm，允差±10%； 自粘电极板两种：方形：长95mm、宽60mm，允差±10%；月牙形：长61mm，宽35mm，允差±10%。 ★5.磁场输出性能： 5.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。 5.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 5.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。 5.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT； 5.5治疗时间可分20min和30min两档，允差±1min。 ★6.小脑顶核刺激性能： 6.1治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。 6.2连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能有： a) 连续波、轻捶波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％； b) 疏密波中密波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10%，疏波脉冲周期范围：0.025s～5.0s可调，允差±10％； c) 密波频率：疏波频率＝5:2。 6.3按摩波E1：由三角波对轻捶波进行幅度调制波形。 a) 调制波为三角波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 b）调幅度为100％, 允差±15％。 6.4按摩波E2：由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形。 a) 调制波为锯齿波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 b）调幅度为100％，允差±15％。 6.5按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 6.6输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 6.7小脑顶核电刺激治疗时间为20min，允差±1min。 ★7.肢体电刺激性能： 7.1工作频率范围：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 7.2调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。 7.3波形 载波：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％； 调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7.4调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制。 7.5肢体电刺激处方60个。 7.6输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 7.7加热电极板表面温度范围：38℃～55℃，分六档可调，允差±15%。 7.8中频治疗时间：已在处方中，治疗时间结束，有声音提示，并停止输出，允差±1min。 7.9中频调幅度范围：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 ★8.干扰电性能 8.1 工作频率：4kHz，允差±10％。 8.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 8.3 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 8.4 调幅度：0%、100%，允差±5％。 8.5输出电流 在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。分0～99级可调，步进1。 8.6输出电流稳定度不大于10% 9.电源电压波动 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。 10.输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 11.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 12.电极板：电极板要选购具有第一类备案凭证的产品。 13.工作噪音≤60dB(A)。 |  | 1 |  |
| 治疗床（多体位医用诊疗床） |  |  |  |
| 技术参数： 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 ★2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。 |  | 2 |  |
| 言语吞咽评定仪（吞咽神经和肌肉电刺激仪） |  |  |  |
| 技术参数： 1.治疗模式：连续脉冲治疗模式 ★2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示 ★3.电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 4.低电池报警提示功能 5.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示） 6.输出波形：双向方波 7.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口 8.软件控制程序具有数据存储功能 9.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上 10.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 11.反馈阈值：10μV～1000μV 12.分辨率(测量灵敏度)：1μV 13.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB) 14.电源：电压d.c.8.0V，容量650mAh 15.安全等级：内部供电BF类型 16.保护类型：II级仪器 17.工作电流：0-60mA 18.频率：2Hz～100Hz可调。 19.脉冲宽度：200μs，允差±10% 20.脉冲强度：幅度0～60mA可调； ★21.输出强度： 0-5mA时，强度增量为1mA；5-21mA时，强度增量为0.5mA；21mA以上时，强度增量为0.1mA。 |  | 1 |  |
| 中频治疗仪（电脑中频治疗仪） |  |  |  |
| 技术参数： - 额定输入功率：130VA。 - 使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 - 尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 ★4、显示方式：数码显示。 ★5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。 ★6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 ★8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 - 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 - 间歇调制：低频调制方波（载波）占空比为50％，允差±20％。 - 连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波，中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。动态节律参数8S，允差±10％ ★12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 ★17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭， 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 ★20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 - 该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4-5小时。 |  | 1 |  |
| 多体位电动按摩床（多体位医用诊疗床） |  |  |  |
| 技术参数： 1、电源：a.c.220V 频率：50Hz。 2、额定输入功率：160VA。 3、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×470，允差±3%。 4、最大起升重量：200Kg，允差±10kg。 5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 6、头部段面功能：相对水平面调节角度：0°～+30°连续可调，允差±3%。 7、床面升降速度：≥10mm/s； ★8、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关，可进行点动升降诊疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护按摩师的脊柱健康。 ★9、配备有台湾直线电机，起升下降行程长，噪音≤60dB，运行平稳。 10、采用耐磨、易清洗皮革，使用寿命长。 11、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平诊疗床面。 12、配有患者呼吸孔及肩孔。 13、两段位诊疗床，上身床面可抬升30°，方便对患者仰卧及卧位进行手法治疗。 ★14、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。 |  | 1 |  |
| 语言障碍康复评估训练系统 |  |  |  |
| 技术参数： 1、语言障碍康复评估训练系统在原有基础上增加已登记病人信息修改，有利于之前病患下次康复训练使用。 2、语言障碍康复评估训练系统包括病历管理、诊断筛选、康复训练、存盘记录、系统简介模块。 3、病历管理 3.1包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询四大功能。 3.2六种病例查询方式。 - 诊断筛选 4.1诊断筛选包括四大框架：听检查、看检查、语音检查和口语表达，通过这四个部分可具体诊断出19种语言障碍并得出诊断结果。 4.2根据19种语言障碍并设计19种语言障碍的个体化康复处方方案。 - 康复训练 5.1康复训练内容，听康复、视康复、语音康复、发音器官、口语表达、老师学生平台六个康复训练内容。 ★5.2根据19种语言障碍并设计19种语言障碍的个体化康复处方方案。 ★6、检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果” 、“直方图”、“口语检查结果” 、“能量图和声调图”的结果 7、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备电脑 ★8、软件系统配有自动存盘恢复数据功能。 9、电脑配置清单不低于以下配置 CPU：amd1.4双核；内存：2G；硬盘500G；驱动DVD；19寸液晶显示器 ★10.诊断筛选:诊断筛选由“听检查”、“看检查”、“语音检查”、“口语表达”四大部分组成；患者须全部做完诊断筛选题目。 ★11.详细检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果” 、“直方图”、“口语检查结果” 、“能量图和声调图”的结果。 ★12.系统地概括和介绍了语言障碍疾病的分类及其各种语言障碍疾病的产生原因、病变部位等。 |  | 1 |  |
| 特定电磁波治疗仪 |  |  |  |
| 1、工作环境条件： 环境温度：5℃-40℃；相对湿度≤80%；700hPa-1060hPa； 电源电压：~220V，50Hz； 2、输入功率：2μm~25μm波长； 3、温度控制：辐射板的表面温度平均值为300℃。 4、表面温度不均匀度不超过20%； 5、热响应时间不超过20分钟； 6、定时器定时范围0-95分钟，准确度误差不超过10%； 7、加热器工作寿命，在额定功率下使用，不少于2000h。 |  | 2 |  |
| PT训练床 |  |  |  |
| 190×126×48cm, 床面高度48cm，最大承载能力135kg |  | 2 |  |
| 中医封包综合治疗仪 |  |  |  |
| ★1、该产品需具备医疗器械注册证 2、该设备主要由１个控制器、２个远红外线包、２个复合磁疗包组成。 3、能针对不同病症采用不同的复合磁疗包，实现分症治疗。 4、输入电压和频率：AC100～240 V，47～60 Hz; 5、输出电压：DC24V（物理隔离）; 6、额定输入功率：180VA+10%; 7、加热温度自动恒温控制。治疗温度可根据需要在一定范围调节（36℃～48℃），并具有自动记忆功能；治疗时间可显示可调节。 8、远红外波长：8um～15um; 9、磁场强度：≥0.08mT×5; 10、治疗时间：30/40/50/60 min（四档）; 11、采用微电脑智能控制技术,视窗操作，触屏控制。能自动识别复合磁疗的种类、生产日期、使用情况。 12、设有两路输出，可同时供两人或两个部位使用。 13、设有治疗信息数据库，医护人员操作查询继往治疗信息。同时备有网络数据传输接口，可以实现数据传输。 |  | 1 |  |
| 腰椎病治疗机（体外高频腰椎病治疗机） |  |  |  |
| 技术参数 1、输出频率：30.32MHZ±1.5MHZ 2、输出功率：0~800W可调，最大不小于800W 3、额定输入功率：不大于3000W 4、温度范围：38-40℃ 5、环境温度：10℃-30℃； 6、相对湿度：≤80%； 7、电源电压： AC 220V±10% 50Hz±1 Hz 8、仪器外型特征： 主体外型：L×W×H，2100×800×650 mm 配置： 高频主机 1台 床体 1台 |  | 1 |  |
| 冲击波治疗仪 （进口） |  |  |  |
| 技术参数： - ★冲击方式：具备电磁弹道式体外冲击波，无空气压缩机 - ★治疗功率实时显示：具备，屏幕显示mJ单位的治疗功率 - 冲击波能量：0-185mJ,可调节档位数≥14 - 冲击模式：具备，4、8、12连发模式可选 - 开关：具备脚踏式开关 - 控制：彩色触摸屏配合旋钮式调节，治疗中可实时调节参数 - 频率：1-22Hz，调整步进1Hz，可调节档位数≥22 - 存储器：具备，≥1GB - 预设程序：≥7个预设程序，可调节 - 冲击次数实时显示：具备 - 电子智能处方：具备，≥25条，预设的图文并茂处方 - 自定义处方：具备，≥200条 - 语言：全中文界面 - 重量：2.7 kg，不含手柄 - ★注册证名称：冲击波治疗仪 手柄参数： - 手柄尺寸：长23厘米，直径5厘米 - 重量：≤0.85kg - 治疗头：6、15、25mm - 寿命：最低保证2000000次冲击 |  | 1 |  |
| 脉冲磁场刺激仪 |  |  |  |
| 一、主要技术参数要求 1、刺激发生器（主机） - ★采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置7寸液晶显示屏，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，支持脱离电脑端独立操作。 - 最大刺激频率：100Hz,0Hz～100Hz可调 - 刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz。 - 内置USB接口，可连接U盘、移动硬盘等存储设备备份数据，支持热插拔 - 可直接通过主机面板按键，快速选择预置治疗处方；并能直接用按键调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。 - ★不需专业人员即可完成10秒内快速更换不同线圈，且同一主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈。 - 数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。 - 支持个性化数据加密功能，保护病人隐私、处方信息、治疗记录等。 - 具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG等设备。 2、TMS刺激工作站 - 支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式，成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。 - 可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。 - 开始刺激前0-10s延时可调，并同步声音提醒，便于医生和病人做好刺激准备，缓解病人紧张情绪。 - 脉冲可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调，使病人能更快的适应治疗。 - 可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前0-10s可调，并声音提醒病人和医生，准备好下一组治疗。 - ★系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。 - 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。 - 具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息；便于医生工作和保留完整的数据。 3、冷却系统 - ★智能液态循环冷却技术，配备液晶屏显示温度、循环量和循环状态，非风冷。（须在相应的《医疗器械注册证及登记表》中明确标识，彩页或其他文件资料不采用）。 4、刺激线圈 - 符合《中华人民共和国医药行业标准YY/T 0994-2015》磁刺激设备最大磁感应强度应不小于1T。 - ★线圈自带显示屏实时呈现温度和强度，可单手调节强度大小，快速检测运动阈值。 - ★脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。 - 磁感应强度最大变化率：10～50KT/s - 脉冲上升时间：40～120μs - 双向波单边脉冲宽度：100～200μs - 刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。 |  | 1 |  |
| - 手指关节持续被动活动仪 （手部康复机器人） |  |  |  |
| - 技术参数： ## 外观与结构：表面清洁、色泽均匀、无锋锐棱角、毛刺及伤斑、裂纹等缺陷；文字和标识应清晰可见；控制和调节机构应灵活可靠、紧固部位无松动；主机充电途径和电池：通过底座对电池进行充电；主机直接充电；充足电可连续使用6小时以上。 ## 性能要求 - 手指活动范围：①拇指活动范围：掌指关节：0°～50°；掌指关节内收：0°～20°；掌指关节外展：0°～10°；②其余手指活动范围：掌指关节：0°～90°；近端指间关节：0°～110°。 - ★（2）练习持续次数：康复机械手可分别对5个手指进行分时独立控制，共支持24个动作模式（必须包括集团抓握、数字1-9，对指、单指分离运动、拇指环绕功能），每个动作模式的练习持续次数最小为1，最大无限制,调节步进为1，允差±2%或±1次，取最大值。 ## （3）运动速度：康复机械手的运动速度应可调，速度在5mm/s～12mm/s范围内。 ## （4）间隔时间：康复机械手改变屈伸动作的间隔时间应在0s～30s范围内可调，调节步进为1s，允差不大于±2s。 ## （5）视觉效果：康复机械手能提供初级训练、中级训练、高级训练及自主训练模式的手部动作模拟视觉效果，视频中动作需要和康复机械手的运动模式相对应。 ## （6）声音效果：活动仪应能实现音效与手指的运动相对应。 ## （7）治疗：康复机械手能根据设定的参数执行治疗过程。 （8）软件功能：①使用手机APP操控；②可以自主选择不同的训练方式,具有开始，停止的功能；③可以按初级、中级、高级三种难度设定的相应的训练计划，并按训练计划执行；④可以查看患者的康复的历史记录。 （9）噪声：康复机械手的工作噪声应不大于60dB（A）。 （10）手指、手掌及手臂固定带尺寸：固定带至少应具有S、M及L三种尺寸可供选择。 （11）稳定性：底座应水平放置，主机放置底座上整体应不得晃动，其倾翻角不少于10°。 （12）无线控制功能：系统启动后，以手指关节持续被动活动仪为中心的10米范围内，手机APP可以通过蓝牙控制活动仪的正常使用。 ★（13）该产品需具备医疗器械注册证 - 使用条件 ## 环境要求：①相对湿度10%-80%（非冷凝）②环境温度5℃-40℃③大气压力700hPa-1060hPa - （2）电源要求：AC100-240V，50/60Hz，1.0A |  | 1对 |  |
| - 情景互动体能训练单车（卧式）（进口） |  |  |  |
| 技术参数： - 训练方式：具备机械化卧式车体与情景互动系统相结合，提高患者整体肌协调功能及训练积极性 - 屏幕：具备26.5英寸高清液晶触摸屏，提供更真实的训练场景 - 显示：数据显示≥8类，具备时间、速度、距离、心率、阻力、坡度、消耗热量等 - 远程功能：具备远程在线实时比赛功能 - 车把：具备可旋转可调节拟真车把，训练更真实 - 阻力系统：具备磁控阻力驱动器，超高精度模拟地形 - 阻力级别：具备≥30档阻力级别可调，适应多种肌力段人群 - 训练模式：具备≥5种训练情景，具备公路模式、心律测试、游戏、活动室、Manual等 - 车体：具备专业化卧式工程学设计，可调整纠正训练者坐姿；其座椅具备人体工程学设计提供最大的舒适感、并且可进行前后上下位置调节,适应各个年龄段人群；配备水壶架使用方便； - 移动方式：具备底部滑轮，方便移动 - 外形尺寸：178×68×135cm - 重量：105kg |  | 1 |  |
| 上下肢主被动运动康复机 |  |  |  |
| 技术规格： 1设备动力控制： 1.1阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm； 1.2转数：在被动训练时，上下肢转数0-60rpm，步距1rpm； 1.3定时时间：设定范围0min-120min，步进可调，步距1min，到达设置时间后自动切断输出； 2设备操作控制： ★2.1水平训练模式：上肢训练盘旋转面调整角度90°后可做水平训练； ★2.2高度调节：康复机高度可调节范围不小于10cm； ★2.3彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作； 2.4左下肢和右下肢，左上肢和右上肢可进行对称训练； 2.5能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛； 2.6通过方向键可改变运动方向； 2.7主被动训练模式可自由转换或可手动选择 ★2.8具有语音提示功能；即时中文语言提示。 2.9具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能； ★2.10具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动变换功能； ★2.11具有异常声音控制和按键控制的急停功能 |  | 1 |  |
| 踝关节矫正板 |  |  |  |
| 规格(mm)：370×310×75 矫正角度调节范围:4档,即15°、25°、30°、35° 矫正板高度调节范围/mm：125～205 允差±20mm 用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形 |  | 1 |  |
| 分指板（带万向轮） |  |  |  |
| 规格尺寸（长×宽×高mm）： 大225×225×75 中205×205×75 小190×190×75 三种规格任选其一 用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形 |  | 1 |  |
| 双轮助行器 |  |  |  |
| 规格(mm)：500×470×790～890 支脚高度调节范围mm：100 用途：辅助代步用具 |  | 2 |  |
| 上肢协调功能练习器（腕） |  |  |  |
| 规格(mm)：800×200×410 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。 提高上肢的日常活动能力。 |  | 1 |  |
| 橡筋手指练习器 |  |  |  |
| 规格(mm)：610×420×500 搁手垫尺寸（长×宽）（mm）：580×240 橡筋框尺寸（长×宽）（mm）：540×400 用途：提高手指的主动屈伸活动能力。 |  | 1 |  |
| 站立架 |  |  |  |
| 臀部垫和绑带额定承载质量kg：135 脚踏板额定承载质量kg：135 台面高度调节范围mm：980～1150 胸托架前后调节范围mm：90 背托架前后调节范围mm：200 膝部托架调节范围mm：前后：80、上下：230 规格(mm)：730×870×1000～1150 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 |  | 2 |  |
| 股四头肌训练椅 |  |  |  |
| 规格(mm)：1060×1050×1160 座垫高度（mm）：660 扶手内侧宽度(mm)：600 升降支架调节范围(mm)：0～130 小腿垫调节范围（mm）：0～470 助力手柄调节范围（mm）：0～280 小腿支架摆动角度：不小于120° 座位额定载荷(kg)：135 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：55 配重块质量(kg)：1.8 配重块数量：4块 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引 |  | 1 |  |
| PT凳（医用诊疗椅） |  |  |  |
| 外形尺寸(mm)：600×600×420-560 坐垫尺寸(mm)：390×440 额定载荷/N：2000 优质气缸、铝合金底架、发泡海绵、优质皮革 |  | 4 |  |
| 电动直立床（康复床） |  |  |  |
| 技术参数： - 电源：a.c.220V；频率：50Hz。 2、额定输入功率：120VA 3、控制方式：手柄点动控制 4、床面高度：550mm，允差±50mm 5、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm 6、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°） ★7、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°） - 组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 - 床面额定载荷：135kg，允差±10kg - 脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 - 配备4个脚轮，可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便设备的移动。 - 配备有手持开关，方便对床面进行升降控制。 - 床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 - 配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 - 扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。 |  | 1 |  |
| 辅助步行训练器 |  |  |  |
| 规格(mm)：1050×840×1040～1450 台面垫高度调节范围(mm)：830～1130 手柄间距离调节范围(mm)：0～550 台面垫额定载荷质量(kg)：80 用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。 是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 |  | 1 |  |
| 下肢关节康复器（智能关节康复器） |  |  |  |
| 技术参数： - 电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz - 额定输入功率：60VA - 大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% - 小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% ★5、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； ★6、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 7、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 8、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 9、活动仪设有线控开关，安全可靠 10、运动角度、速度、时间均数码控制 11、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 12、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 |  | 1 |  |
| 上肢关节康复器 |  |  |  |
| 技术参数： - 电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、 额定输入功率：70VA 3、 肘关节活动支架长度可调范围0～150mm，允差±10% 4、 肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10% 5、 肩前臂支架调整范围0～280mm，允差±10% 6、 前臂可握手座调节范围0～280mm，允差±10% 7、 移动支架高度调节范围0～290mm，允差±10% 8、 被动训练力矩：20N·m，允差±10% 9、 额定载荷：50N ★10、 康复器关节活动角度调节范围：0°～125°，其中0°～123°时，级差3°，123°～125°时，级差2°，角度不大于50°时，允差±5°，角度大于50°时，允差±10% ★11、 康复器角速度：最小角速度为3.0°/s，最大角速度为4.4°/s，允差±20%，分8档调节，级差为0.2°/s 12、 康复器运动时间可在0～240min范围内调节，级差10min，允差±30s 13、 活动仪设有线控开关，安全可靠 14、 运动支臂左右可调换 15、 运动角度、速度、时间均数码控制 16、 LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 17、 设备功能：对患者上肢（肩、肘、腕）进行被动训练 |  | 1 |  |
| - 脑电仿生电刺激仪 |  |  |  |
| 技术参数： 1、结构形式：单通道 豪华柜式一体机 2、显示界面：液晶屏 ★ 3、输出路数：1路变频磁治疗帽，1路小脑顶核电刺激，1路肢体电刺激 ★ 4、功能特点“四功合一”： （1） 交变电磁场治疗帽 （2） 变频振动按摩装置 （3） 仿生电刺激小脑顶核（乳突穴） （4） 仿真生物电刺激患肢（上、下肢）肌肉神经系统 ★ 5.磁疗部分与电疗部分既可同时使用，也可单独使用。 6、变频磁疗参数 （1）治疗强度:分为2档，弱档3～9mT，强档10～17mT。 （2）磁场频率:50Hz±2%。 ★（3）变频振动功能：强度四档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲幅度分别为：0V、10V、16V、27V；振频（Hz）1-10;振幅（V）0-27；频率四档可调，分别为关、弱、中、强；四档对应的频率分别为0 Hz 、2 Hz、 5 Hz、10 Hz； （4）定时功能：可在0-30min范围内任意设定时间。 （5）适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经衰弱（可用于改善睡眠质量、消除脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗。 （6）多达5-7个电磁发生器，对颅脑形成立方体式重复性电磁刺激和变频头部振动按摩，具有变频电磁刺激和按摩双重治疗功能。 （7）专用治疗帽分为成人款和儿童款两种，适合不同头围患者，治疗定位准确。 7、主极电疗参数 （1）输出开路时最大电压峰值不大于200Vp-p。 （2）主极：基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz。 （3）输出频率为无序波，主极输出幅度可调。 8、辅极电疗参数 （1）采用低频调制的中频电流，兼有低中频两种电流的特点。 ★（2）辅电极：辅极基本频率：4000Hz±15%。 ★（3）输出不同仿生电流形成10个针对性治疗处方，操作简便，不需对频率、 脉宽、 电压进行调节。 ★（4）采用三角波作为主要的调制脉冲波，1-6号处方对肢体进行模拟主动运动训练；7-10号处方采用多脉冲组合波在脉冲周期中加入刺激强度较大的短脉冲刺激。 （5）适用范围：通过治疗电流刺激小脑顶核或肢体神经，以起到改善脑部血液循环的作用，适用于以下疾病的辅助治疗：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍。 |  | 2 |  |
| 电脑骨创伤治疗仪 |  |  |  |
| 技术参数： 1.机型:单通道 豪华柜式一体机 2.电源电压： AC220V 50Hz 3.工作时间：1分钟～99分钟 4.输入功率：≤200VA 5.显示界面：液晶屏 6.输出路数：一路磁热疗；一路内生电流、一路高压静电。 ★7.同时具备以下三种治疗功能： （1）磁热疗法 （2）内生电流电刺激疗法（3）高压静电场疗法 8.各种治疗功能既可单独使用亦可同时使用可对患者实施组合疗法。 9.磁热疗法 (1)脉冲磁输出磁场强度分8档可调，磁场频率分8档可调 10.★磁热疗法四种治疗输出模式： (1)磁耦合盘的两片耦合盘上产生的磁场具有顺磁和聚焦两种 (2)磁场输出方式具有调频和调幅两种 ★（3）磁热功能：磁耦合盘具有热疗功能，可选择关闭或开启37℃-42℃ 11.内生电流电刺激疗法，电刺激输出参数： (1)治疗模式：8种 (2)输出电流：最大输出电流≤100mA (3)输出频率： 定组输出频率4000Hz,动组输出频率4000 Hz -4150 Hz 自动模式下动态差频自动变化范围0-150 Hz，变化周期0-60 S 自动模式下固定差频手动调节范围0-150 Hz，分16档可调，步距增量10 Hz (4）开路输出电压：≤500V 12.高压静电场疗法 直流电压：Ⅰ档1000V; Ⅱ档2000V; Ⅲ档3000V |  | 1 |  |
| 熏蒸机（中药熏蒸仪） |  |  |  |
| 技术参数： ★1.结构形式：双缸双喷头 2.环境温度：5℃～40℃ 3.相对湿度：10%～80% 4.大气压力：700hPa～1060hPa 5.电源：AC220V±10%，频率：50Hz±1Hz ★ 6.预热及治疗功率1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大。 7.预热设定温度为50℃～90℃，可调，允差±20%，步长1℃。 8.药液从常温加热到95℃时间≤15min。 9.当加热到气压0.035MPa～0.08MPa时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定。 10. 治疗时间1～35min可调，步长1min。准确度为±5%。 11. 当药液温度达到95℃±3℃时，蒸汽能从喷头喷出。 ★ 12.双缸双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗。 ★ 13.在非治疗及预热状态可进行排液操作。 14. 当容器内药液低于200mL声音提示并停止治疗。 ★ 15.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。 16.当熏蒸仪药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀动作。 |  | 2 |  |
| 超声波治疗仪（进口） |  |  |  |
| 技术参数： - 超声工作频率：5cm2: 1.0MHz/3.2MHz - ★治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头 - 连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换 - 接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态 - 输出模式：持续型、脉冲型 - 时间性峰值/平均强度比：10:1，5:1，2:1 - 占空比：持续型 占空比为100%，脉冲型占空比为10%、20%、50% - 脉冲频率：100Hz - 脉冲宽度：1、2、5ms - 最大有效声强：≥2.2W/cm ² - ★波束不均匀性系数：5cm2: ≤2.1（1.0MHz）/≤2.6（3.2MHz） 可提供探头检测报告 - 治疗时间：0-30分钟，可调 - 重量：≤1.7Kg - 输入功率：100～240Vac；50/60Hz，最大1.0A |  | 2 |  |

### 三、投标要求

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，接口应符合国家或行业主管部门的标准。

3、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4、对于招标文件中的重要技术条款，供应商应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料作为投标文件的一部分，以证明供应商真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。

上述客观证据材料包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料打印件或复印件（并提供网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，供应商也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料打印件或复印件所描述的技术参数和性能劣于投标文件技术参数和性能描述的，应由产品制造商出具关于该投标产品技术参数和性能的确认函，否则，视投标文件未实质性响应招标文件。

供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

### 四、其他要求

（一）供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明文件。

（二）供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

（三）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

（四）投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等费用。

（五）供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

（六）采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对投标文件作出修改，如单价、交货期、售后服务等。

（七）合同签订：合同由采购人与中标人签订。

（八）交货要求：

1、合同履行期限（交付使用时间）：见供应商须知前附表。超出招标文件规定交付使用时间的投标将不被接受。

2、交货地点：见供应商须知前附表。

3、供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

4、提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

（九）包装和发运

1、货物的包装和发运须符合货物特性要求；

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

（十）培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

（十一）售后服务要求

1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、货物实力等。

2、提供 1 年质保，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

- （2）现场响应，凡设备或系统出现故障，工作日 6 小时内到达现场，12 小时内解决问题， 如不能解决问题应在 24 小时内提供备用产品；

- （3）产品投入运行后，质保期内每 6 个月按用户要求免费上门对相关设备巡检，保养维护一次；

- （4）所有产品自验收合格之日起，正常使用一个月内凡出现自身的故障，必须包换不低于同品牌同配置的新设备；

- （5）假如某产品、部件、线路在保修期内失灵并且必须更换，供方必须提供不低于原产品、部件配置的产品，并相应地延长该设备、部件的保修期，更换主要部件的质保期仍按照原产品的质保期限执行。

- （6）中标人应当定期对所供货物系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证货物的正常运行。

- （7）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- （2）应以优惠价格继续提供售后服务。

- 5、备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

（十二）履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

# 第六章	投标文件格式及附件

投标文件封面：

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：                              （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

________年______月_____日

## 附件 1

投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）（包）项目的公开招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交下述正本文件一份：

- 1.开标一览表

- 2.主要货物分项报价表

- 3.技术规格和商务条款偏差表

- 4.按照招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其他有关文件

- 5.资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1.我方投标总价为大写 	小写￥ 	。

- 2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 3.投标人已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4.本投标有效期为自开标日起 	天。

- 5.根据投标人须知的规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。

- 6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.1

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 合同履行期限（交货期） |  |
| 质保期（质量保证期） |  |
| 质量 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他说明 |  |

说明：

1、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撒回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

2、本表为唱标用，加盖公章并签字有效。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.2

主要货物分项报价一览表

项目名称：

项目编号： 		单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、采购货物报价指目的地交货价，含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.3

技术规格和商务条款偏差表

项目名称： 项目编号：

| 序号 | 货物名称或条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 货物或配置名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物或配置名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款号 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 商务条款号 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

偏差表内容与投标文件中相关的证明材料不符的，投标文件将被采购人拒绝。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.4

质保期内备品备件、专用工具一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表内备品备件及专用工具在货物质保期内免费提供。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.5

质保期外备品备件、专用工具报价表

项目名称：

项目编号： 		单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 2

- 附件 2.1

法定代表人身份证明（投标人代表为法人代表时须提供此项）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 月 日经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：                          （企业电子签章）

年  月 日

附：法定代表人身份证明复印件（正反两面）

## 附件 2.2

法定代表人授权书（投标人代表为委托代理人时须提供此项）

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、修改 	（项目名称）	的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明复印件（正反两面）

投标人： 	（企业电子签章）

法定代表人： 	（签字或盖章） 身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章） 身份证号码：

年 月 日

注：委托期限不得少于投标有效期。

附件 3	资格审查材料: 具体要求见投标人须知前附表

- 附件 4

中小微企业声明函（非中小微企业可不附此表）

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》（财库[2022]19号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

（ 标 的 名 称 ） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（ 标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责   人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：      日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

依据财库[2022]19号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造的，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。

## 附件 5

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不附此表）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服 务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）： 日期：

## 附件 6

售后服务方案及承诺（格式自拟）

- 附件 7

投标人认为需要提交的其他证明材料