2.5经颅直流电刺激仪（包2）

*1.适应症：适应症须适用于辅助治疗或改善失眠、焦虑症状、认知障碍、情绪障碍（提供证明文件，包括注册证、原版说明书等）。

2.输出方式

*2.1 设备输出通道数：≥10通道；

*2.2 参数设定：每种治疗模式默认治疗参数和使用部位，也可根据 临床经验灵活设置刺激模式、刺激时间、刺激强度、治 疗次数等参数；

*2.3 刺激模式：≥2 种刺激模式

2.3.1 经颅直流电刺激模式

2.3.2 经皮迷走神经刺激模式 ≥2种

3.电流强度

3.1 输出电流：tDCS 模式 0~2mA (±10%) ，连续可调。

模式1：0~12mA ( ±10%) ，连续可调。

模式2：0~8mA ( ±10%) ，连续可调。

3.2 输出幅度：

3.2.1模式1：0~1V，最大值允差±30%，连续可调；

3.2.2 模式2：0~8V，最大值允差±30%，连续可调；

3.2.3模式3：0~8V，最大值允差±30%，连续可调

3.3 脉冲宽度：100μs-500μs，连续可调。

3.4 脉冲频率：5Hz-100Hz，连续可调。

4.工作时间：0-60min，误差 1min。

5.最大输出电压：37V，允差±10%

6.设备显示状态：

6.1 主机显示功能：实时显示每条通道运行状态，具有显示输出强度、 治疗次数、治疗时间和治疗时间倒计时、运行状态等功能；

6.2 临床使用功能：具有治疗方案设计、治疗记录、病例管理、打印 治疗报告等功能；

7.安全保护：治疗过程中，在不关闭电源的前提下可随时暂停或中 止治疗。

8.电流控制：刺激治疗过程中可实时调节电流输出强度，输出强度、大小可以调节。

9.电极片：应配备耳部电极、头部电极、颈部电极等。

10.无线设备：支持移动无线便携设备。

*11.其他：提供装配方案，根据环境配套座椅、电脑、显示屏等配套设施。

售后服务

1.设备使用三年内出现问题免费维修。

2.设备出现故障2小时内响应远程进行技术指导，如不能解决问题24小时至现场解决问题，48小时内不能恢复正常使用需提供原机备用机。

3.免费组织人员培训，直至能熟练操作。

4.定期组织专家进行技术指导。

5.每机配送备用导联线一套。

2.6生物反馈仪（团体无线20人）（包2）

*1、适用于神经精神疾病的生物反馈治疗（提供证明文件，包括注册证、原版说明书等）；

*2、设备需通过药品监督管理局检验，批准后发给独立医疗器械注册证，且设备无药品监督管理部门处理记录；

3、采用无线传输方式技术，可实现1个团体处理器对应20人信号采集器，对20人进行数据采集、分析、处理与交换；

4、无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率＜3%，以检验报告为准；

5、信号采集器：

5.1、与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，细胞毒性分级为0级、无细胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价，以检验报告为准；

5.2、实时采集脑电或者肌电等生理信号，AD采样位数≥14bit，AD采样率≥1000Hz（需提供证明材料）；

5.3、信号采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现不同状态颜色；具备耳畔提示音功能，一对一干预患者（需提供证明材料）；

6、信号匹配

6.1、选择团体：支持在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练；

6.2、信号采集器充电方式采用无线充电(需提供证明材料)；

7、治疗方案

7.1提供静息评估、应激评估和特定评估方案对用户心理状态和生理状态进行评估；

7.2提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行心理干预与治疗；

7.3脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案；

7.4团体训练：提供支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗；

8、团体版推车：具备储运、无线充电、人脸识别、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。（需提供证明材料）

*9、根据环境提供装配方案，配套座椅、电脑、显示屏等。

售后服务：

1.设备使用三年内出现问题免费维修。

2.设备出现故障2小时内响应远程进行技术指导，如不能解决问题24小时至现场解决问题，48小时内不能恢复正常使用需提供原机备用机。

3.免费组织人员培训，直至能熟练操作。

4.定期组织专家进行技术指导。

配送备用治疗头盔一套。