采购需求

| 序号 | 名称 | 招标参数及技术要求 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 术中神经功能测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| *1 | 设备名称及数量 | 术中神经功能测试系统一台 |  |  |  |  |  |
| *1.1 | 设备用途 | - 术中神经监测技术应用于各种神经外科手术中神经系统功能监测。 |  |  |  |  |  |
| *2 | 配置清单 | 品名 |  |  |  | 数量 |  |
| *2.1 | 配置1 | 术中专用计算机 |  |  |  | 1台 |  |
| *2.2 | 配置2 | 神经功能测试系统 |  |  |  | 1套 |  |
| *2.3 | 配置3 | ≥32通道一体式放大器 |  |  |  | 1套 |  |
| *2.4 | 配置4 | 微型电极接线盒 |  |  |  | 4个 |  |
| *2.5 | 配置5 | 刺激盒 |  |  |  | 2个 |  |
| *2.6 | 配置6 | 术中用耳塞 |  |  |  | 1个 |  |
| *2.7 | 配置7 | LED 护目镜 |  |  |  | 1个 |  |
| *2.8 | 配置8 | ESU 检测探头 |  |  |  | 1个 |  |
| *2.9 | 配置9 | 中继线 |  |  |  | 1个 |  |
| *2.10 | 配置10 | 术中专用台车 |  |  |  | 1台 |  |
| *2.11 | 配置11 | 术中监测系统分析软件 |  |  |  | 1套 |  |
| *2.12 | 配置12 | 一次性皮层针记录电极 |  |  |  | 10根 |  |
| *2.13 | 配置13 | 一次性贴片电极 |  |  |  | 10对 |  |
| 3 | 主要参数与性能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - 参数1 | 功能要求：利用电、声及光刺激装置，用于术中对诱发电位、肌电、脑电进行长程测试，用于成人、小儿（含婴儿）的临床检查 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.2 | - ▲参数2 | 硬件性能：通道数：≥32通道 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.3 | - 参数3 | 输入阻抗：≥1000MΩ(共模) |  |  |  |  | 具备 |
| 3.4 | - 参数4 | 噪声：输入端短路：1Hz～3kHz时，≤0.65μVrms |  |  |  |  | 具备 |
| 3.5 | - 参数5 | 共模抑制比：≥105dB（平衡模式）≥110 dB（隔离模式） |  |  |  |  | 具备 |
| 3.6 | - 参数6 | AC滤波器：50Hz或60Hz |  |  |  |  | 具备 |
| 3.7 | - 参数7 | 灵敏度： （1）EEG波形:5,7,10,15,20,30,50,70,100,150,200,300,500,750,1000,1500, 2000, 3000, 5000, 10000 µV/div；±5% （2）EP/Free-run波形:0.05，0.1,0.2,0.5，1,2，5,10,20,50,100,200,500 µV/div,1,2,5,10,20,50mV/格；±5% |  |  |  |  | 具备 |
| 3.8 | - 参数8 | 低频滤波器： （1）EP波形/Free-run波形: 0.08, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50,100,200,500 Hz, 1, 2, 3 kHz；衰减量误差优于±20% （2）EEG 波形: 0.08、0.16、0.27、0.53、1.6、5.3、53、159 Hz；衰减量误差±20%。 （3）时间常数: 0.001, 0.003, 0.03, 0.1, 0.3, 0.6, 1,2s |  |  |  |  | 具备 |
| 3.9 | - 参数9 | 高频滤波器： （1）EP波形/Free-run波形: 10、20、50、100、200、500 Hz、1、1.5、2、3 kHz；衰减量误差±20%或关闭 （2）EEG 波形:15、30、35、60、70、120、300Hz；衰减量误差±20% |  |  |  |  | 具备 |
| 3.10 | - ▲参数10 | 电刺激器： （1）刺激强度： 高输出（恒定电流）：0-100mA（负载1kΩ），±5% 高输出（恒定电压）：0-300V（负载10kΩ），±5% 低输出（恒定电压）：0-100V（负载10kΩ），±5% （2）输出极性：正极，负极 （3）输出相位：单相，双相，交替 （4）安全限制：≤ 50mJ/脉冲（负荷1KΩ） |  |  |  |  | 具备 |
| 3.11 | - ▲参数11 | 听觉刺激器： （1）刺激波形：短音，短纯音 （2）刺激相位（极性）：凝聚（正），稀疏（负），交替 （3）刺激强度：0-135dB SPL （4）对侧白噪声掩蔽(0、-10、-20、-30、-40、-50)dB或关闭，误差优于±5dB短纯音频率：50HZ-125HZ、150HZ-450HZ、500HZ-2.9KHZ、3KHZ-10KHZ.误差优于±5% |  |  |  |  | 具备 |
| 3.12 | - 参数12 | 视觉刺激器： （1）刺激模式：图形翻转，LED灯光，外部视觉刺激 （2）图形翻转：全场，左半，右半，上半，下半，左上，左下，右上和右下 （3）水平区分数：4、8、16、32、64、128 （4）刺激持续时间1ms-50ms(1ms步长) |  |  |  |  | 具备 |
| 3.13 | - 参数13 | 标准至少配备采集接线盒4个，有16个输入端口和一个接地端口，配备20米接线盒连接线方便手术室复杂监测环境。每个接线盒支持热插拔。 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.14 | - 参数14 | 高性能独特刺激器，至少配备两个刺激盒，可随时设定恒流或恒压，每个刺激盒包括8对高电量和2对低电量输出。低电量输出可单相、双相脉冲刺激。 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.15 | - 参数15 | 软件性能：多模态监测：包含SEP、MEP、SCEP、EMG、ABR、EOG、VEP、CSA/DSA等功能 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.16 | - 参数16 | 多模式术中监护： （1）刺激面板：在一个面板上显示所有指定的刺激设置，可垂直或水平显示 （2）EP波形窗口：EP波形显示窗可设置显示五以上波形，方便波形对比 （3)自由波形窗口：显示及控制实时原始EMG波形 （4）瀑布式波形窗口：诱发电位仪波形趋势，显示手术过程中波形，可清晰显示潜伏期及振幅变化 （5）事件窗口：显示CSA或DSA脑电图波形趋势图 （6）同步视频：显示实时捕获图像，如从显微镜的图像 （7）计时窗口：显示计时窗口，用于测量剪辑时间等。 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.17 | - 参数17 | 自动监测模式：诱发电位仪波形测量采用自动顺序模式，至少有六个序列，每个序列包含四个诱发电位测量值，按顺序或按优先级自动测量不同的诱发电位仪波形 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.18 | - 参数18 | 灵活高能刺激单元：高性能刺激单元一体化设计，包括恒流和恒压刺激 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.19 | - 参数19 | ESU探测探头：此探头可检测到ESU激活，并使扬声器静音以减少噪声，单极或双极均可使用两个ESU探头 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.20 | - 参数20 | TOF监测：系统进行连续四次刺激，自动停止并可显示第一次波形和第四次波形的幅度差别 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.21 | - 参数21 | 高级多模式自动刺激：可设置多种脉宽和相位，用于研究 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.22 | - 参数22 | 实时回放功能：刺激过程中，可删除最近的12、5、10、25、50、100个波形，清除波形干扰 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.23 | - 参数23 | 具备自动标记，音量报警功能，脑功能定位功能，椎弓根监测功能，TOF肌松监测功能实时回放功能等。 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.24 | - 参数24 | 具备术中全导联脑电监测功能，用于癫痫手术术中监测。 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.25 | - 参数25 | 具备远程监测功能，具备远程控制软件，完全远程控制显示监测设备所有有数据的操作。使用事件窗口或独立窗口远程互动。 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.26 | - 参数26 | 诱发电位界面： 1、支持16个区域32个诱发 2、潜伏期及波幅实时测量 3、同步显示基线、当前波、前一个诱发波形。 4、显示导联、时间、平均/拒绝数、刺激强度等。 5、具备视频图像和显微镜无缝对接 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.27 | - 参数27 | EEG界面：1、具备≥32通道全导联脑电功能，用于癫痫手术的术中监测。 2、连续或分段储存，每段可单独校准， 3、支持同步刺激，可单独设计开关通道。 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.28 | - 参数28 | 自由肌电界面：支持≥32通道肌电监测，可随时设定开关通道，支持同步刺激。 |  |  |  |  | 具备 |
| 二 | 多普勒血流探测仪 |  |  |  |  |  |  |
| *1 | 设备名称及数量 | 多普勒血流探测仪1套 |  |  |  |  | 具备 |
| *1.1 | 设备用途 | 定量测定深部脑脊髓手术中血流速度、血流量 |  |  |  |  | 具备 |
| *1.2 | 治疗对象 | 颅底手术患者 |  |  |  |  | 具备 |
| *2 | 配置清单 | 品名 |  | 具备 |  |  |  |
| *2.1 | 配置1 | 多普勒主机 |  | 具备 |  |  |  |
| *2.2 | 配置2 | 电源适配器 |  | 具备 |  |  |  |
| *2.3 | 配置3 | 探头 |  | 具备 |  |  |  |
| *2.4 | 配置4 | 放大器 |  | 具备 |  |  |  |
| *2.5 | 配置5 | 消毒盒 |  | 具备 |  |  |  |
| 3 | 主要参数与性能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 参数1 | 液晶屏 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.2 | 参数2 | 主机内置存储多组检测数据 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.3 | 参数3 | 判断正向、逆向血流状况 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.4 | 参数4 | 分别对动·静脉的血管状况进行检查 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.5 | 数5 | 探头冻结键具备冻结数据及打印检测数据 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.6 | 参数6 | 术中探头可重复低温等离子消毒使用 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.7 | ▲参数7 | 多种工作频率探头可供选择（10MHz、20MHz等） |  |  |  |  | 具备 |
| 3.8 | 参数8 | 实时显示波形模式与数据模式 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.9 | 参数9 | 具有内置打印机打印血流图及血流数据 |  |  |  |  | 具备 |
| 3.10 | ▲参数10 | 检测参数： S：收缩期血流速率（cm/s） MN：平均血流速率（cm/s） D：舒张末期血流速率（cm/s） RP：阻抗系数 RP＝（S-D）/S PI：脉动指数 PI SD：S/D比，SD＝S/D HR：心率 |  |  |  |  | 具备 |
| 三 | 术中神经测试系统相关耗材和易损件要求 |  |  |  |  |  |  |
| 用途 | 适用于神经外科手术中进行神经电生理监测，确保手术安全，用于连接人体与电生理监测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格 |  | 产品功能要求 |  |  |
| - *1 | 一次性针电极 |  | 有线型式.单线螺旋状 |  | 1.配合术中监测设备使用，是术中监测过程中常规电极； 2.针体表面应光滑，针头的表面粗糙度Ra值应≤0.6um； 3.针电极的针头硬度应≥460HV。 |  |  |
| - *2 | 一次性针电极 |  | 有线型式.单线针状 |  |  |  |  |
| - *3 | 一次性针电极 |  | 有线型式.双绞线螺旋状 |  |  |  |  |
| - *4 | 一次性针电极 |  | 有线型式.双绞线针状 |  |  |  |  |
| - *5 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 |  | / |  | 1.用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体； 2.连接牢固性：连接导线不应从导电贴片上脱落。 3.导电性能：表面电阻值应≤4MΩ。 |  |  |
| - *6 | 一次性神经探头 |  | / |  | 与肌电系统配合，用于收集、传输人体生物电信号 |  |  |
| 四 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| *4.1 | 故障响应时间 |  | 经销商（生产厂家）提供仪器报修电话服务；在接到正式通知后 2小时内响应，24小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过48小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有经销商或者生产厂家承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。 |  |  |  |  |
| *4.2 | 维修支持 |  | 公司技术人员对所售仪器免费定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于2次上门保养服务。保证保修期内开机率不低于95%。 |  |  |  |  |
| *4.3 | 耗材或零配件 |  | 提供耗材或主要零配件目录(含报价) |  |  |  |  |
| *4.4 | 维修资料 |  | 提供详细操作手册/使用说明书，维修保养手册及用户维修联络卡，安装手册等 |  |  |  |  |
| *4.5 | 预防性维修/定期维护保养 |  | 保修期内提供每六个月维护保养服务 |  |  |  |  |
| *4.6 | 升级 |  | 终身免费软件升级 |  |  |  |  |
| *4.7 | 使用培训 |  | 经销商（生产厂家）负责对我院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到我方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。 |  |  |  |  |
| *4.8 | 产品生产年限 |  | 产品为一年内生产的产品（以交货期时间为准） |  |  |  |  |