- 一、采购要求：

1、购置宫腹腔镜系统（3D4K荧光）1套：不接受进口产品；3D 4K荧光宫腹腔镜系统1套 接受进口产品。

- 二、技术要求：

- 一、宫腹腔镜系统（3D4K荧光）技术参数

- 1、摄像主机1台

- 1.1具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800万。

- 1.2支持≥8种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏-四分屏、绿色荧光-四分屏、黑白荧光-四分屏、彩色荧光-四分屏等。不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。

- ※1.3 具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

- ※1.4 主机支持3D功能，连接3D电子内窥镜可直接实现3D观察。

- 1.5采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.5英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

- 1.6具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选。其中最大录像码率≥120Mbps。

- ※1.7 智能识别镜种，自动调整画幅致合适大小且居中，无需手动反复调节，确保不同术式均可呈现最佳显示效果。主机具有外部视频输入接口≥1个，至少包括HDMI或DVI其中一种，可实现同屏实时显示和录制两个不同画面，无需术后反复剪辑对齐录制时间线。可在通过主机输入端口实现双镜联合，包含宫腹联合、胃肠镜和腹腔镜联合、三维重建和胸腹腔镜联合、超声和腔镜联合等。

- 2、摄像头1个

- 2.1荧光摄像头（不含电缆）重量≤240g，线缆长度≥400cm。

- ※2.2 具有自动对焦功能，可通过摄像头按键实现一键对焦。

- 3、冷光源1台

- 3.1设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。

- 3.2 LED灯泡工作寿命≥60000小时。

- 3.3具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度。

- 4、气腹机1台

- 4.1流速大≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，满足精确调节和高流速供气的需求。

- 4.2具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥9L/min。

- 4.3气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃。

- 4.4 与摄像主机为同一品牌。

- 5、腹腔镜3根

- 5.1 与摄像主机为同一品牌。

- 5.2直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

- 5.3可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥400次。

- 6、4K3D电子腹腔镜1根

- 6.1 3D电子镜防电击程度分类：防除颤CF级别I类。

- ※6.2 采用双路4KCMOS,支持3840*2160和4096*2160像素超高清图像显示。

- ※6.3 自动旋转回正功能，同时3D立体感可调。

- 6.4 与摄像主机为同一品牌。

- 7、监视器1台

- 4K医用监视器，尺寸≥32英寸。

- 8、能量平台1台

- ※8.1 至少可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。

- 8.2具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，保证切割不同组织始终流畅。

- 8.3 与摄像主机为同一品牌。

- 9、台车1台

- 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备。

- 10、双极等离子电切镜1套

- 10.1宫腔电切镜一套，包含宫腔电切镜、外鞘、内鞘、工作手件和等离子电切线。

- 10.2与摄像主机为同一品牌

- 11、图文工作站1套

- 12、宫腔检查镜及附件1套

- 13、膨宫机1台

- 13.1压力设置范围：不窄于0-200mmHg，调节步长：1、2、5、10mmHg可调节。

- ※13.2 ≥7英寸触摸屏设计，触控流畅，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。

- 13.3具有快速排气+自动校准二合一功能，可自动校准人机高度差和镜鞘规格差，更高效精确地控制宫内压。

- 13.4 与摄像主机同一品牌。

- 二、3D 4K荧光宫腹腔镜系统技术参数

- （一）技术要求

- 1、系统具备3D、4K、NIR荧光三合一一体功能。

- 2、技术要求中1-8项为与摄像主机同一品牌。

- （二）技术参数

1、摄像主机系统1套

- 1.1可处理 3D 和2D 画面信号，输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描。

- 1.2集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080p全高清录像及3840x2160p超高清图片。

- 1.3可同时处理可见光波段及近红外波段。

- 1.4主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

- 1.5具备单平台宫腹腔双镜联合功能，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

- 1.6具备影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度。

- 1.7可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

- 1.8术野画面至少5级亮度可调。至少2种纤维镜图像优化功能。

- 1.9通过脚踏或摄像头做荧光和白光模式的切换。

- 1.10术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

- 1.11通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

- 1.12主机具有≥4个USB 接口。

- 1.13输出端口：DP数字端口≥2个，12G/3G-SDI 数字端口≥1个，DVI-D 数字端口≥1个。

- 1.14电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备 。

2、3D 4K NIR荧光电子镜1套

- ※2.1 3D 4K NIR荧光一体电子镜。

- 2.2采集像素：电子镜像素≥3840x2160，双路4K采集，逐行扫描。

- 2.3电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌。

- 2.4 3D/2D旋转模式，可360°旋转，具备180°自动翻转功能，支持自动水平校准。

- 2.5荧光显影模式≥3种：重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等。

- 2.6术野画面至少5级电子放大功能。

- 2.7具有防雾功能，有效防止镜面起雾。

- 2.8重量≤420g，可进行单手控制，方便术中操作。

- 2.9免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。

- 2.10可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

- 2.11摄像头≥3个按键，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡等。

- 2.12 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

3、超高清4K摄像头1个

- 3.1采集像素：摄像头像素≥3840x2160，逐行扫描，图像格式16:9。

- 3.2重量≤260g，握持轻便。

- 3.3全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

- 3.4可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

- 3.5摄像头≥3个按键，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡等。

- 3.6术野画面放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能。

- 3.7电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

4、4K柱状晶体镜2根

- 4.1采用柱状晶体镜技术。

- 4.2视向角30°，直径≤10mm，长度31cm和加长版42cm各一根，集成光纤传输。

- 4.3可高温高压消毒。

5、医用冷光源1套

- 5.1具有NIR/ICG荧光显影技术。

- 5.2色温≥5700K，灯泡寿命≥30000小时。

- 5.3触摸屏设计，具备集中控制功能。

- 5.4持续输出恒定的光强度。

- 5.5安全等级：CF级，可直接用于心脏手术。

- 5.6含单踏板脚踏。

- 6、纤维导光束2根

直径≥4.8mm，长度≥300cm，可高温高压消毒。

7、全自动气腹机1套

- 7.1最大气流量：≥40升/分。

- 7.2压力范围：1-30mmHg连续可调。

- 7.3具有腹内压设定及实际腹内压显示。

- 7.4可流量设定及流量选择，有过压及堵塞报警功能。

- 7.5具有气瓶接头高压气管,中央供气接头，内置减压阀。

8、监视器1台

- 8.1≥32寸3D、4K医用液晶监视器。

- 8.2抗电刀干扰，分辨率≥3840×2160P。

9、能量平台1台

- 9.1功率≧300W，电源电压100V-240V。

- 9.2 ≧4种电切模式，单极自动电切，无血电切，双极电切。

- 9.3 ≧4种电凝模式，支持双极电凝，喷射电凝，强力电凝模式。

- 10、膨宫机1台

- 10.1膨宫压力0-300mmHg，膨宫流量0-500mmHg。

- 10.2 自动识别使用模式，设定值和实际值并排显示，保证安全监测。

- 10.3 吸引压力调节0-（-0.8），可通过触摸按键精准预设吸引和冲洗参考值。

- 11、双极等离子系统1套

- 11.1 设备应同时具备切割、凝血功能。

- 11.2 具有功率、时间同步显示功能。

- 11.3工作温度：机器工作时，作用在组织上的温度为40-70°C。

- 11.4 输出模式：等离子切割≥10档可调；凝血≥10档可调，并能实时显示。

- 11.5 最大切割输出功率350W，最大凝血功率120W。

- 11.6治疗主机具有自动识别手柄、脚踏开关的连接状态。并能根据主机适配不同刀头自动设置默认档位大小。

- 11.7能通过脚踏开关启动、切换切割和凝血模式，脚踏防水等级IPX8。

- 12、双极电切镜1套

- 12.1 12°电切镜，超广角，直径≤2.9mm,可高温高压消毒。

- 12.2 电切镜鞘：斜口，陶瓷绝缘，≤22Fr，360°便携锁扣。

- 12.3双极工作手件：被动式，配套电切镜及镜鞘使用。

- 12.4 鞘芯：≤ 22Fr，配合电切镜鞘使用。

- 12.5电切环：环状、针状、球状。

- 13、医用影像记录仪1台

- 支持4K图像和视频信号采集。

14、专用台车1个

- 立体分层、稳固耐用，台车配电源接口，具备监视器悬挂等装置。

- 三、售后服务及其他：

1、设备自验收合格之日起，原厂质保期≥4年。

2、经销商（生产厂家）提供仪器报修电话服务；在接到正式通知后 2小时内响应， 24 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过48 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有经销商或者生产厂家承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、公司技术人员对所售仪器无偿定期巡防，无偿进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于2次上门保养服务。

4、保证保修期内开机率不低于95%。

5、经销商（生产厂家）负责对我院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到我方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。

6、经销商（生产厂家）投标设备的耗材是河南省医用耗材中标产品。

7、列出本次投标项目的配置清单。

8、列出投标设备运行所需耗材及易损件价格。

9、列出投标设备原产地（国家）。

10、产品为一年内生产的产品（以交货期时间为准）。

11、交货期≤60天。

- 四、安装、调试、试运行

4.1在医疗设备安装前，必需做好环境的设计和准备工作。医疗设备的安装使用环境要求，包括供电、温度、湿度、空气净度和磁场、电场和电磁波的干扰，以及机房尺寸、屏蔽情况 、缆线辅设等。

4.2中标供应商至少派1名商务人员和1名原厂工程师负责安装调试。

4.3测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由中标供应商负责。

4.4调试须按照说明书的要求进行，应对医疗设备的各项技术功能逐一调试。

4.5当医疗设备主要指标（软硬件齐全、技术功能实现、产品稳定性）达到招标文件要求，试运行通过；如果上述条件不满足，需重新进行试运行。

4.6安装、调试并通过试运行所需时间。

五、投标设备运行所需专用耗材及易损件要求

一、宫腹腔镜系统（3D4K荧光）配套耗材技术参数

一次性使用电切环参数:

1、形状：环形，针形，球形等。

2、应用范围：适用于阴道、宫腔内的凝固、切割和等离子汽化操作，与内窥镜和高频电刀配套使用。

二、3D 4K荧光宫腹腔镜系统配套耗材技术参数

1、电切环,切割丝直径≤0.35mm，工作长度≤288mm。

2、切割电极，针状，工作长度≤288mm。

3、电凝电极，球形头，尺寸≤7mm。