包5

	眼科AB型超声诊断仪

	一
	总体要求
	　

	1
	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书
	具备

	★3
	提供所投产品医疗器械注册证
	具备

	4
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接
	具备

	5
	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
	具备

	6
	满足安装场地要求
	具备

	7
	数量
	 1台

	二
	技术要求
	　

	1
	A超
	具备

	1.1
	探头频率：10MHz
	具备

	#1.2
	测量精度≤±0.04mm
	具备

	1.3
	测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度
	具备

	1.4
	测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 
	具备

	1.5
	存储：可存储不少于10次A超扫描结果
	具备

	1.6
	统计计算：平均值和标准差
	具备

	2
	B超
	具备

	2.1
	探头频率：10MHz静音探头
	具备

	2.2
	扫描方式：扇形扫描
	具备

	2.3
	放大功能：多级连续放大，实时放大
	具备

	2.4
	分辨力：轴向≤0.2mm  侧向≤0.4mm
	具备

	2.5
	B超几何位置精度：横向≤5%  纵向≤3%
	具备

	2.6
	测量类型：多组距离、角度测量、周长及面积 

电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出
	具备

	#2.7
	探测深度≥60mm
	具备

	2.8
	玻璃体和视网膜增强功能
	具备

	2.9
	探头增益：30dB-105dB
	具备

	2.10
	显示模式：B、B+B、B+A、A
	具备

	2.11
	适合多种操作系统自定义报告模板
	具备

	3
	使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	4
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	5
	提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	6
	提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）
	具备

	三
	售后服务
	

	★1
	整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录
	具备

	2
	中标后，提供厂家保修承诺
	具备

	3
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	4
	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备

	高倍手术显微镜

	一
	总体要求
	　

	1
	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书
	具备

	★3
	提供所投产品医疗器械注册证
	具备

	4
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接
	具备

	5
	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
	具备

	6
	满足安装场地要求
	具备

	7
	数量
	1台

	二
	技术要求
	　

	1
	具备主刀镜与助手镜
	具备

	2
	消色差，高分辨率、高对比度的图像
	具备

	3
	物镜：f=200mm
	具备

	4
	同轴光助手镜
	具备

	5
	主刀镜与助手镜同步变倍,同视野,同步对焦,无需单独调节
	具备

	6
	电动变焦、变倍
	具备

	7
	电动XY移动模块，范围≥40mmX40mm，可复位重设
	具备

	8
	光学头可倾斜
	具备

	9
	支架最小附件负荷≥3.5kg
	具备

	10
	电动对焦≥40mm
	具备

	11
	照明系统，免光纤照明，无光传导耗材
	具备

	12
	照明光源：LED光源，内置红光反射
	具备

	13
	多功能防水脚踏，可通过脚踏控制XY移动，变倍，变焦
	具备

	14
	使用年限≥8 年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	15
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	16
	提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	17
	提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）
	具备

	三
	售后服务
	

	★1
	整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录
	具备

	2
	中标后，提供厂家保修承诺
	具备

	3
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	4
	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内
	具备


