包2
	生物测量仪

	一
	总体要求
	　

	1
	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书
	具备

	★3
	提供所投产品医疗器械注册证
	具备

	4
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接
	具备

	5
	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
	具备

	6
	满足安装场地要求
	具备

	7
	数量
	1台

	二
	技术要求
	　

	1
	光源眼轴长测量光源波长≥830nm
	具备

	2
	测量生物参数
	具备

	2.1
	眼轴长度AL：14-40mm
	具备

	2.2
	角膜曲率半径K1/K；5-13mm
	具备

	2.3
	前房深度ACD；1.5-6.5mm
	具备

	2.4
	白-白角膜直径WTW；7-14mm
	具备

	2.5
	中央角膜厚度CCT；250 至1300 μm
	具备

	2.6
	瞳孔直径：1.5-10mm
	具备

	3
	测量原理
	具备

	3.1
	可视化测量呈现图像
	具备

	3.2
	固视确认功能
	具备

	3.3
	角膜曲率测量光学测量
	具备

	3.4
	测量方式非接触式
	具备

	3.5
	测量模式可自动/手动测量切换
	具备

	3.6
	左右眼识别方式自动识别
	具备

	3.8
	可测眼睛正常眼,硅油眼，无晶体眼和人工晶体眼,角膜屈光手术后眼，有晶体人工晶体眼
	具备

	4
	人工晶体计算
	具备

	4.1
	内置人工晶体计算公式≥5种，须包括Barrett计算公式
	具备

	4.2
	有晶体眼人工晶体植入度数计算
	具备

	4.3
	具备个性化光学人工晶体常数优化功能
	具备

	4.4
	具备A常数数据库
	具备

	5
	使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	6
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	7
	提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	8
	提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）
	具备

	三
	售后服务
	

	★1
	整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录
	具备

	2
	中标后，提供厂家保修承诺
	具备

	3
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	4
	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内
	具备


