包4技术参数

| 动态心电图仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 30台 |
| 二 | 技术要求（以下为单台设备技术及配置需求） |  |
| 1 | 用于24小时连续监测心电，辅助诊断心律失常、心肌缺血及评估起搏器功能 | 具备 |
| 2 | 外形精巧，体积小，设备重量≤80g,便于受检者长期佩戴 | 具备 |
| 3 | 存储方式及容量：SD卡存储，容量≥1G | 具备 |
| 4 | 采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息 | 具备 |
| 5 | 数据传输方式：同时支持SD卡拔插方式和USB直接数据读取方式 | 具备 |
| 6 | 防护等级≥IPX7 级 | 具备 |
| 7 | 频率响应范围≥0.05～60Hz | 具备 |
| 8 | 输入阻抗≥20MΩ | 具备 |
| 9 | 极化电压：±300mV | 具备 |
| 10 | 共模抑制比（CMRR）≥100dB | 具备 |
| 11 | 记录通道：12通道/3通道 ，根据导联线自适应，不需要手工调节 | 具备 |
| 12 | 采样率≥20000 Hz | 具备 |
| 13 | 软件同时兼容3/12导联记录盒 | 具备 |
| 14 | 具有Lorenz散点图逆向编辑条图功能，可以单独显示每个小时的Lorenz散点图，支持散点图和叠加图联合分析 | 具备 |
| 15 | 叠加反混淆分析功能 | 具备 |
| 15.1 | 模板聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形 | 具备 |
| 15.2 | 叠加子分析窗≥5个 | 具备 |
| 15.3 | 支持叠加图和直方图的联动分析和修改 | 具备 |
| 16 | ST段分析 | 具备 |
| 16.1 | 可对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势 | 具备 |
| 16.2 | 可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化 | 具备 |
| 16.3 | 可修改/添加ST事件 | 具备 |
| 17 | 心率变异分析：可从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图等方面进行分析 | 具备 |
| 18 | 具有专门的房扑、房颤分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险 | 具备 |
| 19 | 持续监测时间≥72小时 | 具备 |
| 20 | 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后可自动关闭电源 | 具备 |
| 21 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 22 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 23 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 24 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 体表标测心电图检测系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求（以下为单台设备技术及配置需求） |  |
| 1 | 设备可同步采集心电和心音信号，实现对心脏电活动和机械活动的全方位、立体化监测与分析 | 具备 |
| 2 | 输入导联：Wilson 体系(12 导联) | 具备 |
| 3 | 最大采样频率≥500Hz | 具备 |
| 4 | 心音幅频响应 | 具备 |
| 4.1 | 低频:在耦合腔输出100dB 声压级工控下，系统低频段40Hz在10档位上幅值不低于3格，20Hz、60Hz不低于40Hz幅值的70% | 具备 |
| 4.2 | 中频:在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统中频段100Hz在10档位上幅值不低于4格，120Hz不低于100Hz幅值的70% | 具备 |
| 4.3 | 高频:在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统高频段400Hz在20档位上幅值不低于4格，200Hz、300Hz、600Hz、800Hz不低于400Hz幅值的70% | 具备 |
| 5 | 具有抗除颤电击保护功能 | 具备 |
| 6 | 心音、心电增益控制：固定增益档位≥3种（如20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV），增益误差≤±5% | 具备 |
| 7 | 在心音记录与输出（显示/打印）时应提供清晰的增益控制状态标识，增益控制支持多档可调，调节档位≥4种（如10dB/cm、20dB/cm、40dB/cm、50dB/cm） | 具备 |
| 8 | 心音增益稳定性:设备开机1min以后，每分钟增益变化≤0.33%，每档固定增益的1h的总变化≤±3% | 具备 |
| 9 | 设备时间基准调节档位≥3种（如12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s） | 具备 |
| 9 | 时间基准准确度:时间基准准确度在 0.2s-2.0s 范围内允许的时间误差≤±5% | 具备 |
| 10 | 配置要求：至少包含主机1台，配套电极导管100人份 | 具备 |
| 11 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 12 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 体位血压测定系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于诊断体位性低血压，监测不同姿势的血压变化 | 具备 |
| 2 | 测量方式：示波法 | 具备 |
| 3 | 血压测量范围≥0～300mmHg（0～40kPa） | 具备 |
| #4 | 测量精度误差≤±3 mmHg | 具备 |
| 5 | 脉率测量范围≥30～240 bpm，误差≤±5% | 具备 |
| 6 | 分辨率：血压≤1mmHg，脉率≤1 bpm | 具备 |
| 7 | 血压测定重复性≤3.0mmHg | 具备 |
| 8 | 袖带压力测量最大误差≤±3mmHg | 具备 |
| 9 | 最大袖带压≤300mmHg | 具备 |
| 10 | 系统漏气率≤1 mmHg/s | 具备 |
| 11 | 血压测量：可自动或手动进行血压测量 | 具备 |
| 12 | 软件功能：可控制血压测定装置完成测量、具备血压趋势图显示功能 | 具备 |
| 13 | 数据传输：蓝牙或WIFI传输 | 具备 |
| 14 | 可生成并打印检测报告 | 具备 |
| 20 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 21 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 22 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 23 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |