听力计技术参数

技术指标

★国际知名品牌

通道：    两路独立通道

频率：  ★  气导125～≥10000Hz，骨导250～8000Hz

误差小于±1％

掩蔽：     纯音测试  窄带噪声或白噪声

言语测试  言语噪声或白噪声

测试声强范围：气导 –10－120dBHL

骨导 –10－70dBHL

输出信号：    气导耳机、骨导耳机、自由声场

输入信号：    纯音、言语测试

标准功能：    纯音测听提供连续音、脉冲音和啭音

步进可以选择1dB、2.5dB或5dB

特殊功能：  ★ SISI测试振幅可调制5、4、3、1、0.75、0.50、0.25dB

ABLB测试

Stebger测试

言语功能：内置言语词表

数据传输： 设备可连接计算机传输数据

最大功率：   60VA

储存功能：设备内可储存患者测试结果

计算机内可无限储存患者测试结果

打印功能：★打印A4中文报告便于长久保存患者测试结果

执行标准 ： 听力计制造标准：EN60645-1，EN60645-2

EN60645-4，and ANSI S3.6-1996

安全标准：    EN60601-1，1级B类EN60601-1-2，EN60601-1-4

标准配置:     TDH-39气导耳机.B-71骨导耳机.应答器.双色笔.听力图记录本.RS232数据接口.使用手册、电脑打印机

★售后服务：省内有常驻售后机构，机器不出省就能维修校准，提供上门维修，并且提供备用机，需提供售后地址，及厂家认证单位名称。

质保期：≥2年