	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1
	血液透析机
	1.具有联网功能，可以与血液透析系统对接。
*2.具有在线 Kt/v 监测功能。
*3.单泵透析机必须能使用通用透析耗材。
4.具有在线血压监测功能。
5.停机后运行时间≥20 分钟。
*6.有密闭式容量平衡腔系统或复式泵系统。
7.治疗模式：支持血液透析、单纯超滤。
8.需要可作碳酸氢盐常规透析。
*9.具备中文操作面板，中文操作菜单。
10.供水压进水压 1.5～6.0bar。
11.动脉压监测显示范围-300 mmHg～+300mmHg。
12.静脉压监测显示范围-100 mmHg～+450mmHg。
13.动脉血泵血流量范围40～600ml/min 可调。
14.空气监测器为超声监测，灵敏度高。
15.跨膜压监测显示测范围-100 mmHg～+400mmHg。
16.透析液流量范围 300-700ml/min。
17.透析液温度 35℃-39℃。
*18.具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。
	台
	10
	90000.00

	2
	血液滤过机
	1.具有联网功能，可以与血液透析系统对接。
*2.具有在线 Kt/v 监测功能。
3.双泵透析机尽量能使用通用透析耗材。
4.具有在线血压监测。
5.停机后运行时间≥20 分钟。
*6.有密闭式容量平衡腔系统或复式泵系统。
7.治疗模式：支持血液透析滤过、单纯超滤、缓慢透析。
8.可以做碳酸氢盐常规透析。
*9.中文操作面板，中文操作菜单。
10.供水压进水压 1.5～6.0bar。
11.动脉压监测显示范围-300 mmHg～+300mmHg。
12.静脉压监测显示范围-100 mmHg～+450mmHg。
13.动脉血泵血流量范围40～600ml/min 可调。
14.空气监测器为超声监测，灵敏度高。
15.跨膜压监测显示测范围-100 mmHg～+400mmHg。
16.透析液流量范围 300-700ml/min。
17.透析液温度 35℃-39℃。
*18.具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。 

19.支持高容量置换液滤过。
	台
	3
	210000.00


