[image: image1.jpg]Tl Hi X N RERRE HORBE
B REE BT W& W E 2

AR S A

o N
//g},{% €, \\
= ?ﬂ

% W A %&Iﬁmﬁfﬁ%u%@&n
REA: R TR e
H #: —O—f&E+A %W

v@\//

\'ﬂ;uvh?




目    录
第一章、招标公告
1
5第二章、招标文件前附表


16第三章、投标须知


25第四章、采购内容及要求


第五章、评标方法及标准（综合评分法）
45
50第六章、合同条款


53第七章、投标文件格式




第一章、招标公告
【平公资采20251008号】平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目-公开招标公告

项目概况
平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月06日08时40分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：
1、项目编号：平新采招标-2025-17 

2、项目名称：平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目 

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：22620000.00元

最高限价：22620000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算

（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采20251008-1
	平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目 
	22620000.00
	22620000.00


5、采购需求：

5.1采购内容：结合康复中心功能定位购置膝关节等速训练与测试系统、下肢等速测试与主被动训练器、上肢内收外展等速训练与测试系统，脊柱侧弯等康复医疗设备。具体详见招标文件。

5.2交付期：具备设备进场条件后60日历天内完成供货、安装、调试并交付使用；

5.3质量要求：符合国家、省、市现行的质量规范及要求，达到合格标准。

6、合同履行期限：60日历天 

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。投标人为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件，也可提供电子营业执照截图）。

3.2根据所投产品的医疗器械分类，投标人为产品制造商时，提供有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》（第一类医疗器械提供）、《医疗器械生产许可证》（第二、三类医疗器械提供）；投标人为产品代理商或经销商时，提供有效的涵盖投标产品经营范围的《第二类医疗器械经营备案凭证》（第二类医疗器械提供）、《医疗器械经营许可证》(第三类医疗器械提供)。所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表），且在有效期内。
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及完善售后服务体系（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.7供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人” 、“信用中国”的“重大违法税收失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面，不得有不良记录。

3.8单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动（提供声明函，格式自拟）。

3.9供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料引起的一切不良后果（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

三、获取招标文件：
1、时间：2025年10月16日至2025年11月05日，每天上午00：00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元


四、投标截止时间及地点：
1、时间：2025年11月06日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点：
1、时间：2025年11月06日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限：
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市新华区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：
1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

2、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

3、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向招标人、招标代理机构、监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4、监督单位：平顶山市新华区财政局

联系人：梁女士

统一社会信用代码：11410402005462474W

联系方式：0375-7666036 

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1、采购人信息

名  称：平顶山市新华区人民医院
地  址：平顶山市新华区光明路158号
联系人：王先生

联系方式：15837516771

2、采购代理机构信息（如有）

名  称：中诚汇智工程咨询有限公司
地  址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路金成东方国际10号18层1802号
联系人：黄先生
联系电话：15137419989 

3、项目联系方式

项目联系人：黄先生

联系方式：15137419989

第二章、招标文件前附表
	序号
	名
称
	内容

	1
	采购人
	名称：平顶山市新华区人民医院
地址：平顶山市新华区光明路158号
联系人：王先生

联系方式：15837516771

	2
	采购代理机构
	名  称：中诚汇智工程咨询有限公司
地  址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路金成东方国际10号18层1802号
联系人：黄先生
联系电话：15137419989

	3
	项目名称
	平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目 

	4
	资金来源及落实情况
	申请上级资金和新华区财政配套资金，已落实

	5
	采购内容
	结合康复中心功能定位购置膝关节等速训练与测试系统、下肢等速测试与主被动训练器、上肢内收外展等速训练与测试系统，脊柱侧弯等康复医疗设备。具体详见招标文件。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	■货物       □服务       □工程

	8
	合同履行期限
	60日历天

	9
	交付期及质保期
	交付期：具备设备进场条件后60日历天内完成供货、安装、调试并交付使用；

质保期：所有设备提供至少2年免费质保（关键部件如电机、传感器等延保至3年）。

	10
	交货地点
	采购人指定地点

	11
	质量要求
	符合国家、省、市现行的质量规范及要求，达到合格标准。

	12
	投标人资格要求
	详见招标公告“二、申请人资格要求”相应内容。

	13
	是否接受联合体投标
	■不接受          □接受

	14
	踏勘现场及答疑
	■不组织          □组织

	15
	投标预备会
	■不召开          □召开

	16
	技术偏离
	□不允许负偏差    ■允许

	17
	构成招标文件的

其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	18
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	按招标文件规定的投标文件截止前对招标文件内容中的问题在电子交易系统中提出。

	19
	投标截止时间
	2025年11月06日08时40分（北京时间）

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	20
	投标文件电子版
	电子投标文件成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）；
投标人提交的电子投标文件，必须是通过“文件制作系统”制作，并经过签章和加密后生成的电子响应文件。
为便于采购人存档，开标结束后投标人须提供2套胶装成册的纸质投标文件（系统中下载，显示签章及交易中心水印，黑白打印即可）提交至代理公司（可邮寄）。

	21
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	签字或盖章要求
	投标人在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子签章及法定代表人电子签章）。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	24
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；

开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	26
	开标程序
	（1）电子化投标文件采用双重加密方式。到达投标截止时间时，首先由中介服务机构在电子交易系统本项目不见面开标大厅确定开标后，再由投标人在规定的时间内使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。

（2）待所有投标人投标文件解密完成五分钟后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标并确定开标结束。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	28
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新组织招标。

	29
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：

联系人：黄先生  联系方式：15137419989
对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	30
	最高投标限价
	本项目预算金额为人民币22620000 .00元，即为本次投标的最高限价。各投标人的投标报价超出投标最高限价的按无效标处理。

	31
	招标代理服务费
	1.投标人中标后按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）及发改价格（2015）299号文规定向代理机构支付招标代理服务费用约168100.00元。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。

2.代理服务费的交纳方式

中标人在领取中标通知书时，按规定的标准一次性向代理机构缴纳代理服务费，可用转账、现金或商定的其他付款方式。

	32
	付款方式
	甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点安装、调试到位后，验收合格后，甲方一次性向乙方支付合同总额的70%。

	33
	履约验收
	（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

（3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。

	35
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

本文件严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时无下列情形：

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；

（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

二、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。预留份额的方式有四种，包括采购项目整体预留、设置专门采购包、采购人要求联合体参加或者供应商分包，并在供应商资格条件中作出规定。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2023年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

三、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。

四、持续实施涉企收费减免

对参与平顶山市政府采购项目的单位免收投标保证金、免除履约保证金，在政府采购货物和服务项目时不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金；实行电子化政府采购，要求不得以任何形式收取招标文件费用，

五、鼓励实行预付款保函
采购人可在政府采购合同履约前向中标成交供应商预付一部分合同资金，进一步缓解中标成交供应商运营压力和交易成本。预付款原则上不超过合同金额的30%，采购人向供应商支付预付款的，可要求供应商提交预付款保函。预付款比例、保函提交要求等要在采购文件和合同中约定。

六、提高政府采购首付款比例

政府采购合同约定首付款支付方式的，首付款比例原则上在合同金额的30%以上；对于中小企业，首付款支付比例原则在合同金额的50%以上，并在采购文件和合同中约定。

七、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。（“政府采购合同融资告知函”详见本采购文件附件）

八、在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。注：在编制采购文件时，若采购项目全为货物并专门面向中小企业采购，这里的中小企业指的是货物的制造企业而非投标企业。若大型企业投标，提供的中小企业声明函中全部货物由中小企业制造，大型企业也可投标。若中小企业投标，提供的中小企业声明函中的货物凡含有大型企业制造的，均不可参于投标。服务和工程项目，投标人提供的中小企业声明函指的是投标人自已为中小企业。

九、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

十、压减政府采购各环节时限，加快资金支付进度
按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知精神，落实四个“一日办”，内容是：（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同【合同签订时应按《平顶山市财政局关于在政府采购领域全面实施合同在线签订的通知》（平财购[2022]18号)执行；签订合同时必须按照采购文件确定的事项和投标文件的内容签订政府采购合同，不得进行实质性变更；合同内容必须要有具体的验收方案，验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项；政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任】;合同签订当日完成合同备案工作；（3）政府采购项目供应商履约完成后（在合同履行时采购人不得擅自变更、中止或者终止采购合同，否则应当依照合同约定对供应商受到的损失予以承担赔偿责任），采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收（采购人应按照合同签订时制定的方案认真进行验收，验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况），同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金（采购人不得以机构变更、人员更替、政策调整为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件；采购人应严格遵守国务院颁布的《保障中小企业款项支付条例》，超过合同约定支付期限的，应当按约定条款支付利息或滞纳金）。

十一、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

十二、四方信用评价

平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.采购人评价指标

评价主体:中标、成交供应商。

评价节点:合同履约完成后。

2.对中标、成交供应商评价指标

评价主体为:采购人。

评价节点:合同履约完成后。

3.评审专家评价指标

评价主体为:采购人、代理机构。

评价节点:项目评审结束后。

4.代理机构评价指标

评价主体为:采购人、评审专家、供应商。

评价节点:项目评审结束后。
十三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（详见本采购文件附件）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

	36
	落实绿色产品

（节能产品、环境标志产品）

优先采购政策。
	（1）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。

（2）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。

	37
	资格审查
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，本招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	38
	本项目所属行业
	本项目为货物项目，所属行业为 工业 。

中小企业划型标准（参考本招标文件附件4）：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。

	39
	矛盾文件解释办法
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评分办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	40
	1、文件格式部分中的提示性文字，可不照抄照搬。

2、本项目招标文件中要求加盖公章处，投标人在电子投标文件中均可加盖电子公章。
3、因本项目为平顶山市全流程电子化交易项目，招标公告和与本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑、变更等均以交易系统及财政部门指定媒体发布信息为准，交易系统及相关媒体发布的信息均视为书面通知，请各投标人密切关注，否则由此造成的一切后果，均由其自行承担。

	41
	全流程电子化交易注意事项
	全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（如有）

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

	42
	“不见面”开标注意事项
	“不见面”开标注意事项

1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后立即联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未按要求提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

注：另请结合《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/48949.jhtml），以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。

	43
	其他说明
	各供应商应在招标文件规定的投标文件截止时间之前在《河南省政府采购网》上完成注册信息。


说明：投标须知与本表中不一致时以本表描述为准。根据平顶山市公共资源交易中心电子化最新程序等原因与本表及本文件其它处描述不一致的，以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。

第三章、投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二章“招标文件前附表”(以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目，该采购项目为平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目。

2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人为平顶山市新华区人民医院，其地址、联系人、联系电话见招标文件前附表。

2.2“代理机构”系指接受采购人委托、代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他代理机构。本采购项目的代理机构为中诚汇智工程咨询有限公司 ，其地址、联系人、联系电话等见招标文件前附表。

2.3“投标人（供应商）”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、技术协助、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的资格条件要求；

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1投标人代表不是投标人法定代表人的，应附授权委托书，并附代理人身份证复印件。

6．联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

7.采购进口产品：否
二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章   招标公告

第二章   招标文件前附表

第三章   投标须知

第四章   采购内容及要求

第五章   评标方法及标准（综合评分法）

第六章   合同条款

第七章   投标文件格式（部分）

8.2本章第10款对招标文件所作的澄清与修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9．偏离


9.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，偏离分为正偏离（优于“招标要求”）、无偏离（满足和响应“招标要求”）、负偏离（低于“招标要求”）。偏离还分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在交易中心电子交易系统中提出，以便补齐。若对招标文件内容有疑问，应在交易中心电子交易系统中(采购人不接收纸质质疑）一次性提出。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在交易中心电子交易系统中以澄清形式予以公告，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

10.4投标人须及时在公告发布的媒体查看澄清或修改等内容，否则应自身承担一切不利的后果。

11.投标截止时间、延长投标截止时间和开标时间

11.1本项目投标截止时间详见招标文件前附表。

11.2代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易系统或财政部门指定媒体发布公告。

三、投标文件

12.投标语言

12.1投标人提交的投标文件及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.计量单位

13.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

14.投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）分项报价表；

（4）偏离表；

（5）承诺书；

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书；

（7）投标人资格证明文件；

（8）综合标部分；

（9）技术标部分；

（10）反商业贿赂承诺书；

（11）投标人诚信承诺书；

（12）投标及招标代理服务费承诺函；

（13）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

15.根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

16.投标报价

16.1投标人应按招标文件规定的采购要求、责任范围和合同条件，进行报价。

16.2本项目的投标报价必须应包括所有成本、运输费、税费、利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。

16.3投标人应按投标函及投标函附录内容和格式要求填写，对招标范围内的全部内容进行投标报价。

16.4投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.5投标人的投标报价不得超过项目采购预算。项目采购预算见招标文件前附表。
16.6投标文件中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以增加。

17.备选方案

17.1本采购项目不接受备选方案投标。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.样品

19.1不要求
20.投标保证金：不收取

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章规定的投标截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1电子投标文件要求见招标文件前附表。

四、投标文件的提交

23.投标文件的密封和标记

23.1本项目采用“不见面”开标，各投标人仅需在交易中心系统中上传电子投标文件，无须现场递交。

24.电子投标文件的提交

24.1电子投标文件应在本章规定的投标截止时间之前上传到招标文件前附表指定的地点。

24.2逾期上传的电子投标文件，采购人不予受理。


25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章规定的投标截止时间前，投标人可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

25.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件且未在规定的截止时间前再次上传电子投标文件的，视为自动放弃。

26.串通投标行为

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（七）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（八）不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（九）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（十）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（十一）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（十二）不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

五、开标和评标

27.开标

27.1采购人或采购代理机构在本章规定的投标截止时间(开标时间)和地点通过交易中心系统公开开标。

27.2本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/48949.jhtml）。

27.3开标时，投标人在线对电子投标文件进行CA解密；电子投标文件解密完成后，对所有已解密投标文件通过平顶山市公共资源交易系统展示报价信息；

27.4开标时，投标文件中投标函附录内容与投标文件中投标所含综合费用明细表内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）。

27.5投标人不足3家的，将不予开标。

28.评标委员会

28.1评标委员会由采购人依法组建并由其独立完成评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，财政部87号令第四十八条第二款规定情形除外。

28.3评标委员会的评标组长由全体成员推选产生，采购人代表不得担任组长。

28.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合财政部87号令规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

29.评标

29.1评标委员会按照第五章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

29.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过电子化交易系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
29.4投标人的澄清、说明或者补正必须以投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件通过电子化交易系统提交至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行，综合比较与评价。

29.6采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.7评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
29.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务标准或者不能诚信履约的，应当要求其在评标委员会给定的合理的时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.12 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部87号令第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

29.13投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.14 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

29.15评标委员会成员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.16评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合财政部87号令规定的；

（二）有财政部87号令第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

29.17当出现投标人质疑时，评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1 采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送至采购人。

30.2采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件将随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。
31.投标人质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在规定的时间内，向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。

31.3投标人提出质疑的，应当提交质疑函和必要的证明材料。

31.4在处理质疑过程中，必要时可以对质疑事项进行核实，质疑人和与质疑事项有关的当事人应当如实配合核实，并提供相关材料。
31.5质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉的，其质疑和投诉无效，并应承担相应的经济和法律责任。

七、合同签订

32.在规定的时间内，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

33. 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照本招标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，按有关规定执行。

35.政府采购项目的采购合同签订后，按照政府采购监督管理部门的有关要求进行备案。

36.履约担保

36.1中标人在收到采购人的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2中标人没有按照本章规定提交履约担保的，视为放弃中标。

37.政府采购合同履行中数量的变更

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

38.特殊情形规定

38.1投标截止后投标人不足3家、或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构调整后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

九、其他规定

39.其他规定

39.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

第四章、采购内容及要求
一、采购清单
	序号
	康复医疗设备名称
	单位
	数量

	1
	膝关节等速训练与测试系统
	套
	5

	2
	下肢等速测试与主被动训练器
	套
	5

	3
	上肢内收外展训练与测试系统
	套
	5

	4
	髋部内收外展训练与测试系统
	套
	5

	5
	胸背训练与测试系统
	套
	5

	6
	腰部综合训练与测试系统
	套
	5

	7
	腹背训练与测试系统
	套
	5

	8
	智能康复数据管理中心
	套
	1

	9
	认知康复训练与评估设备(成人)
	套
	2

	10
	认知康复训练与评估设备(儿童)
	套
	2

	11
	认知康复训练与评估设备(AD早筛)
	套
	2

	12
	脊柱定位周期减压牵引系统
	套
	1

	13
	中频治疗仪
	台
	2

	14
	眼动检测仪
	台
	3

	15
	肘关节康复训练器
	套
	10

	16
	腕关节康复训练器
	套
	10

	17
	踝关节康复训练器
	套
	10


本项目核心产品为：智能康复数据管理中心。
二、设备技术参数
1、膝关节等速训练与测试系统

1.膝关节被动牵伸：牵伸力度、角度、速度、保持时间可调。

1.1被动牵伸伸展屈曲角度范围不低于：5°～120°；
1.2牵伸速度自适应动态调节；
1.3极限角度牵伸时间可调范围不低于：0～60秒。
2.膝等速肌力测试：提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、单侧屈伸肌力比值、双侧对比差值等详细测评数据。

2.1测试角速度范围不小于：5°/s ～120°/s ；

2.2力矩峰值测量范围不低于：0Nm～400Nm，误差不大于±2%；

3.抗阻训练模式：提供伺服电动阻抗力，实现等长、等张训练。

4.助力模式：

4.1提供0～200Nm动态助力，自动匹配当前牵伸动力，实现柔性融合输出；
4.2助力响应延迟≤20ms，具备同步跟随补力机制，防止发力脱控；

5.其它功能指标要求

5.1系统可自动识别肌张力阈值，在训练过程中无须人工调整灵敏度参数；
5.2支持牵伸+助力向心肌力融合训练、牵伸+抗阻离心肌力融合训练等模式；
5.3最大抗阻离心力矩不小于400Nm，模拟真实离心负重；

5.4支持伸肌/曲肌单向等速训练模式，支持双向抗阻和双向助力训练模式；
5.5支持无线Wi-Fi数据传输同步通讯接口；
5.6配备≥15英寸显示屏。
2、下肢等速测试与主被动训练器

1.踝关节被动牵伸功能：牵伸力度、角度、速度、保持时间可调。

1.1最大抗挛缩持续牵伸时间：不小于60秒，最大扭矩：0～40Nm可调；

1.2被动牵伸背屈角度范围不小于:0～25°，跖屈角度范围不小于0～45°；牵伸速度调节幅度：≤1°/s，支持双侧踝同时牵伸。
2.等速肌力测试功能：提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、单侧屈伸肌力比值、双侧对比差值等详细测评数据。等速向心/离心评定：5°/s ～120°/s可设。
3.提供下肢踏车训练功能：

主动运动：0-120r/min，被动运动：1-60r/min；速度可调节步距≤1r/min。
4.抗阻训练功能：提供等速、等长、等张训练。

5.助力训练功能：提供0～40Nm动态助力，助力响应延迟≤20ms，具备同步跟随补力机制，防止发力脱控；
6.其它功能指标要求：
6.1系统自动识别肌张力阈值，训练过程中无须人工调整痉挛灵敏度；
6.2髋膝协同牵伸训练功能；
6.3人机工程设计要求：

6.3.1配置包括踏车和牵伸在内的适配器，每种适配部件至少配置2个；

6.3.2具备可前后移动的腿托进行生物力线固定和人体工程学可移动座椅。

7.患者信息储存量≥500个；

8.配备≥10英寸显示屏。
3、上肢内收外展训练与测试系统

1.肩/上肢内收外展被动牵伸功能：牵伸力度、角度、速度、保持时间可调。

1.1被动牵伸内收外展角度：0～90°；
1.2牵伸速度自适应动态调节范围：0.1°/s～30°/s；
1.3牵伸速度调节幅度：≤1°/s，限角度牵伸时间可调范围：0～60秒。
2.肩/上肢内收外展肌力测试功能：提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、单侧内收外展肌力比值、双侧对比差值等详细测评数据。

2.1测试角速度范围不小于：5°/s ～120°/s；

2.2力矩峰值测量范围：不低于0Nm～400Nm；

2.3具备向心等张模式、离心等张模式。
3.抗阻训练功能：实施肩/上肢内收外展抗阻训练功能，提供等长、等张训练；支持“增强肌力模式”与“耐力训练模式”自动切换。
4.助力训练功能：提供0～200 Nm动态助力，自动匹配当前牵伸动力的范围；助力响应延迟≤20ms，具备同步跟随补力机制，防止发力脱控；

5.其它功能指标要求

5.1系统可自动识别肌张力阈值，在训练过程中无须人工调整灵敏度参数；
5.2输出强度自适应或可调范围：0～100%，调节精度1%；
5.3对抗牵伸过程中，支持设置不小于5°或强度5%的非线性牵伸角度蠕变松弛区；
5.4支持牵伸+助力向心肌力融合训练、牵伸+抗阻离心肌力融合训练等模式，支持外展单向等速训练、内收单向等速、双向抗阻、双向助力多种训练模式；
5.5最大400Nm抗阻离心力矩，模拟真实离心负重，可适应多种需要；

5.6离心牵引速度范围支持0.1～5°/s微慢速控制，并可根据患者表现自动调节抗阻值。
6.配备≥10英寸显示屏。
4、髋部内收外展训练与测试系统

1.髋内收外展肌群被动牵伸功能：牵伸力度、角度、速度、保持时间可调。

1.1被动牵伸内收外展单侧角度：0～100°；
1.2牵伸速度自适应动态；
1.3极限角度牵伸时间可调范围：0～60秒。
2.髋/下肢内收外展肌力测试功能：提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、单侧内收外展肌力比值等详细测评数据。

2.1测试角速度范围不小于：5°/s ～100°/s；

2.2力矩峰值测量范围：不低于0Nm～300Nm；

2.3具备向心等张模式、离心等张模式。
3.抗阻训练功能：

3.1单次训练时间范围：0～60分钟；

3.2支持“增强肌力模式”与“耐力训练模式”自动切换；

3.3训练反馈：训练中显示柱状图、力矩-角度变化曲线。

4.助力训练功能：

4.1训练助力强度：0～10级设置，单次训练时间范围：0～60分钟；

4.2助力响应延迟≤20ms，具备同步跟随补力机制，防止发力脱控。
5.其它功能指标要求

5.1系统可自动识别肌张力阈值，在训练过程中无须人工调整灵敏度参数；
5.2输出强度自适应或可调范围：0～100%，调节精度1%；
5.3离心牵引速度范围支持0.1～5°/s微慢速控制，并可根据患者表现自动调节抗阻值；

5.4支持外展单向等速、内收单向等速、双向抗阻、双向助力多种训练模式。

6.配备≥10英寸显示屏。
5、胸背训练与测试系统

1.肩关节矢状面方向（胸大肌/背阔肌）肌群的被动牵伸功能：牵伸力度、角度、速度、保持时间可调。

1.1被动牵伸屈伸（推拉）角度范围不小于：0～120°；
1.2牵伸速度自适应动态调节范围：0.1°/s～30°/s。
2.肩关节/上肢屈伸(推拉)肌力测试功能：提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、上肢屈伸(推拉)肌力比值等详细测评数据。具备向心等张模式、离心等张模式。
2.1测试角速度范围不小于：5°/s ～100°/s；

2.2力矩峰值测量范围：不低于0Nm～300Nm。
3.抗阻训练功能：支持“增强肌力模式”与“耐力训练模式”自动切换。
3.1训练扭矩强度：0～10级设置，单次训练时间范围：0～60分钟；

3.2训练反馈：训练中实时显示柱状图、力矩-角度变化曲线，可保存。
4.助力训练功能：

4.1提供0～200Nm动态助力，自动匹配当前牵伸动力的范围；

4.2助力响应延迟≤20ms，具备同步跟随补力机制，防止发力脱控。
5.其它功能指标要求

5.1系统可自动识别肌张力阈值，在训练过程中无须人工调整灵敏度参数；
5.2输出强度自适应或可调范围：0～100%，调节精度1%；
5.3对抗牵伸过程中，支持设置5°或强度5%的非线性牵伸角度蠕变松弛区；
5.4离心牵引速度范围支持0.1～5°/s微慢速控制，并可根据患者表现自动调节抗阻值；

5.5支持外展单向等速训练、内收单向等速、双向抗阻、双向助力多种训练模式。

6.配备≥10英寸显示屏。
6、腰部综合训练与测试系统

1.支持腰背轴向旋转核心肌群被动牵伸功能：牵伸力度、角度、速度、保持时间可调。

1.1牵伸速度自适应动态调节；
1.2牵伸速度调节幅度：≤1°/s，极限角度牵伸时间可调范围：0～60秒；
1.3对抗牵伸过程中，支持设置5°或强度5%的非线性牵伸角度蠕变松弛区。
2.脊柱左右旋转肌力测试功能：提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、脊柱左右旋转肌力比值等详细测评数据。具备向心等张模式、离心等张模式。
2.1测试角速度范围不小于：5°/s～100°/s；

2.2力矩峰值测量范围：不低于0Nm～300Nm。
3.抗阻训练功能：实施脊柱左右旋转抗阻训练功能，同步提供角度方向上的电机动力阻抗力：提供等长、等张训练。

3.1支持“增强肌力模式”与“耐力训练模式”自动切换；

3.2训练反馈：训练中实时显示柱状图、力矩-角度变化曲线，数据可保存；

3.3最大400Nm抗阻离心力矩，模拟真实离心负重。

4.助力训练功能：系统可感应用户发力意图并同步提供角度方向上的电机动力辅助力，适用于早期康复阶段的向心激活训练。

4.1提供0～200Nm动态助力，自动匹配当前牵伸动力的范围；

4.2助力响应延迟≤20ms，具备同步跟随补力机制，防止发力脱控。
5.其它功能指标要求

5.1系统可自动识别肌张力阈值，在训练过程中无须人工调整灵敏度参数；
5.2输出强度自适应或可调范围：0～100%，调节精度1%；
5.3支持左旋单向等速、右旋单向等速、双向抗阻、双向助力多种训练模式。
6.配备≥10英寸显示屏。
7、腹背训练与测试系统

1.被动牵伸功能：提供牵伸力度、角度、速度、保持时间可调的被动牵伸模式。

1.1被动牵伸前屈后伸角度不小于-30～45°；

1.2牵伸速度自适应动态调节；
1.3牵伸速度调节幅度：≤1°/s；极限角度牵伸时间可调范围：0～60秒。
2.躯干屈伸/核心肌力测试功能：提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、躯干屈伸/核心肌力比值等详细测评数据。

2.1测试角速度范围不小于：5°/s～100°/s；

2.2力矩峰值测量范围：不低于0Nm～300 Nm。
3.抗阻训练功能：实施躯干屈伸/核心抗阻训练功能，同步提供角度方向上的电机动力阻抗力：提供等长、等张训练。

3.1训练扭矩强度：0～10级设置；

3.2单次训练时间范围：0～60分钟。
3.3支持“增强肌力模式”与“耐力训练模式”自动切换；

3.4训练反馈：训练中实时显示柱状图、力矩-角度变化曲线，数据可保存。

4.助力训练功能：

4.1提供0～200Nm动态助力，自动匹配当前牵伸动力的范围，实现柔性融合输出；

4.2助力响应延迟≤20ms，具备同步跟随补力机制，防止发力脱控。
5.其它功能指标要求

5.1系统可自动识别肌张力阈值，在训练过程中无须人工调整灵敏度参数；
5.2输出强度自适应或可调范围：0～100%，调节精度1%；

5.3支持前屈单向等速、后伸单向等速、双向抗阻、双向助力多种训练模式。
6.配备≥10英寸显示屏。
8、智能康复数据管理中心

1.智能康复设备管理系统技术要求

通过可视化大屏可视化图形直观展示机构内设备的关键指标数据，基本功能要求如下：

1.1具备患者管理、报告管理、设备管理、权限管理、日志管理等功能；
1.2任务及模板管理：配置快捷定制处方，同时支持对模板的新增、编辑、查看、删除操作,支持不同患者任务处方的编辑、下发、修改相关操作；
1.3个性化（AI）康复数字处方功能：处方模板保存与一键复用；至少支持10项处方参数配置；支持≥5类模板智能匹配与自动推荐；
1.4多场景数据监测、分析和浏览：实时记录肌力、角度、速度、训练频率、任务完成度等；系统支持计算依从性得分与训练趋势图，不少于4项数据趋势图；

1.5智能监控与大屏可视化：大屏实时可视化≥12项核心康复管理指标，如总患者数、活跃设备、依从性得分、训练完成率、医生任务量、故障提醒等。

1.6硬件配置：显示终端≥75英寸；主机:CPU不低于 i7档次，内存≥8GB，固态硬盘≥500GB；激光打印机：1台，A4幅面。
2.康复科室管理系统技术要求

2.1系统管理：建立安全管理员、审计管理员等账户，并根据业务需要设置各账户的权限；系统采用BS架构，便于升级、维护。
2.2登录设置：支持多种登录模式，包括默认模式、值班模式、监测模式；登录界面登录后超过一定时间无操作需重新登陆。

2.3任务中心：支持查看待办事项总览，包括评定、治疗、团队会议、文书。

2.4档案管理：显示维护患者基础信息与就诊信息。

2.5医嘱管理：根据患者的住院记录、门诊记录，引用以前的治疗医嘱方案；支持医生下达治疗项目，如针灸等理疗项目可输入部位数/组数。

2.6康复治疗管理：支持接收医生开具的治疗医嘱，根据医嘱对照自动生成治疗项目；支持治疗项目执行确认并可集成HIS的记账接口流程。

2.7康复评估管理：具备数字化评定功能，包含普通伤员、成人、儿童、工伤、残联等多种量表；支持评定量表数据结构化存储，并可对历次评定数据进行对比分析，包括数值对比和视频分析对比。

2.8团队会议：支持可针对单个病人或多个病人病情建立团队会议，支持多科室人员参与会议讨论；支持总负责人可对当次会议的每个病人独立撰写会议总结报告。

2.9治疗文书：支持提供治疗师的书写首次治疗记录、上级治疗师查房记录、评定报告等提供结构化编写功能。支持文书内容以结构化存储的方式进行保存，为后续治疗研究提供检索及研究提供便利。

2.10家庭训练：支持制定家庭训练方案；支持打印家庭训练方案。

2.11报表中心：支持对治疗总收入、治疗区收入明细、治疗项目收入、治疗师收入排名及明细进行自动统计。

2.12治疗排班管理：支持二级分配体系，可根据治疗项目将患者安排给相应治疗区的责任治疗师，再由责任治疗师对自己患者的项目进行精细化安排。

2.13大屏显示：支持查看患者治疗项目预约时间；支持查看患者治疗项目、执行状态。

2.14硬件配置：主机:CPU不低于 i7档次，内存≥8GB，固态硬盘≥500GB；显示器分辨率：≥1920x1080，尺寸≥21寸。
3.踝智能牵伸单元技术要求

3.1技术参数及功能要求：

3.1.1被动牵伸：背屈角度范围不小于0～25°，跖屈角度范围不小于0～45°，

且能根据患者肌张力情况，在预热区、等速区、黄金牵伸区、保持对抗区自适应调节牵伸速度及强度；
3.1.2牵伸速度调节幅度：≤1°/s，最大抗挛缩持续牵伸时间：不小于60秒；
3.1.3痉挛自动识别及智能处理，无需人工痉挛灵敏度调节设置；
3.1.4双任务游戏训练：每种模式游戏训练不少于2个；
3.1.5自适应牵伸角度增加应≤5°，自适应牵伸强度增加应≤5%。
3.2人机工程设计要求：

3.2.1踝关节适配器：可换矫形鞋垫和特殊鞋面、能实现上下前后对轴心调节；

3.2.2人体工程：配置专用座椅，且可与主机可靠连接。配置可前后移动的腿托进行生物力线固定、主机可电动升降；配置PC电容触摸控制系统。

3.3硬件配置：主机1套；PC触摸电脑：CPU≥i3，屏幕≥15寸，内存≥2g，硬盘≥128g；人机工程座椅1把。
4.腕智能牵伸单元参数要求

4.1技术参数及功能要求：

4.1.1被动牵伸：掌屈背伸角度范围不小于-70～70°，旋前旋后角度范围不小于-70～70°，根据患者肌张力情况模拟手法牵伸；
4.1.2牵伸速度调节幅度：≤1°/s，最大抗挛缩持续牵伸时间：不小于60秒，支持连续训练时长不小于90分钟；
4.1.3痉挛自动识别及智能处理，无需人工痉挛灵敏度调节设置；
4.1.4系统可实时监测用户的生理数据（如关节角度、肌肉张力、牵伸强度等），并生成可视化数据图。

4.2人机工程设计要求：

4.2.1应提供2种腕关节适配部件（旋前旋后/掌屈背伸）旋前旋后适配部件具备前臂固定组件，可对前臂进行必要的固定；

4.2.2人体工程: 主机可电动升降，配置PC电容触摸控制系统。

4.3硬件配置：主机1套；PC触摸电脑：CPU≥i3，屏幕≥15寸，内存≥2g，硬盘≥128g。
5.肘智能牵伸单元参数要求

5.1技术参数及功能要求：

5.1.1牵伸速度自适应动态调节范围：1～10°/秒,牵伸速度调节幅度：≤1°/s

5.1.2最大抗挛缩持续牵伸时间：不小于60秒,支持连续训练时长不小于90分钟，根据患者肌张力情况模拟手法牵伸；
5.1.3痉挛自动识别及智能处理，无需人工痉挛灵敏度调节设置；
5.1.4助力模式：辅助速度可调范围5～10⁰/秒，助力延时时间0～5秒；

5.1.5系统可实时监测用户的生理数据（如关节角度、肌肉张力、牵伸强度等），并生成可视化数据图。

5.2人机工程设计要求：

5.2.1肘关节适配器可实现前后调节，调节范围:185mm～274mm；
5.2.2人机工程要求：系统主机可电动升降，升降柱调节范围不小于0～400mm；配置PC电容触摸控制系统。
5.3硬件配置：主机1套；PC触摸电脑：CPU≥i3，屏幕≥15寸，内存≥2g，硬盘≥128g。
9、认知康复训练与评估设备（成人）

一、适用范围：针对认知损害进行全面评估与训练，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉等5大模块等的专项训练。

二、功能及软硬件技术要求

1.双屏实时眼动监控：对训练中的眼球轨迹运动进行自动实时跟踪、记录及回放，可针对注意力障碍、单侧忽略、阅读障碍、视觉追踪能力进行辅助评估；

2.注意力眼动训练：系统应提供≥8项眼动注意力训练方案，涵盖注意力的广度、分配、转移、保持等能力；
3.认知障碍评定模块：提供不少于30个神经心理学、认知康复相关量表,应至少包括：MMSE、MOCA、EC301、星型划销、划消测验、瞬时记忆、反应时检查、威斯康星测验等工具，结果能出具可编辑的评估报告；
4.认知障碍训练模块：认知功能训练的细分亚型≥5个，且每个亚型的子亚型分类≥3个；执行功能训练子亚型≥4个；注意训练子亚型≥4个；记忆训练子亚型≥4个；采用难度梯度自适应调整算法，也可手动调整难易程度； AR卡片≥2套，应包括常见的动/植物、交通工具等常见物品；
5.后台病案管理功能：采用专业数据库，能存储上百万条以上的病历信息及治疗数据；支持完整统计报表数据分析；
6.系统管理功能：排班管理：可对科室的训练资源进行排班管理，包括安排、查看病人训练排期，对设备的管理等；
7.硬件配置要求

7.1.系统配备至少2个高清触控屏，分辨率≥1920*1080；主触控显示器应≥23英寸，副触屏显示器应≥15英寸；
7.2.眼动传感器近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于45-95cm，采样率≥100Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s；

7.3.系统应配置AR高清摄像头，分辨率≥1920*1080。
10、认知康复训练与评估设备（儿童）

一、适用范围：针对认知损害进行全面评估与训练，包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力、艺术能力等多项能力训练专题。

二、功能及软硬件技术要求

1.双屏实时眼动监控：对患者训练中的眼球轨迹运动进行自动实时跟踪、记录、回放,实时计算左右侧注意力对称性；

2.眼动辅助评估：可针对注意力障碍、单侧忽略、阅读障碍、视觉追踪能力进行辅助评估；

3.眼动训练：系统应提供≥8项眼动注意力训练方案；
4.认知障碍评定模块：提供不少于20个儿童认知功能障碍相关评估量表，应至少包括：儿童气质问卷、儿童行为问卷、儿童孤独症评定量表、儿童社交焦虑量表、简易智力检测量表、儿童感觉统合发展评定量表等。评定结果能出具可编辑的评估报告；

5.认知障碍训练模块:≥100个训练题目；认知功能训练的细分亚型≥5个，且每个亚型的子亚型分类≥3个；训练应具有难度梯度自适应和手动调整算法两种方式；AR卡片≥2套，应至少包括常见的动物、植物、交通工具等常见的ADL生活物品；
6.后台病案管理功能:专业数据库存储功能及分析能力，能存储上百万条以上的病历信息及治疗数据；支持完整的统计报表数据分析模块；
7.系统管理功能:排班管理：可对科室的训练资源进行排班管理，包括安排、查看病人训练排期，对设备的管理等。
8.硬件技术要求

8.1.系统配备的屏幕至少2个高清触控显示屏，分辨率≥1920x1080，主触控显示器应≥23英寸，副触屏显示器应≥15英寸;

8.2.系统应配置AR高清摄像头，分辨率≥1920x1080

8.3.眼动传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于45-95cm，采样率≥100Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s。

11、认知康复训练与评估设备（痴呆早期筛查）

一、适用范围：针对阿尔茨海默症(Alzheimer Disease，AD)\轻度认知功能障碍(Mild Cognitive Impairment，MCI)进行快速辅助筛查及训练。

二、功能及软硬件技术要求

1.MCI/AD患者眼动快速筛查功能模块:应能够利用眼动跟踪技术对MCI/AD患者进行快筛，其中应至少包括：对照测试、跟踪测试、朝向眼跳测试、反向眼跳测试等多个测试模块；

2.量表评定模块：应至少提供AD8、Cog-12等评估量表,并可出具可编辑和打印的眼动报告；
3.硬件配置要求

3.1.辅助身份证识别模块：可支持手动录入方式获取身份信息；还支持通过身份证自动识别录入被试信息；包括姓名、身份证号码、性别、民族、地址等信息。

3.2.眼动传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm，采样率≥90Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s；

3.3.需配置触控显示器≥15英寸高清触控屏，分辨率≥1920x1080，i3以上处理器，64GB以上硬盘，4GB以上内存；

3.4.配置辅助额托支架，额托支架光滑额托无尖角、无锋边设计；

3.5.采用便携式设计，设备重量应≤20kg。

12、脊柱定位周期减压牵引系统

一、适用范围
通过对椎间盘及小关节减压，即通过牵引体位来为患者治疗下腰痛，也可通过移动侧向力装置对脊柱侧弯的治疗。

二、主要技术参数

1.供电电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz；
2.应具有新建病人信息设置和查询功能，并可打印查询结果。

3.床体翻转角度：不小于60°。

4.床体水平位移范围：不小于0～90mm。

5.床体宽度：≥800mm

6.牵引角度可设置角度：≥5档
7.应具有紧急按钮或手持安全按钮，在治疗过程中，按下按钮，工作中的设备可以放松拉力至初始状态。
8.应具有气囊，用于支撑腰椎使之出现正常的解剖生理弯曲。

9.治疗时间：周期循环，调整范围不少于3个～20个。

10.应具有移动侧向力装置：前后位移、上下位移、左右位移可调整。

11.应具有侧向力显示屏，可动态显示施加于人体侧向力信息。
12.工作站：可以及时扫描输入患者病历、影像资料，通过大数据制定个性化治疗方案。

13.设备牵引力：范围覆盖0～500N；

14.数据管理：主机终端可储存≥1000名患者数据。
13、中频治疗仪

一、适用范围
适用于退行性骨性关节病引起疼痛的辅助治疗。

二、主要技术参数

1、电极线：长1800mm（允差±100mm）。

2、中频频率范围：2—10KHz，单一频率允差±10﹪。

3、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波、梯形波。

4、中频调制幅度：≥3种。

5、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA，分0～99级可调。

6、中频输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10﹪。

7、 中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

8、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

9、治疗时间：每个处方时间为内设的20min或30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±30s。

10、≥30个中频治疗处方。

11、工作时间：连续工作时间应不少于4h。

14、眼动检测仪

一、适用范围：采用无接触近红外眼动传感技术对疑似精神分裂患者进行探索性眼球活动（EEM）运动轨迹（倒S形）分析和辅助筛查提供探索性眼球运动评估参数。
二、功能及软硬件技术要求

1.眼动采集位置误差率≤3%，眼动采集抖晃率≤3%；

2.最大头部移动速度，用于眼睛位置数据40cm/s,用于凝视数据10cm/s，头部倾斜角度≤20°，俯仰偏角≤25°；

3.眼动校准采用1-3-3多点校验方式，具有眼动位置探测显示；

4.眼动评估开始前，医生端应有文字提示，同时患者端应有语音提示功能；
5.评估测试完成后，医生端能自动展示测试结果，形成测试报告；检测结果应至少包括注意次数(NEF)、总扫视距离(TESL)、平均扫视距离(MESL)、反应探索评分(RSS)、认知探究分（CSS）、D 值；
6.系统可实时完成数据分析并出具可编辑的评估报告和打印功能；
7.系统支持单图测试中被测眼球运动轨迹的回放功能；
8.眼动测试结果可实现单张测试图示数据统计功能，数据包括总注视时长，注视时长比，首视点注视时长、注视点总数、扫视总距离、扫视平均速度、视点在兴趣区内时长比、NEF、TESL、MESL等。
9.硬件配置要求

9.1.眼动传感器与额托水平距离覆盖450mm-550mm, 额托支架高度可调；
9.2.系统应采用双屏显示设计，患者端屏幕≥30英寸，医生端屏幕≥23英寸；

9.3.患者端测试屏幕应采用防爆屏设计，桌面设有患者上肢安放无棱角设计；
9.4.系统配置电动升降操作台，高度实时显示，调节范围不小于60cm-110cm，调节精度≤0.1cm；

9.5.眼动跟踪传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm，采样率≥90Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s；
9.6.配置激光打印机1台。
15、肘关节康复训练器

1.产品基本参数要求

1.1被动牵伸功能: 

1.1.1被动牵伸角度范围：覆盖0～135°，精度 ≤0.1°；
1.1.2牵伸速度自适应动态调节；
1.1.3牵伸速度调节幅度：不少于3档可调；
1.1.4牵伸训练支持24小时以上不停机连续运转；
1.1.5极限角度牵伸时间可调范围：0～60秒。
1.2设备具有夜间/睡眠模式，可调整显示器亮度, 工作噪声≤50dB；
1.3具备痉挛监测保护功能，可根据痉挛情况自动减速,无需设置灵敏值；
1.4抗阻训练功能。
2.硬件配置技术要求

2.1显示与操作：≥4英寸触摸屏
2.2人机工程设计要求：支持卧床、坐姿两种体位使用；左、右手配置2种适配部件；
16、腕关节康复训练器

1.产品基本参数要求

1.1具有被动牵伸功能

1.1.1被动牵伸伸展角度设置：0～70°，牵伸屈曲角度：0～70°；
1.1.2牵伸速度自适应动态调节；
1.1.3牵伸训练支持24小时以上不停机连续运转；
1.1.4极限角度牵伸时间可调范围：0～60秒；
1.1.5设备具有夜间/睡眠模式，可调整显示器亮度,工作噪声≤50dB；
1.1.6设备具有实时显示训练角度和剩余训练时长功能,训练时长:0-60min；
1.1.7无极自调速支持最低达到0.1度/秒；
1.1.8低肌张力区间，支持的最大牵伸速度不低于25°/秒。
1.2具备痉挛监测保护功能，可根据痉挛情况自动减速, 无须人工调整灵敏度参数；

1.3具有抗阻训练模式。
2.硬件配置技术要求

2.1显示与操作：≥4英寸触摸屏；
17、踝关节康复训练器

1.产品基本参数要求

1.1被动牵伸功能: 

1.1.1被动牵伸背屈/跖屈角度范围：-25°～45°；
1.1.2牵伸速度自适应动态调节；
1.1.3牵伸训练支持24小时以上不停机连续运转，支持白天/夜间静音模式,工作噪声≤45dB；
1.1.4极限角度牵伸时间可调范围：0～60秒；
1.1.5低肌张力区间，支持的最大牵伸速度可以到达不低于25°/秒。
1.2具备自动痉挛监测保护功能：可根据痉挛自动减速,无需调灵敏度参数；
1.3具有抗阻训练模式。
2.硬件配置技术要求

2.1显示与操作：≥4英寸触摸屏；
2.2至少提供2个踝关节适配部件，可满足单侧/左右侧同时进行康复训练。
注：1、采购货物中的技术部分是满足货物的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

2、投标人须保证本次投报所有货物性能要求内容的真实性，采购人后期使用过程中若发现有不实之处，有权取消投标人的中标资格，由此产生的后果由投标人自负。
第五章、评标方法及标准（综合评分法）
一、总则

1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。本项目采购人代表（即为受采购人委托、代表采购人参与评审的人员）参与评标，评审专家依法从相应专家库中随机抽取产生。

1.2评标委员会推选评标组长一名，采购人代表不担任评标组长，由评标委员会选举产生。评标委员会组长负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会组长与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

1.3本项目的评标工作由评标委员会独立完成。

(备注:根据交易中心相关要求，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。)
2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法。

2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.3评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标程序

3.投标文件的符合性审查。

投标范围、交货期、质量、质保期、投标有效期是否响应招标文件要求；以投标报价一览表承诺内容为准。

4. 有关问题的澄清

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，投标人作出的必要澄清、说明，必须通过电子化交易系统提交至评标委员会，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，电子交易系统中未展示的投标价格、价格折扣和第三章“投标人须知”允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第三章投标人须知要求的相关投标文件内容。

4.3计算错误将按以下方法修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，视为投标文件的组成部分。

三、详细评审（满分100分）
	序号
	项目名称
	评审内容

	1
	投标报价

评分标准

（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%

特别说明：1、报价应在保证服务质量的前提下以公平、合理且对采购人有利为原则。投标报价是评标综合打分的依据之一，但不是唯一依据，也不是决定性因素。

2、投标报价应是在保证采购要求和质量的基础上投报的全费用价格。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价时，最低投标报价的投标人将有可能影响服务标准或者不能诚信履约，评标委员会将要求其在合理时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、根据政府采购相关政策，给予小型或微型企业产品（所有采购标的均为小微企业制造的）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业产品报价×（1-20%）。

4、残疾人福利性单位视同小型或微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：（1）若投标人所有采购标的均为小微企业制造的，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

（2）投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

（3）投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

	2
	综合标部分评分标准

（10分）
	产品节能环保要求（2分）
	（1）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。

（2）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。

	
	
	售后服务方案

（8分）
	评标委员会根据投标人提供的售后服务计划、售后服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等内容进行综合评审：

售后服务方案内容科学合理、便于实施、针对性强、完善程度高的得8分；

售后服务方案内容较为合理、针对性较好、完善程度较高的得6分；

售后服务方案内容及合理性一般、完善程度一般的得3分；

售后服务方案内容简单得1分；

缺项得0分。

	3
	技术标部分评分标准

（60分）
	技术参数（20分）
	投标人须如实填写所投产品技术参数偏离表，全部满足或优于招标文件“第四章、采购内容及要求”，没有负偏离的得20分；

每有一处不满足（负偏离）招标文件相应要求的扣1分，若负偏离超过20处（含20处），则该项分值为0分。

	
	
	供货保证体系与措施（8分）


	供货保证体系与措施包含内容全面、明确，供货体系与措施合理得8分；

供货保证体系与措施基本明确、完备，供货体系与措施比较合理得6分；

供货保证体系与措施基本明确、完备、供货体系与措施基本合理得3分；

供货保证体系与措施内容简单的得1分；

缺项得0分。

	
	
	运输方案（8分）
	提供详细的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行综合评价。 

设备运输方案合理成熟，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得8分； 

设备运输方案较合理，能满足采购需求，实施重点难点分析比较得当，人员配备比较合理，可控性较强，对招标文件的响应程度较高，得6分； 

设备运输方案一般，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备合理性一般，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得3分；

设备运输方案内容简单，得1分；

缺项得0分。

	
	
	培训方案（8分）
	培训方案针对项目实际情况，科学可行的计划和符合相关标准、保证措施得当的得8分；

培训方案较针对项目实际情况、较合理得6分；

培训方案一般、内容可行性，基本合理的得3分；

培训方案内容简单的得1分；
缺项得0分。

	
	
	质量保证措施（8分）
	质量保证措施组织机构形式合理，有完善的指挥系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施得8分；

质量保证措施组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施较合理，得6分；

质量保证措施组织机构形式一般，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统基本合理的，得3分；

质量管理体系与措施内容简单的得1分；
缺项得0分。

	
	
	安装、调试方案（8分）
	安装调试方案目标明确，针对项目实际情况，科学可行的计划和符合相关标准、规范、规程的保证措施得8分；

安装调试方案目标较明确，内容比较全面得6分；
安装调试方案目标不够明确，不够针对项目实际情况，安装调试方案内容不够全面、内容基本合理可行得3分 ；

安装调试方案内容简单得1分 ；

缺项得0分。

	备注：本项目上述所涉及到的证明材料须在电子投标文件中提供相关材料的扫描件或图片，否则不得分。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标和中标资格。


特别提醒：

（1）、投标人提交的证明材料应客观、属实。在投标有效期内，采购人有权对上述文件进行核查，发现有不实之处并经查实后，采购人有权取消投标人的中标资格，并且投标人应承担相应的法律责任；

（2）、核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家的投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标次序（综合标、技术标）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）、若不存在上述（2）款的情形，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标次序（综合标、技术标）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、定标

5.评标委员会通过对各投标文件进行详细评审并完成评标后，根据本招标文件要求提交评标报告。评标报告中按照上述特别提醒中的规则进行排序，评标委员会将依据评标办法，推荐排序前3名的为中标候选人。采购人根据推荐的中标候选人依法确定中标人。

6.采购人将随时保留对所有投标人所提供资料进行核实的权利。投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，若出现提供虚假证明材料骗取中标的，将承担一切不利后果。

五、其他

7.在评标过程中，除投标报价外的其他项内容的评审首先由评标委员会的各成员自主打分，最终以各评委打分的算术平均值作为该项的最终分值。

8.本办法计分过程按四舍五入取至小数点后二位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

9.无论投标人中标与否，评标委员会、采购人、代理机构和有关监督部门就评标过程中涉及的有关内容和细节均不予以解释、澄清和透露，否则当事人应承担相应的后果。

10.本办法中如有与其他处内容不一致的，以本办法为准。

11.本办法仅适用于本项目的评标工作，解释权归采购人和代理公司所有。

第六章、合同条款
（具体根据实际需要调整使用）
第一节 政府采购合同协议书 

甲方（全称）： 平顶山市新华区人民医院 
乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：  

合同范围： 

采购项目名称：平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目 

      采购项目编号：                     
二、项目内容及要求

    1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件、项目内容等作为本条款的基础。

    2、乙方作为承担本项目的中标人，应按投标文件承诺的内容开展本项目实施业务。

3、合同标的和合同价格

	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数 量
	单 价
	总 价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）（包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）


三、合同总金额：大写（元）：            
                小写（元）：            
四、项目完成期限及地点：

1、供货日期：       日历天

2、质保期：            
3、供货地点：           
五、验收及异议：
    1、甲方组织验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收书，履约验收单书后附；
    2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。
六、合同款的支付方式：
合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点安装、调试到位后，验收合格后，甲方一次性向乙方支付合同总额的70%。
七、违约责任：
    1、甲方违约，造成乙方损失的，甲方应按《中华人民共和国民法典》有关规定向乙方赔偿损失。
    2、乙方违约，甲方视乙方违约情况，可没收乙方的履约保证金，直至终止合同。
    3、乙方不能按时完成任务或因不可抗力的原因不能按时完成任务而未在履行 期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能完成本项目价款5%的违约金；
八、不可抗力
    1、项目实施中由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能按时履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
九、合同争议解决
    1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向平顶山市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
    2、诉讼期间，本合同继续履行。
十、合同生效及其它
    1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
    2、本合同未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。
十一、合同的变更、终止与转让
    1、除有关法律规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止。
    2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
    3、合同变更经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
    4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
十二、签订本合同依据
 1、采购人招标文件；
 2、供应商投标文件；
 3、中标人中标通知书。
十三、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各三份（可根据需要另增加）。
 本合同甲乙双方签字盖章后生效，签订之日采购人在政府采购网进行合同备案。
采购人（甲方）：（公章）                供应商（乙方）：（公章）
法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字）
地    址：                              地    址：
开户银行：                              开户银行：
账    号：                              账    号：
电    话：                              电    话：
日     期：                             日     期：
第七章、投标文件格式
                        （项目名称）
投标文件

项目编号：

投标人：                 
      （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
日  期：      年     月     日

一、投   标   函

             （采购人） 
1、在研究了 平顶山市新华区人民医院康复中心建设项目康复医疗设备购置安装项目  的招标文件后，我们愿意以人民币大写：（        ）小写：（      ）元的投标报价遵照招标文件的要求参与本项目的投标。为此，提供投标须知规定的全部投标文件。

2、如果采购人接受我们的投标，我们将保证在接到通知书后，按照本招标文件中写明的时间内承担起本项目实施工作，并达到合同规定的要求。

3、我们同意在投标有效期内，严格遵守本招标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

4、在合同协议书正式签署生效前，招标文件（含补充文件）、本投标文件连同中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的合同文件，对双方具有约束力。

5、我们理解采购人不一定接受最低报价的投标；同时也理解，采购人不承担我们任何投标费用的声明。

投标人（电子签章）： 

日  期：      年    月    日

二、投标函附录

	项目名称
	 

	投标人名称
	

	投标报价
	大写：           
小写：           元

	交付期
	

	质量要求
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	联系人手机号码
	
	公司邮箱
	


投标人：               （电子签章）

日  期：     年   月   日

三、分项报价表
                      价格单位：人民币（元）

	序号
	产品名称
	投报品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：
小写：


投标人：               （电子签章）       
日  期：       年    月    日
注：1、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加；

2、“分项报价表”中的“投标总价”应当与“投标函”和“投标函附录”中的“投标报价”一致；

四、技术偏离表

	序号
	产品名称
	招标文件

技术参数
	投标产品技术参数

(投标人须按投标货物实际数据填写)
	响应/偏离
	偏离情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


说明：投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”
供应商名称：（电子签章）

法定代表人： （电子签章）

日 期：   年  月   日

五、承诺书

一、交付期、质保期、质量要求

二、付款方式

三、投标有效期

四、其他

 投标人：_____________________（电子签章）
    日  期：      年   月   日

六、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                        .

单位性质：                                                          .

地址：                                                              .

成立时间：                年                   月                  日

经营期限：                                                          .

姓名：             性别：           年龄：          职务：          .

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

                       投标人：                 （电子签章）

              日  期：      年   月   日

2、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于    （注册地全称）     的      （单位全称）     法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务、手机号码）为本公司的合法代理人，就              （项目名称） 的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效。

附：法定代表人和代理人身份证

                       单位名称：                 （电子签章）

法定代表人：               （签字或盖章）

单位地址：                   .
授权日期：     年   月   日

七、投标人资格证明文件

八、综合标部分

九、技术标部分

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在        （项目名称） 招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                      (电子签章)

日  期：      年   月   日

十一、投标人诚信承诺书

我单位在参加       （项目名称） 项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期限等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：                        （电子签章）

日  期：      年   月   日

十二、其他

（投标人认为需要提供的其他说明和资料）

附件1（若无，此附件可删除）：
中小企业声明函（如为中小企业）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                  企业名称（盖章）：

       日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2（若无，此附件可删除）：
残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   单位名称（盖章）：

                                               日  期：

附件3（投标文件无需附此项内容）：

河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
附件4（投标文件无需附此项内容）：

[image: image2.png]SRR S S Ll S Page I of 4

TAEERAE (2011 3005

STl ol B AL 3 )

A4, BRK. EETARBE, EFRAHZ. SHRIMGRAR LA

ARMEE CFEARSE A ERAE) fo (HFBRX TSRS
MR REHETELY (X (2009 36%) , LA, Ex%R.
RRHER. MEBHEEELT CRALLBRERTY . 2EFRFAE, Ly
KB, HERBAT.

LAl &b 80
EERGER
ERERAIEEER 2
LES
—o——%xAt+ABE

AR RBIRRERE

— ARE CPRARKWE PSS REEY o (EHRXTH-FRESS
SERRGETELY (X (2009) 36%), HEAME.

= EASRRIARER. M. REZHED, AEFERECLAEA
R ELBN. REEREHE, SHTLHEANE.

pttp://www.cogp. gov. cn/zclg/gifg/201201/201201 171974866, shiml 2012223




[image: image3.png]KRR Nl R BB L 38 R Page2of 4

. AMEERGTLAE: ROK K L, T (BERT L, Wi
A, A A BARAEFRREL) . AL, HEL, FEE, XAEh
S CRefmEig) . Sk, W50, R, BkE, ERERL (B
5. ERABHXRS) . oG EHARS L, FRHEFLEE, HLER,
ARPESMI L, HOAIIATL (REREARPEARS L, AR Ff
ARREERL, BERRS. BRRAMRS L, HLTHE, X, ARRRKL
%) .

W, AT R RAR

(=) A&k % . HWRON200007 LT #9 b MIR Ak, b,
BARAS00F TR LH P BAY, ERRNOFTRULEN M, &
BONSO7 T Tt k.

(=) Tok. Ak ART000ALUTRE & HON400007 76 LT #9 0 /M AL
S g, ARARIOARUE, EELRA20007 TR LA+ B 4L Ak
ARWARME, BELHNI00F TR LB ABEE; KEARWAUTRE
L BN3007 TEA T 4 A k.

() sgld. & L ¥ON800007 7T LT 53 7= & 91800007 72 bL T #  # AMi
Bid, Rf, ERUN60007TRIL, BRE”EHS0007 TEN LMY+
by EEBAI00FTRUE, EREFEF00F TR EHA DS ERRAN
30075 I T 37~ B30 TG T o A R e

(0) Rk, Mk AR200A LUF 808 e HON00007 76 IA T 89 4 /MlBL£
s e, AEARAREL, BEERAS0005TRUEHYFREE: A
ARSABRME, BEEBEAN10005 TRUEHHME S AEARSAUTRE
A BONT0007 TG0 T ol R ek

(E) FEE. ALARSOA LT & LHN200005 T H4 # A8 4
d. e, REARSOARUE, BHEGEASOFTRULH Y FBoE; KA
RIARUE, B#LRA10075 TR EHYAB Y KEARIANTRE &
BNI0075 T T o B e,

OF) b, WS AR 1000A LT RE LB I00007 7 AT 8y b Ml
B, St AEAROARUE, B#EHA30007 TR LA PELL;
AEARWARBE, BEERA2007 TR LG I MBS REAR20AUT
RELBN00FTUTHH BB LY.

(&) BfEk. Ak AR200ALTRE LRAI00007 TG T # Ol +ARE L
A 3t AEARTOARUE, E#LRAI0007 TR LS A FREE; Al
ARWARGLE, BEELENI0FTRU LMD EE; AEARDAUTERE
LBNT007 TUTH A B L&

pttp://www.cogp. gov. cn/zclg/gifg/201201/201201 171974866, shiml 2012223




[image: image4.png]KRR Nl R BB L 38 R Page 3 of 4

CA) BB, A AR 1000 A DU S e HON300007 SL LT 8 MR
Ao b, REARIOARBLE, B#kKA20007 TRELESH Y PR EY; Kk
ARWARME, BELHNI00F TR LENADEE; KEARWAUTRE
LBNI007 T T A MB LS.

() £, AL AT 300 A DT S S ON100007 7 AT 904 /B 4
a3t MEARIOARBLE, B#kKA20007 TRELESH Y PR EY; Kk
ARTOARDL L, B#EHN1005 TRULH M EE; AEARTOALTRE
LRAN10075 TEA T 4 B k.

() Sk, Ak AR 300A LTS8 S HONT00007 76 BT 894 /M8
o Stb, WEARIOAZBLE, H# A0 TRU EHAFREY; AL
ARTOARGLL, B#EHN1005 TRULMHAMEEE; AEARTOAUTRE
LRN10075 TEA T 4 A k.

(=) EEfehk, Mk AR 2000 A UT & BON1000007 7 U89 4 4
MR, HE, RAEARIOARMNE, & EEA10005 TR L6+ BE
o AEARIOARELE, B#EEEA1007 TRALSHAELE; KEARIOA
UTFSE LU0 TR T A REL L.

(+=) Sfefofs BHARSA & ALARI00AUTFRE LHAL000075 LB
THAE ML, Hb, AEARIOARUE, BELHNI0007% TR LM
AbEeYy; MEARIARNE, BEERNSOFTRA LAY AR AE; Ak
ARIOATE#E L RAS07 U T AR,

CHZ) BT KB, B hRN20000077 5L TR 5 7~ 2 8100007 T T
R MEE AL, S, FULBNL0007 TR L, B S HS0005 TR E
AR BRBAI005TRULE, BH#* 88200075 TR U L6 AN A
Ay B HON1007 6 BT & 3 & 8120007 T T 8 Sk

(+8) b ®, Ak AR 1000A BUT 80# sl N S00075 75 LT 8 3 /Ml
Bhw. A, AEARNOARUE, B#EHA10007 TR LM PELL;
AEARI00ARKE, BELENS005 TR LSS K ART00ALL
TRERBNS007 T Ty BE Ak,

(+5) BFE W HMAE L. Ak A R 300A LT # > 4 $1200007 7 LU T
A Ak, e, REARI0AR L, B3 & 880007 TR LE A
Bik; AEARIOAKME, H#FEH1007 TR LS AN BEE; KAEAR
TOABL T3 3 = & H1007 TR T 9 4 BB,

(+7%) AT AITE. ALARIOACU TN P MBS, b, Ak
ARTO0ARU LS A F B REARIOARK S A A ARIOA
UTHA BB LE.

pttp://www.cogp. gov. cn/zclg/gifg/201201/201201 171974866, shiml 2012223




[image: image5.png]SRR S S Ll S Page 4 of 4

E. @l REERIA DG 6 G B IR

A ARRERTEPEARKPERARER LG EXFA Y OERLLY
Regp . MRIHPFARE ST E, SRARRRTHD.

b AR R E AR EREDAS SRS T, EREHHTHL
WEAR M S G K, EHBEHXNTRIRITHXEESH, THH
RERAET - R LRI,

A AR S TR R, ERGIELFAXMIRE (EREFTL
KD BITH R Aok KRR A ALE BT

Juo ARE BT PE AN, ERGEIERFHRBHAMRE.

. AMEERAZERRT, BERLHE. RERITE. HEHPERSE
WR2003FEFA (A EAEEITRED FBEL.

S xawn

pttp://www.cogp. gov. cn/zclg/gifg/201201/201201 171974866, shiml 2012223




0

