荥阳市卫生健康委员会荥阳市广武中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目（设备购置）项目

招 标 文 件

项目编号：荥财公开-2025-17

标 段：一标段

采 购 人：荥阳市卫生健康委员会

采购代理机构：河南德旭项目管理有限公司

编 制 日 期：2025年10月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	8

1.总则	14

1.1 项目概况	14

1.2 资金来源和落实情况	15

1.3 招标范围和标段划分、供货安装调试周期和质量要求	15

1.4 投标人资格要求	15

1.5 费用承担	16

1.6 保密	16

1.7 语言文字	16

1.8 计量单位	16

1.9 踏勘现场（不组织）	16

1.10 投标预备会	16

1.11 分包	16

1.12 偏离	17

2．招标文件	17

2.1 招标文件的组成	17

2.2 招标文件的澄清	17

2.3 招标文件的修改	17

3．投标文件	18

3.1 投标文件的组成	18

3.2 投标报价	18

3.3 投标有效期	19

3.4 投标保证金（不适用）	19

3.5 资格审查资料	19

3.6 备选投标方案（不允许）	19

3.7 投标文件的编制	19

4．投标	20

4.1 投标文件的密封和标记	20

4.2 投标文件的递交	20

4.3 投标文件的修改与撤回	20

5．开标	20

5.1 开标时间和地点	20

5.2 开标程序	21

6．评标	21

6.1 评标委员会	21

6.2 评标原则	21

6.3 评标	22

7．合同授予	22

7.1 定标方式	22

7.2 中标通知	22

7.3 履约担保	22

7.4 签订合同	22

8．重新招标和不再招标	22

8.1 重新招标	22

8.2 不再招标	23

9．纪律和监督	23

9.1 对招标人的纪律要求	23

9.2 对投标人的纪律要求	23

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	23

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23

9.5 投诉	23

10、需要补充的其他内容	24

第三章 评标办法（综合评标法）	25

1. 评标方法	28

2. 评审标准	28

2.1 初步评审标准	29

2.2 分值构成与评分标准	29

3. 评标程序	29

3.1 初步评审	29

3.2 详细评审	30

3.3 投标文件的澄清和补正	30

3.4 评标结果	30

第四章 合同条款及格式	31

第五章  技术参数及要求	46

第六章  投标文件格式	69

一、投标函及投标函附录	71

（一）投标函	71

（二）投标函附录	72

二、法定代表人身份证明	73

三、授权委托书	74

四、报价明细表	75

五、投标承诺函	76

六、招标代理服务费承诺函	78

七、资格审查资料	79

八、技术偏离表	80

九、项目实施方案	81

十、供应商企业实力	82

十一、反商业贿赂承诺书	83

十二、中小企业声明函	84

十三、残疾人福利性单位声明函	85

十四、其他材料	86

第一章  招标公告

荥阳市卫生健康委员会荥阳市广武中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目（设备购置）项目公开招标公告

项目概况：

荥阳市卫生健康委员会荥阳市广武中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目（设备购置）项目的潜在投标人应在荥阳市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2025年11月11日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、采购项目编号：荥财公开-2025-17；

2、采购项目名称：荥阳市卫生健康委员会荥阳市广武中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目（设备购置）项目；

3、采购方式：公开招标；

3.1、标段划分：本项目划分为2个标段；

4、预算金额：4200000元；最高限价：4200000元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荥财公开-2025- 17-1 | 荥阳市卫生健康委员会荥阳市广武中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目（设备购置）项目一标段 | 3900000 | 3900000 |
| 3 | 荥财公开-2025- 17-2 | 荥阳市卫生健康委员会荥阳市广武中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目（设备购置）项目是二标段 | 300000 | 300000 |

5、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：

一标段：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 | 投标货物名称以各投标产品注册证名称为准 |
| 2 | 脑电治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 光子治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 超声关节治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 四维颈腰椎牵引床 | 1 | 台 |  |
| 8 | 中药熏蒸床 | 1 | 台 |  |
| 9 | 温热电灸综合治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 10 | 平行杠及附件 | 1 | 台 |  |
| 11 | 训练用扶梯（二面） | 1 | 台 |  |
| 12 | 轮椅 | 2 | 个 |  |
| 13 | 肘关节牵引训练椅（可调式） | 1 | 台 |  |
| 14 | 腕关节屈伸训练器 | 1 | 台 |  |
| 15 | 前臂旋转训练器 | 1 | 台 |  |
| 16 | 手动功率车 | 1 | 台 |  |
| 17 | 系列哑铃 | 1 | 套 |  |
| 18 | 姿势矫正镜 | 1 | 台 |  |
| 19 | 肋木 | 1 | 个 |  |
| 20 | 组合软垫（皮制） | 1 | 张 |  |
| 21 | 数字OT评估与训练系统 | 1 | 台 |  |
| 22 | PT凳 | 2 | 个 |  |
| 23 | 训练用厨具 | 1 | 套 |  |
| 24 | 麻醉机 | 1 | 台 |  |
| 25 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 台 |  |
| 26 | 高清电子胃镜系统 | 1 | 台 |  |
| 27 | 全自动尿液分析系统 | 1 | 台 |  |
| 28 | 电解质分析仪 | 1 | 台 |  |
| 29 | 呼吸机 | 1 | 台 |  |
| 30 | 除颤仪 | 1 | 台 |  |
| 31 | 计算机 | 30 | 台 |  |
| 32 | 打印机 | 30 | 台 |  |

二标段：荥阳市广武中心卫生院购置监护型救护车1辆（详见招标文件）。

5.2、供货安装调试周期：一标段:自合同签订之日起45日历天；二标段：自合同签订之日起30日历天；

5.3、质保期：一标段：1年；二标段：救护车整车质保3年，6万公里；医疗舱医疗设备质保1年；

5.4、质量要求：合格，符合现行国家标准，规范和强制性条文，满足采购人就本项目提出的采购要求；

5.5、验收标准：满足采购人的验收标准及要求。

6、合同履行期限：同供货安装调试周期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件（自行承诺，格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺，格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）。

2.需落实政府采购的政策要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1、一标段：

（1）供应商须具备有效期范围内的营业执照；

（2）供应商所投医疗产品须提供《医疗器械注册证》或备案凭证；

（3）供应商若为制造商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》；若为代理商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

二标段：

- （1）供应商须具备有效期范围内的营业执照；

- （2）供应商所投医疗产品须提供《医疗器械注册证》或备案凭证；

3.2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；通过“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单），提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。注：采购代理机构在开标当天根据需求可对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商；

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息），查询日期在本公告发布日期之后至投标截止日期之前】。

三、获取招标文件

1、时间：2025年10月20日至2025年10月 24日（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：荥阳市公共资源交易平台

3、方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年11月11日09点30分（北京时间）

2、地点：荥阳市公共资源交易平台

五、开标时间及地点

1、时间：2025年11月11日09点30分（北京时间）

2、地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第三开标室

六、公告期限

1、本项目招标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《荥阳市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、投标文件制作及上传：

1.1、获取招标文件后，投标人（供应商）请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。

1.2、投标人（供应商）须在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子投标文件。

2、开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人（供应商）应当在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

3、本项目落实促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等最新政府采购政策。

4、投标人可同时投标多个标段，但只能中一个标段。若出现两个或两个以上标段同时被推荐为第一候选人，则只能选择标段顺序最靠前的作为中标人。

5、本次采购招标代理服务费，参考河南省招标投标协会（豫招协[2023]002号）文规定的计费方式，向中标供应商收取代理服务费。

6、本项目监督部门：荥阳市财政局

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人名称：荥阳市卫生健康委员会

地    址：荥阳市荥泽大道与繁荣街交叉口往北200米路西

联 系 人：周斌

电    话：0371-64651958

2、采购代理机构名称：河南德旭项目管理有限公司

地　址：荥阳市荥运路与京城路交叉口西南角润旭德工业园区3号楼6楼

联系人：喻心美

联系方式：15515832988

3.项目联系方式

项目联系人：喻心美

电　话：15515832988

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：荥阳市卫生健康委员会 地 址：荥阳市荥泽大道与繁荣街交叉口往北200米路西 联 系 人：周斌 电 话：0371-64651958 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：河南德旭项目管理有限公司 地 址：荥阳市荥运路与京城路交叉口西南角润旭德工业园区3号楼6楼 联系人：喻心美 联系方式：15515832988 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 荥阳市卫生健康委员会荥阳市广武中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目（设备购置）项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 荥阳市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标文件范围内所有内容。 |
| 1.3.2 | 供货安装调试周期 | 自合同签订之日起45日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，符合现行国家标准，规范和强制性条文，满足采购人就本项目提出的采购要求； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺，格式自拟）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件（自行承诺，格式自拟）； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺，格式自拟）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）。 2、本项目的特定资格要求： 一标段： （1）供应商须具备有效期范围内的营业执照； （2）供应商所投医疗产品须提供《医疗器械注册证》或备案凭证；供应商若为制造商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》；若为代理商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； 3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；通过“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单），提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。注：采购代理机构在开标当天根据需求可对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息），查询日期在本公告发布日期之后至投标截止日期之前】。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场及答疑 | ■不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 按招标文件规定的投标文件截止前15日前 |
| 1.11 | 分包 | ■ 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | ■ 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、最高投标限价（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 投标人应以电子平台形式提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年11月 11日9时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清发出后24小时以内 形式：招标文件澄清公告在交易中心网站一经发出即视为投标人已确认收到，请保持关注。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的间 | 招标文件修改发出后24小时以内 形式：招标文件修改公告在交易中心网站一经发出即视为投标人已确认收到，请保持关注。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天(自投标截止之日算起) |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指2022年1月1日起至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 指2022年1月1日起至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章或电子签章要求 | 投标人在制作投标文件时，应按投标文件格式要求签字盖章，公章包含电子公章或企业公章，签字包含电子签章或手写签名。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年11月11日上午9时30分（北京时间） 开标地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第三开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式。投标人无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，不再要求投标人到达现场提交任何资料。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，由采购人代表1人，技术、经济等方面专家4人共5人组成。 评审专家确定方式：开标前24小时内从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■ 否 推荐的中标候选人数为3名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 不要求 |
| 10.1 | 最高投标限价 | 本项目设最高投标限价，投标人的投标报价不得高于该最高投标限价，否则投标人的投标文件按废标处理。最高投标限价为： 一标段： 小写：￥3900000元；大写：叁佰玖拾万元整 |
| 10.2 | 其他 | 本次招标的中标人须向招标代理人支付招标代理服务费。参考河南省招标投标协会（豫招协[2023]002号）文规定的计费方式，向中标人收取代理服务费。 |
| 10.3 | 中小型企业产品价格扣除 | 对于小型、微型企业的具体评标价格扣除，均按财库〔2022〕19号文件中比例20%扣除。对于中型企业的价格不予扣除。供应商须提供需提供符合要求的中小企业声明函。否则不予认可。声明函内容真实性由供应商负责。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物（服务）的，视同为中型企业。） |
| 10.4 | 1.采购标的所属行业为：一标段：工业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字{2017}213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。（附件1） - 2.其他说明 - 根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价最低者获得成交人推荐资格；评审得分相同，报价也相同的，由评标委员会集体投票（少数服从多数）决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 10.5 | 质 疑 一、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质质疑函 代理机构：河南德旭项目管理有限公司 地 址：荥阳市京城路与荥运路交叉口润旭德工业园3号楼6楼 联系人：喻心美 联系方式：15515832988 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 - 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、中标结果） |  |
| 10.6 | 荥阳市政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与荥阳市政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及荥阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购 〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在荥阳市政府采购网 “荥阳市政府采购合同融资入口”或工作动态栏查询联系。 |  |
| 10.7 | 付款方式：经验收合格签字后，按照合同以转账方式支付项目金额。 |  |

附件1.统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围和标段划分、供货安装调试周期和质量要求

1.3.1 本次招标范围和标段划分：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的供货安装调试周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本次招标项目标段划分：共划分为2个标段。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）信誉要求：见投标人须知前附表；

(3）财务要求：见投标人须知前附表；

(4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供招标代理或咨询服务的；

(3）为本标段提供招标代理服务的；

(4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消投标资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

(10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）按照《河南省发展和改革委员会关于对<关于认定投标人投标文件制作机器码一致视为串通投标行为的请示>相关问题的批复》（豫发改公管【2019】198号）文件精神，电子开评标项目“投标人投标文件制作机器码一致”时视作废标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等内容进行秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子平台形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告

(2）投标人须知

(3）评标办法

(4）合同条款及格式

(5）技术参数及要求

(6）投标文件格式

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子平台形式（包括信函、电报、传真等可以有形的表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的时间通过“荥阳市公共资源交易中心平台” 发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，采购人可以按照投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通过“荥阳市公共资源交易中心平台” 发布通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）报价明细表

（5）投标承诺函

（6）招标代理服务费承诺函

（7）资格审查资料

（8）技术偏离表

（9）项目实施方案

（10）供应商企业实力

（11）反商业贿赂承诺书

（12）中小企业声明函

（13）残疾人福利性单位声明函

（14）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1.投标人应根据项目概况并结合市场行情，自主填报投标报价。如招标人设最高投标限价的，投标人报价超出最高投标限价的做废标处理。

3.2.2.投标人必须按项目规定的范围所提供的全部服务所需要的全部费用进行报价，包括实施完成本项目全部设计工作所需的现场办公费、生活设施费、劳务费、技术服务费、测量费、交通费、通讯费、保险费、税费和利润，以及为完成本项目所需要的专用仪器费、设备费和设施费等与设计业务有关的一切费用。

3.2.3投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。

3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 如出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应以电子平台形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 投标保证金（不适用）

3.5 资格审查资料

3.5.1 按投标人须知有关要求提供相关资料

3.6 备选投标方案（不允许）

3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关计划工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章或电子签章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标人（供应商）请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-投标文件制作操作手册）。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标文件上传：各投标人（供应商）须在投标截止时间前企业身份认证锁（CA密钥）登陆荥阳市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑‘上传成功’的确认回复。请投标人（供应商）在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

投标人（供应商）在交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时与荥阳市公共资源交易中心联系。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至荥阳市市公共资源交易管理中心电子交易系统的最后一份投标文件为准。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求加盖电子签章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 投标人须按投标人须知前附表规定完成解密。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布采购人、监标人等有关人员姓名；

（3）检查投标文件的加密情况，并对上传至交易平台的加密投标文件进行解密；

（4）采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认。

（5）开标结束。

（6）进入资格审查阶段。开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

采购人或者采购代理机构审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、有效，不具备招标文件中规定的资格要求的投标人投标无效。经资格审查有效投标人不足三家的则不进入评标阶段。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4资格审查小组

采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建协助采购人资格审查小组，其成员由采购人参会代表或代理机构人员组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定的评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人将根据评标委员会提出的评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或被查实存在影响中标的违法行为、存在不符合中标条件等情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。如中标候选人均放弃中标资格或均出现上述问题时，招标人将重新进行招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以电子平台形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 履约担保的金额、担保形式详见投标人须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评标法）

评标办法前附表

| 评审类型 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 2.1.1形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件“第六章 投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且未超过招标人最高投标限价 |
|  | 2.1.2资格评审 | 营业执照 | 详见第二章“投标人须知前附表”项规定 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 详见第二章“投标人须知前附表”项规定 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 详见第二章“投标人须知前附表”项规定 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 详见第二章“投标人须知前附表”项规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 详见第二章“投标人须知前附表”项规定 |
|  |  | 特定资格要求 | （1）供应商须具备有效期范围内的营业执照； （2）供应商所投产品须提供《医疗器械注册证》或备案凭证；供应商若为制造商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》；若为代理商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； （3）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；通过“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单），提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。注：采购代理机构在开标当天根据需求可对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息），查询日期在本公告发布日期之后至投标截止日期之前】。 |
|  | 2.1.3 响应性评审 | 供货安装调试周期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中投标文件格式要求 |

## 详细评审

| 详细评审 | 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 经济标评分：30分 技术标评分：62分 综合标评分：8分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2（1）经济标评分（30分） | 投标报价 （30分） | 价格扣除：对于小型、微型企业的具体评标价格扣除，均按财库〔2022〕19号文件中比例20%扣除。对于中型企业的价格不予扣除。供应商须提供需提供符合要求的中小企业声明函。否则不予认可。声明函内容真实性由供应商负责。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物（服务）的，视同为中型企业。） 评标基准价： 满足招标文件要求且价格最低的评标价（含小微企业评标价）为评标基准价， 投标报价得分计算： 投标报价等于评标基准价其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价)×价格权值（30分）（四舍五入后保留小数点后两位） |
|  | 2.2.2（2）技术标评分（62分） | 技术参数（50分） | 投标方案需针对第五章技术参数及要求中的技术参数要求进行响应，满足招标文件要求的全部技术指标（包含正偏离和无偏离）得50分，每有一项技术参数响应负偏离的扣1分，扣完为止。 注：需提供检测报告或相应证明文件的，要求提供制造商加盖公章的扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 供货及安装方案（4分） | 比较各供应商响应方提出的方案、思路的全面性、专业性、合理性等内容： 第一档，方案内容详细、合理，符合相关标准和规范，完全满足采购需求且优于其他档次供应商响应方，得 4分； 第二档，方案内容较详细和合理，符合相关标准和规范，满足采购需求得 2分； 第三档，方案内容基本响应，但欠完备、欠合理，得1.5分。缺项不得分。 |
|  |  | 后期配合、服务工作部署 （4分） | 根据供应商后期配合、服务保障措施与技术支持能力的优劣进行比较评价： 第一档，服务保障体系及措施完善，技术支持4分； 第二档，服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快的2分； 第三档，服务保障体系及措施一般或有缺陷的得1.5分。缺项不得分。 |
|  |  | 质量保证承诺（4分） | （1）提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率（没有的得0分，其他由评委横向比较打1-2分）。 （2）投标人提供的其他实质性质保优惠条件（没有的得0分，其他由评委横向比较打1-2分）。 |
|  | 2.2.2（3）综合标评分（8分） | 资信业绩 （3分） | 投标人每提供一份2021年1月1日以来，所投核心产品类似项目的业绩，每有一份得1分，本项最多得3分。 注：需提供中标通知书和合同扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务承诺 （5分） | 根据采购人的实际需要，针对项目实际情况，对产品售后服务及人员配置，上门售后时间等所做出的的详细服务方案 第一档：内容非常全面完整、方案思路非常科学合理可靠，得5分 第二档：内容基本全面完整、方案思路基本科学合理可靠，得2分， 第三档：内容、方案思路一般或不完善，得1分，没有不得分。 |
| 废标条款 |  | 投标截止时间止，投标人少于3个的。 |  |
|  |  | 投标人的投标报价高于最高投标限价。 |  |
|  |  | 投标人投标文件制作机器码一致的。 |  |
|  |  | 法律法规规定的其他内容。 |  |

## 注：1.根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价最低者获得成交人推荐资格；评审得分相同，报价也相同的，由评标委员会集体投票（少数服从多数）决定。

## 2.本项目核心产品为：一标段： 彩色多普勒超声诊断仪、高清电子胃镜系统

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人摇号确定。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表（评标委员会审查）。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（资格审查小组审查）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表（评标委员会审查）。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）经济标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.1项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对经济标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以电子平台形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

（合同模板仅供参考，具体以实际签订为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章  技术参数及要求

一标段

| 序号 |  | 设备 |  | 数量 |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二氧化碳激光治疗机 |  | 1台 |  | 1、激光波长：10.6µm 2、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，360度无死角 3、激光器输出方式：连续、脉冲、超脉冲 4、激光工作方式：单次、重复、连续 5、连续输出功率：1-30W ※6、焦点光斑直径：最小0.1mm 7、瞄准光系统：650±5nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强可调 8、治疗手具：2种治疗刀头 9、10 英寸彩色液晶触摸屏，APP应用式程序，水流、振镜实时监控系统，保证机器的正常运行 ※10、独立开发的软件控制系统：手动模式具有应用模式：①切割②眼睑成型；美容模式具有应用模式：①浅层【螺旋线形】②深层③混合④妊娠纹⑤色素⑥甲癣⑦换肤 11、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、六边形、环形、直线型 ※12、单点能量：0.1-300mJ可调 13、保护系统：断水、过载双重保护 ※14、冷却系统：内置封闭循环水冷却及风冷散热系统 15、温控系统：温控系统实时监控，保证机器的正常运行 16、设备使用年限：≥10年 |  |
| 2 |  | 脑电治疗仪 |  | 1台 |  | （1）耳后低频电脉冲性能参数 a）脉冲宽度：模式一和模式二，0.5ms～237ms； 模式三和模式四，0.5ms～16ms； b) 脉冲周期：模式一和模式二，1.55ms～504ms； 模式三和模式四，1.2ms～48ms； c) 脉冲极性：双向； d）正弦调幅周期：模式一和模式二，6ms～2000ms； 模式三和模式四，4ms～125ms； e）脉冲簇周期：T=30s； f) 输出最大电压峰峰值：8V，误差±20%； g）输出波形按不同脉宽和脉冲周期波形分为九档，时间参数误差为±20％。 h）输出电压峰峰值分60级可调。其最小输出设定不超过最大设定值的2％。 （2）肢体中频电疗性能参数 a）工作频率：8kHz±20%； b) 调制波形：低频三角波的调制波形； c) 调制三角波波宽0.4s～7s，周期0.8s～20s； d）调幅度：100%； e) 脉冲极性：双向； f）输出最大电压峰峰值：80V±20%，分60级可调。其最小输出值不超过最大设定值的2%； g）输出波形按不同调制波宽和周期波形分为八档，时间参数误差为±20％。 h）输出电流最大60mA±30%，分60级可调。其最小输出设定值不超过最大设定值的2%。 （3）四种输出模式可供选择； （4）电极数量：电疗输出最多可同时连接3组电极（1组耳后电极、2组肢体电极）； （5）连续工作时间不少于4小时； （6）时间选择：各路输出可在1min～60min范围内设定所需时间，定时误差±2%。 |  |
| 3 |  | 光子治疗仪 |  | 1台 |  | 1、光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、灯珠：》100颗/治疗头，功率≥100W。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、治疗时间：1～60min可调，步进≥1min。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、时间记忆：根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、能量调节：三级能量调节。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.1、一级：有效红光辐照度为≥21mW/cm²。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.2、二级：有效红光辐照度为≥34mW/cm²。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3、三级：有效红光辐照度为≥60mW/cm²。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时≥60mW/cm²。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、操作面板：≥7英寸电容液晶触摸屏。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、辐照度均匀性：光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.4。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11、支臂结构：气弹簧结构，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12、支臂活动范围：支臂长度：≥700mm，允差±20mm；垂直调节角度30～160°；水平调节角度0～180°；允差10%。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13、灯头设计：三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14、安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15、漏电保护：具有自动漏电保护功能。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16、红光穿透：穿透皮肤8～10mm，直至真皮层。 |  |
| 4 |  | 体外冲击波治疗仪 |  | 1台 |  | 1、工作压力：150kPa～400kPa（1.5～4.0bar），调节步进值10kPa（0.1bar）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、冲击频率：1Hz～15Hz可调，步进1Hz。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、冲击次数：10～9900次可调，步进单点10次，长按100次；具有连续无限次冲击模式。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、冲击模式：四种，单次模式、手动脉冲、自动脉冲、自动间歇。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、输出通道：单通道冲击治疗，标配1把冲击手枪。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、冲击波治疗枪具有减振功能。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、治疗头：6个，标配1个子弹和1个弹道。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、输出压力波脉宽：最小160μs，其误差不应超出±10%。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、治疗头金属部分可在≥135℃高温高压下消毒。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13、具有双重过压安全装置。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量≥150个。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15、具有对压缩空气除水并自动排放功能。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16、额定输入功率：550VA。 |  |
| 5 |  | 磁振热治疗仪 |  | 1台 |  | 磁振热治疗仪是一款多功能物理治疗仪，将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合，起到镇痛、消炎、消肿等作用。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术参数： |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、额定输入功率：≥300VA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、额定电压220V，额定频率：50Hz。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、磁场强度范围：≥12.5mT。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、磁场输出频率为≥50Hz，。 振动幅度:≤5mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、具备五种治疗模式 |  |
|  |  |  |  |  |  | a) 模式1：工作周期1.0s，占空比10%，允差±10％； |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 模式2：工作周期2.0s，占空比10%，允差±10％； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 模式3：工作周期2.5s，占空比8%，允差±10％； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 模式4：工作周期3.0s，占空比13%，允差±10％； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 模式5：工作周期4.0s，占空比25%，允差±10％； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、治疗温度：治疗温度≥40℃、≥45℃、≥50℃、≥55℃四档可调。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、治疗定时时间为1～60min，可调，步进为1min，允差±5％。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、输出通道：两路输出（可同时连接两个导子）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、数码管显示窗口。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12、治疗完毕停止输出，并有峰鸣报警提示。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13、可选配台车。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 适用范围： |  |
|  |  |  |  |  |  | 适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗。 |  |
| 6 |  | 超声关节治疗仪 |  | 1台 |  | 1、输入电压：a.c.220V |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、输入频率：50Hz±1Hz |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、输入功率：50VA |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、输出通道：单路输出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、显示方式：液晶显示 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、声工作频率：1MHz±10% |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、输出模式：a)连续输出； |  |
|  |  |  |  |  |  | b)断续1：输出1s，间歇1s； |  |
|  |  |  |  |  |  | c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s； |  |
|  |  |  |  |  |  | d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、有效声强：0-1.5W/cm²。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、定时范围：1-30min |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、尺寸：380mm310mm135mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 11、重量：2.6kg |  |
|  |  |  |  |  |  | 12、最大输出功率：≥6W。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13、有效辐射面积：4cm2。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14、治疗头防水程度：IPX7,可在水下进行操作。 |  |
| 7 |  | 四维颈腰椎牵引床 |  | 1台 |  | 治疗原理： |  |
|  |  |  |  |  |  | 颈腰椎多功能牵引床是智能控制四维多功能颈腰椎牵引床。该牵引床采用伸缩电机进行牵引传动。可做间歇式牵引、间歇式上阶梯牵引、间歇式下阶梯牵引、反复式牵引、反复式上阶梯牵引、反复式下阶梯牵引、持续式牵引及持续式上阶梯牵引，并且在任何牵引方式中均有牵引力自动补偿，使牵引力相对恒定。该床理疗系统具有电热疗功能。全过程均由智能对牵引力、成角角度、摇摆角度、牵引时间、间歇时间、反复频率等进行监控。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术参数： |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、电源：a.c.220V±22V 50Hz±1Hz。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、额定输入功率：≥120VA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、腰椎牵引力在0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、牵引总时间可在0～99min范围内设定，级差1min，允差±30s。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、牵引时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、间歇时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、颈椎牵引力在0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11、上下折动作范围：-10°～+30°，级差1°，允差±2°。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12、左右旋转动作范围：左右各≥25°，级差1°，允差±2°。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13、左右平摆动作范围：左右各≥20°，级差1°，允差±2°。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14、上下折的零位误差应不大于±1°，上折位置应能保持稳定。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16、床面加热温度≥37℃。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 17、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18、内置牵引模式：牵引床腰椎牵引有8种牵引模式。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 19、输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引相时间、间歇相时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20、治疗处方管理 |  |
|  |  |  |  |  |  | a) 存储功能：≥20种治疗方案存储功能并读取； |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 配备计算机后具有病历档案管理功能，储存功能，病历打印功能。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 21、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 适用范围： |  |
|  |  |  |  |  |  | 用于腰椎及颈椎病人的牵引治疗。 |  |
| 8 |  | 中药熏蒸床 |  | 1台 |  | 熏蒸治疗机，采用中药汽化装置，通过数字智能化技术进行控制，使中药药液产生中药蒸汽。患者在熏蒸治疗时，能通过蒸汽热敷使全身毛孔张开、毛细血管网开放。在蒸汽环境内，肌体内邪外出，药物离子通过对患病部位和经络病变区进行有效渗透，药力直达病灶。对改善微循环、松驰骨骼、镇痛及活络关节有良好效果。本机集中了中药医疗、热疗、汽疗、雾化等多种功能，集热度、药度、湿度于一体，使之具有很高的推广应用价值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术参数： |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、额定输入功率：≥1500W。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、温度：1～99℃范围内设定，步进1℃，37～45℃为熏蒸温度，允差为±5℃。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、时间设定：治疗总时间可在1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、上水方式为自动，最大加液量：5L，允差±10%。。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、双重温控保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，第一路保护装置应启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、熏蒸面积：≥1530mm×340mm，根据人体工程学设计，配备≥11块熏蒸垫可任意组合。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、熏蒸为三区加热区，加热方式为厚膜管状加热器。三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、臭氧消毒功能：a.开启臭氧消毒功能,工作10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³；b.正常工作时臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11、防干烧功能：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示音。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12、具有独立操作台。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13、具有自动漏电保护、自动上水、自动水位控制功能。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14、亚克力材质全身式熏蒸罩。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15、蒸汽凝水回收床体内干爽。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16、亚克力床体，耐腐蚀，蒸汽部分采用食品级材料。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 17、具备多重故障自检错误提示功能。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产品适用范围： |  |
|  |  |  |  |  |  | 适用于躯干、四肢熏蒸。 |  |
| 9 |  | 温热电灸综合治疗仪 |  | 1台 |  | 1、四路艾灸治疗输出。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、额定输出功率：≥60VA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T～0.12T。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治疗头恒温范围：30℃～70℃内连续可调。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于病灶。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、治疗时间：1min～60min可调，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。 |  |
| 10 |  | 平行杠及附件 |  | 1台 |  | 1、杠杆宽度调节范围（mm）：340～600允差：±20mm. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、额定载荷(kg)：≥135 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、矫正板坡度：≥ 15° |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、材质：型材、多层板、橡胶、地板革 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、结构形式：底架、扶手、矫正板 |  |
| 11 |  | 训练用扶梯（二面） |  | 1台 |  | 1、扶手杠调节范围（mm）：0～200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、阶梯额定载荷(kg)： ≥135 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、阶梯台高度：≥100mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、中间台高度≥600mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、材质：型材、多层板、地板革 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、结构形式：阶梯、扶手 |  |
| 12 |  | 轮椅 |  | 2个 |  | 1、用途：双下肢无法行动或上、下肢功能均减退患者的移动用具， |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、并可在桌面上用餐或作业训练 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、材质：型材、塑料、橡胶、帆布 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、结构形式：把手、脚轮、刹车、餐桌板、坐垫 |  |
| 13 |  | 肘关节牵引训练椅（可调式） |  | 1台 |  | 肘关节牵引训练椅是肘关节屈曲伸展活动障碍患者进行持续性脏关节牵引训练,改善关节的活动范围,促进关节恢复到正常的运动范围及功能的器械。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术参数： |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、训练椅是由椅架、椅座、靠背、升降支架、配重支架、训练支架、配重块、控制开关等组成。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、额定输入功率：≥60VA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、控制方式：手柄控制。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、座面高度调节范围：510～660mm 允差±10mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、靠背角度调节范围：90～120° 允差±2°。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、升降支架调节范围：0～160mm 允差±10mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、前臂托调节范围：0～230mm 允差±10mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、训练支架摆动角度：≥120° 允差±2°。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、配重质量：共5块，4磅/块。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、工作噪音≤60dB(A)。 |  |
| 14 |  | 腕关节屈伸训练器 |  | 1台 |  | 1、最大阻尼(N.CM)： 980 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、用途：改善腕部关节活动范围及肌力训练 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、材质：型材、橡胶、钢板、实木 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、结构形式：支撑架、滑动杆、把手、训练部分 |  |
| 15 |  | 前臂旋转训练器 |  | 1台 |  | 1、平台升降调节范围（mm）： 0～630 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、前臂垫前后调节范围(mm)： 0～220 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、最大阻尼(N·cm)： 980 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、用途：改善前臂旋转功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、材质：型材、橡胶、钢板 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、结构形式：支撑架、滑动杆、把手、训练部分 |  |
| 16 |  | 手动功率车 |  | 1台 |  | 电子表的功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、显示窗口：时间、路程、总程、速度、热量、心率等 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、静音双向皮带传动 |  |
|  |  |  |  |  |  | 舒适双色PU座垫，座垫调节管可上下调节 |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大使用者承重力100 kg座垫额定载荷kg：≥135 |  |
|  |  |  |  |  |  | 用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 |  |
|  |  |  |  |  |  | 材质：塑料、型材、橡胶 |  |
|  |  |  |  |  |  | 结构形式：底座、主架、脚蹬、扶手 |  |
| 17 |  | 系列哑铃 |  | 1套 |  | 1、磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、用途：进行肌力和医疗体操训练 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、材质：型材、橡胶 结构形式：底座、脚轮、哑铃 |  |
| 18 |  | 姿势矫正镜 |  | 1台 |  | 1、镜面玻璃厚度：≤5mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、用途：各种姿势矫正训练 |  |
| 19 |  | 肋木 |  | 1个 |  | 1、额定载荷kg：≤135 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、 |  |
|  |  |  |  |  |  | 坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |  |
| 20 |  | 组合软垫（皮制） |  | 1张 |  | 1、内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、 |  |
|  |  |  |  |  |  | 卧位医疗体操及卧位肌力训练 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、材质：人造革、海绵 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、结构形式：支撑垫 |  |
| 21 |  | 数字OT评估与训练系统 |  | 1台 |  | 1、操作面板调节范围：0～350mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮 |  |
| 22 |  | PT凳 |  | 2个 |  | 1、额定载荷/N：≥2000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |  |
| 23 |  | 训练用厨具 |  | 1套 |  | 1、升降行程：≥150mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、电源参数： 220、50HZ |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、材质：不锈钢、静电喷塑架、木制柜 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、用途：ADL训练用具 |  |
| 24 |  | 麻醉机 |  | 1台 |  | 1、电源: 220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、可选主动式排污系统 AGSS 和共同气体出口 (ACGO) |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、气源：氧气气源，可选配笑气气源 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于 200Kpa时报警 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、快速充氧范围≥25 - 75 L/ min |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、回路整体部件可以耐受≥134℃高温高压消毒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、二氧化碳吸收罐, 容积≥1500ml |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9、回路系统容积≥2.6升，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10、回路能监测钠石灰吸收罐的状态，当更换钠石灰时，有报警功能提示钠石灰罐被拆下 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11、气动电控呼吸机，全中文操作和显示 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12、提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、手动通气、电子PEEP。可选配压力模式 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13、潮气量设置: ≥45ml-1500ml, 步长为≥5ml |  |
|  |  |  |  |  |  | 14、呼吸频率: ≥4-80 次/分钟 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15、吸呼比: 4:1到1:8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16、压力限制范围: ≥10 到 99 cmH20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 17、电子PEEP, 显示屏设置, 范围: OFF, 4 到 30 cmH2O |  |
|  |  |  |  |  |  | 18、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 |  |
|  |  |  |  |  |  | 19、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20、智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 |  |
|  |  |  |  |  |  | 21、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22、≥7寸彩色 TFT 显示，可显示压力、流速等波形 |  |
|  |  |  |  |  |  | 23、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压(峰压、平台压、平均压、PEEP) ；可选配吸入氧浓度监测， |  |
|  |  |  |  |  |  | 24、潮气量监测范围: 0 到2500ml |  |
|  |  |  |  |  |  | 25、PEEP 监测范围: 0-70cmH20 |  |
| 25 |  | 彩色多普勒超声诊断仪 |  | 2台 |  | 一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 三、主要技术规格及系统概述： |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1主机成像系统： |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.1多倍信号并行处理技术 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.4解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.5曲线解剖M型技术 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.60彩色多普勒成像技术 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.7彩色多普勒能量图技术 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.8方向性能量图技术 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.9数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.10智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.11斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.12具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.13穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.14图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.15支持线阵探头双B图像拼接 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.16声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.17具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2先进成像技术： |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持微血管造影增强功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)双计时器 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2应变式弹性成像技术（要求提供满足此参数要求的厂家盖章承诺函） |  |
|  |  |  |  |  |  | 1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.3可选配剪切波弹性成像 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1)可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2)可在线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内≥3种定量参数 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.4 TDI组织多普勒成像 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2)TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.5组织追踪成像定量分析 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1)二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.6可选配盆底测量分析相关技术 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1)实时扫查时，同屏显示标准坐标系示意图，通过选取特征点，快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持前中后盆腔自动测量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3测量和分析： |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.1全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.2妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.3具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（要求提供IVF发育曲线趋势分析证明图片及满足此参数要求的厂家盖章承诺函） |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.4产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.5自动NT测量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.6心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.7腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.8自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.9血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（要求提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片及满足此参数要求的厂家盖章承诺函） |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.10支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.11小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.3原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5连通性要求： |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 |  |
|  |  |  |  |  |  | 四、系统技术参数及要求： |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1系统通用功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度（要求提供满足此参数要求的厂家盖章承诺函） |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.3控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥25cm |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.4主机探头接口≥5个，大小一致，探头接口位于主机机箱正前方，方便插拔探头，全激活、相互通用。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.5触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2探头规格 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.2电子线阵探头阵元数≥192 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.3腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.4血管/小器官线阵探头（3.0-12.0MHz） |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.5单晶心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz） |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.6腔内探头（4.0-11.0MHz） |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3二维显像主要参数： |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.3 TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4显示深度≥38cm |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.5最大帧率: ≥600 帧/秒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4频谱多普勒： |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5彩色多普勒： |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5.5彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.6外设和附件 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度≥两挡可调 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.7.2QWERTY背光小键盘 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.7.3主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 |  |
| 26 |  | 高清电子胃镜系统 |  | 1台 |  | 一、产品名称：高清电子胃镜系统 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二、 标准配置：图像处理器、冷光源、电子胃镜，医用监视器，台车 |  |
|  |  |  |  |  |  | 三、 主要产品技术参数 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、高清电子胃镜 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 分辨率：全高清 1080P |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2 视场角：≥145° |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4 观察景深:2-100mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5 头端部外径≤9.2mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6 插入部外径9.2mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.7 弯曲角度上≥210°下≥90°左≥100°右≥100° |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.8 光窗数量：具备≥3个照明窗 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.9 工作长度：1050mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.10 总长：1350mm |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.11 拥有前向注水功能，可连接送水泵 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、图像处理系统 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1 处理系统类型：主机光源分体式设计 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2 血红蛋白增强：HbE 血红素增强 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3 彩色制式：NTSC/PAL |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 图像取样方式：实时 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5 测光方式：可以选择平均测光、峰值测光和自动测光模式 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.6 输出图像格式：DVI.CVBS, Y/C,R，G，B, V,H/CS，支持1920+1080P全高清图像输出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.7 结构增强可四档调节 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.8 轮廓增强可四档调节 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.9 冻结模式：可实时冻结图像 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.10 自动白平衡：具有自动白平衡调节装置 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.11 可兼容同品牌水泵，气泵，胃镜，肠镜，支气管镜，鼻咽喉镜，共享系统 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.12 色彩强调：“R”±10、“B”±10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.13 USB 接口，可存储视频和图片；增加摄像和拍照功能，一键录入，方便快捷；可接脚踏开关控制拍照功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.14 可冻结并保存 64 幅图像，保存的图像可回放，冻结图像还可进行血红蛋白增强、边缘强化、结构强化、数字放大等处理 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.15 具备特殊光诊断功能，用于癌前病变的诊断和观察 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.16 具备1倍、12倍、1.5倍、2倍四档电子放大功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、冷光源 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1 主灯：LED 灯冷光源 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2 主灯平均使用寿命：≥10000小时 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3 亮度调节：自动调光，手动调光 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4 气泵调节：流向调节，低/高/关 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5 色温 3000k-7000k |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6 气泵可调节：高档≥6/min，低档≥3/min |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、高清晰医用彩色监视器 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1 屏幕尺寸≥24寸，支持PIP模式，支持19201080P图像输出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2 模拟输入：DVI/VGA、CVBS、S-VIDEO、YPbPr/RGB |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3 屏幕图象质量：可根据菜单选定可调 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4 显示器底座：高度可调 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、内窥镜送水泵 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.1 冲洗系统完全密闭，直连生理盐水瓶，方便快捷 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.2 泵头可拆卸，泵头可拆式设计，组装简单方便 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3 直接踩下脚踏开关或操作镜身上的遥控按钮，即可经专用的附送水管道进行强力冲水，持续送水 20 秒后，将自动停止工作，保障使用安全 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.4 与胃肠镜同一品牌，便于配套使用及维护保养 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、同品牌专用金属台车 |  |
| 24 |  | 全自动尿液分析系统 |  | 1台 |  | 1.理学指标：颜色、浊度、电导率； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.工作原理：CCD 图像处理技术、特有的计数板高、低倍显微成像技术 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.干化学项目: 尿液中的pH值、亚硝酸盐(NIT)、葡萄糖(GLU)、蛋白质(PRO)、潜血(BLD)、酮体(KET)、钙离子(Ca)、微量白蛋白(MCA)、比重(SG)、白细胞(LEU)、抗坏血酸(Vc)、肌肝(CRE)、尿胆原 (URO)、胆红素 (BIL); |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.有形成分：可检测显微镜图像观察的尿液标本中的实际有形成分红细胞； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11 项、13项、14项 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.镜检项目：白细胞、管型、真菌； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.综合检测速度: ≥60 个/小时; |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.急诊：有专用急诊位； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.测试准确性：干化测试稳定性 CV≤1.0； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.样本需求量: 1-2ml; |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.试纸仓容量：单次可放≥500条试纸条； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.样本位: ≥60 个样本位; |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.综合报告功能：综合报告功能 (干化学、理学、镜检有形成分计数结果，图文并茂)； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.自动分送：盒式结构存储一次性计数板，且自动单个正面输出到加样位、检测位和回收位； |  |
|  |  |  |  |  |  | 尿试纸条存放仓，能自动单条正面输出设定的尿试纸条到加样位、检测位和回收位。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.显微镜自动控制：自动控制显微镜实现高低倍转换、对计数板上的样本进行扫描 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16.配套：含显示器、主机、 鼠标及键盘； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.数据接口： USB 接口、 串口、 网络接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18.打印：可外接打印机； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19.存储结果：20万个以上； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20.尺寸及重量: ≥680mmX672mmX620mm(长x宽x高) |  |
| 28 |  | 电解质分析仪 |  | 1台 |  | 1. 产品名称：电解质分析仪 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. 检测项目: K⁺、Na⁺、Cl⁻、iCa²⁺、pH (nCa²⁺、TCa²⁺为计算项目) |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. 电解质项目方法学：离子选择电极法 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、 测试速度: ≥60s/标本 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. 标本量: ≥100ul |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. 标本类型：血清、血浆、全血、稀释尿液 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. 采样方式：自动升降机构进样 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8. 操作方式：全触摸操作屏 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9. 显示屏幕: 5寸(320×240像素) LCD 屏幕, 中文图形化菜单 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10. 试剂系统：一体化盒装试剂包 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11. 输出方式：屏幕显示、高速热敏打印机、实时RS-232数据接口，支持LIS 系统连接 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12. 可24小时开机，开机时间≤5 分钟； 有智能休眠模式。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.质控查询范围：30天，可打印质控数据 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14. 定标模式：自动两点定标、单点定标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15. 电极内充液有注册证书 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16. 其他性能参数： |  |
|  |  |  |  |  |  | K的重复性CV≤1.0%, Na的重复性CV≤1.0%, Cl的重复性CV≤1.0%, Ca的重复性CV≤3.0%, pH的重复性CV≤2.0% |  |
| 29 |  | 呼吸机 |  | 1台 |  | 一、基本参数 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.电动电控呼吸机； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒，以防止交叉感染； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.采用≥10英寸彩色触摸控制屏, 分辨率≥1280*800; |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8. 压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.呼吸波形与呼吸环可同屏显示、可冻结，呼吸环可存储 (≥4个) 、对比。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二、呼吸模式及功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH模式(具有容量和压力两种方式)； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、具备双相气道正压通气，可选配自动适应性压力调整容量控制功能、压力释放通气； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、氧疗功能：氧流速可调节，可进行高流速氧疗； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析, 可选配无创通气、呼末 CO2监测, 智能吸痰程序, NIF、PEEPi 及PO.1测定; |  |
|  |  |  |  |  |  | 三、设置参数要求 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、潮气量: 20ml—2000ml |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、呼吸频率: 1-100次/ min |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、压力支持: 0—80cmH20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、PEEP: 0--45 cmH20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、压力上升时间: 0-2s |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、呼气触发灵敏度：自动和手动调节18%-80% |  |
|  |  |  |  |  |  | 四、监测参数要求 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、监测参数≥20个; |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、呼吸环：压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、理想体重下潮气量监测； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测。 |  |
| 30 |  | 除颤仪 |  | 1台 |  | 1.整机重量(标准配置，含电池、体外板、记录仪) ≤5.3kg |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.环境适应能力强，工作温度范围至少满足0°C~45°C，且从室温环境下进入-20°C环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30~70°C；工作/存储湿度范围至少满足10%~95%, 非冷凝; 工作/存储海拔高度(大气压力) 范围至少满足: - 381m~+4575m(57.0kPa~106.2kPa) |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.提供双色报警灯 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸； 分辨率不小于 800×480像素； 可显示≥4通道监护参数波形 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.支持中文操作界面 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.有高对比度显示界面，支持户外查看 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.电池工作时间：连续监护时间不小于 6小时； 不少于 300次200J充放电； 不少于200次360J充放电 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.支持成人、小儿、新生儿 |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.采用双相波技术，双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.输出能量：成人最大能量可支持 360J |  |
|  |  |  |  |  |  | 16.开机速度快，设备的休眠唤醒开机时间小于2s |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.充电至200J小于3s |  |
| 31 |  | 计算机 |  | 30台 |  | CPU: 主频≥2.4GHz，核心数量≥6个，线程数量≥12个 |  |
|  |  |  |  |  |  | 内存：主频≥3200MHz，容量≥8G， |  |
|  |  |  |  |  |  | 显卡：≥集成显卡 |  |
|  |  |  |  |  |  | 声卡：≥集成声卡 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硬盘：≥512g固态硬盘 |  |
|  |  |  |  |  |  | 网卡：集成10/100/1000M以太网 |  |
|  |  |  |  |  |  | 扩展槽：1个PCIex16，≥2个PCIe x1,内存插槽≥2个 |  |
|  |  |  |  |  |  | 键盘，鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口 |  |
|  |  |  |  |  |  | 电源：≥180W |  |
|  |  |  |  |  |  | 机箱：≤10L，顶置电源开关 |  |
|  |  |  |  |  |  | 显示器：≥23寸 |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务：三年上门保修 |  |
| 32 |  | 打印机 |  | 30台 |  | 涵盖功能：打印/复印/扫描 |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大处理幅面：A4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耗材类型：鼓粉一体 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耗材容量：≥1000页 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双面功能：手动 |  |
|  |  |  |  |  |  | 网络功能：支持无线网络打印，移动打印 WIFI，云打印 |  |
|  |  |  |  |  |  | 打印功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | 黑白打印速度≥ 20ppm |  |
|  |  |  |  |  |  | 打印分辨率≥ 1200×1200dpi |  |
|  |  |  |  |  |  | 首页打印时间≥ 8秒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 月打印负荷≥ 1-2万页 |  |
|  |  |  |  |  |  | 扫描功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | 扫描控制器：标准配置 |  |
|  |  |  |  |  |  | 扫描类型：平板式 |  |
|  |  |  |  |  |  | 光学分辨率≥ 600×600dpi |  |

第六章  投标文件格式

（项目名称）  标段

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                       （盖单位章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或电子签章）

年    月    日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、报价明细表

五、投标承诺函

六、招标代理服务费承诺函

七、资格审查资料

八、技术偏离表

九、项目实施方案

十、供应商企业实力

十一、反商业贿赂承诺书

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购人名称）:

1．我方己仔细研究了                  （项目名称）    标段采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥      ）的投标报价，供货安装调试周期        ，按合同约定实施和完成项目内容，质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（现金或转账形式之一）。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. 如果我方中标,我方将按照招标文件规定一次性交纳中标服务费。

投标人：                     （盖单位章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章或电子签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：     年    月    日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |
| 投标单位 |  |  |
| 投标范围 |  |  |
| 投标报价（元） | 大写： | 小写： |
| 供货安装调试周期 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 优惠条件及其他承诺（不够可另附页） |  |  |

投标人：                     （盖单位章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章或电子签章）

日期：        年     月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章或电子签章）

日期：          年    月     日

三、授权委托书

本人    （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）    标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：                       （盖单位章或电子签章）

法定代表人：                 （签字或电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或电子签章）

身份证号码：

日期：          年    月     日

四、报价明细表

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加删减表格内容。

投标人：                               （盖章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章或电子签章）：

日期：  年    月   日

五、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                  （盖章或电子签章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章或电子签章）

日期：

六、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：     ，项目编号：    ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：                  （盖章或电子签章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章或电子签章）

日期：

七、资格审查资料

附按照招标文件要求（投标须知前附表、评分办法前附表等）规定附相关证明材料。

八、技术偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、根据招标文件第五章“技术参数及要求”，投标人须在“投标规格”一列中逐条响应；

2、“偏离说明”一栏中投标人应对所投货物（服务）的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样；

3、“偏离说明”一栏中由投标人对所投产品的技术性能对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述；

4、表格不够投标人自行添加。

九、项目实施方案

（投标人根据采购文件的要求（含评标办法）自行编制）

十、供应商企业实力

（投标人简介、人员证书和业绩等）

十一、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在          （项目名称）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                          （盖章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人 ：       （签字或电子签章）

年     月     日

十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加______（采购人名称）______（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.______（标的名称），属于工业行业，制造商为______（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.______（标的名称），属于______行业，制造商为______（企业名称），从业人员 ______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于______（请填写：中型、小型、微型）企业。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称：（盖章或电子签章）

日期：

十三、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人 ：       （签字或盖章或电子签章）

年     月     日

十四、其他材料

（投标人认为有必要的其他资料）