一、商务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：接采购人通知之日起14个日历天内完成交货及安装调试

交货地点：采购人指定地点

质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准

2.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

3.质保期：3年

4.履约验收：符合招标文件和投标文件的要求，满足国家、行业及采购人验收标准。

二、技术要求

1.设备制造工艺、稳定性内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

2.供货方案，包括但不限于实施计划、工作流程、供货措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

3.设备安装调试、试运行测试、运行维护，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

4.备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，符合本项目的采购需求。

5.售后服务方案内容、售后服务人员配备、售后服务计划、故障响应时间、售后服务设备，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

6.质保期内保证措施，包括但不限于发生质量问题的应对措施、突发状况发生后的改进措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

三、核心产品

麻醉工作站为本项目核心产品。

（一）、麻醉工作站

高档麻醉工作站参数

1.基本要求

1.1 适用于新生儿、儿童、成人吸入式麻醉及呼吸管理(以注册证为准)；

1.2 通过NMPA认证；

1.3 机架:带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹。

2.气源

2.1具有氧气、空气气源接口；

2.2具备气源压力实时监测，并在麻醉机上显示。

3.流量计

3.1配备电子流量计，可自动计算并实时显示新鲜气体的氧浓度、总流量。

4.挥发罐

4.1 配备2个挥发罐位，配备一个与主机同品牌原装七氟醚挥发罐(非OEM产品，以产品注册证为准)，可选配升级地氟醚挥发罐；

4.2 开机自检流程中包含挥发罐测试功能。

5.呼吸回路

5.1所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，且所有呼吸回路部件可耐受134℃高温高压消毒，避免院内交叉感染；

5.2 配备二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰；

5.3 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。

6.呼吸机

6.1气动电控呼吸机，上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全；

6.2 配备15英寸外置式彩色触摸显示屏幕，方便多角度调节、观察;具备备用物理按键，可手动可调；

6.3 用户可根据需要选择全自检或部分自检功能，也可无限次跳过自检，快速开始手术；

6.4 配备全面的通气模式:容量控制模式VCV、压力控制模式PCV，压力控制容量保证模式(PCV-VG)、同步间歇指令模式(压力、容量)(SIMV PCV、SIMV VCV)带窒息保护的压力支持通气模式；

6.5 具备麻醉药物和新鲜气体使用量实时显示和统计功能，便于精确计算手术成本；

6.6 配备肺复张程序功能，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，并通过肺顺应性趋势图对治疗效果量化；

6.7 配备目标氧浓度指针功能，精确的显示维持所设的吸入氧浓度的最低氧气流量值，保证低流量用氧安全。

7.数字和波形监测

7.1配备模块化的气体监测功能，模块支持热插拔，可监测呼末二氧化碳、麻醉气体、氧浓度(顺磁氧方式)、MAC值等。

8.互联互通功能

8.1 具备通信协议，提供端口与主流手麻系统进行对接；

8.2 具备VGA或HDMI等接口,便于视频输出演示、教学使用。

9.病人全面监测

9.1配备高端插件监护仪，不小于15英寸彩色电容触摸显示器，支持手势操作；

  - 9.2监测参数包括:心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双通道体温、双通道有创血压、电子肌松、麻醉深度等监测参数，可升级气体、心排量等监测；

  - 9.3有创压力监测可同时监测、同屏同时显示收缩压变异率(SPV)和脉压变异率(PPV)；

  - 9.4 具有同步多导联心律失常分析，可同时对最多4道ECG心电导联进行分析；

  - 9.5 具备麻醉指示视图分屏，综合反馈惠者麻醉状态，指导麻醉用药；

9.6可连接同一品牌监护仪，麻醉机监测信息可在监护仪上显示，支持与监护仪进行信息传输，配备数据处理软件，支持麻醉数据导出处理。

- （二）、便携式彩色多普勒超声诊断系统

- 1、便携式彩色多普勒超声波诊断系统技术规格及概述：

- 1.1. ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器；

- 1.2. 主机内置≥3个可激活探头接口；

- 1.3. 主机内置≥4个USB 3.0接口；

- 1.4. 二维灰阶模式；

- 1.5. 彩色多普勒成像:包括彩色、能量、方向能量多普勒模式；

- 1.6. 频谱多普勒成像:脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

- 1.7. 支持选配造影成像及定量分析(提供注册证明文件)；

- 1.8. 支持选配 IMT(提供注册证明文件)；

- 1.9. 扩展成像(要求凸阵、线阵可用)；

- 1.10. 实时双幅对比成像；

- 1.11. 支持全屏放大，≥2档可调

- 1.12. 智能血流跟踪,自动识别血管ROI框位置及角度，自动调整取样位置/取样角度

- 1.13. 支持选配宽景成像,提供更大的扫描视野(提供注册证明文件)；

- 1.14. 穿刺针增强技术，自动偏转声束,实时增强穿刺针显影,支持线阵和凸阵探头；

- 1.15. ≥142种体位图；

- 1.16. 内置超声教学软件,解剖图谱,标准的超声图像,扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖多学科应用。

- 2、测量/分析和报告

- 2.1.常规测量、自动测量,支持频谱自动测量；

- 2.2.全科测量包。

- 3、电影回放和原始数据处理

- 3.1.支持电影回放；

- 3.2.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后:最大时间480s;向前:120s)。

- 4、检查存储和管理

- 4.1.检查存储:

- ≥250GB SSD硬盘；

- 4.2.检查管理:

- iStation 专用于病人信息管理。

- 5、连通性要求

- 5.1.支持网络连接:有线网络/无线网络。

- 6、安全和认证:

- 经 SFDA认证。

- 7、探头规格

- 7.1.可选配探头类型:凸阵、线阵、相控阵；

- 7.2.探头频率:

- 频率带宽 1.1-20Mz(依赖不同探头)；

- 振元:最大有效振元数≥192振元；

- 7.3.凸阵探头频率范围:1.0-5.0MHz；

- 7.4.线阵探头频率范围:3-11MHz。

- 8、系统输入和输出

- 8.1.HDMI:1个；

- 8.2.USB:4个，USB 3.0

- 8.3.网口:1个

- 9、外设和附件

- 9.1、台车、自动电源卷线器、支持机器防盗锁控制。

- （三）全自动染色封片一体机招标参数

- 1、可对冰冻切片、常规组织切片及细胞涂片等进行染色+盖片的流水线设备

- 2、长度≤1米，体积小，可适应各种场地环境。

- 3、染色和盖片在一台设备内完成，方便快捷，稳定可靠。

- 4、站点数量≥27个，包括上载站点≥1个，试剂站点≥18个，水洗站点≥4个(可根据客户需求设定为试剂缸)，烤缸≥3个，≥1个转运位。

- 5、具有智能恒温功能试剂站点≥6个，温度范围为室温至 99℃可调。

- 6、加热试剂缸采用水浴加热模式，水温上下恒定。

- 7、加热试剂缸具备液位监测功能，可自动补水和排水功能，保持液位恒定。

- 8、可编辑程序数量≥200套，每套程序可设置≥200个步骤。

- 9、每个步骤设置时间:1秒-23时59分59秒。

- 10、触摸屏:全中文、彩色触摸屏，染色过程实时、图像化显示。

- 11、染色机内具有原厂配套独立试剂缸盖与染色站点数量相同。

- 12、试剂缸容积≤350ml，节约试剂。

- 13、玻片架容量:≤20片/架，保证湿封效果。

- 14、具备质量控制功能，实时记录每天工作量。

- 15、盖片速度≥800片/小时。

- 16、可根据标本类型选择相应的盖片程序，具备≥6个快捷盖片程序。

- 17、远程智能监控:具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP三个方式进行监控，实时了解设备运行状态。

- 18、USB接口:便于数据的输入和追溯，可下载1个月内实验数据。

- 19、无需标识，配置交换简便易行，环保措施具有活性炭过滤器。

- （四）可视软性喉镜

- 可视软性喉镜技术要求:

- 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧、活检等功能；

- 2、显示屏:≥3.5寸LCD 高清全视角触摸显示屏，可选配高清大显示屏；

- 3、摄像景深:2-50mm；

- 4、软镜插入管外径≥4.2mm，工作管道内径≥2.0mm;软镜插入管外径≥3.3m，工作管道内径≥1.2mm；

- 5、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

- 6、插入管有效工作长度≥600mm；

- 7、插入管软管前端弯曲角度:向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

- 8、显示屏幕上下旋转角度≥0-150°，左右旋转角度>270°；

- 9、电池:2400mAh聚合物电池，连续工作时间≥4小时，充电时间≤4小时；

- 10、操作系统、软件系统终身免费升级。

- 可视喉镜技术要求:

- 一、显示主机

- 1、显示主机可无缝兼容视频喉镜、硬管手柄、电子支气管镜。

- 2、屏幕:采用≥3.2寸广角高亮显示屏。

- 3、显示主机与手柄连接方式:采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。

- 4、可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。

- 5、显示器能上下0度~130°转动，左右0°~270°转动。

- 二、窥视手柄

- 1、同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。

- 2、手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

- 3、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

- 4、手柄可采用低温等离子,环氧乙烷等消毒灭菌方式。

- 5、可升级搭配工作站高清大屏显示，支持无线连接，实现影像实时远程传输，利于临床案例分享及教学。

6、可升级搭配工作站高清大屏显示，支持两个插管工具同时连接成像，方便临床应对不同气道情况，提升插管成功率。