建安区政府采购

招

标

文

件

项目编号：建安政采公字〔2022〕30号（不见面开标）

项目名称：许昌市建安区妇幼保健院医疗卫生机构能力建设

采购单位：许昌市建安区妇幼保健院

代理机构：河南方正水利工程咨询有限公司

二〇二二年九月

招标文件目录

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

- 第七章 合同条款及格式

第八章 投标文件有关格式

第一章 招标公告

- 建安政采公字〔2022〕30号

- 许昌市建安区妇幼保健院

- 许昌市建安区妇幼保健院医疗卫生机构能力建设（不见面开标）

- 公开招标公告

项目概况：

许昌市建安区妇幼保健院医疗卫生机构能力建设的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）获取招标文件，并于2022年9月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：建安政采公字〔2022〕30号。

2.项目名称：许昌市建安区妇幼保健院医疗卫生机构能力建设

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2291540.00元

最高限价：2291540.00元

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购专用设备一批（心电监护、内窥镜检查系统、婴儿保暖箱、新生儿辐射台、便携式呼吸机等）。

6.交付（服务、完工）时间：自合同签订之日起50日历天。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

## 二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策；

3．未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织；

4.根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：即日起至投标截止时间止。

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）

3.方式：在线下载

4.售价：0元

## 四、投标截止时间及地点

1.时间： 2022年9月30日9点30分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）公共资源交易系统成功上传。

## 五、开标时间及地点

1.时间： 2022年9月30日9点30分（北京时间）

2.地点：建安区公共资源交易中心四楼开标二室。（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到现场）。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、 《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市建安区人民政府网》上发布。 招标公告期限为五个工作日2022年9月13日至2022年9月19日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件。

（1）加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

（2）开标时间前，投标人使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，按照开标时间准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

2、本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）首页“资料下载”栏目的《交易系统全电子操作手册（投标人）》及其附件。

3、投标供应商在电子系统使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可致电0374-2961598进行咨询。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名 称：许昌市建安区妇幼保健院

地 址：许昌市解放路1273号

联系人：王青

联系方式：18639712263

2.采购代理机构信息

名 称：河南方正水利工程咨询有限公司

地 址：许昌市八龙路府西雅园1幢15层

联系人：李石磊

联系方式：18937498755

3.项目联系方式

项目联系人：李石磊

联系方式：18937498755

许昌市建安区妇幼保健院

2022年9月9日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70：8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

5.远程不见面开标(电子投标文件的解密)

5.1投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。

5.2. 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）—“资料下载”栏目。

5.3 开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

5.4投标人对开标过程和开标记录如有异议（质疑），可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

5.5 根据招标人（代理机构）在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自招标人（代理机构）点击“开标开始”按钮后120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

5.6 项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

6.评标依据

6.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

6.2 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

第二章 项目需求

一、本项目需实现的功能或者目标

许昌市建安区妇幼保健院医疗卫生机构能力建设。

二、采购需求

采购专用设备一批（心电监护、内窥镜检查系统、婴儿保暖箱、新生儿辐射台、便携式呼吸机等）。

三、交付（服务、完工）期限 ：自合同签订之日起50日历天。

四、采购标的的其他技术、服务等要求
	                                采购清单

| 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 医用洁净工作台 | ※1、技术参数 1.1 外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm； 1.2 内部尺寸:935mm ×530mm×650mm； 1.3 过滤器尺寸：900mm×450mm×69mm； 1.4额定功率：650 W； 1.5气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6 紫外灯功率：20W； 1.7LED日光灯功率：12W； 1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10噪音≤65dB(A)； 1.11风机：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.12产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13 照明：≥300lx； 1.14 毛重：185KG； 1.15 木包装外尺寸：1240mm ×900mm×1350mm； 2、结构特点 2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 2.5箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； ※2.6控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.7洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； ※2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； ※2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能； ※2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； ※2.12 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； ※2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 ※2.14具有医疗器械注册证，注册证编号：鲁械注准20182570135 | 1 |
| 空氧混合仪（含空压机） | 1、功能用途：预防早产儿/新生儿视网膜病变（ROP）、早产儿/新生儿头罩吸氧，鼻导管吸氧，箱式吸氧、新生儿T组合复苏、体外循环机等； 2、设备性能：输出氧浓度精度高且连续稳定，对新生儿、早产儿用氧提供安全有效的保障； 3、设备原理：气动气控，持续气流，氧浓度和流量独立输出独立调节，互不影响； ★4、主体部分包括：气体压力平衡处理模块、气体比例分配控制模块、气体压差或缺压报警模块、湿化瓶等；（注册证上需要体现） 5、具有高品质、抗氧化等特点，氧浓度调节精确度高，稳定性强； 6、氧浓度21%-100%任意调节； 7、表面经过阳极氧化处理，无需氧电池减少消耗，无需电源供电； 8、氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100% 精度：<±5% ； ★9、双流量精准调节：1组0～1 LPM、1组0-12LPM，精度：满量程的±4%； ★10、零泄漏、零反向气流； 11、气源提供：空气：280kPa～600kPa；氧气：280kPa～600kPa； 12、供气压差报警：供气压力差大于140kPa，声音报警； ★13、提供供气中断报警，供气源恢复正常后听觉报警音会自动终止； 14、双流量输出模式； ★15、流量计和主机一体化设计，操作方便，性能稳定； 16、主机保修3年，在国内需要有400或800售后服务电话； ★17、设备的使用年限8年及以上，具备提供检测报告的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料； 18、医用空气压缩机的参数要求： 1、输出压力：0.25MPa~0.4MPa， 2、输出流量：60L/min ，3、排气压力：≥0.7MPa， 4、启动方式：带压启动，启动压力﹥0.5MPa，5、保护功能：高温过热保护功能， 6、噪音：≤55dB(A) ，7、压力显示：压力表，8、累时器：0~9999H，9、电源：A.C. 220V 50Hz，10、功率：500VA，11、体积：W580mm×D580mm×H490mm，12、安全：GB9706.1-2007。 空氧混合器主机产品配置清单 1.空氧混合器主机 1台 标配 气动气控，氧浓度可连续调节，混合气体输出，氧浓度和流量计分开调节，输入气源故障报警，表面阳极处理，低流量设计，双流量计调节，一组0-1LPM，一组1-12LPM - 空气进气管 1套 标配 - 氧气进气管 1套 标配 - 固定夹 1套 标配 - 湿化瓶 1个 标配 - 鼻氧管 5根 标配 - 说明书、合格证、保修卡 1套 标配 - 空气压缩机 1台 标配 | 1 |
| 内窥镜检查系统 | 超高清宫腔内窥镜系统配置参数 配置清单 序号; 产品名称; 数量. 1; 医用全高清液晶监视器; 一台. 2; 高清医用内窥镜摄像系统; 一台. 3; 医用内窥镜LED冷光源; 一台. 4; 医学影像图文信息管理系统; 一套. 5; 豪华版台车; 一部. 6; 医用内镜冲洗吸引系统; 一台. 7; 宫腔检查镜; 一套. 8; 宫腔电切镜; 一套. 9; 高频电刀; 一台. 二、技术参数 1、全高清液晶监视器 *1.1、液晶屏：≥26寸（宽高比为16:9），IPS-Pro面板 1.2、像素：≥2073600像素（水平1920×垂直1080） 1.3、视野角度：≥水平178°，垂直178° 1.4、对比率：1400:1 1.5、颜色：≥10.7亿 1.6、视频输入：HD-SDI、DVI、RGB、S-VIDEO、VIDEO 1.7、视频输出：HD-SDI、DVI、VIDEO *1.8、防水级别：≥IPX32（15度淋水清洁） 2、高清医用内窥镜摄像系统 2.1、高清摄像头 2.1.1、传感器：3组1/3英寸CMOS传感器，每组传感器总像素≥2010（H）×1108（V） 2.1.2、有效像素：3组1920（H）×1080（V）（207.3万像素） 2.1.3、扫描标准：≥1100线，50帧 2.1.4、水平清晰度：1080P 2.1.5、最低照度： F5.5时≤3 lx 2.1.6、高清摄像头：4个以上遥控按键，可以设置调节白平衡、亮度、冻结、拍照、录像。 2.1.7、高清摄像头光学接口：≥2.5倍光学齐变焦，可等离子、134℃高温高压灭菌消毒 2.1.8、高清摄像头：≥IPX8防水，可浸泡消毒 2.2、高清摄像主机 2.2.1、视频输出清晰度：1080P 2.2.2、视频输出：HDMI、HD-SDI、RGB、S-VIDEO、VIDEO *2.2.3、主机带6寸显示屏，与监视器同步显示图像。 2.2.4、主机带USB接口，支持U盘存储1080P录像和拍照 2.2.5、主机带硬镜与纤维镜切换按键，一键切换选择，并含有泌尿外科汽化电切与等离子电切手术的专业模式 *2.2.6、摄像主机带远程网络实时直播功能 2.2.7、血管强化功能 2.2.8、功能：图像冻结功能、2.5倍电子放大、水平垂直翻转 3、医用内窥镜冷光源 3.1、照度：≥1100000Lux 3.2、色温：≤5600K 3.3、光输出孔规格：∮10mm *3.4、LED发光模组寿命：≥38000小时 3.5、LED发光模组功率：≤40VA 3.6、单通道LED驱动电流最大9A 4、内镜医学影像图文信息管理系统 4.1、全数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放 4.2、采用先进的Mpeg4格式编码进行视频压缩 4.3、可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上 4.4、视频输入支持： Y/C(S-Video)，CVBS 4.5、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断 4.6、可对采集的图片或视频加上时间戳，便于在图片或视频上显示采集时间 4.7、拥有大量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告 4.8、数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘 4.9、硬盘；1T 4.10、光电鼠标，标准键盘 4.11、网卡；集成千兆网卡 4.12、打印机；彩色喷墨打印机 4.13、采集开关；脚踏采集开关 5、台车 5.1、铝合金立柱，整体组合、装卸自如 6、医用内镜冲洗吸引系统 6.1、智能LCD触摸屏操作界面 6.2、智能开机自检，提前预防 6.3、设备运行状态语音提示 6.4、可预存三组用户设置，可快速读取与保存 6.5、冲洗流量自动调整，压力维持更稳定 7、宫腔镜 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 超广角电切镜; 12°Φ4mm; 1支. 2; 内鞘及闭孔器; 25Fr; 1个. 3; 操作手件; 被动; 1支. 4; 连续冲洗外鞘; 27Fr; 1支. 5; 直环状电极; Ф4×283mm; 2个. 6; 环形电切电极; Ф4×282mm; 4个. 7; 球状电极; Ф4×287mm; 2个. 8; 针形电极; Ф4×284mm; 2个. 9; 进水阀; 1个. 10; 清洁杆; Ф3×340mm; 1个. 11; 连线; 3M; 1条. 12; 消毒盒; 2个. - 宫腔电切镜 #### 序号; #### 名称; #### 规格; #### 数量; #### 备注. #### 1; 超广角电切镜; 12°Φ4mm; 1支. #### 2; 内鞘及闭孔器; 25Fr; 1个. #### 3; 操作手件; 被动; 1支. #### 4; 连续冲洗外鞘; 27Fr; 1支. #### 5; 直环状电极; Ф4×283mm; 2个. #### 6; 环形电切电极; Ф4×282mm; 4个. #### 7; 球状电极; Ф4×287mm; 2个. #### 8; 针形电极; Ф4×284mm; 2个. #### 9; 进水阀; 1个. #### 10; 清洁杆; Ф3×340mm; 1个. #### 11; 连线; 3M; 1条. #### 12; 消毒盒; 2个. 9.高频电刀 工作频率:450kHz； 具有单极和双极工作模式 额定输出功率：单极：纯切:300W,混切1:250W,混切2:150W,电凝150W； 双极电凝70W。 | 1 |
| 新生儿无创呼吸机 | - 不小于7英寸彩色触摸屏。 - 监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。 - 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。 - 内置电子空氧混合器，具有压力泄露补偿功能。 - 要求至少兼容四种以上压力发生器品牌类型（Infant Flow LP、Medijet、NV FLOW、Neo.Flow）。 - 应具有NCPAP/NIPPV/SNIPPV/HFNC四种通气模式。（具备提供证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - ★在NCPAP模式下：要求配置腹部呼吸传感器，支持窒息监测及窒息唤醒功能。（具备提供证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - 应具有腹部呼吸传感器1-10级触发灵敏度调节，1-5次窒息唤醒次数调节功能。（具备提供证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - ★在NIPPV/SNIPPV模式下：PIP吸气压力最高可设置20cmH2O。（具备提供证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - SNIPPV模式下：应具有窒息监测以及后备通气功能。（具备提供证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - HFNC模式下：应具有自主呼吸频率和压力监测功能。（具备提供证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - ★应具有通气过程中在线氧浓度校准功能。（具备提供证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - 具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，直观指示自检状态。 - 交流、直流、充电指示灯分开设计。（具备提供图片证明的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - 设备四周360度环形推手。（具备提供图片证明的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - 具有独立的硅胶待机按键。（具备提供实物照片的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - 主机立柱具有两个收纳挂钩，方便线缆管理。（具备提供实物照片的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - 具有压力上下限报警自动设置功能。 - ★要求内置空气气源积水杯，避免外部碰撞影响正常使用。（具备提供实物照片的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料） - 内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。 21. 要求提供欧盟CE认证。 | 2 |
| 婴儿保暖箱 | 基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置,下黄疸治疗装置。 一：产品功能： 具有箱温和肤温两种温度控制模式； ★具有湿度显示功能和湿度控制功能； 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示； 独立的超温保护系统； ★独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警； 婴儿床倾斜角度无级可调功能； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； ★水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒； 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入； 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 前面板具有温度校正功能； 具有肤温传感器脱落报警提示功能； 具有数据储存功能； 具有正门独立锁定装置； 具有RS-232接口； ★采用低噪音的无刷直流电机。 二：主要技术参数： 工作电源：AC220V/50Hz 输入功率：≤1000VA ★控制方式：箱温和肤温两种温度控制、湿度显示控制； 箱温控制范围：25～37℃ 皮肤温度控制范围：34～37℃ 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃ 升温时间：≤30min 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃ 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 ★婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调 ★婴儿舱内噪声: ≤45dB（A） ★故障报警: 断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等 湿度显示范围: 0%RH～99%RH 湿度控制范围: 0%RH～90%RH 湿度控制精度：±10%RH 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4 光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分 上黄疸治疗装置： 床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2 有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2 下黄疸治疗装置： 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2 三：产品通过认证资质： 产品通过国内及国际的ISO9001,IS013485,CE等认证 | 3 |
| 心电监护仪 | 1：整机要求： ★ 1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 ★ 1.2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高， 1.3、屏幕采用最新电容屏，显示屏可支持亮度自动调节功能。 ★ 1.4、屏幕倾斜10~15度设计，便于临床团队观察和操作。 1.5、监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于小儿、新生儿。 ★ 1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型,具备提供机器接口防护等级丝印照片证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料； 1.7、监护仪设计使用年限≥8年，具备提供机器标贴证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于小儿、新生儿，具备提供注册证证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 2.3、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料（具备提供界面截图证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料）。 2.4、支持≥20种心律失常分析,适用于小儿、新生儿。 2.5、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 ★ 2.6、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 ★ 2.7、NIBP:提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料）。 2.8、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg；具备提供检测报告证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 ★ 2.9、支持升级多达4通道有创血压监测，适用于小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 ★ 2.10、可升级12导联心电监测，支持小儿、新生儿监测。 2.11、可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min 3：系统功能： ★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 ★3.2、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数 ★3.3、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 ★3.4、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 ★3.5、大字体界面支持6个参数区的设置和显示 3.6、支持肾功能计算功能，具备提供界面截图的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 3.7、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.8、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾,支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，具备提供界面截图的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 ★3.12、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.13、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 3 |
| 双道微量注射泵 | ★1 注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml ★2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） ★3 快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5 限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上 8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% ★9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10 自动识别注射器规格 ★11 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌） ★12 阻塞后针筒内压力自动释放 ★13 可记录500条以上（含500条）历史纪录） 14 具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。 15 快速输液控制 16 RS232 电脑接口 ★17 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 18 KVO速率 19 类型：Ⅰ类CF型 ★20 IP等级：IP×4（防溅水） 24 快速推进键保险 25 注射过程中快速推注 | 1 |
| 普通喉镜 | 一、用途：用于常规和困难插管；急诊，ICU或院前及院内的急救插管；口腔额面和颈椎等手术麻醉的插管；初学者及教学的使用。 二、技术参数及功能要求： 1. 适合从成人到新生儿的使用。 *2. 彩色液晶显示屏：2.6寸高清屏幕、80度视角、CMOS成像，具十字准星导引标记。 - 显示屏分辨率：1920x480。 - 摄像头分辨率：1280x720。 5. 屏幕固定于把手上方，且与主机一体成型；屏幕不可翻折。 6. 电力来源为AA电池(5号电池)或充电式电池，在完整电量或电池充满后能连续使用三小时以上，电力不足时可于屏幕显示。 7. 影像可藉由USB输出，可作为教学和录像之用。 *8. 视频喉镜窥视片可根据科室不同需求选配不同规格的重复不锈钢窥视片或一次性窥视片,窥视片具气管内管引导凹槽，且具防雾功能(有隔离、保护光源与视镜之功能)。分AL,AT,C及N四种规格，满足从成人到新生儿的使用。 9. 可塑型可视光棒适用于常规插管、张口受限、颈部活动受限、牙齿缺陷、小下颌、喉头位置高、看不到声门、等直接喉镜插管困难等应用…… 10. 一次性窥视片的使用，可防止交叉感染。 *11. 插管方式：窥视片引导槽设计无需使用探条(stylet)，在插管过程中不损伤气管。 三、售后服务:保修24个月,终生维护。质保期内非人为损坏不收取任何费用。接到故障报修电话，12小时内会快速反应及时解决。 | 1 |
| 复苏气囊 | 呼吸器基本尺寸 规格 组件名称; 呼吸容量（ml）; 储气容积（ml）. 大人型; 1600; 2500. 小儿型; 500; 2500. 婴儿型; 280; 900. 呼吸器零部件使用材料 零部件名称; 材料名称. 弹性球囊、呼吸阀活瓣、进气阀活瓣、输氧阀活瓣; 硅胶（一次性呼吸器为 PVC）. 呼吸阀阀体、进气阀阀体、输氧阀阀体、面罩接头; 聚碳酸酯. 氧气连接管、储气袋、面罩; 聚氯乙烯. 呼吸器的弹性球囊经完全压缩时，产生的潮气量分别为： 大人型≥900ml；小儿型≥300ml；婴儿型≥100ml 。  呼吸器的进气阀和呼吸阀的活瓣启闭应灵敏，活瓣启动力应不大于 1cm 水柱。  呼吸器应装有限压阀，限压阀压力范围： 大人型 40cmH 2 O～60cmH 2 O，小儿型 35cmH 2 O～50cmH 2 O， 婴儿型 30cmH 2 O～45cmH 2 O。  输气阀：输入氧气流量在 1L/min 以上时输氧阀门应打开，输入氧气应畅通无阻。  呼吸器在流量为 5L/min 时，呼（吸）气阻抗＜5cmH 2 O。  呼吸器正常操作条件： 1.环境温度：-18℃～45℃ 2.环境湿度：50±25% 3.大气压力：700hPa～1060hPa | 1 |
| 新生儿辐射台 | 产品简介： 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示； 独立的超温保护系统； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； ★具有肤温传感器脱落报警提示功能； 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 具有数据储存功能； 具有APGAR评分计时功能； 具有RS-232接口。 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤600VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：32℃～37.5℃ 肤温显示范围：5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ ★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 床面温度均匀性：≤2℃ 辐射箱水平角度：0°～90°双向转动 婴儿床倾斜角度：三档可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 产品资质: 整机通过国药局注册的3类医疗器械注册证； 产品通过国内国际认证的ISO13485、ISO9001、CE123； ★产品设计使用寿命8年。 | 2 |
| 经皮黄胆仪 | 产品简介： 多场景：可适用于新生儿科、儿科、产房、婴儿病房和新生儿重症监护室等场所； 彩屏显示：3.0英寸彩色触摸屏，大字符清晰显示，可同屏显示多次测量数据， 充电电池：配备充电基座，内置充电电池可长效充电，方便医护人员管理与使用； 低电压提示：电池电量过低时，产生低电压提示； 单位切换：两种测量单位mg/dL、μmol/L可切换显示； 数据存储功能：可存储多个患者数据； 基本配置：主机（光学探头、显示屏、电池、主机电路）、底座和电源适配器； 主要技术参数： 1.网电源供电时，设备的额定电压和频率：220V～ 50Hz 2.网电源供电时，设备输入功率： 30 VA 3.内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池) 4.光源：氙闪光灯，光源寿命不低于150000次 5.最大显示值：不小于25.0 mg/dL (425μmol/L) 6.准确度：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L，测量单位可在mg/dL和umol/L间切换 7.测量方式：蓝、绿光比较 8.精密度（重复性）：<2% 9.显示：液晶显示带背光 10.信息提示：低电压提示 11.平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示，3位数字直接读 取，无需对照表换算 12.时间设置：可实现时间日期的修改 13.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关 14.亮度调节：屏幕亮度5级调节 15.测量单位：测量单位可在mg/dL和umol/L间切换 16.屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟 17.具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。 18.快速充电：充电时间1.5小时 19.测量次数：一次充电可测量1000次以上 20.校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1 21.仪器尺寸（mm）：155（长）×55（宽）×25（厚），允差±10% 22.具有紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害。 23.历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记 | 1 |
| 输液泵 | - 输液精度≤±5% - 速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h - 预置输液总量范围：0.1-9999ml - 快进流速范围：0.1-1400ml/h - 支持ml/h和滴/min两种流速单位 - 屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息； - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； - 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 压力报警阈值可调，最低150mmHg - 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h - 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 - 防进液等级IPX4 - 可升级无线模块，实现无线联网监测； - 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 - 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 - 满足EN1789标准，适合在救护车使用。 - 设备铭牌标注有使用年限，使用年限≥8年。 | 1 |
| 不锈钢治疗车 | 规格：尺寸700×420×800mm 1.整体采用优质SUS304不锈钢材质，不锈钢板材厚度1.2 mm经久耐用。 2.治疗车三面带有护栏，防止医用产品的滑落。 3.分为二层，上层带有二个抽屉,配不锈钢拉手，下层为板面，方便护理人员的使用。 4.底部配两个可旋转桶架，双扶手设计更加方便操作。 5.脚轮采用医用超静音脚轮。安静、耐磨、使用灵活，稳定性高。 产品配置清单 不锈钢治疗车配置清单; 数量. 不锈钢治疗车车体; 1辆. 脚轮; 4个. 抽屉; 2个. 塑料桶; 2个. | 3 |
| 医用婴儿车 | - 具有一类医疗器械注册备案凭证。 - 整机尺寸：860mm×510mm，高度范围：760mm-900mm（不含床垫）。 - 婴儿盆尺寸：860mm×510mm×260mm。 - 重量不大于18kg，承重不小于10kg。 - 透明婴儿盆设计，方便医护人员观察盆内婴儿情况。 - ★必须要有床体升降功能，倾斜角度范围不小于0-12°，方便临床进行喂养等护理操作。具备提供证明文件的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 - 配有大储物篮，磨砂材质，可放置婴儿护理用品。 - ★要求4个脚轮都配有刹车，当放开刹车时脚轮可正反方向360度自由旋转，方便移动。具备提供证明文件的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 - 刹车方式：脚踩刹车。 - 使用年限不少于5年。 | 3 |
| 新生儿辐射保暖台 | 产品简介： 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示； 独立的超温保护系统； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； ★具有肤温传感器脱落报警提示功能； 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 具有数据储存功能； 具有APGAR评分计时功能； 具有RS-232接口。 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤600VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：32℃～37.5℃ 肤温显示范围：5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ ★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 床面温度均匀性：≤2℃ 辐射箱水平角度：0°～90°双向转动 婴儿床倾斜角度：三档可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 产品资质: 整机通过国药局注册的3类医疗器械注册证； 产品通过国内国际认证的ISO13485、ISO9001、CE123； ★产品设计使用寿命8年。 | 1 |
| ICU病床 | 一、证件： 产品通过ISO9001、ISO13485、CE认证。 ★制造商需通过14001、45001体系认证、3A级信用企业，高新技术企业认证； - ★具备提供病床检测报告的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 - 床体材质： ★1、床面采用厚度1.2mm优质冷轧钢板一次冲压成型，凹型多气孔设计，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构；具备1.2mm冷轧钢板材质证明等佐证资料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 2、床体骨架采用40*80*1.2mm的成型方管焊接而成； - 生产工艺： ★先进机器人焊接工艺，高精度焊接工艺保证焊接质量.床体坚固.可承载≥240kg;具备提供焊接机器人实物图及报关单、原产地证明等佐证资料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 ★整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。具备提供喷塑流水线设备实物图及阿克苏诺贝尔喷塑粉末ROHS检测等佐证资料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 四、产品配件： ★1、ABS床头、床尾采用抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良的ABS高级工程塑料制成；具备提供ABS材质证明予以佐证的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 2.护栏采用分离式欧式护栏，采用ABS工程塑料， 外形美观，操作自如，坚固耐用，清洗方便，独特的防夹手设计，护栏升降采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床框平齐。 ★3.四轮采用125mm豪华静音中控轮，高稳定连动系统.刹车稳定灵活、方便.防水、防尘.双轮饼设计以增加着地面积.增加稳定性。具备提供脚轮第三方权威机构的相关佐证材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 4、摇把为ABS摇把，可隐藏于床体上，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。 5、丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切； ★6、功能：（1）靠背：0-80±5º（2）腿部：0-40±5º（3）整体升降：430-630mm 规格：L2150×W950×H430-630mm 配置：八公分半棕半棉床垫 | 2 |
| 便携式呼吸机 | - 工作方式:气动电控型、容量控制、压力限制、时间切换 - 显示：液晶显示，彩屏≥ 4寸 - 通气模式：A/C、 A/C+SIGH、 SIMV、SPONT、 MANUAL、PEEP（外置） - 潮气量：30ml～2200ml，连续可调 - 分钟通气量：≥18L/min，连续可调 - 氧浓度：50%，100%一键切换，非连续调节 - 呼吸频率：2～80bp - 吸气时间：0.2s～6s - 吸呼比：3：1-1：5 - 控制压力：4cmH2O～40cmH20 - 触发压力：-20.0～0.0cmH2O - 内置电池：可充锂电，并标配车载电源 - 主机重量：≦2.5公斤 - 气道压力上限：20～80cmH2O - 气道压力下限：0～40cmH2O - 输出压力：0.28～0.6MPa - 输出流量：≥60L/min - 后备通气频率：2～80bpm - 噪声：呼吸机在正常工作时噪声不大于65分贝 - 报警范围：气源压力低报警，电池电量低报警，气道压力上、下限报警，潮气量低报警，窒息报警、外部电源断电报警、系统故障报警 - 监测参数：吸入潮气量、总计呼吸频率、气道峰压、电池电量、分钟通气量、窒息、自主呼吸触发指示、充电指示、氧浓度指示 - 配置清单：呼吸机主机、医用供氧器、电源适配器、车载电源线、硅胶波纹管、呼吸阀、气源管、面罩、氧桥、外置PEEP阀、便携包 | 1 |
| 输血泵（含输液架） | 1.支持输血功能，具备提供证明文件的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 2.输液精度≤±5% 3.速率范围：0.1-1500ml/h, 最小步进0.1ml/h 4.预置输液总量范围：0.1-9999ml 5.快进流速范围：0.1-1500ml/h，具有自动和手动快进可选； 6.KVO：0.1-5ml/h 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 8.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 8.支持ml/h和滴/min两种流速单位 9.屏幕不小于3英寸，同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 10.全中文软件操作界面 11.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 12.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 13.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； 14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 15.压力报警阈值可调，最低150mmHg 16.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警 17.信息储存：可存储至少1000条的历史记录 18.电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h 19.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 20.防异物及进液等级IP34 21.可升级无线模块，实现无线联网监测； 22.泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 23.整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 24.满足EN1789标准，适合在救护车使用，具备提供第三方证明的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 | 2 |
| 注射泵（含架） | - 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者 - 速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h - 预置输液总量范围：0.1-9999ml - 快进流速范围：0.1-1200ml/h - 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； - 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h - 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 - 防进液等级IPX4 - 可升级无线模块，实现无线联网监测； - 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求 - 整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带 - 设备铭牌标注有使用年限，使用年限≥8年。 | 1 |
| 喉镜（成人） | 一、可视喉镜镜片参数 - 喉镜片采用进口医用级PC料，无菌包装 ，一次性使用，无需消毒 - 喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离：≤35mm - 镜片长度：119mm - 镜片厚度（摄像头处）：≤10mm - 镜片角度：41度 - 可视喉镜标准配置 - 高强度耐摔防护箱一只 - 主机（手柄连同显示屏）一套 - 充电器一个 - 数据线一条 - 可视喉镜技术要求 显示屏 - 高清广角显示屏：3寸 - 屏显分辨率：960×480 - 屏幕旋转角度：前后：0º～135º，左右：0º～275º - 具备AV输出接口，数据导出和充电接口 摄像系统 1.数字化摄像系统，像素：200万 2.视场角：70°±2° 3.有效景深：3～100mm 4.超强的防雾功能：开机即用，无需预热 - 光照度：≥3000lux 电池 - 充电器输入:100～240V，50/60Hz - 充电器输出:5V,2000mA - 电池容量≥3000mA - 充电时间:≤4h - 电池放电时间≥6h 4.1具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能 4.2具有AV输出功能，方便教学及演示 4.3手柄和摄像系统的连接采用一体化设计，更加人性化，符合使用习惯 4.4产品适用于成人 | 1 |
| 喉镜（儿童） | - 可视喉镜镜片参数 - 喉镜片采用进口医用级PC料，无菌包装 ，一次性使用，无需消毒 - 喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离：≤32mm - 镜片长度：95mm - 镜片厚度（摄像头处）：≤10mm - 镜片角度：35度 - 可视喉镜标准配置 - 防护箱一只 - 主机（手柄连同显示屏）一套 - 充电器一个 - 数据线一条 - 可视喉镜技术要求 显示屏 - 高清广角显示屏：≥3寸 - 屏显分辨率：960×480 - 屏幕旋转角度：前后：0º～135º，左右：0º～275º - 具备AV输出接口，数据导出和充电接口，内存≥4G 摄像系统 - 数字化摄像系统，像素：≥200万 - 视场角：≥72 - 有效景深：3～100mm - 超强的防雾功能：开机即用，无需预热 - 光照度：≥3000lux 电池 - 充电器输入:100～240V，50/60Hz - 充电器输出:5V,2000mA - 电池容量≥3400mA - 充电时间:≤4h - 电池放电时间≥6h 4.1具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能 4.2具有AV输出功能，方便教学及演示 4.3手柄和摄像系统的连接采用一体化设计，更加人性化，符合使用习惯 4.4产品适用于儿童 | 1 |
| 病员加温系统 | - ★产品组成：由恒温器、加温垫、病员体温传感器组成； - 垫子加热方式：24V直流安全电压电加热； - ★温度控制范围：至少为35℃~38℃，但不超过39℃，调节精度≤0.1℃； - ★恒温器具有体温传感器通道≥1个，加温通道≥1个； - 过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃； - ★工作模式：有自动加温、手动加温（特殊复温情况下使用）两种加温模式； - 安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害； - 垫子加热部分采用碳纤维织物，可透过X光，可重复使用，无需专用耗材； - 垫子组成：材料加热后不产生有毒物质多重符合ROHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感，不使用时可卷曲存放，节约手术室空间； - 垫子具有防水排气功能； - 垫子部分防水等级≥IPX5； - 恒温器至少具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，具备声光报警功能； - 恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定； - ★体温传感器可连接主机，并通过主机实时显示病人体温； - 采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用； - 内置体温监测传感器，实现精确控温，单个垫子内监测传感器数量>5个具备提供检测报告的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 - 主机使用寿命≥8年。 - ★产品上市三年以上，经过众多用户使用验证，质量完善。 | 1 |
| 输液加温器 | 电源：AC100V-240V 50Hz/60HZ 输入功率：≤70VA 控温误差：≤±1℃/1.8F 控温范围：30℃～42℃ （86F～107.6F）(控温温度高于环境温度10℃/50F) 单位选择：℃/F 预热时间：小于3分钟（室温开始加热到温度稳定到42±℃） 外形参数：172*92*55mm 安全等级：C类3 净重：5型I类/B类 防水等级：IP*50g 环境条件：-20℃- +60℃，相对湿度10～93%；（无凝霜） 大气压力：50.0kPa～106.0kPa 适用输液管尺寸：3-4.5mm | 2 |
| 空气消毒净化器 | 控制系统 ◆主控：微电脑程序控制 ◆显示：中文背光液晶显示屏 ◆监控一：紫外线灯管工作故障自动检测 ◆监控二：电机、风机故障报警 ◆监控三：过滤器清洗提醒 ◆监控四：当主紫外线灯管失效时，备用紫外线灯管自动支援 ◆监控五：紫外线强度自动检测 ◆监控六：负离子故障自动检测 ◆监控七：电机、风机故障自动检测 一、综合消毒手段 1.初效网、中效网尘埃过滤, 人机共存、动态持续消毒、 消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备 2.长寿命C波段超强紫外线灯管； 3.（大于5000小时）循环风消毒杀菌 4.光触媒（Tio2）抗菌网辅助消毒 5.活性炭空气异味过滤 6.增量负离子发生器控制空气微粒 7.静电吸附消毒灭菌 8．（臭氧选配，臭氧产量为3000mg/h），加臭氧的消毒机为动静二用的消毒机，杀菌因子为：紫外线+臭氧 二、功能与特点 ★整机寿命计时和UV灯管工作状态显示 ★超静音，微电脑程控自动运行 ★遥控，手动两种运行模式 ★风速（高、中、低）可调，风向多向循环 ★人机共处，动态持续消毒 ★负离子清新净化空气 ★紫外线、风机故障报警 ★蓝屏中文液晶显示屏，可预设消毒时间自动开机 适用范围：医院手术室、产房、婴儿室、早产儿室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房、普通病房、治疗室、输液室等场所 三、主要技术参数 适用体积（m3）：120 循环风量：》1200m3/h 紫外线寿命：>5000h 负离子发生量：6*106个/cm3 紫外线强度：>13800uw/cm2 紫外线泄漏量≤1uw/cm2 外形尺寸：550430*980mm 臭氧泄漏量≤0mg/m3 功率：250W 电压：220V I类B型设备 (臭氧选配，产量3000mg/h) 四、主要配置 紫外线灯管故障报警 紫外线灯管使用寿命时间累积 风机故障报警 过滤网清洗报警 微电脑程序控制，中文液晶显示屏，兼具手控、遥控功能 自动提示整机使用时间 高频率负离子发生器 光触媒、活性炭静电吸附杀菌 | 1 |
| 新生儿复苏气囊 | 呼吸器基本尺寸 规格 组件名称; 呼吸容量（ml）; 储气容积（ml）. 大人型; 1600; 2500. 小儿型; 500; 2500. 婴儿型; 280; 900. 呼吸器零部件使用材料 零部件名称; 材料名称. 弹性球囊、呼吸阀活瓣、进气阀活瓣、输氧阀活瓣; 硅胶（一次性呼吸器为 PVC）. 呼吸阀阀体、进气阀阀体、输氧阀阀体、面罩接头; 聚碳酸酯. 氧气连接管、储气袋、面罩; 聚氯乙烯. 呼吸器的弹性球囊经完全压缩时，产生的潮气量分别为： 大人型≥900ml；小儿型≥300ml；婴儿型≥100ml 。  呼吸器的进气阀和呼吸阀的活瓣启闭应灵敏，活瓣启动力应不大于 1cm 水柱。  呼吸器应装有限压阀，限压阀压力范围： 大人型 40cmH 2 O～60cmH 2 O，小儿型 35cmH 2 O～50cmH 2 O， 婴儿型 30cmH 2 O～45cmH 2 O。  输气阀：输入氧气流量在 1L/min 以上时输氧阀门应打开，输入氧气应畅通无阻。  呼吸器在流量为 5L/min 时，呼（吸）气阻抗＜5cmH 2 O。  呼吸器正常操作条件： 1.环境温度：-18℃～45℃ 2.环境湿度：50±25% 3.大气压力：700hPa～1060hPa | 2 |
| 成人心肺复苏气囊 | 呼吸器基本尺寸 规格 组件名称; 呼吸容量（ml）; 储气容积（ml）. 大人型; 1600; 2500. 小儿型; 500; 2500. 婴儿型; 280; 900. 呼吸器零部件使用材料 零部件名称; 材料名称. 弹性球囊、呼吸阀活瓣、进气阀活瓣、输氧阀活瓣; 硅胶（一次性呼吸器为 PVC）. 呼吸阀阀体、进气阀阀体、输氧阀阀体、面罩接头; 聚碳酸酯. 氧气连接管、储气袋、面罩; 聚氯乙烯. 呼吸器的弹性球囊经完全压缩时，产生的潮气量分别为： 大人型≥900ml；小儿型≥300ml；婴儿型≥100ml 。  呼吸器的进气阀和呼吸阀的活瓣启闭应灵敏，活瓣启动力应不大于 1cm 水柱。  呼吸器应装有限压阀，限压阀压力范围： 大人型 40cmH 2 O～60cmH 2 O，小儿型 35cmH 2 O～50cmH 2 O， 婴儿型 30cmH 2 O～45cmH 2 O。  输气阀：输入氧气流量在 1L/min 以上时输氧阀门应打开，输入氧气应畅通无阻。  呼吸器在流量为 5L/min 时，呼（吸）气阻抗＜5cmH 2 O。  呼吸器正常操作条件： 1.环境温度：-18℃～45℃ 2.环境湿度：50±25% 3.大气压力：700hPa～1060hPa | 2 |
| 便携式除颤仪 | - ﹡采用双相波技术，能量选择范围0-300焦耳。 - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 整机带电极板、电池的重量不超过6.5kg。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档，可通过体外电极板进行能量选择。 - 除颤充电迅速，充电至200J需要5s。 - 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。 - 配置血氧饱和度监护功能。 - ﹡标配可充电锂电池，支持100次360J.200次200J除颤。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - ﹡彩色TFT显示屏≧6英寸”, 分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形。 - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 | 1 |
| 心电监护 | 1.通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 *2. ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 3.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 4.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，具备提供彩页证明材料的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料。 5.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 6.监护仪设计使用年限≥8年。 *7. 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 8.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证 9.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看 10.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 11.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 12.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 *13. 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供8小时血压统计结果，满足临床应用。 14.提供辅助静脉穿刺功能。 15.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 16.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。17.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 17.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 - 18. 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 - 19. 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 - 20. 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 - 21.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 - 22. 支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。 - 23. 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 - *24.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 - 25.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 - *26.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 27.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 | 2 |
| 显微精子医学影像处理系统 | ZJ-3000E型精子质量医学影像分析系统是判断和评估男性生育能力最基本和最主要的检查方法，随着生殖医学的快速发展，要求对精液各项参数的客观测定及其标准化的共识亦日益增强。虽然世界卫生组织多次出版人类精液检验手册，旨在促进该项检查的规范化和标准化。但传统的人工精液分析方法。受到实验室条件和技术人员的经验等多种因素的影响，很难达到此目的。日前临床采用的人工精液分析方法，由于受到多种因素的影响，很难准确，客观的检测各项参数，尤其是精子的活率及活动的分析，很大程度上有赖于检查者的经验和主观判断，精液自动分析系统能有效的克服上述缺点，通过采用显微下摄像，精子自动检测分析系统. 计算机快速分析多个视野内精子运行轨迹和速度。 通过北医大三院，中国人民解放军总医院，国家生殖中心等权威部门临床使用，认为：精子自动检测分析系统将现代计算机技术和先进的图象处理系统运用于精子质量的分析，研究结果表明，检测系统自身的重复性及不同放大倍数检测结果的一致性好。在临床检验中，它的精子密度，精子活率和A+B活力百分率参数与经典人工检测方法相比具有良好的相关性。值得一提的是，精液自动分析系统能实时记录3秒的精子运动轨迹，其运动轨迹图反映出精子的真实运动情况，为临检和科研人员的教学培训提供方便。分析系统的重复性好，可比性强，操作容易，减少了人工检测的误差，并且可以进行报告的打印，存储，查询，便于临床和科研的比较，分析，精子自动检测分析系统的应用，为临床和科研中精液常规分析的科学化，规范化和标准化创造了条件。 精子质量医学影像分析系统是一款自动化程度高、高智能化的精子质量分析系统，可以全面地检测精子的质量，同时也可以对畸形精子、各种病原微生物、血细胞等进行检测。能快速、准确、客观地检测精子的动、静态的各项参数指标，配以专业的病例管理功能，可打印精美直观的图文报告单。 主要检测项目： ■ 精液其他成分－上皮细胞、红细胞、白细胞 ■ 畸形精子数－头部畸形镜子数、尾部畸形精子数、体部畸形精子数、混合畸形精子数 ■ 精子畸形率 ■ 精子黏稠度 ■ 精子外观 ■ 精液量 ■ 精子嗅味 ■ 精子PH值 自动检测项目： ■ 曲线运动－平均曲线运动速度、曲线运动精子总数、曲线运动活率。 ■ 直线运动－平均直线运动速度、直线运动精子总数、直线运动活动精子总数、直线运动活率。 ■ 平均路径运动－平均路径速度、平均路径精子总数、 ■ 精子运动速度分级统计－a级快速前向活率，b级慢速前向活率，c级非前向运动率，d级极慢或不动率。 ■ 精子密度 ■ 线速度 ■ 精子侧摆幅值 ■ 精子摆动性 ■ 直线运动精子数 ■ 精子鞭打频率 ■ 直线运动率 ■ 精子总数 ■检测时间 ■ 精子平均移动角 系统构成： 计算机主机（2.66G CPU、固态硬盘、4G内存）、显示器（17’彩色液晶1280＊1024dpi）、打印机（彩色喷墨打印机优化5760×1440dpi） 摄像头参数 信号制式; PAL彩色. 成像器件; 1/3英寸. 有效像素; 440,000万，(752×582). 同步方式; 内同步/线路锁定. 扫描系统; 2:1隔行扫描，625线. 扫描频率; 15.625KHz(H),50Hz(V). 视频输出; 1.0V(p-p),75ohms. 水平分辨率; 540电视线. 最低照度(标准值); 彩色：0.15 Iux(F1.2、AGC ON、25%视频) 黑白：0.08 Iux(F1.2、AGC ON、25%视频). 视频信噪比; 52 dB(AGC off). 白平衡方式; 关 开四种模式. 背光补偿; 可开关. 自动电子快门/手动; 1/50-1/100,000秒. 镜头接口; CS型. 电源; 电源适配器12V2A. 无限远光学系统技术参数 光学系统; 无限远光学系统. 照明系统; 内置透射照明系统 LED 功耗 0.5 W. 调焦机构; 载物台高度调节 ( 粗调 : 15 mm ) 聚焦限位 粗调焦旋钮的张力可调节 细调焦旋钮 ( 最小调节幅度 : 2.5 μm). 物镜转盘; 固定四孔物镜转盘. 载物台; 钢丝传动机械固定载物台 移动范围 (X × Y): 76 mm × 30 mm，标本夹，标本定位尺. 观察筒; 30°倾斜三目观察筒 瞳距调节范围 ：48-75 mm 眼点调节 : 370.0-432.9 mm. 目镜; 10X 视场数 (FN): 20 （防霉处理）. 聚光镜; 阿贝聚光镜 NA 1.25 内置孔径光阑. 观察方法; 明场. 物镜; 平场消色差，防霉处理 4X; NA 0.1; W.D. 27.8 mm. 10X; NA 0.25; W.D. 8.0 mm. 40X; NA 0.65; W.D. 0.6 mm. 100X; NA 1.25; W.D. 0.13 mm.. 额定电压 / 电流; AC 100—240 V 50/60 Hz 0.4 A. 恒温操作台、精子计数板，精子动态分析软件。 主要性能 1、显微观察、图像采集及数据分析：可检测精子密度、活力并可显示精子静态分布图、精子动态轨迹图等，并对精子各项主要数据进行分析。 2、依照WHO标准采用精液计数板（厚度10um），检测数据准确。 3、形态学软件：其编制参照WHO第四版最新标准，可计算精子畸形率及进行畸形分类，可检测26项指标。 三、主要技术要求 1、图像采集幅数（幅）—4~20 2、每视场的采集分析时间（秒）0-5s 3、检测速度的范围0-180 4、所选视场数（场）1-20 5、每场最多被测精子数（个）1000个，误差±2% *6、精子密度检测范围0-300百万/ml(3亿/ml)无须稀释 *7、适用显微镜物镜放大倍数10X.20X.40X.100X 8、精子检测系统屏幕显示 a、精子静态分布图；b、精子动态轨迹图；c、精液特性数据及各项主要性能分析统计数据、d、显示精子各种运动速度及活力分级直方图；e、病人姓名等病案管理资料 9、精子检测系统的打印输出内容 a、精子各项主要技术数据；b、精子动态轨迹图；c、分析、判断直方图；d、病人姓名等病案管理资料 10、检测数据 依照WHO标准采用精液计数板（厚度10um） 11、可检测精子26项运动指标，并可以跟踪精子进行运动轨迹的描述，彩色运动轨迹（有红、兰两条跟踪轨迹） *12、可进行精子运动叠加图分析 *13、可进行动态学精子的统计分析及病历记录统计，动态学参数分析具备a、b、c、d级别分析； *14、可进行形态学精子的统计分析及病历记录统计，具备虚拟网格功能，形态学软件的编制参照WHO第四版最新标准，可计算精子畸形率及进行畸形分类。形态学参数分析具备共26项如下：分析目标个数、正常形态精子数、非正常形态精子数、大头精子数、小头精子数、锤形精子数、梨形精子数、无定形精子数、空泡样头精子数、双头精子数、颈部和中段缺陷精子数、尾部缺陷精子数、其他畸形精子数、精子细胞数、白细胞数、圆细胞数、分析精子数、正常精子平均值、非正常精子平均值、头部长度（um）、头部宽度（um）、长/宽比（%）、头部面积（um2）、头部周长（um）、顶体比（%） *15、具备恒温操作系统 | 1 |
| 盆地功能筛查系统 | - 通过CE认证，CE 类别：IIb。 - *设备功能通道数量≥6个：电刺激通道数量2个；多功能通道数量2个（可同时用于多个部位反射采集与锻炼），外部通道数量2个。 - 设备专用软件：盆底功能反射采集系统。 - *主机与台车分离式设计,方便移动和维保。采用标准的精密压力探头筛查法，数据准确、筛查无需专用耗材。 - 一体成型台车，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。 - *数据管理专用软件：盆底功能筛查电子病历，具备专用软件著作权。 - 高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。 - 集成盆底压力报告模板，模板支持自定义配置，可供记录POP-Q评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。 - 疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映治疗效果。 - 数据备份、统计、导出，可统计筛查人数与人次，支持数据导出excel表。 - 支持开机自动启动软件、一键关机。 - 支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。 - *满足盆底功能筛查5项指标压力采集要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、阴道最大压力。 - 专业的压力反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道最大压力。 - 反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，肌电位灵敏度：1 μV。 - 刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。 - 刺激电流脉宽：50-2000μs任意调整，调节精度50μs。 - 刺激电流频率：1-2000Hz，1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。 - 游戏式显示：达到锻炼目标和结果时，出现类似游戏中的趣味性信息或提示。 - 有反射采集全过程的记录与浏览，可以浏览所记录锻炼的全过程、反射曲线、反射的平均值，和肌力的测量。 - 电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 - 异常情况下电流受限，设备自动停止，保护病人安全。 - 有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 - 反射采集信号表示方式4 种：曲线、面积、变化图和直方图。 - 计算机，产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。 - 内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度为800Mbps。 - 保修期内软件免费升级。 - 技术服务提供女性整体健康基础理论库，实用技术分享，科研文献课件分享参考，临床应用数据共享，盆底中心建设服务，国内外实用培训实时通知、报名及回顾，科研合作，国际交流，线上线下技术支持等。 - 多层次培训服务： 提供盆底障碍防治项目培训证书支持、手拉手临床技术培训、进阶设备操作培训、疑难病例数据库、盆底障碍防治技术培训系统支持、培训示范基地初级及强化培训、国外技术交流及培训。 注：带 * 号项为重要参数。 | 1 |
| 生物刺激反馈仪 | （一）硬件参数： ＊1.独立4通道设备。 ＊2. AD采样率≥8192 Hz 3. 刺激强度：0-100mA ＊4.刺激频率：0.5-999Hz ＊5.脉冲宽度：10μs～1000μs 6. 内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) 7. 内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s） 8. 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) 9. 刺激波形：双相平衡波 10. 彩色液晶触摸屏 （二）软件参数： ＊1.内置嵌入式软件：具有多部位联合治疗、儿童基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患儿需求编辑个性化治疗方案； ＊2.针对上肢、下肢、头颈及躯干，内置十七种多部位联合治疗专用方案，包括：上肢支撑欠佳、肩关节半脱位等常用方案，内置二十多种儿童基础康复方案，包括针对不同部位的肌力增强，解痉挛方案等； 3. 具有神经肌肉电刺激功能、双通道肌电触发电刺激功能和对侧控制型功能电刺激功能 4.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，不同步治疗 5.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 6.具有吞咽功能障碍治疗方案，并配有专用吞咽电极片。 ＊7.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数； 8.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出； ＊9.具有专业两通道脑瘫评估功能，针对脑瘫患儿对放松期、被动功能位及自主收缩进行测试。 ＊10.具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 | 1 |
| 产后综合治疗仪 | 技术参数： 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2、四个独立通道（绝对意义上真正独立输出，由四个主机芯片逐一控制，独立运行互不影响）； *3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； *4、专业产后治疗调控软件，治疗参数稳定、高效； *5、输出连接器：航空级别旋钮式电极连接口，可有效避免使用损坏； *6、稳定性：仪器电源电压波动±10%时，设备输出的幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响≤±10%； 7、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%；大气压范围：860hPa～1060hPa；电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；输出功率≤50VA； 8、基本脉冲波形为矩形波，输出频率：800Hz±8%； 9、调制波形与频率:梯形波0.5～10Hz,三角形波1～20Hz，钟形波0.5～10Hz； 10、输出电流≤80mA（500Ω负载电阻下），电压有效值≤39Ｖ； 11、设备提供大于10mA电流或大于10V电压或单脉冲能量大于10mJ（1000Ω负载电阻下）； 12、输出幅度为最大时，单脉冲电量＞8μＣ； 13、单脉冲能量≤300mJ； 14、开路输出电压峰值≤500V； 15、电极片电阻≤250Ω； 16、输出脉冲宽度：0.4ms； 17、输出脉冲占空比≤0.4； 18、输出能量：0～1.5mJ， 0～255级可调； 19、时间设定：25分钟、50分钟、不定时； *20、治疗波形：矩形波、梯形波、三角形波、钟形波（具备提供相关证明文件的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料），可有效避免患者产生机体耐受性，达到最佳治疗效果； 21、三大治疗系统：产科治疗系统、妇科治疗系统、形体恢复系统； *22、治疗处方：每通道分别设有十九个电子处方，开展病症包含妇科和产科所有常规病症； *23、具备提供软件著作专利的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料； *24、具备提供一键飞梭实用新型专利证书的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料； 25、安全性:仪器通过电磁兼容检测。 | 1 |
| 低温等离子灭菌器 | 品名：过氧化氢低温等离子灭菌器 数量：1台 容积：≥130L 腔体结构：腔体结构为矩形，提高空间使用率。 腔体及门材质：采用优质航空铝材，具有优越的导热性能，能保证过氧化氢100%气态。 腔体温度检测装置：配备高精度温度探头，准确检测和控制灭菌温度。 门开启方式：全自动开启，采用顶杆驱动式电动升降门，方便操作。 门板加热功能：具有加热功能，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 门板温度检测装置：配备高精度温度探头，准确检测和控制灭菌温度。 门障碍开关功能：具有此功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 脚踏开关：具有此功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 真空泵：采用旋片式真空泵，耐腐蚀。 管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。 加注方式：采用卡匣式加注，注入量更精准。 过氧化氢卡匣：每套卡匣≥12个胶囊。 胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度≥95%。 过滤器系统：具有过氧化氢过滤器、油雾过滤器和空气过滤器三种过滤系统。 显示屏：采用彩色触摸屏，方便操作。 打印系统：采用微型热敏打印机，打印记录保存≥5年。 显示屏显示内容：能显示温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等。 程序运行时间:全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟。 程序种类：具有全循环、软镜循环、快速循环、双卡匣循环四种灭菌程序。 倒计时显示功能：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 二维码报修功能：设备具有二维码报修功能。 配置清单：主机1台，灭菌篮筐2个，卡匣5套，管腔PCD化学验证装置1套，泵油2桶，生物指示剂10支，化学指示卡1批，化学指示标签1包，特卫强包装材料1批，低温专用无纺布1批。 | 1 |
| 心电监护仪 | 1：整机要求： ★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 ★1.4、屏幕具备170度宽视角设计技术。 1.5、可支持遥控器无线操作监护仪。 1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 ★1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 ★1.8、监护仪设计使用年限≥8年。 1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 2.5、支持≥20种心律失常分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级。 2.9、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.10、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式。 ★2.11、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.13、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.2、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.3、支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。 3.4、支持≥40小时全息波形的存储与回顾功能 3.5、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.6、支持进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.7、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.8、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.9、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用，技术参数如下： - 灯管功率：≥30W×2 - 灯管数量：2支 - 静态适用面积：≥30㎡ - 电源电压：220V±10％，频率：50Hz±10％ - 输入功率80VA - 紫外线波长：253.7nm - 辐照强度：≥107uw/c㎡(指单只灯管） - 移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节： 0°、15°、40°65°90°、115°、140°、165°、180°. - 带定时装置0-120分钟。 | 1 |
| 医用控温仪 | 设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者； ※2、控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，两套独立的大功率控温模块，降温/升温速度快； - 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz， 4、输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件； ※5、显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观； 6、循环液体温度设置范围：4℃～40℃，步进值0.5℃； 7、体温设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃； 8、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃，体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作； 9、工作模式：自动模式：设备将患者体温控制在设定值；手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值； ※10、进口CPC快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅； 11、开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用； 12、空载速率：制冷空载速率不小于1.5℃/min；制热空载速率不小于2.5℃/min； 13、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h； 14、超温、体温体温传感器监测功能异常水箱内液体不足时、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音； 15、连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致； 16、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)； 17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 18、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能； 19、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg； 20、控温配件：毯子（I型）、软帽； 21、结构形式：豪华型一体机，内置储物柜，可存放配件，方便收纳； | 1 |
| 手持式ATP荧光检测仪 | 产品参数. 体积; 18.9x7x3.5cm. 重量; 300g以内（含电池），可单手手持操作. 显示; 大屏幕彩色显示屏，数据直观显示. 检测精度; 1×10-18mol ATP. 检测范围; 0-999999RLUs. 检测下限; 检测微生物量可达到1.0 CFU/ml. 开机自检; 15秒 或60秒. 检测时间; 10秒. 检测保护*; 内置倾角传感器，当倾角超过范围，将中断检测，保障检测的准确性. 检测舱*; 检测舱可移动、可清洗、可更换. 精确误差; ±5％或±5RLUs. 用户设定; 256个用户ID、256个检测计划、2000个检测程序临界值. 结果表述; 可根据RLU值采用预算公式计算后显示级别. 结果输出*; 可配置蓝牙热敏打印机，实时输出检测结果. 储存空间*; 10000条数据记录. 数据查询*; 可快速查看统计结果：RLU数值、日期、时间等；结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询，并给出柱状图、饼状图、折线图，以便客户按需查看分析、监测. 数据传输; USB接口，可实时检测并向PC传输检测结果；内置蓝牙模块，可通过蓝牙适配器以无线方式向PC传输检测结果. 供电电源; 充电锂电池，通过MiniUSB口充电，并可选配太阳能充电器、车载电源充电器. 工作时间; 持续工作10小时以上，待机时间500小时以上. 适宜工作条件; 环境温度5℃- 40℃，环境湿度20 - 80％. 试剂; 一体化液态稳定检测拭子，适应现场快速检测需要. 证件*; 具备提供医疗器械注册证的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料. | 1 |
| 双通道紫外辐射照计 | 1、 波长范围及峰值波长：(以下两种选其一) （1）UV-297 探头：λ：(275～330)nm；λP＝297nm （2）UV-254 探头：λ：(230～275)nm；λP＝254nm 2、辐照度测量范围：(0.1～199.9×103) μW/cm2 3、紫外带外区杂光： UV297：小于 0.05% UV254：小于 0.1% 4、相对示值误差：±8%（相对与 NIM 标准） 5、余弦特性(方向性响应)误差：±10% 6、线性误差：±1% 7、换档误差：±1% 8、短期不稳定性：±1%（开机 30min 后） 9、疲劳特性：衰减量小于 2% 10、零值误差：满量程的±1% 11、响应时间：1 秒 12、使用环境： 温度(0～40)℃，湿度＜85%RH 13、 尺寸和重量：160mm×78mm×43mm；0.2kg 14、电源： 常规使用 6F22 型 9V 积层电池一只亦可使用数据线连接 USB 接口、5V 电源适配器供电，整机功耗 ＜0.1VA | 1 |
| 电动产床 | 1、本产品适用于妇科检查、产妇分娩及施行刮宫等妇产科手术。 2、该床的升降、前后倾及背板折转可分别由手掌式控制器或脚踏控制操纵，使用方便、灵活。 控制按钮均是点动按钮，当按下或踩下所需动作的按钮时，对应的电机动作，按钮放开动作立即停止。 3、动力系统关键部分采用线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。 4、产床需技术先进，辅助腿板可回转或拆卸。旋开的腿板置于床侧，用做悬空器械台，方便易操作；拆去腿板时，产床也可满足产妇坐式分娩及刮宫、妇科检查用。 5、该床主体采用优质碳钢表面喷塑，台面框、底座罩、立柱罩及污物盆均为优质304不锈钢制作，外表美观，易于清洁。 6、床垫采用仿羊皮革料柔软舒适有弹性，耐消毒，耐清洗。 7、辅助台可在规定的范围内锁定，操作方便。 8、方形立柱，上下升降稳定、可靠。 9、配有内置应急电源,应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态。 10、主要规格及技术参数： 床面高度（含垫）：最低 ≤660mm 升距≥245mm ★前倾： ≥18° 后倾： ≥18°具备提供省检验报告数据页证明的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料 ★背板上折：≥65° 背板下折：≥8°具备提供省检验报告数据页证明的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料 11、基本配置：主床1套、支肩架2只、麻醉屏架1个、拉手2只、托腿架2只、托手板2只、污物盆1只、床垫1套 | 1 |
| 产后康复治疗仪 | 技术参数： 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2、四个独立通道（绝对意义上真正独立输出，由四个主机芯片逐一控制，独立运行互不影响）； *3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； *4、专业产后治疗调控软件，治疗参数稳定、高效； *5、输出连接器：航空级别旋钮式电极连接口，可有效避免使用损坏； *6、稳定性：仪器电源电压波动±10%时，设备输出的幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响≤±10%； 7、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%；大气压范围：860hPa～1060hPa；电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；输出功率≤50VA； 8、基本脉冲波形为矩形波，输出频率：800Hz±8%； 9、调制波形与频率:梯形波0.5～10Hz,三角形波1～20Hz，钟形波0.5～10Hz； 10、输出电流≤80mA（500Ω负载电阻下），电压有效值≤39Ｖ； 11、设备提供大于10mA电流或大于10V电压或单脉冲能量大于10mJ（1000Ω负载电阻下）； 12、输出幅度为最大时，单脉冲电量＞8μＣ； 13、单脉冲能量≤300mJ； 14、开路输出电压峰值≤500V； 15、电极片电阻≤250Ω； 16、输出脉冲宽度：0.4ms； 17、输出脉冲占空比≤0.4； 18、输出能量：0～1.5mJ， 0～255级可调； 19、时间设定：25分钟、50分钟、不定时； *20、治疗波形：矩形波、梯形波、三角形波、钟形波（具备提供相关证明文件的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料），可有效避免患者产生机体耐受性，达到最佳治疗效果； 21、三大治疗系统：产科治疗系统、妇科治疗系统、形体恢复系统； *22、治疗处方：每通道分别设有十九个电子处方，开展病症包含妇科和产科所有常规病症； *23、具备提供软件著作专利的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料 *24、具备提供一键飞梭实用新型专利证书的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料 25、安全性:仪器通过电磁兼容检测。 | 1 |
| 儿童悬吊康复训练系统 | ★绳索拉伸锁紧器具备提供外观设计专利证书的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料 ★悬吊器具备提供外观设计专利证书的能力，如有需要，拟中标供应商需按采购人要求提供证明材料 悬吊康复训练器 6套 塑钢结构，外形尺寸：640*180*70mm，内含两根五米红绳，最大承重250KG且无延展，内含滑锁装置，两根中绳具备任意滑动位置随时锁定的功能，使用过程中，中绳在可滑动范围内可任意调节长度且无间隙化。 吊船 1套 承重：80KG； 智力秋千板 1套 承重50KG ； 秋千板 1套 承重50KG； 平衡凳 1套 承重：50KG； 多功能棒 1套 承重：80KG； 木塔 1套 绳梯 1套 承重:80KG； 吊棒 1套 承重:50KG； 悬吊鞋 1套 承重:80KG； 双杠 1套 承重:50KG； 吊床 1套 承重:80KG； 握手 1套 承重:100KG； 坐板 1套 承重:80KG； 宽悬带 1条 尺寸880*248*4.5mm用于将背部、腰部、胸部、腹部、骨盆放入其中，两头带连接环，与吊绳或弹力绳配合使用。最大承重： 150公斤，材料： 涤棉、PVC网布。正面为光滑面，反面为防滑面。提供较大部位的辅助支撑作用。 窄悬带 2条 尺寸930*100*4mm用于将上肢或下肢放入其中，两头带连接环，与吊绳或弹力绳配合使用。最大承重： 150公斤，材料： 涤棉、PVC网布。正面为光滑面，反面为防滑面。提供较大部位的辅助支撑作用。 中分带 1条 尺寸730*100*3mm用于将头部或颈部放入其中，两头带连接环，与吊绳或弹力绳配合使用。最大承重： 150公斤，材料： 涤棉、PVC网布。正面为光滑面，反面为防滑面。 窄口手带 4条 尺寸320*50*3mm用于将头或脚放入其中，带连接环，与吊绳或弹力绳配合使用。最大承重： 150公斤，材料： 涤棉、PVC网布。正面为光滑面，反面为防滑面 胸背带 1条 尺寸820*80*4mm用于将胸部或背部放入其中，带连接环，与吊绳或弹力绳配合使用。最大承重： 150公斤，材料： 涤棉、PVC网布。正面为光滑面，反面为防滑面。 60厘米弹力绳低阻力 2根 一头锁扣一头钢钩 30厘米弹力绳低阻力 2根 一头锁扣一头钢钩 60厘米弹力绳中阻力 2根 一头锁扣一头钢钩 60厘米弹力绳中阻力 2根 两头钢钩 60厘米弹力绳高阻力 2根 一头锁扣一头钢钩 30厘米弹力绳高阻力 2根 一头锁扣一头钢钩 60厘米弹力绳低阻力 2根 两头钢钩 1.2米编织绳 4根 长度1.2米，最大承重150Kg 1.5米编织绳 4根 两端钢钩，最大承重150Kg 60厘米编织绳 2根 一头锁扣一头钢钩，承重150Kg 30厘米编织绳 2根 一头锁扣一头钢钩，承重150Kg 握具手柄 2个 平衡垫 1个 绳夹 2个 滚桶 1个 挂钩 1组 | 1 |

注：

1.采购清单中：“内窥镜检查系统、新生儿无创呼吸机、盆地功能筛查系统”为本项目核心产品。

2.本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

1、招标文件中所列需求为最低要求对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，投标人必须给予实现。

2、本项目预算金额为最高限价，不允许超出，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险，投标人根据自身情况进行投标，合同履约过程中因其它未知因素所产生的相关费用，均由投标人自行负责。

3、合同履约期间，因国家、省、市等相关政策调整原因导致合同无法履行的，招标人有权与拟中标人解除合同关系。

4.中标供应商未能按项目要求完成相关服务的，或由于中标供应商原因给采购人造成损失的，采购人有权不予支付项目余款，并保留追究中标供应商责任的权利。

5、投标人应就本项目完整投标，否则为无效投标。

6、本项目为交钥匙工程（包括与其它协作单位所产生的费用等）。

注：本项要求第1-4款内容须在投标文件中单独承诺，格式自拟，否则为无效投标。

五、预算金额（最高限价）：2291540.00元。超出最高限价的投标无效。
六、质量要求：符合国家现行规范和要求

七、验收标准：

研究成果需通过采购人和供应商共同组织的专家评审，并由专家组出具验收意见。采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对成交人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

八、付款方式

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标供应商履约情况进行实质性验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价。经验收合格后，采购人向中标供应商支付合同款项，支付比例以实际签订合同为准。

（1）、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

（2）、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：许昌市建安区妇幼保健院医疗卫生机构能力建设 项目编号：建安政采公字〔2022〕30号 项目内容：详见招标文件 项目地址：许昌市建安区 |
| 2 | 采购人 | 采购人：许昌市建安区妇幼保健院 地 址：许昌市解放路1273号 联系人：王青 联系方式：18639712263 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：河南方正水利工程咨询有限公司 地 址：许昌市八龙路府西雅园1幢15层 项目负责人：李石磊 联系电话：18937498755 |
| 4 | ★投标人资格 | 符合《政府采购法》第二十二条规定 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 注： 1、供应商在投标时，提供《许昌市建安区政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件第八章3.5格式），无需再提交上述证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。 3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。 |
| 5 | ★联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标 |
| 6 | ★最高限价 | 2291540.00元。 超出最高限价的投标无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性 工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标截止及开标时间 | 2022年9月30日9点30分（北京时间） |
| 13 | 本项目是否采用不见面开标 | 是 □否 |
| 14 | 招标人(代理机构)线上开标地点 | 许昌市建安区公共资源交易中心四楼开标二室 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取。 投标人应提供投标承诺函。 |
| 16 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市建安区人民政府网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。 |
| 17 | 采购人澄清或修改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 18 | 投标人对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 19 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 20 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 |
| 21 | 开标程序 | (1) 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标人及招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。 (2) 投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标开始”按钮，开始不见面开标；点击“解密环节”按钮，开始解密60分钟倒计时，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。 (3) 解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人及招标代理机构在线进行回复。 (4) 再无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 (5) 招标代理机构保存最终《开标记录表》，不见面开标活动结束。 |
| 22 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成五人评委，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 23 | 评标方法 | 综合评分法□最低评标价法 |
| 24 | 中小企业有关政策 | 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 3、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业投标价格给予20%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 6、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 7、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 25 | 节能环保要求 | 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 26 | 信息安全要求 | 按照《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求：信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 |
| 27 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市建安区公共资源交易中心四楼电子监督室并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 28 | 履约保证金 | ☑无要求 |
| 29 | 代理服务费 | 收取中标人。□收取采购人。 收取标准：中标金额的1.5%。一次性以银行转账、电汇、汇票或支票的形式支付。 |
| 30 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市建安区公共资源交易中心四楼电子监督室并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 31 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。代理机构联系电话:0374-2332596，邮箱：fangzhengdaili@126.com。 |
| 32 | 电子化采购模式 | 本项目为全流程电子化交易（远程不见面开标）项目。 投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 |
| 33 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 33 | 投标人资格核验 | 供应商在中标后，应将由《许昌市建安区政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验，经核验无误后，采购人发出中标通知书。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2021 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ①2021 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承 诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号1～2其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书 面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责 令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行 人、税收违法黑名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； “中国社会组织政务服 务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信社会组织 （联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在 不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违 法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失 信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 |

第四章 投标人须知

一、概念释义

- 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次“招标公告”中所述采购项目。

1.2本招标文件解释权属于“招标公告”所述的采购人。

- 定义

2.1“采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、 电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5“潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.7.1招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.7.2如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的投标人

3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“招标公告”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

(1)查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）；

(2)截止时间：同投标截止时间；

(3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

(4)信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的社会组织的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“招标公告”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

4.1投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3如投标人所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.4投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

- 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市建安区人民政府网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 采购代理机构代理费用收取标准和方式

7.1收取标准:按照中标合同金额的比例收取。详见投标人须知前附表。

7.2收取方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

- 其他

本“投标人须知”的条款如与“招标公告”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“招标公告”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

- 招标文件构成

9.1招标文件由以下部分组成：

(1)招标公告

(2)项目需求

(3)投标人须知前附表

(4)投标人须知

(5)政府采购政策功能

(6)资格审查与评标

(7)合同条款及格式

(8)投标文件有关格式

(9)本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

- 现场考察、开标前答疑会

10.1招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

10.1.1招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清或修改

11.1在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标的语言及计量单位

12.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标报价

13.1本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

13.2采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8最低报价不能作为中标的保证。

- 投标有效期

14.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，将依法自行承担不利后果。

14.3特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

15.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第八章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码。

16.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

- 投标保证金

17.1按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，本项目不予收取投标保证金。

17.2供应商应按照招标文件要求，在投标文件中提供投标承诺函，明确所应当履行的责任和义务，诚信履约，并自觉接受行政监管部门的监督管理。

- 投标文件的数量和签署盖章

18.1投标人应提交投标文件份数见投标人须知前附表。

18.2电子投标文件按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的递交

- 投标文件的递交

19.1本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。

19.2本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

- 投标截止时间

招标人可以按本须知第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。

- 迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回及投标文件的拒收

22.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.2投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.3投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.4投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则否则将依法自行承担不利后果。

22.5投标文件的拒收

1.未成功上传的投标文件。

2.未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

- 开标

24.1开标时间和地点

招标人（代理机构）、监督人员应在开标时间前到达指定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、开标活动，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2开标程序

(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标人及招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备；

(2) 投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标开始”按钮，开始不见面开标；点击“解密环节”按钮，开始解密60分钟倒计时，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标；

(3) 解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人及招标代理机构在线进行回复；

(4) 再无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议；

（5）招标人（代理机构）保存最终《开标记录表》，不见面开标活动结束。

24.3招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.4投标人不足3家的，不得开标。

24.5开标过程由采购代理机构负责记录，《开标记录表》经投标人进行电子签章、由参加开标的采购人和监督人签字确认后随采购文件一并存档。投标人未电子签章的，视同认可开标结果。

- 资格审查

开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 评标委员会的组成

26.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

26.1.1采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

(1)采购预算金额在1000万元以上；

(2)技术复杂；

(3)社会影响较大。

26.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

26.3评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.4评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.5采购人不得担任评标小组长。

26.6采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.7评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 符合性审查

27.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

27.3可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

- 投标文件的澄清

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用包括但不限于电子邮件或电话等形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标文件报价出现前后不一致的修正

29.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标无效情形

30.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

(1)未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装。

30.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.5按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”。

30.6对投标文件进行一致性分析，分析投标文件是否有雷同现象，判定投标人是否有串通投标行为。

30.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 相同品牌投标人的认定(服务类项目不适用本条款规定)

31.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

31.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标方法、评标标准

33.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（1）最低评标价法

a. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

b. 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标

评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.2价格分

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

33.3本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

- 推荐中标候选人

34.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

- 保密

36.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

36.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

- 确定中标人

37.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

37.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 中标公告、发出中标通知书

38.1采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

38.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.3中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

- 质疑提出与答复

39.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(1)对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，如未提出视为全面接受；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

39.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(1)对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2)对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 履约保证金

根据建安财购[2022]1号《许昌市建安区财政局关于加大政府采购支持中小企业力度有关事项的通知》要求，自2022年7月1日起，全面取消政府采购履约保证金。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、本项目为非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，对符合该办法规定的小型和微型企业报价给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考招标文件第八章3.1格式填写 |
| 2 | 许昌市建安区政府采购 供应商信用承诺函 | 按照招标文件第八章 3.5 格式填写 |
| 3 | 投标人须具备的特殊资质证书 | 无 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。 |
| 5 | 投标承诺函 | 是否按要求承诺。 |
| 6 | 联合体协议 | 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
| 7 | 投标人身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人投标提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人投标提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体投标人以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2）对监狱企业价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2)投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（4）关于强制性产品认证及信息产品要求

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。

（5）支持脱贫攻坚（物业服务项目）

在物业项目中，对注册地在832个国家级贫困县域内且聘用建档立卡贫困人员的物业公司，提供注册地证明材料、贫困县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明及社保材料（开标前12个月内至少连续3个月）的有效证明后，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（6）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）对投标文件进行一致性分析，分析投标文件是否有雷同现象，判定投标人是否有串通投标行为。

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7）按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”。

评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

（7）评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法☑

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：21分 技术部分：49分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/评标价格）× 30 评标得分保留小数点后两位，四舍五入 | 30分 |
| 二、商务部分（满分21分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 业绩 | 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得7分，最多得21分。（须在投标文件中附有中标通知书及合同扫描件，未提供不得分） | 21分 |
| 三、技术部分（满分49分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术方案 | （1）交货方案（包含但不限于生产计划方案或产品采购计划方案；人工及机械投入方案；交货进度保障方案；发货、运输、保险方案）： a.内容详实，考虑周全，方案科学、合理，具有非常强的针对性、适用性、可操作性强的得12分； b.内容完整，方案基本科学、合理、具有较好的针对性、适用性、可操作的得7分； c.内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，针对性、适用性、可操作性不强，虽然能够基本满足本项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得2分； d. 没有不得分； 本项最高得12分。 （2）应急方案（应包含疫情防控、汛期等突发情况）： a. 针对突发情况能及时响应、有效妥善处理，且能列举以往应急案例，内容详实，考虑周全，方案科学、合理，具有非常强的针对性、适用性强、可操作性高的得12分； b.内容完整，方案基本科学、合理、具有较强的针对性、适用性、可操作性的得7分； c.内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，针对性、适用性、可操作性不强，虽然能够基本满足本项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得2分； d. 没有不得分； 本项最高得12分。 （3）质量控制（包含但不限于产品检验、检测、质检方案；工艺保障、包装；装卸安排方案、验收方案）： a.针对本项目质量要求，制定出实现质量目标的具体保证措施，并根据工作内容、重点和难点，进行分析并制定出相应的处理方法。内容详实，考虑周全，方案科学、合理，具有非常强的针对性、适用性、可操作性的得12分； b.内容完整，方案基本科学、合理、具有较好的针对性、适用性、可操作性的得7分； c.内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，针对性、适用性、可操作性不强，虽然能够基本满足本项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得2分； d.没有不得分； 本项最高得12分。 （4）培训方案： 评标委员会根据投标人培训方案得当、合理进行打分。详细可行得4分，简单得2分；没有不得分，本项最高得4分。 | 40分 |
| 服务承诺 | 1、投标人提供的售后服务及现场技术支持方案的完整、可行、响应处理机制合理的得3分，有相关描述的得1分，不提供不得分。 2、投标人就如何做好后续服务保障工作提供一套优秀服务方案的得3分，有相关描述的得1分，不提供不得分。 3、投标人在项目实施完成后所承诺的责任、服务内容合理完整的得3分，有相关描述的得1分，不提供不得分。 | 9分 |

注：1.评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。
	    2.类似项目业绩：须包含医疗设备等相关内容。

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 | 对小型和微型企业报价 扣除 20% | 评标价格＝小型和微型企业 报价×（1-20%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业报价 扣除 20% （不再享受序号 3 的价格折扣） |  |
| 3 | 接受大中型企业与小微企业 组成联合体或者允许大中型 企业向一家或者多家小微企 业分包的采购项目，对于联 合协议或者分包意向协议约 定小微企业的合同份额占到 合同总金额 30%以上 | 对联合体或者大中型企业 的报价扣除6 % | 评标价格＝投标报价×（1-6 %) |
| 4 | 监狱企业 | 对监狱企业产品价格扣除 20% | 评标价格＝投标报价—监狱 企业产品的价格×20% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 对残疾人福利性单位产品 价格扣除 20% | 评标价格＝投标报价—残疾 人福利性单位产品的价格× 20% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

e、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

（8）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（9）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准，最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：☑无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：                 法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第八章 投标文件有关格式

- 投标文件封面格式

建安区政府采购

投

标

文

件

项目编号：

项目名称：

投标单位：（盖章）

年  月  日

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                            单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 支付（服务、完工）时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称：     （全称）   （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：     年   月   日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查证明材料

- 3.1 投 标 函

致：（采购人）

- 根据贵方     （项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，    （姓名和职务）被正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的    （项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

(投标人名称)     作为投标人正式授权(授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，一切不利后果由我方自行承担。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：________________     邮政编码：____________

电    话：________________     传    真：____________

投标人代表姓名：__________     职    务：____________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：________

投标人名称（盖章）：____________

日期：   年   月   日

- 3.2 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：        联系电话：

本人系投标人名称的法定代表人。就参加贵方项目编号为项目编号的项目名称公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

- 3.3 法定代表人授权书

本人法人姓名系投标人名称  的法定代表人，现委托姓名，职务以我方的名义参加贵方项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）         （盖单位公章）

法定代表人：（签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：（签字或加盖名章）

法定代表人授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

- 3.4 投标承诺函

- 投标承诺函

本公司郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(采购项目名称)的投标;

二、本次投标所提供的一切材料均真实、有效、合法;

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

七、不扰乱建安区政府采购市场秩序;

八、不在开标后进行虚假恶意投诉;

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

十、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、实施方案、服务承诺等内容组织实施;

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并接受相关处罚，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚、列入不良行为记录（黑名单）、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)：

日期：       年   月   日

- 3.5 许昌市建安区政府采购供应商信用承诺函

致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）:

法定代表人（负责人）:

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）:

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）:

日期：    年  月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.6 投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函

- （承诺函格式自拟）

3.7 投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服 务承诺函

（承诺函格式自拟）

- 3.8 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1  投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 4.2 技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 4.3 技术方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

- 4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 4.5售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 4.6 “节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.7 “节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.8 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

- 4.9 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部 由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小 企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员人，营业收入_____万元，资产总额____万元， 属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元， 属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：   年   月   日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持 政策。

- 4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：    年    月    日

- 4.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。