鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目
招 标 文 件
采购编号：鲁采招标-2024-12
招 标 人：平顶山市生态环境局鲁山分局
代理机构：晟华建设咨询有限公司
日    期：二零二四年三月       
目 录

3

第一章招标公告

7

第二章投标人须知

21

第三章评审办法

26

第四章合同条款及格式

26

第五章采购内容及要求

.29 

第六章投标文件格式



第一章  招标公告

项目概况
鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源电子化交易系统中，下载获取招标文件，并于2024年04月15日8时40分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、采购编号：鲁采招标-2024-12
2、项目名称：鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：2400000.00元；
最高限价：2400000.00元。 

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2024号-1
	第一标段
	2400000.00
	2400000.00
	是
	2400000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：
  5.1采购内容：20个乡镇空气质量自动站运维，详见招标文件。
5.2服务范围：20 个乡镇空气站的运维服务。包括：监测仪器、辅助设备和监测站房三部分，其中监测仪器包括 PM10、PM2.5、SO2、NOx、03、CO和气象监测系统等。辅助设备包括数据采集与传输软硬件、UPS、制冷系统、供电系统、防雷系统以及城市摄影系统等；
5.3服务期限：一年；
5.4质量要求：达到现行国家和行业质量要求；
5.5资金来源：财政资金；
5.6标段划分：本项目划分1个包；
6.合同履行期限：同服务期限；
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.是否接受进口产品：否。
    9.是否面向中小型企业：是
二、申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，根据政府采购促进中小企业发展管理办法的通知，本次采购专门面向中小企业，符合条件的投标人应按文件要求提供相应声明函（格式见招标文件）。
3.本项目的特定资格要求
3.1 具有独立承担民事责任的能力(须提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照)；
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函)；
3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供承诺函)；
3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函)；
3.5 参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录(提供近三年无重大违法记录声明)；
3.6投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料；投标人在投标时，3.2-3.6需按照规定提交供应商信用承诺函（格式见磋商文件）。同时，采购人有权在签订合同前要求中标单位提供相关证明材料以核实中标供单位承诺事项的真实性。
3.7本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。
注：投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自拟，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章）。
三、获取采购文件：
1．时间：2024年03月25日至2024年04月14日每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。
2．地点：潜在投标人须在平顶山市公共资源电子化交易系统中，下载招标文件。
3．方式：潜在投标人须在平顶山市公共资源电子化交易系统中，下载招标文件。
4．售价：0元。
四、投标截止时间及地点
1．时间：2024年 04 月 15 日 8 时 40 分（北京时间）。
2．地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
五、投标文件的开启
1．时间：2024年 04 月 15 日 8 时 40 分（北京时间）。
2．地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本招标公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布。本公告发布期限五个工作日。
七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）。
   2、供应商可以通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。
   3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。
   4、监督部门：鲁山县财政局政府采购服务中心
统一社会信用代码：11410423005487188A

联系电话：0375-5057526

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采 购 人：平顶山市生态环境局鲁山分局
联 系 人：程先生     
联系电话：0375-5656567
地    址：平顶山市鲁山县中州路鲁山县中医院东侧
2、名 称：晟华建设咨询有限公司
联 系 人: 张先生        联系电话：0375-5766888
地    址：河南省新乡市凤泉区耿黄乡西玛大道456号新乡市科创孵化园4110。
3、项目联系方式         
项目联系人：张先生     
联系电话：0375-5766888

发布人：晟华建设咨询有限公司
                                     发布时间：2024 年03月 22 日
注：采用“不见面”开标形式，请投标人认证阅读平顶山市公共资源交易中心发布的“平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告”。
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。 
1. 供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,同时，供应商应提供与已上传的电子投标文件一致的pdf版电子投标文档（本项目不提供）。
2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。
3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》登陆业务系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山市公共资源交易中心投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》登陆业务系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
4.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
“不见面”开标注意事项及操作流程
1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
第二章投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	名
称
	内
容

	1
	采购人
	采购人：平顶山市生态环境局鲁山分局
项目联系人：程先生     联系电话：0375-5656567
地    址：平顶山市鲁山县中州路鲁山县中医院东侧

	2
	采购代理机构
	代理机构：晟华建设咨询有限公司
联 系 人：张先生        联系电话：0375-5766888
地 址：河南省新乡市凤泉区耿黄乡西玛大道456号新乡市科创孵化园4110。

	3
	项目名称
	鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	5
	服务范围
	本包为 20 个乡镇空气站的运维服务。包括：监测仪器、辅助设备和监测站房三部分，其中监测仪器包括 PM10、PM2.5、SO2、NOx、03、CO和气象监测系统等。辅助设备包括数据采集与传输软硬件、UPS、制冷系统、供电系统、防雷系统以及城市摄影系统等

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	□货物        eq \o\ac(□,√)服务       □工程

	8
	合同履行期限
	同服务期限

	9
	服务期限
	一年。

	10
	项目地点
	鲁山县

	11
	质量要求
	达到现行国家和行业质量要求

	12
	投标人资格要求
	见招标公告

	13
	是否接受联合体
投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	14
	踏勘现场及答疑
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	15
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
□召开

	16
	技术偏离
	□不允许负偏差
 eq \o\ac(□,√)允许

	17
	构成招标文件的
其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	18
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	按招标文件规定的投标文件截止前15日前

	19
	投标截止时间
	2024年 04 月15日 8时40分（北京时间）

	20
	投标文件电子版
	加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。

	21
	投标有效期
	投标截止之日起60个日历天

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	电子化投标文件的签章
	投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

	24
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	26
	开标程序
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
6、待所有投标人的投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，将已解密的招标文件提交评审委员会评审。
7、评审时，评审委员会对电子化投标文件有质疑的，通过电子化交易系统对供应商发起质疑。
8、采购人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。
上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	28
	是否授权评标委会确定中标人
	否，由评标委员会按投标人最后得分由高到低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

	29
	中标公示
	采购人将中标情况在本项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为1个工作日。

	
	合同签订方式
	在线签订。

	30
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：
联系人：王先生    联系电话：15690716191
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	31
	最高投标限价
	本项目预算总金额为240万元
预算金额即为本次招标的最高限价。各投标人所投报价均不得超出相应最高限价，否则为无效标。

	32
	招标代理服务费
	参照豫招协【2023】002号文件及依据[2015]299号文件等规定，本项目中标服务费共计叁万叁仟捌佰元整，由成交供应商向采购代理机构一次性缴纳代理费用。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	33
	付款方式
	合同签订后，拨付首付款 50%，剩余款项根据考核结果，每季度支付一次，运维期结束拨付至 100%。（具体以双方合同中约定为准）

	34
	政采领域优化营商环境相关政策

	一、落实四个“一日办”精神：
按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：
（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；
（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或中标单位签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；
（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；
（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。
注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。
二、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。
三、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制
造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2023〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2023年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
六、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2023〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	35
	河南省政府采购合同融资政策告知函
	各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标单位，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	36
	本项目所属行业
	本项目为服务项目，所属行业：其他未列明行业
（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ）

	37
	信用评价
	为进一步规范政府采购行为，优化政府采购营商环境，采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5个工作日内对评审专家进行评价；供应商可以在采购活动结束后5个工作日内对代理机构进行评价。各政府采购代理机构、评审专家、供应商及采购人各方主体应按照评价要求对政府采购项目进行客观公正的评价，评价结果将纳入各方主体信用记录，未按要求参与评价的将按照规定进行处理。

	38
	解释权
	本招标文件的解释权归采购人及招标代理机构。


投标须知正文

一、总则

1. 综合说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目己具备采购条件，现对本项目服务进行公开招标。

1.1采购人：见投标人须知前附表；

1.2采购代理机构：见投标人须知前附表；

1.3项目名称：见投标人须知前附表；

1.4资金来源：见投标人须知前附表；

1.5资金落实情况：见投标人须知前附表；

2. 采购内容

见投标人须知前附表

3. 质量标准

见投标人须知前附表。

4. 投标人资格要求

4.1投标人应具备承担本项目的资格条件：同招标公告第三条“投标人资格要求”；

4.2投标人不得存在下列情形：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目提供招标代理服务的；

(3) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人（或负责人）的；

(4) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

(5) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 财产被接管或冻结的；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

(10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
4.3参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
(1)不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息都相同的；
(2)不同投标人的投标（响应）文件由同一设备编制、打印加密上传；
(3)不同投标人的投标（响应）文件由同一设备打印、复印；
(4)不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
(5)不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致的；
(6)不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
(7)不同投标人的投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
(8)其他涉嫌串标的情形。
5. 投标人要求

投标人必须对采购范围内的全部内容进行响应。

6. 投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

7. 踏勘现场（不组织）

7.1踏勘现场：投标人自行踏勘现场。

7.2采购人在招标文件和参考资料中提供的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8. 投标报价

8.1投标报价为采购服务内容中所发生的一切费用，包括服务人员薪酬、养老、工伤医疗、失业保险金因素等全部费用。未列入或者没有填写的项目费用视为己包含在相关项目的价格中，不再另行补列。

9.货币

投标人以人民币填报投标报价，合同实施时以转账方式支付。

10.分包

不接受。

二、招标文件 

11.招标文件的组成 

本招标文件包括：
(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评审办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 服务内容及要求；

(6) 投标文件格式；

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

12.招标文件的修正、澄清与答疑

12.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在提交首次投标文件截止时间10日前在电子交易系统中向采购代理机构提出询问或质疑，以便补齐。逾期视为接受招标文件所有内容，采购人将不予答复。

12.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在提交首次投标文件截止时间15日前在交易系统中发出公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.3补充（答疑）文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

12.4当招标文件、补充(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

三、投标文件

13. 投标文件的语言

与投标有关的所有文件必须使用中文。

14. 投标文件的组成

投标文件的组成：详见招标文件第六章。

15. 投标有效期

15.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
15.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。
16. 投标保证金（不收取）

17. 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照投标人资格条件中所要求的资料提供原件的扫描件，以证实其各项资格条件满足招标文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。具体内容详见招标文件第三章。

18. 投标文件的编写

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人通过中心招标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投标文件。本项目采用“不见面”开标形式，请投标人认真阅读平顶山市公共资源交易中心发布的“平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告”。
18.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以増加附页，作为投标文件的组成部分。其中，报价表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
18.2投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin）。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
18.3电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
18.4投标文件应当对招标文件有关实质性内容做出响应。

18.5投标文件封面、投标函应加盖投标人公章或法定代表人或授权代理人的签字或盖章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

四、
投标文件的提交

19. 电子投标文件的上传

19.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标文件上传截止时间前将投标文件上传至公共资源交易中心系统中。

19.2采购人可以根据投标人须知第11条款的规定发出补充文件并酌情延长投标文件上传截止时间。在上述情况下，采购人与投标人在原投标文件上传截止时间方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标文件上传截止时间。

20. 投标文件的修改与撤回

20.1投标人应在开标时间前上传加密的电子投标文件（.file）到平顶山公共资源电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传的投标文件是否完整、正确。
五、
开标
21. 电子化开标、解密、唱标

 “不见面”开标注意事项
 一、注意事项
1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
7、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，将已解密的投标文件提交评标委员会评审。
8、评审时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，通过电子化交易系统对投标人发起质疑。
9、招标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。
六、
评标

22. 评标委员会
22.1评标委员会由业主代表和有关技术等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2／3。

评标委员会确定方式：在相关部门专家库中随机抽取确定。

22.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对评标结果公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23. 评标原则

23.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.2本次采购的政府采购政策要求：支持中小微企业。

24. 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章 “评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（1）评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人或负责人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

（2）如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

（3）评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

本项目评标采用综合评分法。

七、
合同授予

25. 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标单位外，采购人依据评标委员会推荐的入围单位确定中标单位，评标委员会推荐入围单位的人数见投标人须知前附表。

评标委员会根据评标情况，按综合得分由高至低对供应商进行排序，并向采购人推荐前三名中标单位候选人，评标委员会写出评标报告，报送采购人。

若中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，可顺延第二名为中标单位或重新进行招标。
26. 成交通知

在本章第15款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
27. 签订合同

27.1中标单位的投标报价为中标价，中标价即为合同价。

27.2采购人和中标单位应当自中标通知书发出之日起1日内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

27.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标单位退还保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

八、
重新采购

28. 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

(1) 采购过程中符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的。
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4) 因重大变故，采购任务取消的；

九、
纪律和监督

29. 纪律和监督

29.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29.2对投标人的纪律要求

29.2.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

29.2.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 
29.2.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
29.2.4　使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。
投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。  
29.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围单位的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

29.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围单位的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

29.5投标质疑
投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当依法向招标人、招标代理机构提出质疑。
十、需要补充的其他内容

如果中标单位提供虚假证件、证明材料，降低服务水平及产品质量，一经查出，除取消中标资格，还将其列入平顶山市政府采购黑名单，三年内不得参加平顶山市政府采购。
第三章评审办法

开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，并按投标人提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求；符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	三年无重大违法承诺
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	信用承诺
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	真实性承诺书
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	落实政府采购政策满足的资格要求
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	2.1.2
	形式性审查
	投标人名称
	供应商名称、法定代表人名称与营业执照一致；

	
	
	投标函签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	
	
	报价唯一
	投标报价未高于采购限价且只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性审查
	质量标准
	符合招标文件要求

	
	
	服务期限
	符合招标文件要求

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	注：资格评审标准中涉及的证件资料均审查投标文件中上传的原件的扫描件（加盖单位公章）。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成 (总分100分）
	商务部分：20分  技术部分：60分  综合部分：20分

	2.2.2
	投标报价（20分）
	报价得分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。
报价得分=（评标基准价÷投标报价）×20
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。（同时具备小、 微企业，残疾人就业，监狱企业产品的价格依然按照20%给予扣除）。
（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准。
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
③《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中
小企业划型标准。
④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》（详见投标文件格式部分），并对其真实性负责）。
（4）监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
（5）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（详见响应文件格式部分），并对其真实性负责）。
注：本项目专门面向中小企业采购，故不再享受价格扣除优惠政策。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3


	技术部分(60分）

	运维措施（30分）
	运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。投标人投标文件所提供运维措施，应充分考虑所投包的运维城市自然环境、交通状况、空气质量现状等因素。评标委员会根据投标人提供的运维措施、按下述标准进行综合评议并打分：
（1）日常管理维护方案（包含规章制度、日常维护方案、定期巡检方案）（20分）：
a、提供的规章制度详细、严谨，日常维护方案、定期巡检方案，详尽、清晰、条理性强，可操作性强，充分考虑了所投项目城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，提供更优质的运维服务，得20分；
b、提供的规章制度、日常维护、定期巡检方案，总体架构完整，方案较为具体，内容通用化，可操作性较强，能较好的满足本项目运维工作的需要，得15分；
c、提供的规章制度、日常维护、定期巡检方案，总体架构完整，方案不够具体，内容通用化，可操作性不强，满足本项目运维工作的基本需要，得10分；
d、提供的日常管理维护方案简单且混乱的，得5分；
e、未提供明确的日常管理维护方案，得0分。
（2）故障维修方案（10分）：
a、提供的故障维修方案详细、清晰条理性强，可操作性强，充分考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况差异，制定了对不同类型故障、针对性强的处理措施，从而提供更优质的服务保障，得10分；
b、提供的故障维修方案，基本完整、内容较为粗略，满足本项目运维工作的基本需要，得6 分；
c、提供的日常管理维护方案简单且混乱的，得2分；
d、未提供明确的故障维修方案，得0分。

	
	
	质量保证体系及保证措施（10分）
	投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。 
评标委员会根据投标人提供的质量控制、质控措施、标准物质或样品的管理、验收和期间核查按下列标准进行综合评议并打分：
（1）质量保证、质控措施（5分）： 
a、质量保证与质量控制体系完善，质控措施详实、 严谨、全面，提升运维服务质量，得 5分； 
b、建立了质量保证与质量控制体系，有较具体的质控措施，满足运维保障的基本需要，得3分； 
c、有质量保证与质量控制体系，质控措施简单，得1分；
d、未提供质量保证和质量控制体系，得 0 分。 
（2）标准物质或样品的管理、验收和期间核查（5分）： 
a、标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案 详实，科学合理、针对性强，能高质、高效提升运 维服务质量，得 5分； 
b、标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案基本完整、针对性一般，基本满足本项目采购需求，得3分； 
c、标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案内容简单，但无针对性，基本满足本项目采购需求，得1分；
d、未提供方案得 0 分。

	
	
	拟投入主要设备（10分）
	评标委员会根据投标人提供的监测设备（主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器）标准化操作规程与项目的适用性，按下列标准进行综
合评议并打分：
a、依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维市控点位内主要设备编制了全面详细的、可操作性强的监测设备标准化操作规程，得10分；
b、监测设备标准化操作规程较为全面详细，可操作性较强，得7分；
c、具有监测设备标准化操作规程，可操作性一般，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程，得4分；
d、有监测设备标准化操作规程，内容简单的得1分；
e、未编制监测设备标准化操作规程，得 0 分。

	
	
	应急预案（5分）
	根据投标人提供的应急预案(含应急分类、判别与处置),对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时,是否具备有效的预防和补救措施,并制定了异常数据监控制度和处理处置方法：
内容详细具体、合理性强、针对性强的得5分；
内容一般详细但不具体，合理性一般、有针对性的得3分；
内容混乱，合理性差、无针对性的得1分；
缺项0分。

	
	
	车辆保障（5 分）
	根据投标人运维车辆配置计划(车辆配置数量与站点数量比值不低于 1/5<含>)、车辆配备方案： 包括具体站点配备情况、车辆来源（自有、购买）等情况的得3分，在此基础上每增加1辆车加1分， 最多加2分。本项最高得5分。注：提供如下证明材料：1）提供车辆配置清单 2）提供承诺函

	2.2.4
	综合标（20 分)

	企业业绩（4 分)
	自2021年以来，投标人提供企业业绩，每有一份加2分，最多加4分（提供合同、中标通知书原件的扫描件，不提供不得分）

	
	
	技术服务承诺（6 分）
	对投标单位的后续服务措施进行打分。
服务措施内容详细全面、合理性强的得 6 分；
服务措施内容详细但不全面、有合理性的得3分；
服务措施内容简单，无合理性的得1分；
不提供得 0 分。

	
	
	其他优惠承诺（10 分）
	承诺和优惠能为招标人着想、满足项目的运行的得 10 分；
承诺和优惠满足一般规定、对项目的运行有一定作用的得5分；
承诺和优惠描述简单，基本能满足项目的运行的得1分；
不提供得0分。

	以上资料须在上传的投标文件中提供原件的扫描件并加盖单位公章。


说明：1.以上各项固定分值打分均由评标委员会共同认定，如评标委员会在认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

2.如评标委员会一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人进行解释。如投标人未能在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，对该投标人将不予推荐。

3.评审过程中，所有数值计算均保留小数点后三位（四舍五入），计算的最终结果保留小数点后二位（四舍五入），最终得分为评标委员会全体成员的平均值。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名成交候选投标人。如出现得分并列的情况，投标报价低的优先，如投标报价也一致，由评标委员会根据服务方案和综合得分确定推荐顺序。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格审查：见评标办法前附表。

2.1.2形式性审查：见评标办法前附表。

2.1.3响应性审查：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：详见评分办法前附表

2.2.2评分标准：详见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1初步审查标准

评标委员会按照评审办法前附表中资格审查、形式性审查和响应性审查的标准对各投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，否决其投标文件。

3.2详细评审

3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各投标人最终得分。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当在平顶山市公共资源交易中心系统中做出。投标人的澄清、说明或者更正应当由投标人单位及法定代表人或负责人代表人签章。

如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价合计金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为递交投标文件无效处理。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正 或撤消其不符合要求的偏差。

投标文件存有偏差的，视为递交投标文件无效；下列情况属于重大偏差：

(1) 投标文件未按招标文件规定的格式填写，字迹模糊，难以辨认的；

(2) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

(3)  投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5评标保密

3.5.1开标后，直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及入围单位的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标文件被拒绝。

3.5.3中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.5.4凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.6评标结果

3.6.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前3名为中标候选人。

3.6.2评标委员会完成评标工作后向采购人提交书面评标报告。

第四章合同条款及格式

合同编号：                
运维服务合同书
项目名称：20个乡镇空气质量自动站运维项目
招标编号：
甲    方：
乙    方： 

2024年   月
甲方： 
乙方： 
根据《民法典》合同编、《中华人民共和国政府采购法》，按照招标编号为                   , 招标项目为                                  的公开招标结果， 经甲乙双方友好协商， 达成以下协议：
1、下列文件是本合同的一部分， 并与本合同一起阅读理解
一、合同书
二、中标通知书
三、合同特殊条款
四、合同一般条款
五、价格清单
六、合同附件
七、招标文件及澄清补充文件及其他补充资料
八、乙方的投标文件及澄清补充文件及其他补充资料
乙方的投标文件与本协议和招标文件冲突之处，以本协议和投标文件为准，本协议和投标文件中约定冲突之处，以本协议为准。
2、运行维护对象
本合同约定的运行维护对象是：                20个乡镇空气质量自动站运维项目。
3、合同金额及付款方式
3.1履约保证金：不收取
3.2本合同执行日期：    年    月   日--     年    月     日，年度运维费用为（大写：           ，小写：              元）。
3.3合同签订后，拨付首付款 50%，剩余款项根据考核结果，每季度支付一次，运维期结束拨付至 100%。（具体以双方合同中约定为准）。本年度运维费用依据考核结果每季度支付一次，甲方每月对乙方开展一次运维工作考核，以五个站点为一组，随机抽取一个站点依据维护内容就维护质量、运维质控检查及其他相关指标相结合的方式进行评分，该站点考核结果作为采购人支付供应商同组所有站点运维费的依据。
3.4甲方每笔资金支付前，乙方应先向甲方提交付款申请书。付款申请书应列明支付金额、支付依据，并附该季度每月考核结果和符合甲方财务要求的相应金额发票。甲方在收到乙方付款申请后5个工作日内支付；
4、验收方法及标准
本项目验收工作分为项目服务最终验收和每月考核。
4.1项目最终验收程序如下：
（1）最终验收主体：本项目的最终履约验收工作由甲方依法组织实施，最终合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。验收工作小组应由甲方领导牵头，财务、技术等部门人员参与，乙方需派代表配合验收，甲方视情况邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
（2）最终验收时间：甲方在收到乙方最终验收申请后开始验收并在10个工作日内完成验收。乙方工作成果达到验收标准并验收合格，由甲方出具验收报告。甲方在验收时发现该项目存在问题或缺陷，需要修改的，应向乙方书面提出，乙方应在5个工作日内进行修改。项目服务期满并验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收主体共同签署，并于验收后2个工作日将验收报告。
5、运维工作目标
运维期间，运维单位应按照安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。
如根据国家、省、市、区县的政策调整，相应指标应当相应作出调整，运维单位应当无条件予以配合，具体调整内容以双方签订的补充协议为准。
运维单位确保提供及时、准确、有效的监测数据，各空气自动站运行质量应达到以下指标：
1、所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。
2、单站各项数据获取率达到93%以上(单点每月不超过2天以上无效数据)；
3、单站各项指标数据质控合格率达到90%（以小时值计）以上；
4、异常情况处理率达到100%。
5、运维任务完成率100%。
6、运维工作内容
运维过程中主要完成以下工作：
站点的日常运行维护；
站点的日常质量管理；
站点的日常安全管理；
站点监测数据的日常审核、上报；
站点的仪器设备维护保养及故障维修；
站点其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。
站点数据采集及传输系统的维护及维修，保障站点通讯正常。
运维工作要求
6.1、一般工作要求
保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
保持站房外20m以内的环境清洁；
检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；
保证空调正常工作，站房内温度25±5°C，相对湿度保持在80%RH以下；
指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；
定期检查消防和安全设施；
每次维护后做好系统运行维护记录；
进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。
6.2、每日工作内容如下：
每天查看点位数据，分析监测数据是否正常，判断系统数据采集与传输情况；   
发现监测数据异常，应立即通知采购人，在每日6时~23时出现的异常，应在4小时内解决(通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)；
在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；
每日检查数据是否及时上传至各级并正常发布，发现数据断网及时恢复。
运维单位对点位监测数据进行审核，并将审核数据按时提报。
6.3、每周工作内容如下：
每周至少巡视全部点位1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
查看各点位设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；
检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。
检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作：
对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。
按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。
检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。
检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。
检查各点位的通讯系统，保证各点位与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。
对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。
检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。
在冬、夏季节应注意各点位房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
应及时清除各点位房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。
应经常检查避雷设施是否可靠，各点位房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。
检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。
每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。
每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。
每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报。
每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。
6.4、每月工作内容如下：
清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。
每月对数据和运维记录进行备份。
6.5、每季度工作内容如下：
采样总管及采样风机每季度至少清洗一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；
采用臭氧传递标准对各点位臭氧工作标准进行标准传递；
检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。
6.6、每半年工作内容如下：
对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；
颗粒物仪器每半年检查主要部件；
更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；
对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。
对能见度仪器进行校准；
检查和校准气象五参数设备。
6.7、每年工作内容如下：
按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。
6.8、运维单位应建立各点位维护档案，详细记录各点位的运维工作，并进行归档管理。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：
各点位运行维护记录：
颗粒物监测仪校准检查记录；
气态污染物监测仪校准检查记录；
空气自动监测系统仪器设备维修记录；
空气自动监测系统备品备件管理记录：
主要消耗材料使用记录：
多点线性校准表格；
各点位室内外环境记录；
标准物质使用记录：
空气自动监测系统仪器资料保单。
6.9、日常运维其他相关要求如下：
每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质：
应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。
运维单位保证满足环保部门对各点位仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时~23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。
当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。
严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。
7、运维工作要求
运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、河南省、平顶山市、关于国家城市站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、河南省、平顶山市和鲁山分局出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。
8、质量保证条款
（1）本合同签订后 15 天内，乙方完成 20 个空气站运维服务的交接工作。甲方需积极配合乙方的交接工作。
（2）乙方必须提供合适的办公场地以满足办公和设备的需要，保障维护站点的正常运行。
（3）乙方将在省内设立有质控实验室，并满足甲方要求。
（4）乙方必须提供足够的专职运维人员，至少配备   名专职运维人员从事空气站运维工作， 学历应为大专以上；中标后1个月内，乙方须向甲方提供省级及以上环境监测部门颁发的运维考核合格证或上岗证，未取得合格证的人员将不得开展运维工作。
（5）乙方必须提供足够的车辆专门从事空气站运维工作至少配备 5辆专用巡检车辆以满足运维时效性要求。
（6）乙方应做好24小时监控，连续三次监控未及时发现空气站数据异常的，甲方将给予通报批评。
（7）乙方应配备必要的运维设备和保障设备，如：工具、流量计、温湿度计、大气压计、VPN、稳压电源等，且保证每次现场运维时，所携带的流量计等相关设备都经过鉴定或溯源且合格的。
（8）乙方须在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆和运维设备，并向甲方提交已有、采购或租赁证明材料（如为租赁合同，则租赁合同周期需至少满l 年），否则甲方有权以中标人虚假应标为由解除合同，要求中标人退还甲方已支付的全部费用，并进一步追索中标入相关责任 
9、违约及变更条款
（1）由于空气站监测数据涉及到政府目标考核和排名，乙方应当严格按照本合同约定履行自身义务，不得随意变更或者解除合同，若乙方违反合同约定或违反其在投标文件中承诺的，除按照前述规定接受相应处罚外，还需按照本合同金额的百分之二十向甲方支付违约金，并承担赔偿损失等法律责任。
（2）如果空气站由于省厅或市局政策等原因做出调整，乙方应配合执行，若涉及到相应工作量的调整，相关费用由甲乙双方协商决定；
（3）甲方不能按本合同约定支付运维费用的，每逾期一日，以应付未付金额为基数，按银行间交易商协会每月发布的市场化贷款利率（LPR）折算的日利率计算违约金。
11、通知
甲乙双方一致同意将双方在合同落款处所留的地址和联系方式作为双方之间来往信函指定通讯地址，如有变更，变更方应在变更后3日内以书面形式通知对方。若任何一方因指定地址不明确或变更后未及时通知对方，导致无法实际送达或者存在拒收情况的，则信函被退回之日，即为送达之日。
12、其他
（1）空气站运维工作中，其自身工作人员发生的意外或者是其自身工作人员造成第三入伤害的， 均由乙方负责，与甲方无关；甲方应配合相应处理工作。
（2）甲乙双方其他权利和义务详见合同一般条款。
（3）当本项目其他区域运维单位因故无法正常履约对相应空气站运维时，则本合同乙方有义务按照甲方相关规定及要求及时承担相关工作，直至确定新的运维单位。承担相关工作时，甲方按照原运维单位相关合同中确定的单价和乙方承担的实际工作量支付费用。
（4）甲方有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用千开展其它与空气站运维管理相关的工作。
13、合同有效期
本合同有效期为   年   月 日至  年  月  日。
14、争议解决
因本合同产生的、或与本合同有关的任何争议应通过友好协商解决。如不能协商解决时，须向甲方住所地入民法院提起诉讼解决
甲方：                                      乙方： 
法定代表人或授权代理人（签字）：             法定代表人或授权代理人（签字）：
地址：                                     开户行： 
帐号： 
地址：
签署日期：     年   月   日

第五章  服务内容及要求

  一、投标人资格要求见投标须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证， 则必须提供法定 年检、换证单位出具的有效证明原件。 
二.运维阶段 
2.1 总体要求：中标单位负责运维的设备主要包括监测仪器、辅助设备和监测站房三部 分，其中监测仪器包括 PM10 、PM2.5 两项指标分析仪和气象监测系统等。辅助设备包括数 据采集与传输软硬件、 UPS 、制冷系统、供电系统、防雷系统以及城市摄影系统等。 
2.2 运维技术要求 
(1)运维方必须提供合适的场地以满足日常办公、设备质量保证实验室和系统支持实验室的需要。 
(2)运维方在接到用户电话时，30 分钟内响应，60 分钟到达现场，24小时解决问题， 
保证空气自动站的正常进行。 
(3)运维方必须提供足够的专职工作人员，从事自动站的运维工作。 
(4) 运维方必须提供足够的车辆专门从事自动站的运维工作， 以满足运维时效性要求。 
三. 质量目标 
3.1 所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。 
3.2 自动站正常运行率达到 90%及以上。 
3.3 自动站数据有效率达到 90%及以上。 
3.4 仪器定期质控抽检准确率达到 90%及以上。 
3.5 异常情况处理率达到 100%。 
四. 运维工作内容 
4.1 运维过程中主要完成以下工作： 
4.1.1 空气站的日常运行维护； 
4.1.2 空气站的设备维护保养及维修； 
4.1.3 对 PM10 与 PM2.5 自动监测进行手工比对；4.1.4 当仪器出现故障不能及时修复时，应在 48 小时之内使用备机开展监测； 
4.1.5 对于仪器使用超过 6-8 年以后出现报废，或者因自然灾害等不可抗力导致的仪器报 
废，运维公司须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主； 
4.1.6 自动站的系统质量管理； 
4.1.7 自动站通讯及数据采集系统的维护及维修，保证空气站与上级平台通讯正常； 
4.1.8 空气站相关辅助设备的维护、保养、维修； 
4.1.9 运维电费和通讯费用由运维单位承担，空气站站房基础设施及用地如有发生租赁 费用由运维单位承担。 
五. 运维工作要求 
5.1 日常运行维护要求 
5.1.1 一般要求 
1》保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚； 
2》检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行； 
3》保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右， 站房内温度日波动范围小于3℃，相 对湿度保持在 80%RH 以下； 
4》指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不 得 
入内； 
5》定期检查消防和安全设施； 
6》每次维护后做好系统运行维护记录； 
5.1.2 每日工作 
至少每天上午和下午两次远程查看自动站数据并形成记录， 分析监测数据， 对站点运行 情 
况进行远程诊断和运行管理，内容包括： 
1》判断系统数据采集与传输情况； 
2》根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况 
3》发现运行数据有持续异常值时，应立即通知业主，在每日6 时~23 时出现的故障，应能在 4 小时内解决(通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决) 
4》根据仪器分析数据判断仪器运行情况 
5》根据故障报警信号判断现场状况 
6》每日检查数据是否及时上传至上级平台 
415.1.3 每周工作 
每周至少巡视自动站 1 次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括： 
1》查看自动站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置 工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况 
2》检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅 
3》检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源 
4》检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定 
5》检查自动站的通讯系统，保证自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常 
6》在冬、夏季节应注意自动站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对 采 
样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象 
7》应及时清除自动站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限 
时，应及时剪除对采样有影响的树枝 
8》应经常检查避雷设施是否可靠，定期到具备避雷检测资质的部门进行年检。检查站 房 
房屋是否有漏雨现象， 气象杆和天线是否被刮坏， 站房外围的其它设施是否有损坏或被水 淹， 
如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行 
9》检查站房的安全设施，做好防火防盗工作 
10》每周对气象仪器的运行情况进行检查 
11》每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换 
5.1.4 每月工作 
1》清洗 PM10 及 PM2.5 切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件 
2》检查 PM10 及PM2.5 监测仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查 仪 
器是否泄漏 
3》每月至少选择一个站点开展至少 21 天 PM10 手工采样和 PM2.5 手工采样和自动监测 
系 统进行比对。每次选择不同点位开展手工比对， 且依次轮换做到全覆盖。如果国家以后出 
台 相关规范，按国家要求执行 
4》对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查 
5》每月对数据进行备份 
5.1.5 每两个月工作 
1》更换 PM10 、PM2.5 分析仪滤纸带，进行系统自检； 
2》校准和检查 PM10 及 PM2.5 分析仪的温度、气压和时钟 
3》用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器 
5.1.6 每季度工作 
1》对PM10 与 PM2.5 进行标准膜检查， 如果超过国家规范或说明书规定的限值， 需要进 
行校准 
5.1.7 每半年工作 
1》检查 PM2.5 、PM10 分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作 
5.1.8 每年工作 
1》对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件 
2》更换所有泵组件 
5.1.9 日常运行维护记录应建立自动站维护档案，将自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括： 
1》自动站运行维护记录表 
2》颗粒物监测仪校准检查记录 
3》空气自动监测系统仪器设备维修记录表 
4》空气自动监测系统备品备件管理记录表 
5》主要消耗材料使用登记表 
6》自动站室内外环境记录 
7》空气自动监测系统仪器资料保管清单 
投标单位须在投标文件中提供以上记录表格。 
5.1.10 其他要求 
1》应及时制定每月工作计划，工作计划为业主核查中标方的重要工作内容。中标方严格按计划执行，若有变更应及时通知业主 
2》运维单位保证满足环保部门对自动站故障的响应时间要求，当自动站每日6 时~23 
时出现故障，应在 1 小时之内响应， 4 小时内到达现场解决(通信线路、电力线路故障除外， 但应及时与相关部门联系积极解决) 。若仪器故障无法排除，运维单位必须在 48 小时内提供 并 更换相应的备机，保证自动站正常运行。 
3》对于使用超过 8 年的仪器在使用过程中发生损坏导致报废，以及因洪水、地震、站房外部火灾等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告业主，业主视情况决定重新购置监测仪器，或者继续使用备机，继续使用备 机的，业主将支付相关费用 
4》严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，业主有权终止合同 
5.2 质量控制要求 
中标方须认真落实质量管理制度，做好相应记录。 
5.2.1 量值溯源要求 
中标方应每年将自动站所用的流量检查设备、温度检查设备、气压检查设备、 臭氧校准仪等设备到相关质检部门进行溯源。 
5.2.2 日常质量控制要求 
分析仪在以下情况下需进行校准和再校准： 
1》安装时 
2》移动位置时 
3》进行可能影响校准结果的维修或维护后 
4》分析仪暂停工作一段时间后 
5》有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化 
6》达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的 
5.2.3 异常数据的审核与检验 
中标方应按照要求每天登录空气质量发布平台对监测数据进行初步审核，并对监测数据异常值进行分析，查明原因并做好记录。投标单位须在投标文件中说明异常数据处理的方法。 
5.2.4 质量控制资料整理 
各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订， 巡检记录、维修 记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。    5.3 系统设备维修要求 
(1)运行维修工作界定 
中标方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)， 并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。 
(2)设备维修质量控制要求 监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用颗粒物手工比对等方法进行。 
六. 监督考核要求 当地环保部门组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求的违规操作的，可以扣减 相应的运维费，并有权终止运维合同。 
6.1 运维单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，有权终止合同。 
6.2 运维期间出现调整正常数据、修改正常设备参数等弄虚作假行为的，第一次，处以全年运维费罚款，第二次按照相关规定移交司法部门依法处理，并终止运维合同。 
6.3 运维期间，如因人为原因，造成设备损坏，由中标运维单位负责维修或更换设备。 
6.4 考核标准 
定期组织对运维单位绩效(职责履行情况)进行考核。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据准确率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占70%，运行维护考核占 30%。 
设备运行率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。数据准确率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。 考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。 两率考核达不到要求或者绩效考核总分低于80 的，不予拨付运维费；绩效考核总分90 (含)分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80 (含) -90分的，运维费=实际考核得分 /100*全额运维费。 
(1)两率部分(70 分) 
单站设备运行率必须高于 90%(含)，准确率必须高于 80%(含)，否则不予支付运维费用。 
①单站监测数据准确率高于 90%(含)的，两率得分=70； 
②准确率在 85%(含)-90%的，两率得分=实际准确率×70； 
③准确率在 80%(含)-85%的，两率得分=实际准确率×90%×70。 
(2)一次考核未达到条款(1) 的， 扣除全额运维费的 10%，连续 2 次考核未达到条款(1) 
45的，终止运维合同、取消空气自动站运维资格。 
(2)运行维护部分(30 分) 
运行维护部分业主单位组织检查核实，包括监测点位、监测项目、系统组成、日常操作、质量保证和质量控制、档案和制度管理 6 部分，共计 30 分。 
( 3 )考 核 总 分 
考核总分=两率得分+运维得分 
验收方式：提供的服务不低于本文件技术参数要求，验收组将根据以上参数和要求进行验收。
注：对以上服务内容的要求为满足招标人所需服务质量最低要求，非唯一指定要求，如有与服务的指标或服务要求描述相同的，非特指，仅为服务质量、档次、水平的参照，投标人以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的服务参与投标，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

第六章投标文件格式

(项目名称)

投标文件

采购编号：

投标人名称：   
(盖单位章）

法定代表人或委托代理人：  (签字或盖章)

日
期：
年
月
日

目      录

一、
投标函
二、
投标函附录
三、偏离表
四、法定代表人份证明
五、授权委托书

六、服务方案
七、服务承诺
八、资格审查资料

九、其他材料

投标文件应至少包括以上内容。
一、投标函

(采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （¥      元）的投标报价，按合同约定完成全部合同内容。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人(供应商)须知”第4.2项规定的任何一种情形。

5. 其他补充说明在“九、其他材料”中列明。

投标人（盖单位章）：

年  月  日

二、投标函附录
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总报价
（人民币）
	大写：                     
小写：                     

	质量要求
	

	服务期限
	

	投标有效期
	

	其他说明
	


投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

三、偏离表
服务要求响应与偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标人承诺的服务响应
	偏离描述
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：如无偏离填写“无”
商务要求响应与偏离表
	序号
	招标文件商务要求
	投标人响应具体内容
	偏离说明
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：如无偏离填写“无”
四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月
日

经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：


系
(投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

年  月   日

五、授权委托书

本人
(姓名）系
(投标人名称）的法定代表人，现委托
   (姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
   
(项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和被委托人身份证

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年月日

六、服务方案
格式自拟
七、服务承诺

格式自拟
八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人（或负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	…
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）其他资格审查资料
根据招标公告中 “投标人资格要求”提供相应资料
注：以上资料须在上传的投标文件中提供原件的扫描件并加盖公章。

（三）政府采购供应商信用承诺函
致（采购人或采购代理机构）：
单位名称：






统一社会信用代码：





法定代表人：







联系地址和电话：






我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司：
（1）具有良好的商业信誉的证明材料；
（2）符合国家相关规定的财务状况报告；
（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
供应商：                   （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
                                       日    期：      年     月     日
注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2． 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。  
九、其他材料
投标人认为有必要提交的其他资料

企业业绩清单表
	序号
	业绩名称
	主要负责人
	合同签订时间
	合同金额
	验收时间
	公告发布媒体

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


中小企业声明函（如是中小企业提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）       的（项目名称）       采购活动，提供的货物全部由符合政 策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（电子盖章）： 

日 期： 

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                     项目（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位承建（承接）的工程（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商名称（盖单位章）： 

日      期： 

监狱企业声明函（如有）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）           （请填写：是，不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本企业（单位）对上述生命的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 企业名称：                             （盖单位章）
代表人或委托人：                    （签字或盖章）
日    期：年    月    日
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
根据本项目实际情况，符合中华人民共和国国家标准国民经济行业分类。本项目为软件和信息技术服务业
39

