激光低频交变磁场治疗机

1、额定输入功率：1800VA。

2、冷却系统：液冷系统，能长时间工作。

3、操作显示：10英寸液晶触摸屏.

▲4、激光分布：具有2个激光输出口，均匀分布于距治疗器几何中心点15mm±2mm的圆周上。

▲5、磁感应强度：最大3T，允差±20%。

6、治疗强度：0～100%可调，步进1%，限设备开启治疗后调节。

7、输出频率为：1Hz～30Hz，步进1Hz；允差±10%。

8、脉冲宽度：100μs，允差±10%。

9、激光波长：650nm，允差±10%。

10、激光输出功率：5mW，允差±20%。

11、激光输出方式：连续输出。

12、激光输出不稳定度（St）：应优于±10%。

13、激光输出功率复现性（Rp）：应优于±10%。

14、治疗模式：自动模式和手动模式。

●14.1、自动模式：自动模式下设备按预设频率及周期运行，自动处方35个。

14.2、手动模式：运行1s～15s可调，步进1s；间歇0s～15s可调，步进1s。

15、定时器：

15.1、磁疗时间：0min～60min，步进1min，允差±10%。

15.2、激光时间：0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。

16、支臂：灵活调节。

17、治疗机主机尺寸：800×670×1320mm，允差±20%。

18、运行模式：连续运行。