立体动态干扰电治疗仪

1、三维干扰电输出。

2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可调。

▲3、治疗仪差频频率范围：分四档可选

a）低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz；

b）中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz；

c）高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz；

d）广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz；

4、治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA。

5、治疗仪动态节律：0、1s、2s、3s、4s、分五档可选。差频周期：1/F、15s、30s、60s分四档可选。

6、治疗仪定时时间：1～99min连续可调，级差1min，允差10%。

7、可三维输出或二维输出。

▲8、4个固定处方1个自编处方。

▲9、配备负压泵采用吸附式电极。

●10、治疗同时有近似拔罐功能。