红外偏振光治疗仪

1、供电电源：额定电压a.c.220V；额定频率：50Hz。

2、额定输入功率：150VA。

3、输出通道：两路点状偏振光输出。

4、尺寸：

4.1、主机：510×420×980mm，允差±10%。

4.2、点状偏振光辐射器：长200mm，允差±5mm，光输出头外径16mm，允差±2mm。

4.3、辐射器支架调节范围：460～1400mm，允差±30mm，治疗方位可在360°范围内调节。

▲4.4、输出光波长：点状偏振光波长730～950nm，允差±5％。

4.5、辐射器连接线：长1000mm，允差±10%。

▲5、治疗模式：

5.1、断续模式1：所选档位工作1s，1档工作1s，允差±10%。

5.2、断续模式2：所选档位工作1s，1档工作3s，允差±10%。

5.3、断续模式3：所选档位工作2s，1档工作2s，允差±10%。

5.4、连续输出：输出强度分6档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。

6、定时：治疗仪定时范围在0～80min可调，级差1min，定时器显示误差±10％。

●7、功能防护：配有钥匙开关，可旋转启动治疗仪。配有紧急理疗终止器，按下终止器按钮就可终止光源输出。

8、脚轮：共四个.