| 高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数要求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：高端彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二 | 数量：1台 |
| *三 | 设备档次及用途：投标机型必须为该品牌的高端以心脏为主的全身应用型彩超；可主要用于成人心脏、小儿心脏、腹部、浅表组织与小器官、外周血管、妇科、产科、术中、肌骨、介入等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力。 |
| 四 | - 主要技术规格及系统概述： |
| 4.1 | 最新主机系统架构，获得更多组织信息，提升图像质量 |
| *4.2 | 主机具有≥24英寸WLED高清医用显示器，分辨率1920×1080,可比OLED屏幕亮度提高≥35% |
| 4.3 | 主机操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数 |
| 4.4 | 具备实时双屏显示功能：主机显示屏和触摸屏可实时同步显示超声扫查图像（附图证明），便于超声检查 |
| 4.5 | 主机数字化通道数≥700万 |
| 4.6 | 主机系统动态范围≥300db |
| 4.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 4.8 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 4.9 | 具有解剖M型技术 |
| 4.10 | 主机具有智能扫查专家技术：自动进行2D/彩色/PW等模式的转换，自动加标注及体表标志 |
| 4.11 | 智能化一键图像优化技术：可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |
| 4.12 | 智能连续自动优化技术：可自动持续优化图像增益及TGC，以保证你拥有最佳的2D图像 |
| 4.13 | 彩色多普勒成像技术：可用于所有成像探头，彩色多普勒血流算法可实现精确的血管描绘和时间显示，可结合微细血流成像技术使用 |
| 4.14 | 彩色能量血管成像技术：根据彩色框位置自动调整发射和接收带宽处理，以提供卓越的灵敏度和色彩分辨率，采用智能算法的高级运动伪影抑制，消除彩色运动伪影 |
| 4.15 | 双幅实时对比成像技术：混合模式显示，一个图像是实时的，另一个冻结的；具有2D/2D、2D/彩色、彩色/彩色、彩色/CPA等多种混合模式 |
| 4.16 | 自动多普勒分析技术：自动实时追溯多普勒瞬时峰值速度、瞬时强度平均速度；自动实时显示容积流量、时间平均的峰值速度、阻力指数、脉动指数、收缩期/舒张期比、加速/减速时间 |
| 4.17 | 空间复合成像技术：根据用户选择的分辨率/帧速条件自动选择转向角的数量，减少伪影提升图像质量；可结合组织谐波成像、全景成像和双功多普勒的操作使用 |
| 4.18 | 智能斑点噪声像素优化技术：可通过选择渐进的降噪量、边缘增强和纹理平滑化，消除斑点噪声，增强边界清晰度。用于所有成像探头，可提供高速处理，实现≥2700帧/S的显示 |
| 4.19 | 组织多普勒成像功能：具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，最高帧速率≥235帧/S |
| 4.20 | 全景成像技术：实时扩展可视区域的复合成像，能够在采集期间备份和调整图像，具有放大、平移、影像回顾审查和图像旋转功能，凸线阵距离和审查模式下的面积，可以通过皮肤线标尺显示的距离标记进行测 |
| 4.21 | 组织差异自动优化技术：针对肥胖病人，具有专门的预置条件，纠正由肥胖患者过多的脂肪层引起的声速干扰；用于晚腺癌，浅表、甲状腺、睾丸等检查 |
| 4.22 | 组织特异性智能优化技术术：一键式操作通过多种技术可根据不同患者体型、血流状态和临床要求，自动和立即调整系统性能，可对≥7400个系统参数同时优化，调节图像质量 |
| 4.23 | 主机具备单晶体探头技术，可支持纯净波单晶体探头≥10把 |
| *4.24 | 主机可支持超宽频带单晶体高频线阵探头，阵元数≥1900个、频率范围2-22MHz；可支持小器官、乳腺、血管、肌肉骨骼、肠、儿童和产科早孕成像等临床应用；同时该探头上具备刻度和中位线标识（附图证明），便于快速测量和定位 |
| 4.25 | 主机具有造影成像技术：采用脉冲反转造影技术、高频造影、爆破造影等多种模式 |
| 4.25.1 | 具有实时双幅造影对比成像模式 |
| 4.25.2 | 造影技术支持凸阵，线阵，相控阵，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺等需求 |
| 4.25.3 | 具有在机及离机造影时间强度曲线定量分析，感兴趣区分析≥9个 |
| 4.25.4 | 每帧的图形分析结果：包括强度/频率、峰值时间、曲线下面积和峰值速度等 |
| 4.25.5 | 触摸屏可显示计时器，对比过程中的长循环采集模式≥9分钟 |
| 4.26 | 主机具有应变弹性成像技术：实时软组织弹性成像技术，一键进入弹性成像模式，为感兴趣区域框应用的弹性成像，用户可通过整个可视区域控制尺寸和位置；可选的弹性显示图≥7个 |
| *4.26.1 | 具有囊实性结构鉴别弹性成像模式：用于增强无超声信号区域的无回声成像，可准确识别无回声组织与有回声组织，鉴别低回声区域内的回声强度，如囊性和复杂性囊性结构 |
| 4.27 | 主机具有实时弹性定量分析技术：基于弹性成像图提供的应变弹性图定量组织信息，能够生成≥9个用户定义的关注区域，可对弹性图像进行分析 |
| 4.28 | 主机具备活检穿刺系统和穿刺针增强显示，适用于造影和介入模式 |
| 4.29 | 主机具备多影像实时对比联合诊断功能：主机可直接获取和浏览CT/MRI/X-Ray/PET超声的DICOM图像，可与实时超声检查图像对比分析，提升诊断率 |
| *4.30 | 具有自动彩色多普勒和自动多普勒检查技术：在实时成像中可自动调整框位置和角度、自动调整脉冲波取样门位置和角度；具有自动血流跟踪技术，通过移动取样门自动校正角度、自动调整脉冲波标尺和基线；在影像冻结且多普勒激活时可自动调整PW刻度和基线 |
| 4.31 | 主机具备无线网络功能：并可在显示器屏幕上显示无线网络信号标示 |
| 五 | 测量与分析： |
| 5.1 | 一般测量与分析 |
| 5.2 | 产科测量与分析 |
| 5.3 | 心脏功能测量与分析 |
| 5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5 | 外周血管测量和计算功能 |
| 六 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 6.1 | 显示注释：显示所有相关的成像参数的屏幕注释，包括探头类型和频率、临床选项和优化预设、显示深度、TGC曲线、灰阶、彩色图谱、帧速、压缩图值、彩色增益、彩色图像模式、医院名称和患者的人口统计数据 |
| 6.2 | 用户可选择显示患者出生日期、患者性别、机构名称、系统名称和用户 |
| 6.3 | 采集在本地存储器中存储并以实时和双相模式显示≥2200帧的2D和彩色图像 |
| 6.4 | 连通性：具备通信DICOM3.0版接口 |
| 6.5 | USB图像存储 |
| 七 | - 技术参数及要求 |
| 7.1 | 主机具有≥24英寸WLED高清医用显示器 |
| *7.2 | 主机显示器具有全屏高清成像模式:只需按下一个按钮即可显示全屏高清图像，可观测面积增加≥36％，比标准显示器多出≥100万个像素图像数据 |
| 7.3 | 主机操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，并具有抽拉式字母数字背光键盘 |
| *7.4 | 主机具备无针式探头接口≥ 4个，所有接口全部激活并可互换通用，探头接口处具备照明功能显示（附图证明），方便更换探头使用 |
| 7.5 | 主机硬盘≥1T，固态硬盘SSD≥230GB |
| 7.6 | 探头规格 |
| 7.6.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz |
| 7.6.2 | 主机可选探头类型：相控阵、线阵、凸阵等 |
| 7.6.3 | 配备探头数量：单晶体腹部探头（1个）、单晶体心脏探头（1个）、单晶体线阵探头（1个）、单晶体小儿心脏探头（1个） |
| 7.6.4 | 探头扫描超声频率范围： |
| 7.6.4.1 | 单晶体腹部探头超声频率：1-5MHz |
| 7.6.4.2 | 单晶体心脏探头超声频率：1-5MHz |
| 7.6.4.3 | 单晶体线阵探头超声频率：2-22MHz |
| 7.6.4.4 | 单晶体小儿心脏探头超声频率：2-9MHz |
| 7.7 | 探头最大扫描深度：≥39cm |
| 7.8 | 增益调节： |
| 7.8.1 | 主机操作面板上具有增益补偿TGC分段≥8段 |
| *7.8.2 | 主机触摸屏具有侧向增益补偿LGC键分段≥4段（附图证明） |
| 7.9 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 7.10 | 频普多普勒 |
| 7.10.1 | 方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW |
| 7.10.2 | 显示注释，包括多普勒模式、速度标尺（cm/s）、滤波设置、增益、体积、正/反、角度校正、灰度曲线 |
| 7.10.3 | 后处理包括反转、基线、角度校正、快速角度、显示格式、多普勒增益、扫描速度、压缩和伪彩图谱等 |
| 7.10.4 | 取样宽度及位置范围≥0.5-19mm |
| 7.10.5 | Doppler及M型电影回放：≥45秒 |
| 7.10.6 | 零位移动：≥8级 |
| 7.10.7 | 一键优化功能可自动调整标尺和基线，并通过自动速度标尺调节可进行角度校正 |
| 7.11 | 彩色多普勒： |
| 7.11.1 | 彩色多普勒血流算法提供清晰的血管轮廓描绘和时间显示 |
| 7.11.2 | 后处理包括基线、颜色反转、色图、隐藏颜色、录入优先级、混合、方差和缩放等 |
| 7.11.3 | CW血流最大速度≥18m/s |
| 7.11.4 | 后处理包括基线、颜色反转、彩色图谱、隐藏颜色、录入优先级、混合、差异和放大等 |
| 7.11.5 | 显示控制：黑白与彩色比较、彩色和2D线密度控制 |
| 7.11.6 | 根据彩色框位置自动调整发射和接收带宽处理，提供卓越的灵敏度和色彩分辨率 |
| 7.11.7 | 采用智能算法的高级运动伪影抑制，可用于各种成像模式消除彩色运动伪影 |
| 7.11.8 | 具有速度与变量显示 |
| 八 | 技术培训：现场操作培训，保证科室使用人员正常熟练操作设备功能。 |
| 九 | 厂家售后服务要求：质保期1年；提供全国400免费保修电话，在中国境内有零配件保税库，在河南省内有售后服务工程师。 |