耳鼻喉内镜成像系统配置参数

产品参数

一、摄像头

1. 1/3 高分辨率SONY 彩色CCD，分辨率为768×576

2. 摄像头手柄具有控制按钮，双按键摄像头

3. 摄像头线缆长3 米

4. 防水摄像头，防水等级达到欧盟IPX8 级

二、接口

1. 定焦接口F20

2. 摄像头接口防水等级达到欧盟CE IPX8 级

三、主机

1.扫描768（H）×576（V），图像更清晰细腻

2. 制式：PAL

3. 最低照度：0.6LUX(F1.2)

4. 数字输出：DVI 输出600 线

5. 图像亮度可手动、自动调节

6. 自动增益：微处理器自动调节/

7. 具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹

8. 输出方式：分量信号RGB、数字信号DVI、复合信号Y/C/ BNC

9. 四级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求

10. 摄像机支持SD 卡静态存储。

- 11.符合欧盟CE 电器安全及CE 电磁兼容测试

12.具有USB口

医用冷光源

1.≥180VA  LED灯泡

2、色温6500k接近太阳光

3、灯泡寿命≥20000小时	、*.照度输出：2200000Lux

监视器

可视对角线（英寸）21寸   固有分辨率 1024x768像素

耳鼻喉镜

广角镜，采用进口不锈钢材质，可进行低温、浸泡消毒 。

- 鼻内镜：4mm×175mm;0° 、30°、70°

- 2. 耳内镜：2.7mm×110mm; 0° 、30°、70°

仪器车：

高：  1250mm    宽：  500mm    深： 460mm

层数：   5     带抽屉     层高可调

铝合金模具拉伸立柱配液晶支架

图文报告工作站；

2、支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印。

3、支持高质量实时动态视频采集图像，支持快捷键或脚踏板图像采集。

4、图像视频帧数30-60fps可调，图像画质码率0-30000kbps可调，支持录像、暂停、停止，回放视频可抓拍图像。

6、支持后台采集。