宫腔镜检查系统

一、功能：

1、卓越的色彩还原能力，使色彩还原更真实自然。

2、超清晰1080P的图像效果，使手术区域纤毫毕现。

3、全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和存储图片。

4、双路HDMI和双路DVI高清数字视频信号输出接口，设备连接更自由方便。

★5、7寸液晶屏幕，实时显示图像。

6、高防水级别摄像头，可浸泡消毒。

7、菜单记忆功能，可随意切换不同内窥镜模式。

8、主机有纤维镜模式，可连接纤维镜使用。

9、PAL系统制式。

10、具有图像冻结、4级图像放大、图像水平和垂直镜像功能。

11、可调节的图像颜色、锐度、消光方式等可匹配不同镜体。

12、菜单语言可选择中文或者英文。

★13、摄像头手柄具有三个功能按键，分别为亮度加、亮度减、图像冻结并存图（此按键也可在菜单中设置为白平衡功能）。

二、技术参数：

1、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：35VA。

2、I类设备BF型应用部分。

3、1组1/2.86英寸超低噪声全局曝光CMOS传感器。

4、摄像系统的图像像素为1920（H）×1080（V）(207.3万像素)。

5、扫描标准：1125线，60帧。

6、视频输出： 双HDMI、双DVI。

7、最低照度： 5Lx at F5.5。

8、摄像头按键功能可设置，实现“图像冻结并存图”、“白平衡”、“亮度加”、“亮度减”等多种功能。

9、图像放大等级选择：最大4档设置。

10、可通过摄像机主机面板按键和摄像头手柄按键实现白平衡功能。

11、特殊功能：

①支持 U 盘存储 1080P 手术视频和图片；

②具有纤维镜模式，可连接纤维镜使用；

③图像水平和垂直镜像；

④图像冻结（FREEZE）；

⑤4级电子放大；

⑥消光区域和消光方式调节功能；

⑦功能控制：亮度调节、红绿蓝色温调节、图像饱和度调节、锐度调节、消光方式调节、去噪强度调节、图像冻结、录像等功能；

12、电气安全要求符合GB9706.1-2007标准要求。

13、电磁兼容要求符合YY0505-2012标准要求。

★14、影像工作站系统，可以采图，视频录制，打印检查报告，支持手动控制，脚踏控制。

★15、膨宫加压器

加压器宫腔压力显示值超过设定压力值2KPa±1KPa时，加压器气泵停止运行。宫腔压力显示值低于设定压力值2KPa±1KPa时，加压器气泵重新恢复运行。具备过压报警功能。当宫腔压力实际值超过报警压力30KPa，报警指示灯亮，机器发出间断报警音，并且加压器停止供气。

配置清单

| № | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | Ф3×302mm | 1支 |  |
| 2 | 外鞘套 | 15Fr×210mm | 1支 |  |
| 3 | 内鞘及闭孔器 | 12Fr×230mm | 1支 |  |
| 4 | 进水接门 |  | 1个 |  |
| 5 | 出水接门 |  | 1个 |  |
| 6 | 光缆 | Ф4×2m | 1条 |  |
| 7 | LED冷光源 | 30W | 1台 |  |
| 8 | 仪器车 | 五层（高：1.35m） | 1台 |  |
| 9 | 内窥镜影像系统（SD-HD668P) | 有屏/三代 | 1台 |  |
| 10 | 21寸监视器 | 21” | 1台 |  |
| 11 | 光学接口（卡口） | 22 | 1个 |  |
| 12 | 膨宫加压器 | 30KP | 1套 |  |
| 13 | 软件工作站（不含桌子） |  |  | 包含电脑、打印机、显示器、操作软件、采集卡、脚踏 |

全数字彩色超声监视宫腔手术仪（可视人流）

一、产品适用范围：

供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。

二、整机参数

1、采用特制R10弧阵6.5MHz电子变频探头。

2、标配≥15英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。

3、灰阶：256灰阶。

4、探头插口：双插口。

5、纵向分辨率：≤0.5mm(深度≤60 mm)

横向分辨率：≤1mm(深度≤60mm)

★6、手术探头最大探测深度：≥85mm

7、几何位置精度：≤4％(横向)，≤4％(纵向)

8、盲区：≤4mm

9、发射聚焦方式：1～4个发射焦点，发射焦点任意可选组合。

10、采用数字波束形成技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术。具有彩色多普勒血流检测和显示功能，彩色多普勒参数可进行预置并进行8种以上效果调节。

11、B、B/B、4B、B/M、M、B/C、B/D、CFM、PWD等显示模式

12、图像×1、×1.5、×2、×2.5四种放大倍率，显示深度连续可调。

13、B式图像上下翻转、左右翻转、黑白翻转、90度旋转。

14、B/M式图像扫描速度4级可调。

15、8段TGC调节、0～100dB总增益调节。

16、图像处理

前处理：动态范围、边缘增强、帧相关

后处理：灰阶变换、灰阶抑制、γ校正

17、探头自动识别和变频功能。

18、8种IP预置图像处理参数。

19、参数预置功能：一般预置，医院名称、病人姓名、病人ID、日期和时间、压力参数调整。

20、测量与计算：

B常规测量：距离、周长、面积、体积、角度、直方图、狭窄比、残余尿量；

B产科测量：距离、胎囊、头臀径、双顶径、股骨长、头围、腹围、胎重；

M常规测量：距离、时间、斜率、心率、心脏测量；

产科检查模式具有胎龄推算、胎儿体重计算、预产期推算、胎儿发育曲线功能；

21、注释功能；体位图功能；穿刺功能。

22、1024帧电影回放功能，手动/自动两种回放模式。

23、支持USB移动存储设备，4个USB接口。可外接USB鼠标、键盘、USB移动硬盘、U盘、打印机等等。扩展能力好。

24、 网络接口，支持DICOM数据传输功能、SVGA输出接口，可外接图文工作站或视频打印机。

25、具有系统帮助功能、屏幕和探头保护功能。

26、硬盘海量存储。可选扩展存储。

27、中文操作界面及导航，支持多种中文输入法。支持简便软件升级。

28、主机内置DVD光驱，支持DVD刻录功能。

29、黑白二维图像具有彩色编码显示功能。

30、内置工作站，具有诊断报告、打印功能。

31、文件处理功能：存储/打开屏幕图像，存储/打开单帧图像，存储/打开电影文件，数据刻录。

32、系统管理功能及参数预置：病历数据管理、专家库数据管理、操作参数管理、注释库管理、产科表管理。

★33、多参数智能宫内节育器的自动选择（智能IUD优选功能）：根据子宫的超声图像测得的子宫横径和纵径这两个参数自动推荐合适的宫内节育器型号。

★34、手术用压力可在设定范围内自动控制。（产品检验报告体现）

★35、吸引用负压值与超声图象同屏显示。（产品检验报告体现）

★36、内置一体式负压吸引器，极限负压值：≤-90Kpa （注册登记表的产品性能结构及组成中需体现包含负压吸引器）

37、负压调节范围：0～-90KPa

38、瞬间抽气速率：≥20L/min

39、储液瓶容量：500ml ╳ 2

★40、探头可分别与窥器的前页和后页卡接，防止手术中探头因不卡接而脱落，并兼顾前屈和后屈子宫，适应范围广；消毒过程简易。

41、手术探头可配置专用手柄，作为常规腔内探头使用。

42、采用无油单向真空泵，泵自身绝不会产生正压，采用单级负压，负压系统无玻璃等易碎制品。

43、为提升安全高效工作，三联脚踏开关采用IP*8高级别防护等级材质，可用于冻结图像、调节吸引压力值、泄放吸引器负压。

医用臭氧冲洗治疗仪

- 技术参数

1、治疗仪属于Ⅱ类BF型设备，即开即用，可连续工作。

2、工作条件：

  - 环境温度范围为5℃～40℃；

  - 相对湿度不大于80％；

  - 电源电压为a.c.220V±22V、50HZ±1HZ；

  - 氧气源，流量0.10－0.20m3/h，浓度不低于90％。

3、治疗仪的冲洗液压力0.01－0.04Mpa。

4、冲洗头出水流量：400－600mL/min，连续可调节。

5、臭氧水浓度2－15mg/L。

6、治疗仪冲洗液加热温度控制范围在28℃～35℃之间，调节步长1℃，误差不大于3℃。

7、在正常使用中，当治疗仪冲洗液温度超过最高设定值3℃时，有报警提示，并切断加热器电源，自动停机。

8、a）、连续工作时间:治疗仪连续工作时间不少于4h。

b)、治疗时间设定:1~9min连续可调，调节步长1min，误差不大于2%

9、治疗仪水路系统密封良好。

10、整机噪声不大于60dB（A）。

11、一次性使用阴道冲洗器采用聚乙烯材料制造，直径φ9－φ20mm，长度90－150mm之间，无菌。

12、脚踏开关符合YY 91057的要求。

13、电气安全全项符合GB9706.1的要求。

14、空气中臭氧含量满足GB/T 18202室内空气中臭氧卫生标准“3标准值的要求，1h平均最高容许浓度为0.1mg/m3。”

二、功能

1、臭氧水冲洗、臭氧雾化治疗二合一；

2、臭氧气产生量：≥1500mL；

3、液晶显示

4、全自动进水排水排污、自动加热；

5、超温、欠液报警，流量、温度可调；

6、双路输出、臭氧冲洗和臭氧雾化两种功能同时工作，可同时为两位患者实施治疗。

7、全自动生成高浓度O3治疗液及O3雾化治疗；

三、产品配置

1、主机一台

2、冲洗手柄及医用硅胶管一套

3、雾化手柄及医用硅胶管一套

4、脚踏开关一个

5、电源线一根

6、雾化罐一个

7、医用进水硅胶管一根

8、医用阴道冲洗器200支（冲洗头/雾化头各100支）。

9、产品说明书、保修卡、合格证、产品资质等随机文件一套

手术无影灯

★1.LED子母无影灯旋转臂（大臂）360°旋转，操纵空间半径2.2米，工作半径600-1800mm，平衡器（S曲臂）绕旋转臂（大臂）560°旋转上挑400mm下拉≥400mm(平衡器上下≥800mm)，弯管绕平衡器560°旋转，灯头绕弯管340°旋转。

2.LED型灯为冷光源灯，其特点使用寿命长达5万小时以上。

3. LED冷光源无红外线辐射，纳米涂层散热效果更好，采用

发光二极管作为光源有效控制术部升温问题，无紫外线辐射，恒流板控制，无频闪。采用两种色温相近的灯珠控制色温与亮度，避免医生术中产生眩晕。

4. LED母灯灯头直径700mm，灯泡数量70颗

4.1 照度（Lux）60000-160000

★4.2 单遮板（Lux）90000

★4.3 双遮板（Lux）65000

5. LED子灯灯头直径500mm，灯泡数量45颗

5.1.照度（Lux）60000-14000

★5.2单遮板（Lux）30000

★5.3双遮板（Lux）46500

6.灯珠平均寿命≥60000h

7.色温（K）4000k-5700k

8.光斑直径（mm）110-180

9.辐照度（W/m²）≤550

10.调光系统1%-100%

11.术者头部温升（℃）≦0.5℃

12.术野区域温升（℃）≦1.5℃

13.演色性指数（CRI）≧85

14.色彩还原指数≧85

15.照明深度（mm）≧800mm

16.电源电压100-240AV/50Hz

17.输入功率（VA）220

★18.按键功能：母灯和子灯采用液晶显示按键式控制，两种灯珠可以分别通过PWM方式控制其亮度，实现整体亮度色温，聚焦调节，每个模块相互独立，若有一个模块损坏，其他照样能够继续工作，具有深腔镜功能，单独一路彩灯。