眼科手术显微镜技术参数

- 总体要求：高端眼科手术显微镜，采用原装进口主镜，可满足眼科前、后节手术需要，采用电磁锁定装置，锁止时定位准确，解锁后操作灵活。

- 具体参数

一、显微镜镜头部分

1．主镜：原装进口镜头

2. 目镜：10×广角

3. 目镜观察角度：0°~180°可调

4. 物镜：复消色差镀膜技术

★5. X-Y调速：2.2mm/sec  脚控 ，移动范围：50×50mm

6. 放大倍数：≥4×- 20× 电动连续变倍

7. 工作距离：200mm

8. 变焦范围：≤40mm  脚踏控制

二、助手镜部分

1. 助手镜：立体同轴同光路，0度助手镜

★2. 独立变焦，变倍，放大倍数：4×、6×、10×

三、照明部分

1. 形式：通过导光纤维传导

2. 光源：双灯 15V/150W 进口PHILIPS卤素灯

3. 控制方式：8级调光，脚控

4. 强度：≥70,000 Lux

5. 6°主照明+可调红光反射装置

6. 备用灯泡一键切换

8. 黄色，绿色，蓝色，视网膜黄斑保护装置

9. 可调节红光反射增强模式

四、机架部分

★1. 关节固定方式：,全电磁锁装置，一键控制

2. 横臂伸展长度：1360mm

3. 上下调节范围：± 200mm

5. 多功能防水脚控开关：X-Y微调、电控变焦、电控变倍、亮度开关、亮度调节