内热针治疗仪技术参数

1、内热针治疗仪器：

1）适用范围：适用于医疗机构对颈肩腰腿疼患者进行针灸治疗；

2）主机尺寸≤400mm × 280mm × 140mm；

※3）配备治疗车，具备连接线摆放功能，消毒包存放功能，麻醉枪、内热针、碘伏棉签储备功能，方便临床操作；

※4）安全断电保护：单通道直流输出控制内热针治疗温度，整机采用四个保险加每一路独立模块输出电压保护，临床更安全、更有效；

※5）工作状态指示灯：工作状态采用灯光指示、40通道可自动检测和识别内热针的工作是否正常；

※6）温度准确度：与内热针相连时,精度不大于±2℃，治疗温度更精确；

※7）显示屏：温度、时间采用双屏显示器，分路控制，双温度调节开关；

8）输入功率：整机≤150VA，单通道≤1.5W；

9）工作时间设定：00.00min～99.00min；

10）加热温度设置范围：38℃～60℃；

11）输入电压：AC220V 50Hz & AC110V 60Hz；

12）电气安全要求：应符合GB9706.1-2007的要求；

13）电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，应符合YY0505-2012的要求；

14）整机操作无噪音；

15)按键设置模式操作便捷；

※16)整机输出采用国际航空插座，一束5线，8组40路输出，更安全，更方便；

17)具有冬季温度补偿功能；

18)开机、设置输入、工作结束具备有声提示；

19)一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并屏显当前治疗温度；

※20)温度时间分床控制；

※21)保修时间：主机保修1年。

- 2、内热针:

- ※1）通过国家相关机构“动物实验检验报告”；

- ※2）通过国家相关机构“生物相容检验报告”；

- ※3）通过国家相关机构“安规检测检验报告”；

- ※4）通过国家相关机构“电磁兼容检测检验报告”；

- ※5）电热丝：钛合金材质的电热丝，高强度（能耐800度高温、耐氧化、抗腐蚀）、无磁性，双层绝缘；

※6）从针尖到针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；

7）多种规格可选：1.1号/14cm 12cm；0.7号/14cm 12cm ；0.5号/12cm 10cm ；

8）能够提供一次性针具并具有多种规格：1.1号/14cm 12cm；0.7号/14cm 12cm 。