光谱治疗仪主要技术参数

★1	光源：	点阵光源：LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时。

2	光源类型：	点阵光源

点阵光源采用非球面完美配光曲线光学技术原理，让点阵透镜光源波长、光强均匀分布。

3	辐照面积：	500mm×300mm；

4	峰值波长:	●633±10nm；

●417±20nm；

●590±10nm；

5	最大有效辐照度：	点阵光源：红光：110 mW /cm2

蓝光：170 mW /cm2

黄光：25 mW /cm2

6	光源模组结构：	由5扇独立可折叠光源组成，每扇可180°～90°内自由调节；

●优良的散热设计，大大降低光源功率衰减，保证了光源寿命。

★7	照射方式：连续、调制任意可选；调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。

★8	辐照时间：●控制范围：1～90min59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选；

★9	温度监控及超温保护:(用户可选配)●仪器在正常工作时，具有对辐照面温度监测的功能，温度监测范围：36℃～42℃；

●仪器具有超温保护功能，当有效辐照面的温度超过41℃±1℃时，仪器能停止辐射输出且不可自动恢复；

●光辐射输出窗口的最高温度不超过60℃，且系统有超温预警功能。

10	推荐辐照距离：	10cm～25cm之间。

11	伸缩臂装置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。

★12光源模组噪音：●采用超静音风扇；●在正常工作状态下，产生的噪声不得超过60dB。

13	功率密度自校准系统：根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。

14	冷却系统：外循环风冷；

15	控制系统：

1）高清触摸屏，智能控制系统；最多存储5个常用最佳治疗参数;

2）光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选；

3）点阵光源5页光源模块可同时照射也可单页照射，适应不同辐照面积的选择；

4）点阵光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；

5）具有驱动异常检测、光源异常检测功能；

6）系统具有每个波长单独出光时间累计功能，可根据此功能进行光源模组更换判定。

16	保护装置：	配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。

17	电   源：	单相交流220V/50Hz ，0.5kW;

18  使用年限：  10年