第三章  服务内容及要求
一、采购项目内容（范围）及服务要求

项目概况

根据省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于加快推进县级地表水政府责任目标考核断面水质自动站建设的通知》（豫环攻坚办【2018】185号）文件要求，汝州市 于2019年以来在市控县界责任目标断面上陆续建设了菜园、白土泉、南王庄 3 个地表水水质自动监测站。主要监测因子为 COD、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，水质五参数（水温、电导率、pH、溶解氧、浊度）监测及质控设备。
为切实保证汝州市县界水站的长期稳定运行和自动监测数据准确、有效，从而更好的服务于环境管理，为省政府环境保护科学决策提供良好的技术支撑，采购单位特申请对汝州市县界水站的运行管理采用政府购买服务的方式，即采取政府公开招标的方式委托第三方社会化公司运行管理。
项目需求与内容

项目需求

本次采购 3 个地表水责任目标断面水质自动站为期 2 年（2024 年－2025 年） 的日常运行维护与管理。根据“功能一致，统筹高效、便于维护，利于管理”的原则进行公开招标。

“杨寨中村”国控水站的日常运行产生的危废处理（2023年、2024年、2025年）和仪器设备、变压器等防雷设施维护及检定，出具有资质的检定证书。
项目要求

本项目招标为汝州市 3 个市控地表水责任目标断面水质自动站 2024年
－2025 年的运维权。招标后，成交单位（以下简称乙方）与 
（以下简称甲方）统一签订 2 年运维权合同。

本招标文件中所指水站均为有站房的地表水水质自动监测站。

成交单位需要承诺对本招标文件所有要求及招标文件中所有服务响应，人员、办事处以及备品备件签订合同后 20 个工作日必须全部到位。
提供水站设备原厂备品备件供应承诺书和备机一套（提供采购合同或意向协议）。
提供2名运维人员和1辆车，运维人员需持有中国环境监测总站统一发放的地表水水质自动站运维证书。
每个水站有固定看护人员，三个水站共3名。
项目报价要求

（1）投标单位应根据水质自动站的仪器设备的实际情况分站点、分项进行报价。报价内容包括：
1、单台设备的年度运行维护价格（含试剂、耗材、维修及相关备件，标准样品

2、月度核查、检查耗材费用 ；

3、水站站房、基础设施保养、简单维修；及水站各项安全保障；

4、采水、配水、留样系统运行维护；

5、工控系统、传输系统的维护运行及升级费用；

6、站点的基本动力费用包括站点电费、年度站房防雷、消防等费用；

7、站点日常手工监测数据、标液核查的费用；

8、车辆交通、运行费用及运维人员工资其他费用；

9、南王庄水站院墙及大门建设，白土泉水站一层雨搭及外墙粉刷；

10、每年对甲方 2-3 人一次集中培训，培训内容：仪器操作、运维及维修、试剂配置和耗材更换等，现场有原机可供使用，时间不少于三天，费用由乙方负责；
11、水站看护人员工资、水电费及光纤使用费用等；

12、采水口维修用橡皮船一艘（能载4-6人的冲锋舟）；

13、取水口维护及疏通等其他临时费用（每年运维方负责三个水站总额不超过

10000 元 ，超过部分由甲方补齐）。

“杨寨中村”国控水站的日常运行产生的危废处理和仪器设备、变压器等防雷设施维护及检定。

 运维工作内容及技术要求

成交单位主要职责

运维必须满足《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）、河南省生态环境厅自动监测《六个制度》及《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》（豫环文〔2015〕285 号）要求，做好运维管理工作，具体要求如下：
（1）负责水站各系统的定期巡检、维护、后勤保障工作，包括水站管理、技术人员和车辆的调配，试剂的购置与更换，比对实验的保障等工作。做好防雷设施等的年度检定工作。
（2）负责水站的所有设备故障的现场维修工作，向甲方报送故障排除情况报告。

（3）负责保障水站的安全和环境卫生。每季度上报运行安全管理报告；对出现的事故应以书面报告形式上报甲方。

（4）负责招标文件、响应性文件及合同中约定的其他相关工作。

运维目标要求

仪器设备运维要求

总体要求：满足地表水环境质量自动监测相关技术规范运行维护管理方针与目标

⑴ 运行维护管理方针

运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

⑵ 运行维护管理目标

全面贯彻质量方针、提供及时、准确、有效的技术服务，不断提高水站的运行质量，确保水质自动站能够按照招标方的技术要求，提供准确监测数据所必须达到的软、硬件环境，并达到以下指标：
系统正常运行率达到 90%以上； 数据捕获率均达到 90%以上； 

异常情况处理率 100%。

注：不可抗力（如地震、洪水、旱灾，火灾等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。
质控考核要求

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）第7部分开展质控工作。
每日通过网络平台对各终端设备进行远程监视检查，观察设备的运行状况是否正常、分析各设备的监测数据是否正常，分析各设备的报警信息，检查数据传输系统是否正常，检查数据捕获率。
每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况：
（1）每月双周进行实际水样比对，每月单周对化学需氧量仪器进行质控，水质五参数每月质控、比对一次，总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数日质控。
（2）每半个月对水质自动站仪器至少进行一次校准；

（3）每月一次接受业主方的标准样品考核，要求连续测定 3 次，准确度平均值相对误差：pH 不大于 0.1pH，溶解氧不大于 0.5mg/L，其他仪表≤±10％；

（4）每月进行一次比对实验，即采用实验室方法同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，采集瞬时样，连续采集 3 次，比对实验结果相对误差按照河南省水质自动监测数据有效性判定原则执行：
当自动监测数据和实验室监测数据同时在Ⅲ类（即 COD≤20mg/L,氨氮≤
1.0mg/L，总磷≤0.2mg/L）以内时，不考虑允许相对误差，认为自动监测数据有效。
当水质为Ⅳ类（即 COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L，总磷≤0.3mg/L）时，允许相对误差为 50%。

当水质为Ⅴ类（即 COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L，总磷≤0.4mg/L）时，允许相对误差为 30%。

当水质为劣Ⅴ类（即 COD＞40mg/L,氨氮＞2mg/L，总磷＞0.4mg/L）时，允许相对误差为 20%。

（5）根据根据《地表水自动监测技术规范（HJ915-2017）》第7条开3定期的准确度、精密度、检出限、标准曲线、加标回收率、零点漂移、量程漂移及仪器维护前后的校准工作等质量控制工作；

（6）每半年进行一次仪器性能测试，参照《水质自动监测站验收考核办法》 对设备进行准确度与精密度、检出限、线性检查等；
将以上结果整理成册，并附设备原始记录图片及时上报业主方；同时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的 12:00 之前将上周原始数据（做出标识的）报甲方。

数据质量管理要求

水站各分析仪器数据传输率不低于 90%，数据有效率不低于 90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

保证在运营维护管理期内，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用间歇测定情况下（4 小时/次），五参数自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪等至少每天保证有 4 组有效数据。
对水站运行状况及监测数据进行远程监视，运维人员每天上午和下午分别进行两次，发现水质监测数据异常时立即通知监测站，并及时赶赴水站现场予以核实。
当确认水站仪器正常运行，而监测数据异常，须 2 小时内报告业主，同时继

续保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助业主进行手工监测。
站房维护要求

（1）站房内外环境整洁，日常用具摆放有序；供水供电通讯设施运转正常； 工作区生活区界限分明。
（2）站房内空调正常工作，保持仪器运行温度在 18～28℃之间，站房内温度日波动范围小于 5℃，相对湿度保持在 80%以下。

（3）站房内应保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，流路正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。仪器设备标识清楚。
（4）进行自动站维护时，应规范操作，注意安全，防止意外危害事故发生。

（5）保证采水系统的保温、防冻、防压、防淤、防撞措施有效。

（6）水站应具备必要的防火能力，站房内需配备干粉灭火器。

（7）水站的防火设施、避雷设施、变压器等应定期检测和维护。

运维报告要求

中标人每月提供运行维护月报、质控及校准月报、数据审核月报，以及各类仪器的运行良好率和故障率的比对报告。
水质自动监测站的运维管理内容

运维工作内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。
每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监 控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。
（1）保证站房清洁，整齐。

（2）对水站集成系统（含供电、采水、配水、留样、控制、数采与通讯系统、辅助系统）和仪器设备进行维护、保养，保证水站正常工作。

（3）及时排除水站集成系统和仪器设备出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（4）对水站仪器设备定期开展质量控制工作（校准、核查、比对、性能测试），保证数据准确、有效。

（5）随时接受各级管理部门不定期现场质量管理检查与现场质控考核，定期或不定期接收密码质控样进行考核。

（6）每周一提供运维水站水质监测周报（文字版和电子版）。

（7）每周二提供上周周报中审核后小时数据。

（8）按要求定期更换仪器备件耗材。

（9）每两年内更换一次采样水泵及清水泵。

（10）补齐水站消防器材，并定期检查。做好水站各项安全工作。

运维工作要求

1、不定期维护

不定期对采水系统维护，保证采水系统正常运行。

2、每日定时监控

技术人员每天查看水站监测数据，并对站点进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）运维公司数据审核的时间为每天的 10 点之前完成，审核数据必须说明审核原因。如果因审核不及时涉及的数据变动，运维公司须提供正式报告，并在考核报告上记录 1 次，作为考核依据。
（2）负责对水站运行状况及监测数据进行远程监视，运维人员每天上午和下午分别进行两次，发现水质监测数据异常时立即通知环境监测站，并及时赶赴水站现场予以核实。
（3）根据仪器监测数据、质控数据判断仪器运行情况；

（4）根据多项参数的数据变化趋势分析判断是否有水质异常变化。

（5）根据管路压力数据判断水泵运行情况；

（6）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

3、每周定期巡检

每周巡检水站不少于 1 次，填写巡检记录表，内容如下：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

（3）检查采水系统、配水系统是否正常。

巡检各项工作必须记录备查，检查内容如下：

（1）通讯检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（2）工控机检查：检查清洗工控机散热风扇及滤网，检查内存及 CPU 使用性能， 必要时重启工控机。
（3）PLC 与通信设施检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（4）面板开关检查：检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。

（5）配电板状态检查：检查确保配电板上各个接线接头不松动。

（6）接地检查：确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。

（7）温湿度仪检查：检查温湿度仪是否显示正确，保证温湿度探头反应灵敏。

UPS 检查：断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘；检查确保 UPS 充放电正常。
UPS 电池箱检查：做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘；确保箱内各个电池联线接触良好牢固；确保各个电池无漏液，外观正常。
（10）机柜台面检查：检查机柜台面及玻璃是否清洁；检查机柜各门是否关于完好。
（11）实验区检查：确保室内整齐清洁；按要求存储试剂；按要求处置废液。

（12）各仪器维护根据仪器作业指导书进行。

4、每月维护

（1）室内管路清洗：确保管路清洁，无泥沙藻类附着。

手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回；检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换；检查管路反清设施
（如空压机与加压泵）工作是否正常。

（2）室外取水管路清洗清淤：确保管路无泥沙附着。

（3）电动球阀清洗检查：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

（4）单向阀清洗：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

（5）压力表测试：确保清洗后压力表读数正常。

（6）取水系统综合测试：确保系统取水正常。

完成上述测试后复原所有阀门到正确位置；检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好；检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。
5、年度维护

每年对室内空调系统进行 1 次专业维护，委托有资质单位对防雷系统进行 1 次检查。
质量控制要求

（1）每日进行一次零/标准液核查、每月进行一次水样比对。

（2）每月接受监测站定期盲样考核。

（3）每月进行一次仪器性能测试和核查。

（4）每季度对监测仪器进行 1 次检定和多点校准。

（5）根据《地表水自动监测技术规范（HJ915-2017）》第7条开展质量控制工作。

（6）每月双周进行实际水样比对，每月单周对化学需氧量仪器进行质控，水质五参数每月质控、比对一次，总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数日质控。
试剂质量要求

水站所用试剂必须满足有关技术要求，达到分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水为实验室用超纯水须达到相关技术要求。
（1）标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行；

（2）标准贮备液在冷藏柜（4℃）中保存期限一般不得超过一年；

（3）标准使用液在冷藏柜（4℃）中贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月，或根据需要临用现配；
（4）水站仪器所用试剂更换周期应根据试剂稳定性有所区别，一般不超过两星期，最长不得超过一个月。

安全要求

（1）对水站站房及配套设施安全负责。做好各水站安全防盗工作，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全。

（2）做好消防安全工作。

（3）负责对站房漏水及栈桥保养的维护和维修。

（4）做好站房防雷工作。

（5）对仪器设备外壳和机柜接地情况进行检测，如不符合相关技术标准要求， 及时整改到位，保证接地良好。

（6）做好确保 VPN 数据传输设备、门禁系统、视频监控设施、供电系统和光纤通讯线路等安全运行工作。
（7）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。
记录表格要求

认真、及时做好各类记录，每季度以书面形式报甲方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：
（1）水站日远程巡视结果记录表；

（2）水站巡检记录表；

（3）水站试剂更换记录表；

（4）水站备品备件更换记录表；

（5）故障处理情况表；

（6）水站质控样核查结果记录表；

（7）月度水质自动监测数据统计表；

应急措施要求

1、 突发污染事故要求

当水站监测数据出现异常或所在断面发生污染事件时，须 2 小时内报告业主，

4 小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送质控实验室和监测站进行比对测试。
按业主要求及时启动加密监测，同时加强运维与质控工作保证数据准确，通信畅通。
2、系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，应在 4 小时内到达现场检修，如 24 小时内无法排除故障时，直接使用备用机替代工作（备用机必须能满足设备考核要求），并及时用电话或书面形式报告业主，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报
告业主，由业主确认故障处理意见。

其他

要求在省内有整套备用仪器，保障水站仪器故障在 48 小时内恢复运行。

有新的地表水水质自动站环境标准，按新的标准执行； 省厅有新的制度，按新的制度执行。
有新的水站运行维护标准，按新的执行。
二、 运行维护考核办法

业主单位对运营机构的运营管理工作进行考核，每季度考核一次，其中技术考核以每个自动监测系统为单位从仪器档案、维护情况、质量保证、维修情况和客户意见反馈等方面进行考核，考核总分为 100 分。若运维护低于 80 分为不合格。考核评分表如下：
运营机构考核评分表（100 分）

	序号
	考核内容
	考核要求
	分值
	评分标准

	1
	日常维护
（12 分）
	站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 发现 1 次站房清洁等问题，扣 1 分， 扣完为止。
消防设备超过有效期或不能正常使

用，扣 3 分。

	
	
	样品进出管路：定期维护和清洁，

保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准，

每发现 1 次管路堵塞等问题扣 1 分， 扣完为止。

	
	
	电路、仪器传输系统：保持正常工作；
废液处置：废水监测仪器废液集中回收处理。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 每发现 1 次废液没有回收扣 1 分， 扣完为止。

	
	
	维护工作：定时远程监测及对自动监测系统中的仪器设备进行现场
维护。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 发现 1 次没有正常维护扣 1 分，扣
完为止。

	2
	质 量 保 证
（32 分）
	操作人员：经培训考核合格后，持

证上岗。
	4
	无证上岗扣 4 分。

	
	
	具有自动校准功能的仪器，不超过
24 小时自动校准一次仪器相关系

数，手动校准的仪器，不超过 1 个月检查校准曲线。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 发现 1 次未按要求执行扣 1 分，扣完为止。

	
	
	周比对监测校验。
	15
	以比对报告为准，发现 1 项未按要

求执行扣 3 分，扣完为止。

	
	
	质控考核
	10
	以考核抽查为准，考核样测定结果相对误差≤±10%，每项不符合要求

扣 5 分，扣完为止。

	3
	监测数据据要求

（21 分）
	以有效小时数据的完整率计分，大

于 90%为满分；低于 80%为 0 分。
	5
	每低于 1 个百分点扣 0.5 分。

	
	
	数据准确性分析、数据缺失和异常情况处理。
	4
	按照《河南省水环境自动监测网运行管理实施细则》中的相关要求对数据进行审核判别，对缺失和异常

进行标记补遗。每缺 1 次扣 0.5 分。

	
	
	系统无故障运行时间：平均无故障连续运行时间大于 720 小时，得满
分；
	6
	每低于 10%扣 1.5 分，扣完为止。

	
	
	传输至站监测平台数据的传输率

高于 95％（含事后补录）,且有效传输率高于 75%。
	6
	不符合要求不得分。

	4
	档 案 制 度
（10 分）
	仪器操作说明或维护技术要求：有仪器操作使用说明及维护规程，记
录清晰、完整，符合要求。
	3
	完全符合要求的，得满分，否则得 0 分。

	
	
	日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、药剂更换记录、试剂废液转移等记录清晰、完整，符合

标准要求。
	6
	每 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。

	
	
	建立运行维护的操作管理制度，并
	1
	不符合要求不得分。


	序号
	考核内容
	考核要求
	分值
	评分标准

	
	
	在现场端张贴
	
	

	5
	响 应 时 间
（5 分）
	运营机构在维护时发现故障应及时解决，发现故障或故障通知 1 小时要响应，24 小时内现场处理，超过 72 小时的应使用备机或备件替代；由于采集器故障引起的数据无法上传，应 12 小时内使用备用采
集器替代，并向主管部门报告，说明原因、时段等情况。
	5
	故障响应时间超过 1 小时的，每次

扣 1 分；超过规定修复时间没有恢

复正常工作的情况下每次扣 1 分；

采集器故障超过 12 小时没有恢复

的，发现一次扣 1 分。

	6
	日常监管考核（20 分）
	按照《河南省水环境自动监测网运

行管理实施细则》要求协助业主做好自动监测考核工作等。
	5
	不协助业主按照《河南水质自动监

测站运行管理实施细则》要求开展自动监测考核工作扣 5 分。

	
	
	按要求按时提交运营报告、各类报

表。
	5
	所提交运营报告、各类报表 1 项不

符合要求或缺失的每项扣 1 分。

	
	
	按要求配合各级主管部门考核及检查工作。
	10
	检查不符合要求每项 3 分，扣完为止。

	备注
	运营机构考核评分表是针对单个自动站进行评分，平均分在 80 分以上为合格。数据完整率的计算应扣除非运营机构原因（如不可抗拒和突发事件等）造成的数据缺损。


三、管理要求

1、在委托管理期间，中标人拥有管理自主权，未经采购方同意，中标人不得利用本项目的资料对外开展技术交流，业务联系，数据交换等。

2、在委托管理期间，中标人应严格按照采购方制订的操作规范和和规章制度, 对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪
器的正常运行，达到采购方提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购方代表提出的各项指令，接受采购方检查和考核。
3、在委托管理期间，中标人应承担安全生产责任。中标人应按安全生产有关规定，建产安全生产制度，切实消除安全隐患。

4、不论何时，中标人都应承担监测数据保密责任。中标人按照采购方要求，进行报告和传输有关监测数据，均不得向外界传递任何监测数据。

5、不论何时，中标人无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

四、其他要求

	售后技术服务要

求
	含安装、调试、维修、保养等。

	服务周期及地点
	服务周期：2 年地点：汝州市内

	付款方式
	另行约定

	备品备件及耗材

等要求
	无

	售后服务保障或维修响应时间要

求
	无


五、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由： 无

六、汝州市环境保护局“杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目

	序号
	项目
	规格及技术参数
	运维年度
	单价(元)
	总价
（元）
	备注

	1
	市控白土泉、菜园、南王庄水站两年运维服务
	 一、每个水站有化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、Ph、溶解氧、浊度、水温和电导率10台仪器，及氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数质控仪器一台，共11套仪器。两年运行维护及以上11台（套）仪器试剂、耗材、备品备件。仪器参数如下：
（1）化学需氧量自动在线分析仪
 1）测量方法：重铬酸钾法/TOC中温催化燃烧法；  2）测量范围：0～200mg/L，可调；   3）重复性：≤3%；   4）精密度：≤3%；  5）准确度：±5%；
6）零点漂移：±3mg/L；  7）量程漂移：±5%8）定量下限：≤10mg/L；  9）检出限：≤3mg/10）MTBF：≥1440h/次； 11）实际水样比对实验：≤10%。
12）试剂：硫酸亚铁、硫酸汞、硫酸银、硫酸、邻苯二甲酸氢钾、重铬酸钾以上试剂符合有关技术要求，为优级纯或分析纯级，实验用水为实验室级超纯水。
13）用量及更换周期：每周不低于500-1000毫升，每周更换新试剂。
14）产生废液为危废，需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。
（2）氨氮自动在线分析仪
1) 测定方法：纳试剂分光光度法、氨气敏电极法； 2) 测量范围：0～10mg/L，可调； 3) 检出限：≤0.05mg/L；   4）零点漂移：≤0.02mg/L；5）量程漂移：≤1.0%；
6）重复性：≤2.0%； 7）示值误差：±8.0%（标液浓度为2.0mg/L时）；±5.0%（标液浓度为5.0mg/L时）；±3.0%（标液浓度为8.0mg/L时）；
8） 实际废水样品比对试验：≤0.2mg/L（水样浓度<2.0mg/L时）；≤10.0%（水样浓度≥2.0mg/L时）；
9）记忆效应：±0.3mg/L（标液浓度为2.0mg/L时）；±0.2mg/L（标液浓度为8.0mg/L时）；10）pH干扰试验：±6.0%；
11）试剂：无氨水、轻质氧化镁、盐酸、纳氏试剂、二氧化汞、碘化钾、碘化汞以上试剂符合有关技术要求，为优级纯或分析纯级，实验用水为实验室级超纯水。
12）用量及更换周期：每周不低于500-1000毫升，每周更换新试剂。
13）产生废液为危废，需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。
 （3）总磷自动在线分析仪
1）测定方法：钼酸铵分光光度法； 2）测量范围：0～2mg/L，可调； 3）检出限：≤0.005mg/L；  4）重复性：≤3%； 5）直线性：±10%； 6）零点漂移：±5%；
7）量程漂移：±5%；  8）MTBF：≥720h/次；  9）实际水样比对试验：±10%。
10）硫酸、过硫酸钾、钼酸铵、抗坏血酸、氢氧化钠、磷酸二氢钾以上试剂符合有关技术要求，为优级纯或分析纯级，实验用水为实验室级超纯水。
11）用量及更换周期：每周不低于500-1000毫升，每周更换新试剂。
12）产生废液为危废，需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。
（4）高锰酸盐指数分析仪
1)★测量原理：高锰酸钾氧化法  2)测量范围：0～20mg/L，量程可调；  3)零点漂移：±5%； 4)量程漂移：±5%； 5)葡萄糖试验：±5%（测量误差）
6)重复性：≤±5%；  7)检出限：≤0.2mg/L；  8)MTBF：≥1440 h/次； 9)实际水样比对试验：±10%
10）试剂：硫酸、氢氧化钠、草酸钠、高锰酸钾以上试剂符合有关技术要求，为优级纯或分析纯级，实验用水为实验室级超纯水。
11）用量及更换周期：每周不低于500-1000毫升，每周更换新试剂。
12）产生废液为危废，需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。
（5总氮分析仪
1)测定方法：过硫酸钾消解-紫外分光光度法；2)测量范围：0～10/50 mg/L（可调）； 3)检出限：≤0.1mg/L；  4)重复性：±5%；
5)零点漂移：±5%； 6)量程漂移：±5%； 7)MTBF：≥1440h/次；  8)实际水样比对试验：≤10%
9）试剂：无氨水、氢氧化钠、过硫酸钾、硝酸钾、盐酸、硫酸、硝酸钾以上试剂符合有关技术要求，为优级纯或分析纯级，实验用水为实验室级超纯水。
10）用量及更换周期：每周不低于500-1000毫升，每周更换新试剂。
11）产生废液为危废，需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。
（6）常规五参数在线分析仪
（1）、水温水质自动分析仪
1) 测定方法：热电阻/热电偶；2) 量程：0～60℃，可调；3) 准确度：±0.2℃；4) 重复性：≤0.3℃；5) MTBF：≥720h/次；6) 响应时间：≤30s。
（2）、pH水质自动分析仪
1) 测定方法：玻璃电极法；2) 量程：pH 0～14（0-40℃），可调；3) 准确度：±0.1pH；4) 重复性：≤0.05pH；5) 漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH；6) MTBF：≥720h/次；7) 响应时间：≤30s；8) 温度补偿精度：±0.1pH；9) 实际水样比对试验：±0.1pH) 防护等级：≥IP65。
（3）、电导率水质自动分析仪
1) 测定方法：电极法；2) 量程：0~200mS/cm（0-40℃），可调；3) 准确度：±2%；4) 重复性：±1%；5) 零点漂移：±1%；6) 量程漂移：±1%；7) 响应时间（T90）：≤30s；8) 温度补偿精度：±1%；9) MTBF：≥720h/次；10) 实际水样比对试验：±1%；11) 防护等级：≥IP65。
（4）、溶解氧水质自动分析仪
1) 测定方法：电化学法或荧光法；2) 量程：0～20mg/L，可调；3) 零点漂移：±0.3mg/L；4) 量程漂移：±0.3mg/L；5) 重复性：±0.3mg/L；6) 响应时间（T90）：≤60s；7) 温度补偿精度：±0.3mg/L；8) MTBF：≥720h/次；9) 实际水样比对试验：±0.3mg/L；10) 防护等级：≥IP65。
（5）、浊度水质自动分析仪
1) 测定方法：光散射法；2) 量程：0～1000NTU，可调；3) 重复性：≤5%；4) 零点漂移：±3%；5) 量程漂移：±5%；6) 线性误差：±5%；7) MTBF：≥720h/次；8) 实际水样比对试验：±10%；9) 防护等级：≥IP65。
二、按照《地表水水质自动监测技术规范HJ915-2017》第7条开展水站运维及质控工作。质控要求如下：
1）第7条：7.1、7.2、7.3定期的准确度、精密度、检出限、标准曲线、加标回收率、零点漂移、量程漂移及仪器维护前后的校准工作等要求，详见《地表水水质自动监测技术规范HJ915-2017》第7条规定。每月双周做实际水样比对。
2）质控仪器每日对总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数进行日质控，每月单周对化学需氧量做质控一次，所需试剂同上要求。每月对五参数质控、比对各一次。
三、每个水站有固定看护人员。
四、两名运维人员，一辆车。  
五、仪器、系统升级改造费用.
六、每月质控考核一次，购买符合有关技术规范要求的质控样及试剂耗材 。结果需上报平顶山市生态环境局及省生态环境厅。
七、每年对业主1-3人培训 。
八、取水口及基本设施维护 。
九、每日需按时对水站前天数据进行初审。
十、水站电、光纤传输、水费及基础保障 。
十一、市控水站运维技术要求见方案1.3 运维工作内容及技术要求。
	2年
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	杨寨中村国控水站
	仪器设备防雷设施维护保障及检定、变压器及线路维护及检定，出具正规鉴定报告；
	2年
	
	
	 

	
	
	1.2023年、2024年、2025年水站危废处理，根据生态环境部监测司反馈：水站每年产生约1000L危废（1000公斤）；                                                                                           2.根据运维要求每季度处理危废一次，收集、储存、转运及手续办理等；
	3年
	
	
	　

	3
	南王庄水站院墙及大门
	砖混院墙：2米高，7米宽，15米长，3米宽不锈钢简易大门
混凝土+地圈梁地基：0.6米*0.5米（7.5米+15.5米）
	1项
	
	
	　

	4
	白土泉水站
	 外墙粉饰：2.5米宽，7米长，3米高；水泥外粉；
一层加装雨棚：一楼2.5米宽，7米长；雨棚宽0.6米， 0.5mm*90cm*1米不锈钢彩钢瓦；
	1项
	
	
	　

	5
	 冲锋舟
	杨寨中村国控水站取水口维修及采样用，加厚铝板载4-6人，油动，3.6米，二冲程，9.8匹短轴；
	1条
	
	
	　

	合       计 
	 
	
	　


