汝州市环境保护局杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目

竞争性谈判文件
采购编号：汝财谈判采购-2023-289  
采 购 人：平顶山市生态环境局汝州分局
代理机构：河南呈祥工程咨询有限公司
日    期：二零二三年十二月
目  录
第一章   谈判公告
第二章   供应商须知
第三章   服务内容及要求

第四章   合同协议书格式
第五章   响应文件部分格式
汝州市环境保护局杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目竞争性谈判公告

项目概况
汝州市环境保护局杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http：//www.rzggzy.com）获取谈判文件，并于 2024年 1 月  10 日8点30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、采购项目编号：汝财谈判采购-2023-289 

2、采购项目名称：汝州市环境保护局杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目
3、采购方式：竞争性谈判
4、预算金额：1100000元
最高限价：1100000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算 （元）
	包最高限价（元）

	1
	1
	汝州市环境保护局杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目
	1100000
	1100000


 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：废液处理及地表水水站运维服务
5.2资金来源：财政资金

5.3项目地点：汝州市

5.4质量要求：符合国家或行业现行标准规定，满足业主需求
5.5服务期：服务期2年
5.6谈判范围：采购需求所包含的全部内容；(详见谈判文件）
5.7标段划分：本项目共划分为一个标段；
6、合同履行期限：服务期2年
7、本项目是否接受联合体谈判：否

  8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

   落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

3.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务制度(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.3供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.4供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.6未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信执行人”和“税收违法黑名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为名单”（执行财库【2016】125号文）（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；
3.7本次谈判不接受联合体谈判申请。

注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

三、获取采购文件

    1、时间：2023年 12 月 28 日至 2024年 1 月 9 日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

   2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http：//www.rzggzy.com）

 3、方式：①供应商须注册成为《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http://www.rzggzy.com）》会员并取得CA 密钥。供应商在会员诚信库中自行上传企业资质证明材料，并自行承担真伪责任。供应商会员诚信库信息作为资格审查及评审依据，在中心网站予以公示接受社会监督。

 ②供应商凭CA密钥登录会员系统按要求下载电子谈判文件，获取谈判文件后，在会员系统“组件下载”中下载最新谈判响应文件制作工具客户端，并使用谈判响应文件制作工具制作电子版谈判响应文件。具操作链接：http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml。

4、
售价：0元

四、响应文件提交
1、时间：2024年  1 月  10  日08时30分（北京时间）
2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传
五、响应文件开启
1、时间：2024年  1 月 10  日08时30分（北京时间）
2、地点：汝州市公共资源交易中心 301 室
六、发布谈判公告的媒介及谈判公告期限

    本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http：//www.rzggzy.com）上发布。

谈判公告期限为三个工作日。
7、 其他补充事宜

    1、受理投诉监督管理部门：
    汝州市财政局   联系人：王女士

    联系电话：0375-6862799
    邮箱地址：rzcgb406@163.com
    联系地址：汝州市望嵩中路 116 号
    2、本项目采用“不见面”谈判方式，供应商只需要递交电子谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议活动。
    3、供应商应当在谈判会议活动开始时间前,登录谈判会议大厅,在线准时参加谈判会议活动并进行电子谈判响应文件解密。（具体谈判注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
 1、采购人信息

名    称：平顶山市生态环境局汝州分局

地    址：汝州市向阳中路324号
联 系 人：陈先生

联系方式：13937529908

2、采购代理机构信息（如有）

名    称：河南呈祥工程咨询有限公司

地    址：河南省汝州市朝阳东路与云禅大道交叉口春禾国贸十楼1012

联 系 人：陈先生

联系方式：18348099977

3、项目联系方式

项目联系人：陈先生
电     话：18348099977    

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	招 标 人：平顶山市生态环境局汝州分局

地    址：汝州市向阳中路324号
联 系 人：陈先生

联系方式：13937529908

	2
	采购代理机构
	代理机构：河南呈祥工程咨询有限公司

地    址：河南省汝州市朝阳东路与云禅大道交叉口春禾国贸十楼1012

联 系 人：陈先生

联系方式：18348099977

	3
	项目名称
	汝州市环境保护局杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目

	4
	项目地点
	汝州市境内

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	谈判范围
	谈判文件包含的全部内容；（详见谈判文件）

	7
	服务期
	服务期2年

	8
	标段划分
	本项目共划分为一个标段

	9
	质量要求
	符合国家或行业现行标准规定，满足业主需求

	10
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

   落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

3.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务制度(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.3供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.4供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
    3.6未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信执行人”和“税收违法黑名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为名单”（执行财库【2016】125号文）（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；
3.7本次谈判不接受联合体谈判申请。

注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

	11
	踏勘现场
	■不组织             □组织

	13
	供应商提出问题的截止时间
	在响应截止时间3日前对谈判文件、清单等内容中的问题以网上公告形式向采购人和代理机构提出。

	14
	采购人书面澄清的时间
	采购人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改的，在响应截止时间3日前发出通知。

	15
	履约保证金
	 无

	16
	构成谈判文件的其他材料
	谈判澄清、答疑、补遗书、补充通知等。

	17
	供应商要求澄清谈判文件的截止时间
	在响应截止时间3日前对谈判文件、清单内容中的问题以网上公告形式向采购人或代理机构提出。

	18
	谈判响应
截止时间
	 2024年1月10日8时30分

	19
	供应商确认收到谈判文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24小时内。

	20
	供应商确认收到谈判文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24小时内。

	21
	构成响应文件的其他材料
	响应文件的修改等。

	22
	控制价
	小写：￥ 1100000 元
供应商的投标总报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。

	23
	谈判有效期
	 60 日历天。（从提交响应文件截止之日起计算）

	27
	电子响应文件的递交
	加密电子响应文件应在谈判文件规定的响应截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com/）。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次响应。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	28
	递交响应文件
地点
	地点：《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》电子交易系统（网址（www.rzggzy.com））

	29
	是否退还
响应文件
	■否
□是

	30
	开标时间和
地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：汝州市公共资源交易中心  301  开标室

	32
	谈判小组的
组成
	谈判小组构成: 共3 人组成，业主代表1名，技术、经济等专家 2人。
谈判小组成员确定方式：从河南省综合评标专家库随机抽取经济、技术方面专家中确定。

	33
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	□是
■否，推荐的成交候选人数为三名；采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

	34
	成交供应商公示媒介
	与公告发布媒体相同。

	35
	是否采用电子 招标投标
	■是 

	说明：本表中内容与本谈判文件供应商须知其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。
本项目的招标代理服务费参照《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2002】1980号）文件的规定计取由成交人支付，由成交人领取中标通知书前以现金形式或转账向招标代理公司一次性支付。


一、总则
1、概况
依据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，并结合本次谈判项目的特点制定本谈判文件。本次谈判文件仅适用于本次一批公告中所叙述采购项目的政府采购。
  1.1本项目采购人：见供应商须知前附表。
1.2本项目代理机构：见供应商须知前附表。
1.3本项目名称：见供应商须知前附表。
1.4本项目地点：见供应商须知前附表。
2、资金来源和落实情况
2.1本项目的资金来源：见供应商须知前附表。
2.2本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
3、谈判范围和服务期及其质量要求
3.1本次谈判范围：见供应商须知前附表。
3.2本次项目的服务期：见供应商须知前附表。
3.3本次项目的质量要求：见供应商须知前附表。
4、响应人资格要求：见供应商须知前附表。
5、费用承担
供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6、保密
参与本次谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
7、语言文字
除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
8、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9、踏勘现场
9.1本项目不组织踏勘现场。
9.2供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。
9.3除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
10、提出问题要求
见供应商须知前附表。
11、偏离
本项目不允许偏离。
二、竞争性谈判文件
1、竞争性谈判文件的组成
谈判文件由以下部分组成：
第一章   谈判公告
第二章   供应商须知
第三章   服务内容及要求

第四章   合同协议书格式
第五章   响应文件部分格式
对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成响应文件组成部分。当谈判公告、谈判文件的澄清或修改等在同一个内容的表述上不一致时，以最后在电子交易系统中发出的修改文件为准。
三、谈判响应文件
1、谈判响应文件的组成
 响应文件由以下部分组成：
一、竞争性谈判函与谈判报价表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、项目技术实施方案

五、服务承诺及优惠条件

六、资格审查资料

七、反商业贿赂承诺书

八、响应承诺函

九、供应商认为有必要提供的其他资料

2、谈判报价
   采购人设有最高谈判限价的，供应商的投标报价不得超过最高谈判限价，最高谈判限价或其计算方法在供应商须知前附表中载明。
3、谈判有效期
3.1在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长谈判有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效。
4、谈判保证金
    本项目无需缴纳保证金
5、资格审查资料
详见供应商须知前附表
6、备选投标方案
不允许供应商递交备选投标方案。
7、响应文件的编制
    7.1（1）供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com/）下载“响应文件制作系统”，按谈判文件要求制作电子响应文件。
    （2）电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省汝州市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商）。
    7.2供应商须将采购文件中，要求供应商资格要求及相关证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。
    7.3.签字和（或）盖章要求：供应商应按要求加盖单位公章和法定代表人签章。
7.4.响应文件应按谈判文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应书在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。
四、响应文件的提交
1、加密电子响应文件应在谈判文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com/）。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。响应人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
2、响应文件的提交
逾期上传的响应文件电子版，采购人不予受理。
3、响应文件的补充、修改与撤回
3.1响应人在提交响应性文件以后，在规定的谈判响应文件递交截止时间之前，可以在电子交易系统中修改或撤回已提交的响应性文件。
3.2在谈判响应文件递交截止时间之后，响应人不得补充、修改响应性文件。
4、响应时间和地点
疫情期间，本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议。
供应商应当在开标会议活动开始前,登录开标会议大厅,在线准时参加开标会议活动并进行电子版投标文件解密。（具体开标注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）。
五、谈判
1、谈判小组
成立谈判小组，按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，谈判小组共3 人组成，业主代表1名，技术、经济等专家 2人，参加谈判的专家在谈判前从政府部门组建的专家库中随机抽取。
2、谈判程序
2.1电子响应文件解密后，开始评审。评审采用保密方式进行；
2.2有效性审查；
2.3资格评审；
2.4由谈判小组按抽签顺序逐一与谈判人进行线上谈判并进行第二轮报价；
2.5确定成交人，并出具评审报告
2.6谈判结束。
2.7响应文件有下列情况之一者，取消进入下一阶段谈判的资格
	形式评审标准
	评审因素
	评审标准

	
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人或其委托人代理人签字或加盖单位章

	
	谈判报价
	谈判报价不得超过招标控制价

	资格评审标准
	符合第二章“供应商须知”前附表第10项规定

	响应性评审标准
	服务期
	符合第二章“供应商须知”前附表第7项规定

	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”前附表第9项规定

	
	谈判有效期
	符合第二章“供应商须知”前附表第23项规定

	
	服务内容及要求
	符合第三章“服务内容及要求”规定

	注：以投标人（供应商）会员诚信库信息作为资格审查和评标依据，未通过初步评审者不允许进入详细评审。


2.8由谈判小组逐一与谈判人进行线上谈判，主要对谈判响应文件中的不确切、不确定、不全面的内容以及其他内容进行沟通澄清。谈判小组有权对谈判人进行质疑，并要求对方提供答复。
2.9在初审阶段,谈判小组还需对响应人的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:
(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3、谈判
3.1本次竞争性谈判采购采取二轮报价制，第一轮报价为电子版谈判响应文件的报价，第二轮报价由谈判小组在电子交易系统向谈判响应人发起。
谈判响应人如为小微企业,则对其最终报价给予10%的扣除,用扣除的价格参与评审,但谈判响应人须提交《中小企业声明函》。（在政府采购招投标活动中，投标供应商为中小企业的，具体内容详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）根据财库[2022]19号文件的通知。
3.2通过资格审核后，谈判小组所有成员集中在电子交易系统中向谈判响应人逐一发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关其他竞标人的具体价格和其他信息。
3.3谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的响应人在规定的时间（30分钟）内在电子交易系统中进行最后报价。如若出现并列第一成交候选人的情况下，由谈判小组向谈判响应人再次发起报价谈判，直至谈判响应人的谈判报价均不相同【注：1、最终报价不得超出采购人招标控制价；2、最终报价明显低于成本价的，响应人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险
3.4最后，谈判小组要向采购人提交书面谈判报告。谈判报告经谈判小组全体成员签字确认，采购人从谈判小组推荐的成交候选人中根据成交原则确定成交供应商，并将结果在政府指定网上予以公示。
4、评审过程的保密
4.1谈判期间，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。
4.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。
5、谈判结果公示
采购人按规定确定成交人后，招标代理机构将同时在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（http：//www.rzggzy.com）上发布，公告期限为1个工作日。
无效谈判条件
1、符合专业条件的供应商或者竞争性谈判响应文件作实质响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的；
5、响应文件的关键内容字模糊，无法辨认的；
六、合同授予
1、成交通知
在本章第 3.3 款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。
2、签订合同
2.1供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价
2.2采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
七、纪律和监督
1、对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2、对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义进行谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。
3、对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。
4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与评谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
5、投诉
供应商和其他利害关系人认为本次竞争性谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
八、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
附件1
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商:
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购【2017】10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
第三章  服务内容及要求
一、采购项目内容（范围）及服务要求

1.1 项目概况

汝州市 2018 年以来在市控县界责任目标断面上陆续建设了菜园、白土泉、南王庄 3 个地表水水质自动监测站。主要监测因子为 COD、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，水质五参数（水温、电导率、pH、溶解氧、浊度）监测设备。
为切实保证汝州市县界水站的长期稳定运行和自动监测数据准确、有效，从而更好的服务于环境管理，为政府环境保护科学决策提供良好的技术支撑，采购单位特申请对汝州市县界水站的运行管理采用政府购买服务的方式，即采取政府公开招标的方式委托第三方社会化公司运行管理。
1.2 项目需求与内容

1.2.1 项目需求

本次采购 3 个地表水责任目标断面水质自动站为期 2 年（2024 年－2025 年） 的日常运行维护与管理。根据“功能一致，统筹高效、便于维护，利于管理”的原则进行公开招标。
1.2.2 项目要求

（1） 本项目招标为汝州市 3 个市控地表水责任目标断面水质自动站 2024年
－2025 年的运维权。招标后，成交单位（以下简称乙方）与 
（以下简称甲方）统一签订 2 年运维权合同。

（2） 本招标文件中所指水站均为有站房的地表水水质自动监测站。

（3） 成交单位需要承诺对本招标文件所有要求及招标文件中所有服务响应，人员、办事处以及备品备件签订合同后 20 个工作日必须全部到位。
（4） 提供水站设备原厂备品备件供应承诺书和备机一套（提供近1个月采购合同或意向协议）。
1.2.3 项目报价要求

（1）投标单位应根据水质自动站的仪器设备的实际情况分站点、分项进行报价。报价内容包括：
1、单台设备的年度运行维护价格（含试剂、耗材、维修及相关备件，标准样品

2、月度核查、检查耗材费用 ；

3、水站站房、基础设施保养、简单维修；及水站各项安全保障；

4、采水、配水、留样系统运行维护；

5、工控系统、传输系统的维护运行及升级费用；

6、站点的基本动力费用包括站点电费、年度站房防雷、消防等费用；

7、站点日常手工监测数据、标液核查的费用；

8、车辆交通、运行费用及运维人员工资其他费用；

9、南王庄水站院墙及大门建设，菜园水站一层雨搭及外墙粉刷；

10、每年对甲方 2-3 人一次集中培训，培训内容：仪器操作、运维及维修、试剂配置和耗材更换等，现场有原机可供使用，时间不少于三天，费用由乙方负责；
11、水站看护人员工资、水电费及光纤使用费用等；

12、采水口维修用橡皮船一艘（能载4-6人的冲锋舟）；

13、取水口维护及疏通等其他临时费用（每年运维方负责三个水站总额不超过

10000 元 ，超过部分由甲方补齐）。

1.3 运维工作内容及技术要求

1.3.1 成交单位主要职责

运维必须满足《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）、河南省生态环境厅自动监测《六个制度》及《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》（豫环文〔2015〕285 号）要求，做好运维管理工作，具体要求如下：
（1）负责水站各系统的定期巡检、维护、后勤保障工作，包括水站管理、技术人员和车辆的调配，试剂的购置与更换，比对实验的保障等工作。做好防雷设施等的年度检定工作。
（2）负责水站的所有设备故障的现场维修工作，向甲方报送故障排除情况报告。

（3）负责保障水站的安全和环境卫生。每季度上报运行安全管理报告；对出现的事故应以书面报告形式上报甲方。

（4）负责招标文件、响应性文件及合同中约定的其他相关工作。

1.3.2 运维目标要求

1.3.2.1 仪器设备运维要求

总体要求：满足地表水环境质量自动监测相关技术规范运行维护管理方针与目标

⑴ 运行维护管理方针

运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

⑵ 运行维护管理目标

全面贯彻质量方针、提供及时、准确、有效的技术服务，不断提高水站的运行质量，确保水质自动站能够按照招标方的技术要求，提供准确监测数据所必须达到的软、硬件环境，并达到以下指标：
系统正常运行率达到 90%以上； 数据捕获率均达到 90%以上； 

异常情况处理率 100%。

注：不可抗力（如地震、洪水、旱灾，火灾等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。
1.3.2.2 质控考核要求

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）第7部分开展质控工作。
每日通过网络平台对各终端设备进行远程监视检查，观察设备的运行状况是否正常、分析各设备的监测数据是否正常，分析各设备的报警信息，检查数据传输系统是否正常，检查数据捕获率。
每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况：
（1）每周对水质自动站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查，要求连续测定 3 次；

（2）每半个月对水质自动站仪器至少进行一次校准；

（3）每月一次接受业主方的标准样品考核，要求连续测定 3 次，准确度平均值相对误差：pH 不大于 0.1pH，溶解氧不大于 0.5mg/L，其他仪表≤±10％；

（4）每月进行一次比对实验，即采用实验室方法同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，采集瞬时样，连续采集 3 次，比对实验结果相对误差按照河南省水质自动监测数据有效性判定原则执行：
A. 当自动监测数据和实验室监测数据同时在Ⅲ类（即 COD≤20mg/L,氨氮≤
1.0mg/L，总磷≤0.2mg/L）以内时，不考虑允许相对误差，认为自动监测数据有效。
B. 当水质为Ⅳ类（即 COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L，总磷≤0.3mg/L）时，允许相对误差为 50%。

C. 当水质为Ⅴ类（即 COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L，总磷≤0.4mg/L）时，允许相对误差为 30%。

D. 当水质为劣Ⅴ类（即 COD＞40mg/L,氨氮＞2mg/L，总磷＞0.4mg/L）时，允许相对误差为 20%。

（5）每月进行一次仪器盲样测试；

（6）每半年进行一次仪器性能测试，参照《水质自动监测站验收考核办法》 对设备进行准确度与精密度、检出限、线性检查等；
将以上结果整理成册，并附设备原始记录图片及时上报业主方；同时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的 12:00 之前将上周原始数据（做出标识的）报甲方。

1.3.2.3 数据质量管理要求

水站各分析仪器数据传输率不低于 90%，数据有效率不低于 90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

保证在运营维护管理期内，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用间歇测定情况下（4 小时/次），五参数自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪等至少每天保证有 4 组有效数据。
对水站运行状况及监测数据进行远程监视，运维人员每天上午和下午分别进行两次，发现水质监测数据异常时立即通知监测站，并及时赶赴水站现场予以核实。
当确认水站仪器正常运行，而监测数据异常，须 2 小时内报告业主，同时继

续保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助业主进行手工监测。
1.3.2.4 站房维护要求

（1）站房内外环境整洁，日常用具摆放有序；供水供电通讯设施运转正常； 工作区生活区界限分明。
（2）站房内空调正常工作，保持仪器运行温度在 18～28℃之间，站房内温度日波动范围小于 5℃，相对湿度保持在 80%以下。

（3）站房内应保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，流路正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。仪器设备标识清楚。
（4）进行自动站维护时，应规范操作，注意安全，防止意外危害事故发生。

（5）保证采水系统的保温、防冻、防压、防淤、防撞措施有效。

（6）水站应具备必要的防火能力，站房内需配备干粉灭火器。

（7）水站的防火设施、避雷设施、变压器等应定期检测和维护。

1.3.2.5 运维报告要求

中标人每月提供运行维护月报、质控及校准月报、数据审核月报，以及各类仪器的运行良好率和故障率的比对报告。
1.3.3 水质自动监测站的运维管理内容

1.3.3.1 运维工作内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。
每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监 控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。
（1）保证站房清洁，整齐。

（2）对水站集成系统（含供电、采水、配水、留样、控制、数采与通讯系统、辅助系统）和仪器设备进行维护、保养，保证水站正常工作。

（3）及时排除水站集成系统和仪器设备出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（4）对水站仪器设备定期开展质量控制工作（校准、核查、比对、性能测试），保证数据准确、有效。

（5）随时接受各级管理部门不定期现场质量管理检查与现场质控考核，定期或不定期接收密码质控样进行考核。

（6）每周一提供运维水站水质监测周报（文字版和电子版）。

（7）每周二提供上周周报中审核后小时数据。

（8）按要求定期更换仪器备件耗材。

（9）每两年内更换一次采样水泵及清水泵。

（10）补齐水站消防器材，并定期检查。做好水站各项安全工作。

1.3.3.2 运维工作要求

1、不定期维护

不定期对采水系统维护，保证采水系统正常运行。

2、每日定时监控

技术人员每天查看水站监测数据，并对站点进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）运维公司数据审核的时间为每天的 10 点之前完成，审核数据必须说明审核原因。如果因审核不及时涉及的数据变动，运维公司须提供正式报告，并在考核报告上记录 1 次，作为考核依据。
（2）负责对水站运行状况及监测数据进行远程监视，运维人员每天上午和下午分别进行两次，发现水质监测数据异常时立即通知环境监测站，并及时赶赴水站现场予以核实。
（3）根据仪器监测数据、质控数据判断仪器运行情况；

（4）根据多项参数的数据变化趋势分析判断是否有水质异常变化。

（5）根据管路压力数据判断水泵运行情况；

（6）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

3、每周定期巡检

每周巡检水站不少于 1 次，填写巡检记录表，内容如下：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

（3）检查采水系统、配水系统是否正常。

巡检各项工作必须记录备查，检查内容如下：

（1）通讯检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（2）工控机检查：检查清洗工控机散热风扇及滤网，检查内存及 CPU 使用性能， 必要时重启工控机。
（3）PLC 与通信设施检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（4）面板开关检查：检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。

（5）配电板状态检查：检查确保配电板上各个接线接头不松动。

（6）接地检查：确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。

（7）温湿度仪检查：检查温湿度仪是否显示正确，保证温湿度探头反应灵敏。

（8） UPS 检查：断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘；检查确保 UPS 充放电正常。
（9） UPS 电池箱检查：做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘；确保箱内各个电池联线接触良好牢固；确保各个电池无漏液，外观正常。
（10）机柜台面检查：检查机柜台面及玻璃是否清洁；检查机柜各门是否关于完好。
（11）实验区检查：确保室内整齐清洁；按要求存储试剂；按要求处置废液。

（12）各仪器维护根据仪器作业指导书进行。

4、每月维护

（1）室内管路清洗：确保管路清洁，无泥沙藻类附着。

手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回；检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换；检查管路反清设施
（如空压机与加压泵）工作是否正常。

（2）室外取水管路清洗清淤：确保管路无泥沙附着。

（3）电动球阀清洗检查：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

（4）单向阀清洗：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

（5）压力表测试：确保清洗后压力表读数正常。

（6）取水系统综合测试：确保系统取水正常。

完成上述测试后复原所有阀门到正确位置；检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好；检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。
5、年度维护

每年对室内空调系统进行 1 次专业维护，委托有资质单位对防雷系统进行 1 次检查。
1.3.4 质量控制要求

（1）每日进行一次零/标准液核查、每月进行一次水样比对。

（2）每月接受监测站定期盲样考核。

（3）每月进行一次仪器性能测试和核查。

（4）每季度对监测仪器进行 1 次检定和多点校准。

1.3.5 试剂质量要求

水站所用试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水或超纯水须达到相关技术要求。
（1）标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行；

（2）标准贮备液在冷藏柜（4℃）中保存期限一般不得超过一年；

（3）标准使用液在冷藏柜（4℃）中贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月，或根据需要临用现配；
（4）水站仪器所用试剂更换周期应根据试剂稳定性有所区别，一般不超过两星期，最长不得超过一个月。

1.3.6 安全要求

（1）对水站站房及配套设施安全负责。做好各水站安全防盗工作，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全。

（2）做好消防安全工作。

（3）负责对站房漏水及栈桥保养的维护和维修。

（4）做好站房防雷工作。

（5）对仪器设备外壳和机柜接地情况进行检测，如不符合相关技术标准要求， 及时整改到位，保证接地良好。

（6）做好确保 VPN 数据传输设备、门禁系统、视频监控设施、供电系统和光纤通讯线路等安全运行工作。
（7）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。
1.3.7 记录表格要求

认真、及时做好各类记录，每季度以书面形式报甲方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：
（1）水站日远程巡视结果记录表；

（2）水站巡检记录表；

（3）水站试剂更换记录表；

（4）水站备品备件更换记录表；

（5）故障处理情况表；

（6）水站质控样核查结果记录表；

（7）月度水质自动监测数据统计表；

1.3.8 应急措施要求

1、 突发污染事故要求

当水站监测数据出现异常或所在断面发生污染事件时，须 2 小时内报告业主，

4 小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送质控实验室和监测站进行比对测试。
按业主要求及时启动加密监测，同时加强运维与质控工作保证数据准确，通信畅通。
2、系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，应在 4 小时内到达现场检修，如 24 小时内无法排除故障时，直接使用备用机替代工作（备用机必须能满足设备考核要求），并及时用电话或书面形式报告业主，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报
告业主，由业主确认故障处理意见。

1.3.9 其他

1、 要求在省内有整套备用仪器，保障水站仪器故障在 48 小时内恢复运行。

2、 有新的地表水水质自动站环境标准，按新的标准执行； 省厅有新的制度，按新的制度执行。
3、 有新的水站运行维护标准，按新的执行。
二、 运行维护考核办法

业主单位对运营机构的运营管理工作进行考核，每季度考核一次，其中技术考核以每个自动监测系统为单位从仪器档案、维护情况、质量保证、维修情况和客户意见反馈等方面进行考核，考核总分为 100 分。若运维护低于 80 分为不合格。考核评分表如下：
运营机构考核评分表（100 分）

	序号
	考核内容
	考核要求
	分值
	评分标准

	1
	日常维护
（12 分）
	站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 发现 1 次站房清洁等问题，扣 1 分， 扣完为止。
消防设备超过有效期或不能正常使

用，扣 3 分。

	
	
	样品进出管路：定期维护和清洁，

保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准，

每发现 1 次管路堵塞等问题扣 1 分， 扣完为止。

	
	
	电路、仪器传输系统：保持正常工作；
废液处置：废水监测仪器废液集中回收处理。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 每发现 1 次废液没有回收扣 1 分， 扣完为止。

	
	
	维护工作：定时远程监测及对自动监测系统中的仪器设备进行现场
维护。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 发现 1 次没有正常维护扣 1 分，扣
完为止。

	2
	质 量 保 证
（32 分）
	操作人员：经培训考核合格后，持

证上岗。
	4
	无证上岗扣 4 分。

	
	
	具有自动校准功能的仪器，不超过
24 小时自动校准一次仪器相关系

数，手动校准的仪器，不超过 1 个月检查校准曲线。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准， 发现 1 次未按要求执行扣 1 分，扣完为止。

	
	
	周比对监测校验。
	15
	以比对报告为准，发现 1 项未按要

求执行扣 3 分，扣完为止。

	
	
	质控考核
	10
	以考核抽查为准，考核样测定结果相对误差≤±10%，每项不符合要求

扣 5 分，扣完为止。

	3
	监测数据据要求

（21 分）
	以有效小时数据的完整率计分，大

于 90%为满分；低于 80%为 0 分。
	5
	每低于 1 个百分点扣 0.5 分。

	
	
	数据准确性分析、数据缺失和异常情况处理。
	4
	按照《河南省水环境自动监测网运行管理实施细则》中的相关要求对数据进行审核判别，对缺失和异常

进行标记补遗。每缺 1 次扣 0.5 分。

	
	
	系统无故障运行时间：平均无故障连续运行时间大于 720 小时，得满
分；
	6
	每低于 10%扣 1.5 分，扣完为止。

	
	
	传输至站监测平台数据的传输率

高于 95％（含事后补录）,且有效传输率高于 75%。
	6
	不符合要求不得分。

	4
	档 案 制 度
（10 分）
	仪器操作说明或维护技术要求：有仪器操作使用说明及维护规程，记
录清晰、完整，符合要求。
	3
	完全符合要求的，得满分，否则得 0 分。

	
	
	日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、药剂更换记录、试剂废液转移等记录清晰、完整，符合

标准要求。
	6
	每 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。

	
	
	建立运行维护的操作管理制度，并
	1
	不符合要求不得分。


	序号
	考核内容
	考核要求
	分值
	评分标准

	
	
	在现场端张贴
	
	

	5
	响 应 时 间
（5 分）
	运营机构在维护时发现故障应及时解决，发现故障或故障通知 1 小时要响应，24 小时内现场处理，超过 72 小时的应使用备机或备件替代；由于采集器故障引起的数据无法上传，应 12 小时内使用备用采
集器替代，并向主管部门报告，说明原因、时段等情况。
	5
	故障响应时间超过 1 小时的，每次

扣 1 分；超过规定修复时间没有恢

复正常工作的情况下每次扣 1 分；

采集器故障超过 12 小时没有恢复

的，发现一次扣 1 分。

	6
	日常监管考核（20 分）
	按照《河南省水环境自动监测网运

行管理实施细则》要求协助业主做好自动监测考核工作等。
	5
	不协助业主按照《河南水质自动监

测站运行管理实施细则》要求开展自动监测考核工作扣 5 分。

	
	
	按要求按时提交运营报告、各类报

表。
	5
	所提交运营报告、各类报表 1 项不

符合要求或缺失的每项扣 1 分。

	
	
	按要求配合各级主管部门考核及检查工作。
	10
	检查不符合要求每项 3 分，扣完为止。

	备注
	运营机构考核评分表是针对单个自动站进行评分，平均分在 80 分以上为合格。数据完整率的计算应扣除非运营机构原因（如不可抗拒和突发事件等）造成的数据缺损。


三、管理要求

1、在委托管理期间，中标人拥有管理自主权，未经采购方同意，中标人不得利用本项目的资料对外开展技术交流，业务联系，数据交换等。

2、在委托管理期间，中标人应严格按照采购方制订的操作规范和和规章制度, 对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪
器的正常运行，达到采购方提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购方代表提出的各项指令，接受采购方检查和考核。
3、在委托管理期间，中标人应承担安全生产责任。中标人应按安全生产有关规定，建产安全生产制度，切实消除安全隐患。

4、不论何时，中标人都应承担监测数据保密责任。中标人按照采购方要求，进行报告和传输有关监测数据，均不得向外界传递任何监测数据。

5、不论何时，中标人无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

四、其他要求

	质保期
	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于 12 个月

	售后技术服务要

求
	含安装、调试、维修、保养等。

	服务周期及地点
	服务周期：2 年地点：汝州市内

	付款方式
	另行约定

	备品备件及耗材

等要求
	无

	售后服务保障或维修响应时间要

求
	无


五、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由： 无

第四章 合同协议书格式
（参考格式，详细条款由招标人、中标人约定。）

项目名称：  

 项目编号：  

 招标人（甲方）：  

中标人（乙方）：  

汝州市环境保护局以  （项目编号）招标文件对    （项目名称）   在国内进行公开招标。经评标委员会评定，确定 
(乙方)为本项目标段的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同标的

根据招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件和招标人采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。
二、合同价格

1、 
元人民币。

2、本合同价格包括产品金额及运输、财产及第三方人身损害赔偿保险、储存、使用、税金等费用，是在产品交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的指导、检验等售后服务价格的总和。
三、交货时间和地点

1、乙方在合同签定后 
日内供货、安装、调试、验收完毕，并提供相关

检验报告。

2、乙方自定运输方式，自付费用将合同标的送达甲方指定地点：运输过程中所涉及的安全、损耗等责任均由乙方承担。

四、技术规格

1、乙方提供产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是未使用过的正品，并可享受厂家及乙方承诺的所有服务。

五、 售后服务

1、产品质量：乙方所供产品必须符合国家或行业标准的规定，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按质量保证承诺书负责，并按有关法律法规规定承担相应的责任。
2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方知道解决时，乙方及时给予解决。

六、验收及异议

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收合格报告及收货清单；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在三天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告，并同时将书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在收到甲方书面异议后，应在 3 天内予以纠正，对纠正情况以书面形式告知有关部门。
七、付款方式： 
 八、违约责任

1、乙方不能按时交货或因特殊原因不能按时交货而未在工期限内书面告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款 1%的违约金；

2、乙方所交招标的品牌、规格、质量等不符合合同规定，且不能调换的， 按违约处理，并承担由此给甲方带来的损失。

3、甲方应在接到乙方验收申请后 30 日内组织，超过 30 日的，按违约处理， 并承担由此给乙方带来的损失。
4，甲方应按照本合同的付款方式付款，若因财政拨款不及时造成付款逾期， 甲方不承担违约责任，不计取违约金及利息。
十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，灾区的有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山市仲裁委员会仲裁。
十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约
定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，每份正本具有同等法律效力。副本两份，分别报相关主管部门备案。

甲方：
乙方：

单位名称（公章）
单位名称（公章）

法定代表人：
法定代表人：

授权代表：
授权代表：


地址：
地址：

电话：
电话：

签约日期：
年
月
日
签约日期：
年
月
日

第五章  响应文件部分格式
汝州市环境保护局杨寨中村”国控水站废液处理等及三个市控地表水水站运维服务项目
 响 应 文 件
采购编号：汝财谈判采购-2023-289
  供应商：                            （全称并盖章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：    年    月    日
目  录

一、竞争性谈判函与谈判报价表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、项目技术实施方案

五、服务承诺及优惠条件

六、资格审查资料
七、反商业贿赂承诺书

八、响应承诺函

九、供应商认为有必要提供的其他资料

一、竞争性谈判函与谈判报价表
（一） 竞争性谈判函
           （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （小写：￥       ）的总报价，按合同约定实施和完成相关服务，质量达到：         。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本竞争性谈判函递交的谈判函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同咨询。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.        （其他补充说明）。

供应商：                    （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签章）

日期:           
（二）谈判报价表
	项目名称
	

	响应人
	

	响应内容
	符合谈判文件规定

	响应总价（元）
	大写：


小写：

	服务期
	

	质量要求
	

	响应有效期
	

	备注：供应商在竞争性谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，可另附页


供应商：                        （单位公章）
法定代表人或委托代理人：             （签章）
日期： 
 年 
 月 
 日

    二、法定代表人身份证明
响应人：                                      
单位性质：                                     

地址：                                        
成立时间：       年       月       日
经营期限：                                    
姓 名：       性 别：       年 龄：       职 务：       

系                     （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：             （单位公章）
      年    月    日
三、授权委托书
本人  （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及受委托人身份证复印件。

响应人：                      （单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
身份证号码：                             
委托代理人：                      （签章）
身份证号码：                              

     年     月     日
4、 项目技术实施方案

五、服务承诺及优惠条件
（格式自拟）

六、资格审查资料

七、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在          （ 项目名称）采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
响应人：                 
（单位公章）
法定代表人或委托代理人： 
        
（签章）
日期：     年   
月  
日
八、响应承诺函
致:            （招标人）

            (供应商全称 )参加贵方           （项目名称）的谈判活动，就我公司在响应及后续工作中做出如下承诺：

1、遵守有关法规规定，主动维护投标秩序，不串通作弊、哄抬标价；

2、保证所提供证件或证明材料的真实有效性；

3、在规定的响应有效期内不随意撤销、修改所提交响应文件；

4、在收到成交通知书后，按照相关法规规定及时签订合同协议书；

5、我方一旦中标，承诺在定标后5日内支付招标代理等相关费用。

如果我方违反以上承诺，我方自愿承担相关法律责任。造成招标人及其他第三方损失的，我公司承诺同意招标人以其他方式（包括并不限于通过法律途径、报送相关部门）对本公司进行经济追偿、执照资质吊销、扣分、列入黑名单等惩罚行为。

响应人：                 
（单位公章）

法定代表人或委托代理人： 
        
（签字或盖章）
日期：     年   
月  
日

九、供应商认为有必要提供的其他资料

附件1:
汝州市政府采购供应商信用承诺函
致(采购人):
单位名称:
统一社会信用代码:
法定代表人:
联系地址和电话:
    我单位自原参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
    我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
供应商（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期:    年  月  日


注:
    1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。
    2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、采购人有权在签订合同前要求供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。（提供营业执照，2022年经审计合格的财务审计报告（若为新成立企业，则以企业成立年月份向后推算，提供相应年月份的经审计合格的财务审计报告或财务报表）；2023年1月1日以来任意一个月依法纳税证明和社保缴纳证明；提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的“重大税收违法失信主体”、和中国执行信息公开网（全国法院失信被执行人名单信息公布与查询）（http://zxgk.court.gov.cn）网站的“失信被执行人”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以上各网站查询结果页面截图）。
附件2：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：
1.（标的名称及标段）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1 ，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；
    …….
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
日     期：
附注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.如果投标供应商不是中小微企业，则不需要填《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标供应商自行承担。


