各包段采购设备技术参数要求

A包——多用途血液处理装置技术参数

1. 原装进口全功能血液净化设备,≥8英寸彩色触摸显示器。

2. 适用于新生儿，儿童，成人使用。

3. 血液泵：

3.1血液泵类型：4转子泵

3.2流量设定范围：1～250ml/h

*3.3精度：±5%以内

4. 滤过液泵

4.1滤过液泵类型: 4 转子泵

4.2 流量设定范围 10～6000mL/h

*4.3 精度 ±5%以内

*4.4 精度±1%以内 (在 2000mL/h 流量进行计量控制时)

5. 置换液泵

5.1置换液泵类型: 4 转子泵

5.2流量设定范围 10～3000mL/h

*5.3 精度 ±5%以内

*5.4精度±1%以内（在≤ 2000mL/h 流量进行计量控制时）

6. 透析液泵

6.1透析液泵类型: 4 转子泵

6.2 流量设定范围 10～4000 mL/h

*6.3 精度 ±5%以内

*6.4 精度±1%以内（在≤ 2000mL/h 流量进行计量控制时）

*7. 流量计量： 利用专用计量容器的容积计量方式（管路随带一次性计量容器）

*8. 新生儿一次性使用体外循环血路预冲量≤40ml。请提供依据。

*9. 分体式一次性使用体外循环血路，能够与ECMO做串联治疗。请提供实际治疗案例依据或照片。

- 压力监测要求：动脉压    -400mmHg～+400 mmHg

静脉压    -400mmHg～+400 mmHg

滤过压/血浆压    -400mmHg～+400 mmHg

血浆入口压    -400mmHg～+400 mmHg

TMP（跨膜压）  -400mmHg～+400 mmHg

采血压（负压）  -250mmHg～0 mmHg

11. 具有气泡监测器、置换液和透析液液空监测器、漏血监测器。

12. 具有动脉压、静脉压、跨膜压（TMP）、滤过压（血浆压）、血浆入口压、采血压（负压）监护，可调节的高低限报警，超限时声光报警，同时切断血泵，有声音及图像报警方式，报警时机器提供解决方案。

13. 治疗模式：单重血浆置换(PE)

双重血浆置换(DFPP)

血浆吸附(PA)

连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)

连续性静脉-静脉血液滤过(CVVHF)

连续性静脉-静脉血液透析滤过 (CVVHDF)

(前稀释、后稀释)

缓慢持续超滤(SCUF)

血浆透析滤过(PDF)

血液灌流（HP）

B包——三维角膜地形图仪技术参数

硬件配置

*1.数据采集方式：大Placido 圆锥盘

*2.测试环： ≥24环

3.分析点数：≥100，000个分析点

4.屈光度测量范围：≥1—100D

5.可重复性：≤0.03D

6.标准误差：≤±0.1D

7.配备数据工作站、打印机、专用升降台。

分析软件

*10.地形图种类：提供轴向图、瞬间图、高度图、屈光力图等多种地形图显示方式。绝对值，标准化以及可调比例范围等多种地形图表示类型。

11.圆锥角膜分析功能：用于圆锥角膜的筛查、预防诊断和随访。

12.提供非球面性系数、水平可视虹膜直径的数值、泽尼克多项式分解、泽尼克高度图、视觉质量分析、具有波前象差的比较。

*13.静态瞳孔直径拍摄，提供40lux，0.4lux光强照射，拍摄瞳孔直径，动态瞳孔直径拍摄，拍摄瞳孔扩张曲线。

14.接触镜适配软件：基于角膜高度进行接触镜设计和模拟。用户可输入参数定制镜片。

15.通过视频记录功能，查验泪膜破裂时间，即BUT。泪膜破裂时间检测具有手动拍摄和自动拍摄两种模式。

*16.可使用红外透射技术采集睑板腺图像，并在同一软件下提供睑板腺量化功能，量化分析睑板腺丢失率百分比并可彩色显示，辅助诊断MGD。

17.提供脂质层干涉法拍摄、结膜充血拍摄。

18.泪液分泌量：非侵入式泪河高度测量功能，可多次测量取平均值。

19.角膜上皮完整性分析：荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式。

20.眼表高清拍摄功能，放大倍率可调，照片可编辑。

21.可自动生成完整的干眼综合报告，节省检查时间，多种格式以满足不同医生的个性化需求。

22.提供国际上通用的OSDI干眼评分量表，满足2020中国干眼专家共识中所要求。

C包——眼部电生理技术参数

1、主控计算机：

1.1、USB2.0或以上接口，中英文操作界面。

2、闪光刺激器：

2.1、标准积分球形 Ganzfeld彩色闪光刺激器

2.2、刺激光源：LED（白、红、绿、蓝、黄等五种光源，可任意组合），

2.3、光源参数指标：

*2.3.1、LED色温：白色7000K，波长：红（625nm）、绿（525nm）、蓝（470nm）黄（590nm）

2.3.2、LED亮度：白：0~6000cd·m2

2.4、标准闪光强度：3.0cd·s·m2

2.5、最大闪光强度：30.0cd·s·m2

2.6、闪光持续时间：0~任意时长

2.7、EOG的LED灯：≥9个，亮度可调

2.8、EOG角度：可提供0～60度视角，扫视范围可调

2.9、外接刺激器：Mini-Ganzfeld 手持刺激器：

2.9.1、直径：≥10cm

2.9.2、标准闪光强度：3.0cd·s/m2

2.9.3、闪光强度范围：闪光脉宽不超过5ms，0~100.0cd·s/m2

2.9.4、背景光亮度: 0～600cd/m2 ，任意可调

2.10、监视摄像头：红外监视摄像

3、图形刺激器：

*3.1、亮度：定标范围：0～280 cd/m2

3.2、对比度：>98%

3.3、刺激模式：棋盘格、横条、竖条、矩形、1/2、1/4等可调

3.4、刺激色：24位真彩色可调

3.5、刺激野：全视野（标准）、半视野、1/4视野等任意可调

3.6、空间频率：0.2cpd～50cpd，可调

3.7、多焦刺激图形：多焦ERG六边形，多焦VEP靶形刺激

*3.8、多焦刺激点：具备完整的1、7、19、37、61、103、241点可选

3.9、儿童固视视标：可调

3.10、平台腮托：可调节

4、生物电信号放大器：

*4.1、输入阻抗：≥800MΩ

4.2、共模抑制比：≥120dB

*4.3、增益范围：0.01K～8,000K

*4.4短路噪声：<3.0μVp-p

4.5、放大器灵敏度：0.2μV/Div~2V/Div，24bit

4.6、通道数：2通道

4.7、低通：30～10KHz、高通：0.2～1KHz，均不低于110档可选

5、主要技术性能要求：

5.1、双监视窗：专用红外摄像监视+标准阻抗测试监视，可进行眼位监控。

5.2、波形分析：自动检查、自动标记、自动分析等。

5.3、离线分析：离线分析与在线功能相同。

5.4、多焦信号处理：支持伪迹剔除分析及处理。

5.5、图形修正：保存原始数据，支持多种数字分析方法进行图形修正。

6、配置清单

6.1、主要检查项目（检查功能配置）：

6.1.1、PVEP

6.1.2、FVEP

*6.1.3、SWEEP VEP

6.1.4、PERG

6.1.5、FERG(国际标准六项)

6.1.6、FERG(国际标准六项)_手持

6.1.7、EOG

6.1.8、On/Off ERG

*6.1.9PhNR（明视负波反应）

6.1.10、S_Cone ERG（短波长ERG）

6.1.11、Double Flash ERG

*6.1.12、多焦视觉电生理（mfERG及mfPVEP ）：≥4项

6.2、系统配置清单（硬件配置）：

6.2.1、视觉电生理仪主机系统                                   1台

*含：键盘鼠标套装、打印机、专用隔离电源及具有国家认证证书的

软件产品测评报告的临床专用检测软件

6.2.2、生物电放大器                                           1个

*6.2.3、标准彩色积分球式及儿童专用手持式Ganzfeld闪光刺激器  各1台

6.2.4、高亮LED彩色图形刺激器                                 1台

6.2.5、各检查功能专用电极                                     1套

6.2.6、带皮肤清洁功能的导电膏                                 1瓶

6.2.7、设备专用电动升降台桌                                   1套

D包——眼科光学生物测量仪技术参数

| *测量光源 | 830nm，970 nm，470 nm ，525 nm，700 nm |
| --- | --- |
| 光学测量 |  |
| 眼轴长度 (AL) 测量范围 | 14 至40 mm |
| 显示增量 | 0.01 mm |
| 测量光源 | ≥830nm |
| 双重迈尔环测量曲率 |  |
| *测量位置 | ø2.4 mm (mire ring/ 角膜曲率半径7.8 mm) ø3.3 mm (mire ring/ 角膜曲率半径7.7 mm) |
| 光源 | 970 nm |
| *测量点数 | 每个环≥360点，共≥720点 |
| 角膜曲率半径(R1， R2 平均值) |  |
| 测量范围 | 5.00 至13.00 mm |
| 显示增量 | 0.01 mm |
| 测量准确度 | ±0.05 mm |
| 角膜屈光度（K1， K2 平均值） |  |
| 测量范围 | 25 至68 D (n = 1.3375) |
| 显示增量 | 0.01 D |
| 角膜散光度数 (CYL) |  |
| 测量范围 | 0 至 ±12.00 D |
| 显示增量 | 0.01 D |
| 角膜散光轴度 (AXIS) |  |
| 测量范围 | 0 至 180° |
| 显示增量 | 1° |
| Scheimpflug测量 |  |
| 前房深度 (ACD) |  |
| 测量范围 | 1.5 至6.5 mm |
| 显示增量 | 0.01 mm |
| 中心角膜厚度 (CCT) |  |
| 测量范围 | 250 至1300 μm |
| 显示增量 | 1 μm |
| 测量光源 | ≥470 nm |
| 角膜直径测量 (WTW) |  |
| 测量范围 | 7 至 14 mm |
| 显示增量 | 0.1 mm |
| 测量光源 | ≥525 nm |
| 瞳孔尺寸测量 (PS) |  |
| 测量范围 | 1至10 mm |
| 显示增量 | 0.1 mm |
| 测量光源 | ≥970 nm |
| 缩瞳光源 | ≥470 nm |
| 工作距离 | ≥ 45 mm |
| 固视 |  |
| 固视目标 | 固视灯 |
| 光源 | ≥700 nm |
| 人工晶体度数计算 |  |
| 人工晶体公式 | SRK, SRK II, SRK/T, Binkhorst, Hoffer Q, Holladay, HaigisCamellin-Calossi |
| *自动跟踪 | X-Y-Z三维自动追踪 |
| 记录方法 | 便捷热敏行式打印机，带自动切纸器 |
| 观察/ 显示类型 | 可倾斜式≥8.4 英寸彩色LCD 触屏 |

E包——智能手术衣、手术鞋管理系统技术参数

一、系统软件功能要求

| 系统 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 管理系统 | 自动换鞋柜控制 | 鞋柜分配使用：使用者刷工作卡，系统自动分配空闲鞋柜并打开。为防止在高峰时间人群拥挤，分配鞋柜采用随机分配的原则。打开鞋柜时，语音提示鞋柜位置。 鞋柜回收：使用者第二次刷卡时，系统将回收鞋柜，为防止使用者此时进行错误的存鞋操作，系统需要用户点击确认按钮打开鞋柜，并语音提示。 支持IC临时用户功能：通过管理端可以将标签设定为标签IC卡用户，使用者通过刷IC卡就可以分配鞋柜。 自助开柜功能：鞋柜使用者可以刷卡查询历史使用记录，系统允许/禁止使用者根据历史记录打开曾经使用的鞋柜。用于找回遗忘物品。 鞋柜绑定：可给使用者绑定指定的鞋柜。绑定后，该鞋柜只供绑定者使用。 鞋柜后台管理：鞋柜测试、柜子禁用/启用，记录查询、状态查询、绑定管理等。 逾期自动回收：系统配置有逾期时间、逾期的鞋柜将自动回收。 |
|  | 自动更衣柜控制 | 临时柜分配使用：使用者刷工作卡，系统自动分配空闲的存有和使用者默认尺码一致的干净洗手衣的更衣柜。为防止在高峰时间人群拥挤，分配更衣柜采用随机分配的原则。 更衣柜回收：更衣柜可以任意打开，洗手衣被回收或使用逾期后，更衣柜将被回收。 存干净洗手衣：管理员输入密码后，可以扫描标签，并打开空的更衣柜存入干净的洗手衣，供用户使用。 支持标签临时用户功能：通过管理端可以将标签设定为标签支持IC临时用户功能：通过管理端可以将标签设定为标签IC卡用户，使用者通过刷IC卡就可以分配更衣柜柜。 自助查询功能：更衣柜使用者可以刷卡查询历史使用记录 更衣柜绑定：可给使用者绑定指定的更衣柜。绑定后，该柜只供绑定者使用。 逾期自动回收：系统配置有逾期时间、逾期的更衣柜将自动回收 开柜记录存档：所有刷卡或标签开柜的记录将被记录，可以查询更衣柜的开柜时间、开柜标签号、开柜卡号、关柜时间。 权限设置：分为多级权限配置、低级权限可以打开管理后台，但为了安全不能打开已有使用者的柜子（供存衣服人员使用），高级权限才能进行所有后台开柜操作。 更衣柜后台管理：更衣柜测试、柜子禁用/启用，记录查询、状态查询、绑定管理等。 |

二、硬件技术要求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能更衣柜控制柜（主柜） | 1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用≥15寸液晶显示及触摸屏。 2、传感单元：缺衣提醒功能 3、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）、支持指纹方式模块等多介体取衣方式； 4、控制主机：采用4核CPU、4G内存、128G硬盘或以上 5、供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能 6、操作性能：应用操作响应时间≤400ms； 7、接口：RJ45、DC OUT、AC OUT；可并轨接口，可扩容 *8、电控锁：360度防撬、防软片插入，安全可靠，寿命达≥30万次以上 9、功能：自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据持卡人的身份权限就近开启智能衣柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间。可对更衣柜进行清箱操作。 10、柜体尺寸（高*宽*深） 根据医院现场实际而定。 11、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 | 5 | 台 |
| 2 | 智能衣柜（辅柜）（单层） | 1、更衣柜要求：组合后总高度不超过2100mm。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受更衣主柜控制； 2、柜体尺寸（高*宽*深）：根据医院现场实际而定。 3、每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。 | 45 | 台 |
| 3 | 智能拖鞋回收机 | 1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用≥15寸液晶显示及触摸屏。 2、传感单元：回收通道感应功能、红外感应功能、鞋满提示功能； 3、操作性能：应用操作响应时间≤500ms； 4、接口要求：RJ45、DC OUT、AC OUT； 5、柜体：柜体尺寸（高*宽*深） 根据医院现场实际而定，外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损； 6、功能：回收使用过的手术室拖鞋。产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后将拖鞋投入回收机时，回收机自动记录拖鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。拖鞋自动回收机超量提醒功能：当回收机内的拖鞋数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污鞋； 7、工作原理：利用RFID芯片识别技术，拖鞋归还时通过超高频RFID扫描归还衣服（植入RFID芯片），马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现拖鞋的归还流程； 8、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 | 1 | 台 |
| 4 | 智能鞋柜控制柜（主柜） | 1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用≥15寸液晶显示及触摸屏。 2、控制主机：采用4核CPU、4G内存、128G硬盘，或以上 3、供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能 4、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）、支持指纹方式模块等多介体取鞋方式； 5、接口：RJ45、DC OUT、AC OUT；可并轨接口，可扩容 6、柜体要求：柜体尺寸、外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损 *7、功能：自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据持卡人的身份权限就近开启自智能鞋柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间。特殊情况下可对鞋柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态。 8、柜体尺寸（高*宽*深）：根据医院现场实际而定。 9、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 | 1 | 台 |
| 5 | 智能鞋柜（辅柜）（十层） | 1、鞋柜：单箱规格（高*宽*深）：（170-190）*（290-310）*（370-400）；单位：mm；每台设备20个单箱；组合后总高度不超过2100mm。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受鞋柜主柜控制。 2、柜体尺寸：根据医院现场实际而定 3、每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。 | 2 | 台 |
| 6 | 人脸识别模块 | 通过人脸识别来判断人员的身份信息，来给予人员对应的使用权限。 可装于现有设备。 | 20 | 个 |
| 7 | 手术衣（RFID标签） | 1、符合ISO 18000-6C协议的洗衣标签产品。由投标人将RFID芯片封装缝合到手术衣上。 2、符合标准：ISO 18000-6C 3、识读频率：902MHZ～928MHZ | 1000 | 件 |
| 8 | 拖鞋（带芯片） | 符合相关标准 | 450 | 双 |
| 9 | 门禁套件 （不带含门） | 1.通讯方式: RS485. TCP/IP、 USB-host. 2.功能：配置完成后，可以设定所有人可进，绑定人员可进，手术排班人员可进等选项。对应门禁开门选项，可在管理端上直接远程开门。 | 1 | 套 |
| 10 | 外观统一要求 | 外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损 为规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚。 *铝材、冷轧板、塑粉均须符合国家、行业标准。（投标时提供相关的检测报告等证明文件，否则该条款视为不满足） |  |  |

F包——广域眼底成像系统（信息化）技术参数

*1、视野成像：最⼤视野不小于130º，360º完整正圆⽆缺损。

2、接触⽅式：间接接触式（耦合剂接触）。

3、⼿持端性能：

有线连接、≥1个USB3.0 接⼝ 、即插即⽤ 、安全可靠、使⽤寿命⻓。

⿊⽩平衡⾃动调节。

伺服电机调焦。

拍照闪光灯：⽆。

⼿柄具备防意外跌落及自动分散应对措施。

⼀次快⻔成像，⽆延迟，⽆多次拍摄后将照⽚叠加。

⼿柄⽆发热现象。

*4、摄像机(专⽤医⽤相机)：⾼分辨率、⾼感光、医⽤级 CMOS，提供技术证明文件。

5、拍摄部位：≥5种，包含眼底、⻆膜、前房、房⻆ 、头⾯。

6、对焦⽅式：脚踏、键盘按钮、最近对焦距离≤3mm。

7、拍摄⽅式：≥3种，包含单张、连续、摄像。

8、摄像时间：⽆最⼤摄像时间限制，可多段摄像记录。

*9、光源：新型LED光源，波⻓480～700nm。去除有害蓝光波段，⽆紫外光化学损伤和近红外光热损伤。采⽤圆形光场导⼊眼底照明，避免⽅形或菱形不均匀光场伪影及点状或直边的亮点或暗点。光源⾃动保护。

10、光源亮度调节：光源强度以数值显示，0-255 级连续可调。具备光强安全模式限制设定。

11、脚踏：调焦、光源控制调节、静态图像采集。

12、打印机：数字照⽚打印机，激光彩⾊打印机（标配）  。

13、软件系统：任意两张图⽚并排对⽐，可打印。

14、提供对⽐度、亮度、红绿蓝三⾊调节。

15、可输⼊姓名、出⽣⽇期、矫正胎龄、体重（更精确掌握筛查幼⼉具体情况），对采集的图像进⾏后处理标注编辑功能，提供注释、标记、局部病变放⼤。

16、数据库分类搜索，管理功能：⼈名、ID、出⽣⽇期等，可将不同种类病⼈、不同医⽣检查的病⼈根据需要分类存储、加密。

17、具备回放功能，图像即数据单独批量导⼊、导出；数据本地储存、备份。

18、含荧光造影功能。

19、配置；双系统（便携式加台车式）