包1

设备需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉专用超声 | 台 | 2 |
| 2 | 便携超声 | 台 | 2 |
| 3 | 全数字超高档全身彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 2 |
| 4 | 全数字高档四维彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |
| 5 | 体检车 | 台 | 1 |
| 6 | 心电图机 | 台 | 2 |
| 7 | 蓝光箱 | 台 | 5 |
| 8 | AABR听力筛查仪 | 台 | 1 |
| 9 | 酶标仪 | 台 | 1 |
| 10 | 带摄像显微镜 | 台 | 2 |
| 11 | 医用吊式无影灯带摄像 | 台 | 3 |
| 12 | 输卵管造影高压注射器 | 台 | 1 |
| 13 | 盆底肌康复仪 | 台 | 1 |
| 14 | 婴儿呼吸机 | 台 | 1 |

麻醉专用超声

1.货物名称：

1.1.全数字化高端平板便携式彩色多普勒超声诊断系统

2.用途说明：

2.1.用途：用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。

3.货物数量：一套

4.交货期限：合同签订后30天

5.系统技术规格及概述：

★5.1.≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作；

5.2.主机内置≥2个可激活探头接口；

5.3.主机内置≥4个USB 3.0接口

5.4.组织特异性成像

5.5.频率复合成像

5.6.空间复合成像

5.7.斑点抑制成像

5.8.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.9.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

5.10.自由臂3D

5.11.具备低机械指数造影模式；

5.12.支持左心室心腔显影LVO

5.13.造影定量分析功能

5.14.IMT

5.15.实时双幅对比成像

5.16.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

5.17.支持全屏放大，≥2档可调

★5.18.自动下腔静脉定量分析Smart IVC（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）

5.19.常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）

5.20.支持手动触摸屏上注释

5.21.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

5.22.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头可支持DICOM 3.0

6.测量/分析和报告

6.1.常规测量，距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

6.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

6.3.全科测量包，自动生成报告

急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

6.4.心脏功能专用测量及分析

6.5.AUTO EF自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV。

★6.6.AUTO GA自动胃窦测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图

7.电影回放和原始数据处理

7.1.所有模式下可用

7.2.支持手动、自动回放

7.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

7.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。

7.5.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

★7.6.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

8.系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥512超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

★最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

最大帧率: ≥999 帧/秒

TGC: ≥7段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥230，可视可调

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

8.2.彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

最大帧率: ≥350 帧/秒

支持B/C 同宽

8.3.频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s）

最小速度: ≤0.5mm /s

取样容积: 0.5-20mm

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

9.探头规格

9.1.可支持探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵；

9.2.凸阵探头频率：1.0- 5.5MHz，

9.3.线阵探头频率：3-10.0 MHz，

便携超声

主要技术参数及要求如下：

1.设备名称

全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

2.产品用途说明

2.1腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、

2.2介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

3.货物数量：一套

4.交货期限：签订合同后30日内

5.系统技术规格及概述：

全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

5.1≥15英寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

5.2二维灰阶模式

5.3组织谐波成像模式

5.4组织特异性成像

5.5空间复合成像

5.6斑点抑制成像

5.7频率复合成像

5.8回波增强技术

5.9M型模式

5.10彩色M型模式

★5.11具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

5.12彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.13超宽动态血流技术

5.14频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

★5.15具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM

5.16独立角度偏转

5.17扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

5.18实时双幅对比成像

5.19高分辨率血流成像

5.20一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

5.21智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

5.22一键实现全屏放大

5.23局部放大（支持前端、后端放大）

5.24二维和彩色多谱勒双幅显示

5.25支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

5.26支持超声教学软件

5.27支持自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

6. 测量和分析:

6.1常规测量

6.2距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

6.3多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

6.4全科测量包，自动生成报告

6.5腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.6妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

★6.7心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

6.8可支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能

7.电影回放及原始数据处理

7.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

7.2支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

7.3原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

7.4支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

7.5支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

8.检查存储和管理（内置超声工作站）

8.1≥240G硬盘 ，为固态硬盘

8.2内置超声工作站

8.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

9.安全和认证

经CE、FDA及SFDA认证

10. 技术参数及要求

10.1 监视器:≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

10.2 探头接口选择:1个，可扩展到3个

10.3 整机重量≤6KG

10.4 支持用户自定义按键数量≥4个

10.5 探头规格

10.5.1.频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

10.6二维灰阶模式

10.6.1.数字化声束形成器

10.6.2.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

10.6.3.扫描线：每帧线密度≥512超声线

10.6.4.发射声束聚焦：发射≥8段

10.6.5.扫描频率：

10.6.6.电子凸阵探头1把：超声频率1- 5.0MHz

10.6.7电子相控阵探头1把：超声频率1.5-4.5MHz

10.6.8.电子线阵探头1把：超声频率4- 11 MHz

10.6.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

★10.6.10最大显示深度:≥39cm（提供图片证明）

10.6.11最大帧率: ≥999 帧/秒

10.6.12.TGC: ≥8段  LGC: ≥4段

10.6.13.二维灰阶：≥256

★10.6.14.动态范围: 30-190db（可视可调，提供图片证明）

10.6.15.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

10.6.16.伪彩图谱: ≥8种

10.6.17.体位标记：≥120种，可以自定义注释

10.6.18.扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

10.7彩色多普勒成像

10.7.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

10.7.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

10.7.3.支持B/C 同宽

10.8频谱多普勒模式

10.8.1.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

10.8.2.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

10.8.3.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

10.8.4.最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

10.8.5.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

10.8.6.取样容积: 0.5-20mm

10.8.7.偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

10.8.8.零位移动：≥8 级

10.8.9.快速角度校正

10.8.10.支持频谱自动测量

10.8.11.可支持组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

全数字超高档全身彩色多普勒超声诊断系统

1.货物名称：

全数字超高档全身彩色多普勒超声诊断系统

2.用途说明：

2.1.超高端全身彩色超声诊断系统:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

3.货物数量：一套

4.交货期限：合同签订后 30天

5.系统技术规格及概述：

5.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

5.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

5.3.≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

5.4.控制面板可独立旋转、升降及平移

5.5.多级信号处理系统

5.6.高倍波束并行处理系统

5.7.探头接口≥5个

5.8.谐波成像模式

5.9.M型模式

5.10.彩色M型模式

5.11.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.12.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

5.13.组织多普勒成像

5.14.自由臂三维成像

5.15.宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示）

5.16.空间复合成像，最高可达9线偏转

5.17.斑点抑制成像

5.18.频率复合成像

5.19.独立角度偏转

5.20.扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）

5.21.实时双幅对比成像

5.22.高分辨率血流成像

5.23.精细血流自动识别成像

5.24.解剖M型技术,可360度任意旋转，≥3条取样线，可在实时和冻的二维图像上获取解剖M图像

5.25.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

5.26.全屏放大

5.27.局部放大（支持前端、后端放大）

5.28.造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

5.28.1支持低机械指数造影

5.28.2双计时器

5.28.3双实时: 实时显示组织图像和造影图像

5.28.4取样点可跟踪感兴趣区运动

★5.29.高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头

5.29.1凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；

5.29.2线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；

5.30.支持应变式弹性成像

5.30.1具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

5.30.2具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

★5.31.支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能

5.31.1可以动态显示二维剪切波弹性成像图，

5.31.2具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

5.32.支持立体血流

★5.33.支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI

5.34.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

6.测量/分析和报告

6.1.常规测量，多普勒测量，自动频谱测量

6.2.全科测量包，自动生成报告，腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.3.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

6.4.支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

6.5.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

7.检查存储和管理（内置超声工作站）

7.1.检查存储

≥1T硬盘

8.系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

8.1.1数字化声束形成器

8.1.2全程动态聚焦

8.1.3多倍信号并行处理

8.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

8.1.5最大帧率: ≥650 帧/秒

8.1.6 TGC: ≥8段

8.1.7 LGC: ≥8段

8.1.8二维灰阶：≥256

8.1.9动态范围: ≥160 （可视可调）

8.1.10增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

8.1.11伪彩图谱: ≥8种

8.2.彩色多普勒成像

8.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

8.2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

8.2.4最大帧率: ≥200 帧/秒

8.2.5支持B/C 同宽

8.3.频谱多普勒模式

8.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

8.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

8.3.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

8.3.4最大速度: ≥7m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

8.3.5最小速度: ≤3 mm /s（非噪声信号）

8.3.6取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

8.3.7偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

8.3.8零位移动：≥8 级

8.3.9快速角度校正

8.3.10支持频谱自动测量

8.4.组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

8.5.心功能自动测量工具

8.6.支持腔内STE剪切波弹性成像功能。（提供图片证明）

★8.7.小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行Graf分型（提供图片证明）

9.探头规格

9.1.频率：超宽频带或变频探头

9.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频

9.3.探头频率：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

9.4.单晶体凸阵探头    带宽: 1.5-5.5MHz

9.5.单晶体相控阵探头  带宽1.0- 4.0MHz

9.6.线阵探头          带宽: 4.0-15 MHz

全数字高档四维彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：彩色多普勒超声系统

二、用途说明

2.1、彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用。

三、物理规格及人机交互要求

★3.1、显示器要求：≥25寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560★1440，可上下倾斜、左右旋转、前后拉伸。 前后移动距离≥45cm。

3.2、主机系统具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏：触摸屏1要求：大小尺寸≥15英寸，触摸屏2要求：大小尺寸≥10英寸

3.3、触摸屏支持一键切换探头及模式。

3.4、操作面板具有6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。

3.5、探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

3.6、中央刹车系统（提供机器图片）

四、先进成像技术

4.1、数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit

4.2、宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

4.3、斑点噪声抑制技术：支持所有探头，7档可调，支持二维图像、三维图像、造影成像等技术。

4.4、多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。

4.5、声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。

4.6、支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示

4.7、具备B模式局部ROI区域优化增强显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示。

4.8、具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术

4.9、具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术

4.10、扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

4.11、一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。

4.12、具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配技术，可一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果

4.13、二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

4.14、频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头/线阵探头/相控阵探头支持连续多普勒成像）。

4.15、超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；

4.16、微血流定量分析技术

4.17、自动血流跟踪技术:可以实现 ROI 框位置和角度的自动

优化，提供 Color/Power 模式下图像的实时动态优化。

4.18、支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

五、高级成像功能

5.1、剪切波弹性成像

★5.1.1、支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、双平面探头和容积探头。

5.1.2、一线一凸双平面探头支持剪切波弹性成像，用于泌尿及妇科检查

5.1.3、支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。

5.1.4、实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调

★5.1.5、弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据

5.1.6、实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。

5.1.7、具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

5.1.8、具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调

5.1.9、具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

5.1.10、支持可信度图显示，运动稳定性指数显示

5.1.11、支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。

5.2、超高分辨率造影成像

5.3、宽景成像

5.3.1、宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

5.3.2、支持B模式宽景和Power模式宽景

5.3.3、具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放

5.3.4、宽景拼接长度不小于100cm

5.4、3D/4D

5.4.1、支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制

5.4.2、支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源

★5.4.3、可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等）

5.4.4、支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。

5.4.5、支持胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值

5.4.6、支持自动盆底超声解决方案

5.4.7、支持胎儿面部自动容积成像

5.4.8、支持胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的6个标准切面

5.4.9、支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。

5.4.10、支持AI颅脑容积测量，

六、测量分析和报告

6.1、全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.2、自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

6.3、小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角,β角，自动进行 Graf 分型。

6.4、自动工作流协议

6.5、支持子宫内膜二维妇产场景自动配置，无需手动划线或手动ROI设置，即可自动完成子宫内膜识别和厚度测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

6.6、支持卵巢二维妇产场景自动配置，可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

6.7、支持自动胎心率测量，可在B模式和M模式下自动计算胎心率；支持胎心节律自动评估功能，支持两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大。

6.8、支持AI产科切面自动识别

6.9、支持自动产科测量

七 、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1、电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2、原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

7.3、支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。

7.4、支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。

7.5、支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

7.6、支持本地固态硬盘存储≥1TB

7.7、支持外部USB 移动存储

7.8、具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限

八、系统技术参数及要求

8.1、二维灰阶模式

8.1.1、最大显示深度:≥40cm

8.1.2、动态范围:≥260dB

8.1.3、TGC增益补偿: ≥8段

8.1.4、LGC侧向增益补偿: ≥8段，触摸屏上

8.1.5、腔内探头扫描角度:≥207度

8.1.6、电影回放：B模式电影容量≥10000 帧

8.2、彩色多普勒成像

8.2.1、 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

8.2.2、 线阵探头取样框偏转: ≥±30度

8.2.3、支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

8.2.4、支持立体血流显示

8.3、PW/CW模式

8.3.1 、显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW

8.3.2 、频谱多普勒频率≥ 3 段

8.3.3、最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s

8.3.4、最小速度: ≤1 mm /s

8.3.5、取样容积：0.5-30mm，连续可调

8.3.6、PW偏转角度: ≥±30度

8.3.7、基线：9步

九、 连通性要求

9.1、支持网络连接

9.2、支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告

9.3、支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

十、系统输入输出

10.1、支持视频/音频输入输出

10.2、支持S-Video,  HDMI，VGA， 音频输出

★10.3、USB接口数量≥6个 ，支持Type-C数据传输接口

十一、 探头规格

★11.1、系统可支持的探头类型： 凸阵探头、矩阵线阵探头、 体相控阵探头、 腹部容积探头、二维腔内探头、容积腔内探头、一线一凸双平面探头，腔内线阵容积探头

11.2、二维凸阵探头，频率：1.5-6.0MHz

11.3、矩阵线阵探头，频率：4.0-18.0MHz

11.4、腔内容积探头，频率：3.0-9.0MHz

11.5、腹部容积探头，频率：2.0-8.0MHz

体检车

一、体检车--车平台参数

1、名称:多功能体检车

2、数量:1辆

3、配备‌心电图机与‌心电超声检查设备：用于心电图检测及心脏超声诊断。

4、配备‌全自动生化分析仪‌：可开展血常规、尿常规等生化检验。

‌5、配备‌骨密度测定仪与‌听力计：分别用于骨密度检测和听力筛查。

二、车辆部分

1 整车要求：知名品牌，由投标商注明

1.1 总长8900mm≤车长≤8995mm

1.2 总宽≥2530mm

1.3 车厢内高≥2030mm（车辆生产厂家出具承诺函原件并加盖公章）

1.4 轴距≥4300mm

1.5 轴荷≥4300/7690kg

1.6 前轮距/后轮距≥2110/1890mm

1.7 额定载客2-9人

1.8 整车最大总质量≤11990kg

2 发动机：国内知名品牌

2.1 发动机型式：直列增压中冷

2.2 额定功率≥162KW

2.3 ★排放标准：国六排放

2.4 底盘：国内知名品牌

3 平台标准配置

3.1 动力系统：国产发动机+国产变速器+国产离合器

3.2 行驶系统：多片簧+前盘后盘(国产盘式制动器)

3.3 转向器：国产转向器

3.4 外后视镜：电动兔耳外后视镜

3.5 遮阳帘：前风挡双半幅遮阳帘

3.6 ABS：有ABS

3.7 行车空调：顶置空调（24000Kcal/h，国产压缩机）

3.8燃料箱≥200L油箱

3.9 安全带未系报警：有司机安全带未系报警功能

3.10 倒车监视系统：单探头彩色监视器（倒车）

3.11轮胎：255／70R22．5

3.12顶风窗：1个换气扇顶风窗

3.13 安全锤：3把防盗警报豪华车用安全锤

3.14 灭火弹：装2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱)

3.15 热管理：智能控制冷却系统

3.16 取电器：有取电器

4 平台选配置

4.1 电子钟：有电子钟

4.2 驻车雷达：有倒车雷达

4.3 司机椅：三点式安全带减震司机椅(带安全带报警)

4.4 导游椅：有导游椅

4.5 行驶记录仪：有行车记录仪

4.6 司机窗：白色单层后活动内嵌式司机窗

4.7 通风抑菌装置：有通风换气联动功能

4.8 活动踏步：前、中门活动踏步

4.9 侧窗配置：深灰色：全封闭普通玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗）

4.10 车身保温系统：独立+大功率水暖除霜，水暖驻车可用（夏热冬冷地区）

4.11 侧舱门：全铝上翻门

4.12 ★车身内饰：整车风道，坐垫、围帘、隔断、家具为米黄色（台面为防火板），座椅为米黄拼色，窗帘为动车帘。

4.13 内饰地板革：★选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。

1、环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤0.01g/kg；TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。（提供第三方检测报告）

2、耐磨性能：参照GB/T 18102,使用磨耗仪AP-180砂布，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。（提供第三方检测报告）

3、防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。（提供第三方检测报告）

4、阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。（提供第三方检测报告）

5、专用设施 ：车载隔声室1套，隔音性能：环境噪声≤55dB（A）时室内本底噪声≤30dB（A）（车载测听室不能使用悬浮结构）

6、隔、吸音墙体结构1套：1.2 mm冷轧钢板，阻尼隔声毡、32K50mm无甲醛环保吸音棉、16mm隔声板+18mm专业定制隔声板、聚酯纤维吸声板；

7、隔声顶、底结构一套：2.0mm冷轧钢板、阻尼隔声毡、50mm无甲醛环保吸音棉；

8、钢制隔声门：尺寸根据车型确定

9、标准隔声窗：600×380 mm 双层钢化中空玻璃

10、通风系统：独有迷路阻抗消音换气系统，换气量≥100m3/小时，消音量≥30dB(A)

11、信号转接器：10通道，墙面没有直孔，隔声量更

12、信号转接线6根：立体声信号转接线

13、灯具：LED灯具、开关面板

14、开关面板：双开，分别控制通风和灯具

15、其他：地面：环保吸音地毯

16、内表面：进口聚酯纤维吸音板

17、外表面：1.2mm冷轧钢板双面静电喷涂乳白色,圆角

三、工作设施 ：

1、★摄影车载机房体检设施：机房1套(X线防护水平符合GBZ130-2020 车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求；). 门机联动装置一套，对讲机一套，铅房地板换气装置一套，铅房监控一套，身份证阅读器一套，扫描枪一套， 提供CMA机构出具的辐射检测报告，交车时提供。

2、滑移门2套，木质DR操作台1套；可升降工作圆凳1件；

登记区域设施：木质工作台1张，双人座椅1件。

3、灯光设施：紫外光灯4盏，两侧长条灯，曝光指示牌2件。

注明：后高台不是妇科检查室时,消毒灯可减少1盏,按3盏。

4、服务设施：衣帽钩3个， 垃圾桶3件，铅房内羊角形挂衣钩1件

5、★车载中央空调：风管式中央空调1套，技术参数如下：

6、中央空调1套，技术参数如下：

1.空调形式：风管式空调（冷暖），两台一拖一，与原车共用风道

2.制冷类型：冷暖

3.定频/定频：变频

4.能效等级：二级能效

5.制冷量(W)：≥7200

6.制冷功率(W)：≤2570

7.制热量(W)：≥8300

8.制热功率(W)：≤3000

9.外机噪音(dB(A)：≤55

10.电压/频率（V/HZ）：220/50

11.制冷剂新冷媒：（R410a）。

12★、市电配电及网络设施 ：1、配电箱1个（包含漏电保护器、接地钎），X线机取电安全装置，（分两路供电，DR单独1路，整车其他1路），外接220V电源插座，榔头1个、稳压器1个、2个电缆盘，逆变器1个。局域网；交换机1件，网线网口若干；电器舱有网口及插座;生产要求：一体化生产改装：车辆为一体化生产，即底盘生产与整车改装为同一厂家,出具承诺函原件并加盖公章。

13★、防腐要求：1、投标车型整车（车身+底盘）采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进进口工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。

14★、焊接质量要求：所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。

15★、线束及线束防护要求：采用汽车用薄壁绝缘低压电线。

1、整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

2、线束耐温性能：高温压力（100℃，4h，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h，1kV，1min）, 按照GB/T 25085-2010标准进行测试，无裂纹，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

3、线束耐压性能：耐电压试验，测试条件为1KV、30min，升至5kV情况下，按照GB/T 25085-2010标准进行测试，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

4、防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

5、线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g，甲醛<10mg/Kg，气味等极≤3。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

6、寿命：线束的设计寿命不低于10年，与整车同寿命。

16、★整车图案要求：

1、外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

2、依据GB/T 5209-1985检测标准检测耐水性，耐潮湿性，耐酸耐碱性，耐冲洗性能，叉痕收缩试验，检测无起翘、收缩、断裂和剥离现象，无光泽和颜色的明显变化。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

3、检测延伸率、180°剥离粘接强度（初始粘接强度）、180°剥离粘接强度（最终粘接强度），均检测合格。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）

4、售后服务：★为满足突发应急情况使用需求，车辆交付地市须有3家以上生产厂家授权售后服务机构（具备主管部门颁发的汽车维修或汽车售后服务资质，提供核验车辆生产厂家售后服务协议书）。

体检车---车载DR参数

1. 用途：本机具备数字DR摄影功能，主要对胸部做X射线数字摄影检查，也可以进行头颅、腹部和四肢等部位的DR摄影，适用于：医疗车、体检车、方舱、体检中心等。

2. 配置：

2.1. 高压发生装置：1套

2.2. X射线管组件：1只

2.3. 限束器：1只

2.4  球管立柱：1台

2.5. 平板探测器：1件

2.6. 胸片架: 1台

2.7. 采集工作站:1套

3. 电源条件：电压220V；频率50Hz；容量5kVA；

4. 高频高压发生器

4.1.★ 功率：≤32kW

4.2. ★ 主逆变频率：≥500kHz

4.3. 摄影

4.3.1. 最大摄影管电压：≥150kv

4.3.2. ★ 最大摄影管电流：≤400mA

5.  X射线管组件

5.1. 阳极热容量：≥300KHU

5.2. 旋转阳极速度：≥2700rpm

5.3. 球管焦点：大焦 1.2mm/小焦0.6mm

5.4.输出功率：大焦点≥50kW   小焦点≤20kW

6. 平板探测器

6.1. 空间分辨率：≥3.7lp/mm

6.2. 有效面积：≥426mm(H)×425mm(V)

6.3.相素矩阵：≥3040(H)×3036(V)

6.4相素间距：≤140μm

6.5. A/D转换：≥16bit

7. 胸片架

7.1. 承装探测器的尺寸：17X17

7.2. 胸片架上下移行程：≥300mm

7.3. 滤线栅：18″X18″ 焦距180cm，滤线栅格比≥10：1

8. 球管立柱：X射线源组件上下行程：≥300mm

9. 数字化摄影X射线系统

病历管理：待检查病人搜索；待检查列表刷新；新增患者信息；删除待检查；修改显示信息；常规登记患者；急诊登记患者；已检查病人显示与搜索；删除已检查病历；浏览图像；重新检查；图像归档和刻录；

图像采集：曝光参数设置；曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型；床台选择；焦点选择；曝光模式选择；修改检查信息；当前检查新增协议；当前检查增加检查项目；

图像处理：上下翻转；左右翻转；逆时针旋转90°；顺时针旋转90°；任意角度旋转；窗宽窗位；默认窗宽窗位； ROI感兴趣区域窗宽窗位；图像反色；图像拼接；删除当前图像；缩放；高级处理；重置；作废；角度测量；距离测量；点灰度值； ROI放大镜；局部放大镜；图像信息隐藏显示；箭头标记；复制图像；图像粘贴；显示校正；全屏对比；反色对比；图像放大工具；图像缩小工具；自适应显示；实际大小显示；平移图像；左右标记；文本标注；图像裁剪；固定区域裁剪；圆形裁剪；删除标记；

图像输出：报告编辑；报告打印；图像归档；图像刻录；图像导出；图像打印；自动打印；自定义打印；

系统管理：系统配置；工作列表配置；存储配置；打印配置；注释信息；工具配

置；检查管理；质量管理；用户管理；密码修改。

10.★为确保产品的优质性能与可靠性、稳定性，所投型号产品的平板探测器与球管均要使用同一品牌，需提供证明文件。

心电图机

硬件方面：

1.ECG输入通道：18导联同步采集，全面兼容9导联，12导联，15导联采集模式

2.★15英寸屏，1024×768 高清彩色液晶屏显示；全触摸屏操作。同屏显示18导心电波形；可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

3.防水键盘，便于医院的对机器的清洁

4.输入阻抗:≥100M Ω (10Hz)

5.频率响应：0.01~500Hz

6.耐极化电压：≥±950 mV

7.时间常数：≥ 5s

8.共模抑制比：≥140dB 【提供检测报告证明】

9.A/D转换：24 位

10.采样率：≥64000Hz

11.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

12.★自动分析功能：具有18导同步测量，18导联同步分析功能，能提供每个导联详细的测量值。自动诊断功能：具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。

13.★具有心律失常自动延长打印功能；

软件功能

1.中文输入及中文操作提示和中文报告语言

2.左右手电极反转检测提示,能提醒医生导联接错，节约医生时间

3.机器具有记录比较功能，能对同一个病人不同时间采集的心电图进行比较，方便医生更好的了解病人病情

4.支持长达30分钟的波形采集，波形存储，波形回顾，波形冻结和波形传输。更长时间的采集存储数据，能帮助医生更好进行病例分析

蓝光箱

一、基本要求：

通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度

二、设备技术参数要求

1.电源要求：AC220V/50Hz

2.输入功率：600VA

3.温度控制范围：25℃～34℃

4.★床面温度均匀性：≤0.8℃

5.皮肤温度显示范围：5℃～65℃

6.★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

7.上灯箱

1)上灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时

2)上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm2

3)上灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥2.0mW/cm2

4)上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：≥2.2mW/cm2

8.下灯箱

1)下灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时

2)下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm2

3)下灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥3.0mW/cm2

4)下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：≥3.5mW/cm2

9.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

10.★报警项目：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统故障报警。

11.工作噪声：≤55dB(A)

12.输液架最大承载重量：≥2kg

13.婴儿床最大承载重量：≥10Kg

14.★黄疸箱的外形尺寸：≥L900mm×W560mm×H1500mm

三、设备功能参数

1.箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗环境

2.★上下蓝光辐照功能，整机注册，高效退黄

3.光照治疗时间计时功能

4.两侧和正门的有机玻璃均可打开

5.抽拉式水箱，方便拆卸，清洁消毒

6.★正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开

7.采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度

8.开机自检功能，多种故障报警提示

9.★提供新生儿黄疸治疗箱整机注册证

AABR听力筛查

1、测试方法：快速听性脑干反应（AABR）

2、评估水平：噪音加权平均及模板匹配

3、刺激类型：30、35、40或45 dB nHL的Chirp序列

4、刺激速率：接近80Hz

5★、可进行双耳同时测试

6、电阻灵敏信号：1kHz直角波

7、电阻测试范围： 1-99 kΩ

8、测试允许电阻范围：<12 kΩ

9、电阻控制：定期在测试前和测试中不断控制

10、显示：统计图表、测试进程、EEG-水平、AABR探测概率

11、显示器：

12、操作语言：全中文测试界面，中文输入

13★、类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯

14、分辨率：≥240×320像素

15、按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用

16、按键：电阻式触屏按键（可使用手套）

17★、内存：主机存储器可以储存250个测试者资料或者最少500个测试结果

18、数据接口：数据传输经由USB数据接口从扩展底座至电脑

19、电池：可充电锂电池可连续使用8小时

20、售后服务：省内有常驻售后机构，机器不出省就能维修校准，提供上门维修，并且提供备用机，需提供售后地址，及厂家认证单位名称。

酶标仪

1、技术参数

2、光   源：石英卤钨灯

3、线   性：≥0.990

4、重 复 性 ：≤0.2%

5、灵 敏 度 ：≥0.01 A

6、稳 定 性 ：≤±0.003 A

7、准 确 性 ：±0.008 A[0.000～1.000]、±0.015         A[1.000～2.000]

8、通道差异：≤0.01 A

9、波长示值误差：±2nm

10、检测通道：≥9通道光纤检测

11、显示方式：≥10.4英寸彩色液晶显示屏

12、布板功能：≥96孔以上可视化布板，触摸式操作

13、模板保存：具有布板模型保存和调用功能

14、操作方式：触摸屏操作，并可外接鼠标和键盘

15、波长配置：405、450、492、630nm

16、测量范围：0.000～  4.000A

17、振板功能：可设置振板速度和时间

18、数据处理：酶标分析仪内置数据分析功能，可存储500个以上测试项目和10万板(96孔)以上测试数据；可对数据进行定性和定量分析，每个项目可单独设置4个以上CUT-0FF 值，便于弱阴和弱阳性标本的分析； 可根据样本号、病人姓名、检测日期等多种方式进行存储数据的快速查询。

带摄像头显微镜

★1.光学系统：无限远光学系统，放大倍数≥40X-1000X，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察。

2.目镜观察筒：铰链式三目头观察筒，30°倾斜，双目瞳距调节≥55mm-75mm，目镜筒内有内置式橡胶防脱落装置，防止误操作引起的目镜脱落，

3.目镜：大视野高眼点目镜，10x视场数≥22mm

4.无限远平场消色差物镜，物镜平场范围≥25mm：

4X/NA≥0.1 工作距离≥21.5mm

10X/NA≥0.25工作距离≥7.5mm

40X/NA≥0.65工作距离≥0.65mm

100X/NA≥1.25（oil）工作距离≥0.185mm

显微镜物镜放大率误差不超过-0.2%～2%，物镜平场范围≥25mm.

5.物镜转换器：内倾式四孔转换器，带防霉装置，转换器定位稳定性≤0.005mm；

6.双层移动式载物台：尺寸≥210mm×140mm；移动范围≥76mm× 50mm，右手控制，游标刻度1mm

7.粗微调焦系统：显微镜左右两侧均带有粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微调教格值≤2μm，粗调教行程每圈40mm，微调教行程每圈0.2mm，调焦范围≥24mm ，微调机构空回应不大于0.003mm。

8.照明系统：采用LED光源，亮度可调，使用时间≥20000小时

9.聚光镜：阿贝聚光镜，可上下升降，NA1.25，带有可变光阑、齿轮、齿条调节机构，聚光镜可有4X、10X、40X、100X刻度等可选，配合物镜使用。

10.机身：全金属（非塑料）的承载式机身，流线型设计

摄像头：

1.进口大尺寸传感器（Sensor Type)：1英寸大尺寸芯片。

2.分辨率（Resolution)：≥5480x 3648，2000万真实物理像素。

3.像素（Pixel Size）：≥2.4μm x 2.4μm，曝光控制（Exposure Control）：44微秒到60 秒。

4.最高帧频率（Frame Rate）:21fps@5480x 3648。信噪比37db,动态范围71db，光谱响应390nm-650nm。

5.数据接口：USB3.0高速 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门；SDK二次开发，强大兼容能力。

6.支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单 PC 上 4 相机全速工作。

配套软件参数

7.本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。

8.★软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。

9.★ 本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。

10.功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。

11.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。

12.实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

13. 反射率测量 。

14.★软件打开后自动识别摄像头并打开，同时保存记忆上次软件关闭前的配置参数，大大提高软件的效率和易操作性。

医用吊式无影灯带摄像

一、商务部分：

1、高新技术企业、知名品牌。（提供相关证书）

2、在省内设有固定的售后服务专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

3、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”“职业健康安全管理体系认证证书”。

★4、产品通过欧盟CE认证。

★5、提供国家计算机软件著作权登记证书

二：性能要求：

★1、基础架平缓施加荷载至10000N.m 的试验扭矩，持续10 分钟，法兰盘水平偏角≤0.4。（提供第三方检测报告）

2、设备主体材料：钛合金横臂，椭圆型材，强度高，无焊接，采用特殊铆接工艺，确保每个角90°，保证无影灯使用过程中定位精准，不发生飘移。

3、灯头主体材料：花瓣式设计，表面光滑，线条流畅，符合各种层流手术室要求，采用进口的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜。（提供进口LED光源证明）

4、弹簧臂弹簧为进口弹簧，上下升降，轻便灵活。

5、操作者可根据自身对亮度适应性进行任意调节。

6、具有调节光斑直径和调节色温的功能，色温多档可调。

★7、具有微创照明，一键切换。

8、可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。

9、LED无影灯平均寿命长(100000h)。

★10、光斑直径 D50与D10的比值不小于52%。（提供省级或省级以上检验报告）

★11、有深腔管的剩余照度不小于（深腔照明率）95%。（提供省级或省级以上检验报告）

12、有一个挡板的剩余照度不小于中心照度的70%，有一个挡板和深腔管的剩余照度不小于中心照度的65%。（提供省级或省级以上检验报告）

13、有两个挡板的剩余照度不小于中心照度的55%，有两个挡板和深腔管的剩余照度不小于中心照度的50%。（提供省级或省级以上检验报告）

14、安全要求符合GB/14710-2009中规定气候环境11组，机械环境11组。

15、粉末涂料符合环保IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+Amdl:2017等相关认证检测（提供第三方检测报告）

16、粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测（提供第三方检测报告）

三、技术规格：

1、灯头直径：（整体）      ≥680(mm)

2、灯头1米处照度        160000lx≥EC≥80000lx/160000lx≥EC≥80000lx

3、光斑直径 D10          ≥180±40/180±40(mm)

4、光斑直径 D50          ≥110±35/110±35(mm)

5、★照明深度            ≥1500(mm)（提供省级或省级以上检验报告）

6、显色指数Ra            ≥96（提供省级或省级以上检验报告）

7、★可选色温            6700≥Tc≥3000（多档可调）（提供省级或省级以上检验报告）

8、总辐照度               <1000W/m2

9、总辐照度与照度比值     <4(mW/m2lx)（提供省级或省级以上检验报告）

10、电源电压              220V±20%，50Hz

11、输入功率              240±10％(VA)

12、安装高度              280-320(cm)

四、摄像系统参数

1、术野摄像机有效像素需不低于200万；

2、需支持不低于10倍光学变倍能力；

3、图像输出需支持1920x1080P@60fps、1920x1080P@30fps、1920x1080P@50fps、1920x1080P@25fps、1920x1080I@60fps、1920x1080I@50fps、1280x720P@60fps、1280x720P@50fps等多种输出格式；

4、需支持机身按键面板、遥控器、RS485对相机进行辅助控制；支持通过机身电源按键进行开关机控制

5、需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作，且应具有正负反接保护功能 ；

6、需具备3G-SDI信号接口，RS485接口；

7、需支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式；

8、摄像机需支持在距离物体100mm处，图像聚焦清晰；（需提供权威检测部门出具的检测报告）

9、需要支持画面冻结功能，并通过机身按键面板和遥控器完成一键控制；（需提供权威检测部门出具的检测报告）

10、★需支持普通模式、常亮无影灯、频闪无影灯等场景模式切换；（需提供权威检测部门出具的检测报告）

11、需支持自动曝光、光圈优先、快门优先、手动曝光等曝光模式  ；

12、★需符合医用电气设备安全标准（IEC60601-1）和医用电气电磁兼容标准（IEC60601-1-2），提供认证证书复印件。

五、基本配置：

1、灯头体           2件

2、固定盘           1件

3、旋转体           1套

4、平衡臂           3件

5、消毒手柄         4只

6、固定盘罩壳       1套

7、摄像系统         1套

输卵管造影高压注射器

1、电源要求：交流198～242V，频率50/60Hz，200VA

2、压力限制：10～50psi（69～345kPa），步长1psi (1kPa)

3、注射速率：0.01～0.99ml/sec.，步长0.01ml/sec.

4、针筒：100ml一次性针筒

5、注射剂量：0.1ml～针筒容量

6、延迟时间：0～3599 sec. ，步长1 sec.（注射延迟或扫描延迟）

7、暂停时间：0～999sec. ，增量1sec.

8、保持时间：大于30min

9、慢排空气：0.1～0.6ml/sec.,步长0.1mL/sec

10、快速排空气：3.0～8.0ml/sec.,步长0.1mL/sec.

11、快速吸药：3.0～8.0ml/sec.,步长0.1mL/sec.

12、自动吸药：可设置速率3.0～8.0ml/sec.,步长0.1mL/sec.

吸药剂量10ml～针筒容量，自动排空气剂量0～10ml

13、注射阶段：1～8阶段

14、推注计划储存量：100套

15、排空气锁定：未进行排空气操作，系统不能注射

16、试注射：试注射速率：≥0.1～5.0ml/sec.,步长0.1mL/sec.

试注射剂量：≥0.1～10.0ml,步长≥0.1ml.

17、注射臂高度：水平180。旋转，垂直高度调节范围0-200mm

18、控制台：12.1吋彩色LCD液晶触摸控制屏

19、操作界面、中文、英文、德文、法文操作界面

20、注射剂量显示：实时显示

21、注射时间显示：实时显示

22、压力显示：显示实时压力曲线

23、压力变化阈值控制：超过压力变化阈值自动停止注射

24、压力超限警示：声响警示压力超过限定

25、紧急按键：点击触摸屏任意点停止注射

26、系统自检：系统自动检测故障

27、日志功能：保存大于1000条的注射日志信息

28、药液保温：温度35～38℃（选配件）

29、手闸功能：手闸控制注射（选配件）

30、连机功能：可与主机连动，可选择推注控制或曝光控制方式

盆底肌康复仪

1.设备功能包括肌电信号采集分析、生物反馈训练以及电刺激，同时必须有同品牌且独立注册的阴道电极和直肠电极。

2.★注册适用范围至少包括催乳及子宫复旧。（提供厂家盖章注册证）

3.一体化设计，主机内置于工作站推车机箱内，具有良好的抗电磁干扰。

4.至少具有三个独立电刺激通道，三个独立肌电反馈通道、一个内置压力反馈通道、一个远距离调节电流通道。

5.★肌电信号测量范围≥5-2500μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

6.★刺激频率范围下限≤5Hz，上限≥160Hz；刺激脉宽范围下限≥50μs，上限≤1000μs。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

7.★可输出单相波、双相波和交替波三种基准脉冲波形。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

8.★标配有压力气囊，压力测量范围≤0-160mmHg，可实现自动充气。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

9.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

10.★注册结构组成包括远距离控制器或线控开关或脚踏开关或用户中断控制器，可实现电刺激远程输出调控。（提供厂家盖章注册证）

11.具有肌电和压力两种评估方式，压力气囊自动充气，评估全程语音模板提示。

12.预设多种肌肉功能评估方案，包括盆底肌肉评估和外周肌肉评估等，支持多媒体动画形式评估。

13.具有四通道肌电采集，可对盆底肌、腹肌、臀肌及内收肌进行同时监测，并生成报告，计算各肌肉异常收缩程度的指标。

14.评估报告对各评估指标打分，计算总得分，并具有反映腹肌异常收缩程度的指标。

15.治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

16.具有各类尿失禁、神经源性膀胱、膀胱过度活动、盆腔脏器脱垂、便秘、慢性盆腔疼痛、性功能障碍、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案。

17.肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式。

18.经皮神经电刺激至少包括连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解。

19.可根据评估结果自动生成个性化磁电联合方案，并支持与同品牌的盆底磁设备之间数据共享。

20.治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。

21.可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈。

22.支持将设备的训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至同品牌手持式盆底生物刺激反馈类设备。并支持医护人员远距离查看该手持式设备的治疗数据。

23.配置信息综合管理系统，具有网页端和APP端两个平台，可实现治疗预约、设备管理、患者宣教和家庭训练监督等功能。

24.数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示。

婴儿呼吸机

一、基本要求

1、 国产新生儿小儿呼吸机

★2、适用于300克至40公斤体重的病人

3、≥10.4英寸一体化彩色触摸屏幕，简单操作，功能模式一触即达

4、气动电控呼吸机

★5、断电情况下，电池可使用4小时

二、通气要求

1、触发方式:采用流量触发、容量触发，具有10档触发水平可调节，可根据病人自主呼吸情况，调整触发水平，提高人机协调水平；

★2、通气模式:经鼻持续气道正压通气模式（NCPAP）

经鼻间歇正压通气模式（NIPPV）

经鼻同步间歇正压通气模式（SNIPPV）

3、可配备经鼻高流量氧疗（HFNC）；

4、无创通气模式支持采用不同品牌的新生儿专用附件降低呼吸做功，提高病人耐受性;

三、设置参数

★1、持续气道正压CPAP：1~23cmH2O

2、手动压力Pmanual：2~25cmH2O

3、氧浓度FiO2：21~100%

★4、呼气末正压EPAP：1~23cmH2O

★5、吸气压力IPAP：2~25cmH2O

6、吸气时间Ti：0.1~15s

7、呼吸频率f：1~120bpm

8、触发灵敏度Trigger：1~10

★9、流量Flow：300g~10kg的患者：0.5~20L/min，>10kg 患者：0.5~40L/min

10、监测参数：Ppeak、Pmean、PEEP、FiO2、f.total、Flow、SpO2、PR、PI、fspont

11、波形显示:P(t):压力时间波形、V(t):流速时间波形

12、记录信息:各种参数、波形图、趋势图可记录 72 小时的数据，可保存≥1000 条事件日志和报警日志等信息

四、报警:

1、报警方式:三级声光色报警和文字信息显示；

2、报警音量可以调整为 5 个等级： 20%, 40%, 60%, 80%, 100%。

3、报警信息包含：气道压力过低、气道压力过高、管路脱落、窒息、电池电量低等报警。

包2

设备需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 台 | 1 |
| 2 | 移动式X光机 | 台 | 2 |
| 3 | 宫腔镜 | 套 | 2 |
| 4 | 阴道镜 | 套 | 2 |
| 5 | 麻醉机 | 台 | 3 |
| 6 | 儿童康复与教育中心 | 套 | 1 |
| 7 | 有创呼吸机 | 台 | 2 |
| 8 | 电动产床 | 台 | 3 |
| 9 | 产后康复（生物刺激反馈仪(盆底康复仪）、脉冲磁刺激仪、产后康复治疗仪、超声波子宫复旧仪） | 套 | 1 |
| 10 | 除颤仪 | 台 | 3 |
| 11 | 电子喉镜 | 台 | 2 |

DR

1、性能及用途：需具备DR摄影、数字透视及可视化摄影等功能，可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影，也可以进行胸部和腹部透视、及部分造影等功能。

2、设备要求：悬吊式机架结构

3、电源条件：

3.1、电压：380V±38V

3.2、频率：50Hz±1Hz

3.3、容量：≥105kVA

3.4、内阻：≤0.17Ω

4、高压发生器

4.1、最大输出功率≥65KW

4.2★、主逆变频率≥480KHz

4.3、摄影

4.3.1、管电压：40kv—150kv 分档调节

4.3.2、管电流：≥800mA分档调节

4.4、透视

4.4.1、管电压：40kv—125kv 连续可调

4.4.2★、连续透视管电流：最小≤0.5mA，最大≥20mA

4.4.3★、脉冲透视最高管电流：≥35mA

5★、国际知名品牌X射线球管

5.1、球管焦点：大焦/小焦  1.2mm /0.6mm

5.2、焦点功率：大焦点≥100kW   小焦点≥40kW

5.3★、阳极热容量：≥400KHU

6★、平板探测器（2块）

6.1、平板探测器配置1

6.1.1、有效面积≥427mm(H)×427mm(V)

6.1.2、相素矩阵≥3050(H)×3050(V)

6.1.3、相素间距：≤140μm

6.1.4★、透视最高帧频：≥30fps

6.1.5、空间分辨率：≥3.6lp/mm

6.1.6、图像输出灰阶：≥16bit

6.2、平板探测器配置2

6.2.1、有效面积≥427mm(H)×427mm(V)

6.2.2、相素矩阵≥3050(H)×3050(V)

6.2.3、相素间距：≤140μm

6.2.4、空间分辨率：≥3.6lp/mm

6.2.5、图像输出灰阶：≥16bit

7、悬吊机架

7.1★、X射线源组件的横向行程：≥1950mm，可手自一体调节

7.2★、X射线源组件的纵向行程：≥2250mm，可手自一体调节

7.3、X射线源的上下行程：≥1450mm

7.4、X射线源绕水平轴转动角度：≥±120°

7.5、X射线源绕垂直轴摆动角度：≥±135°

8、立式胸片架

8.1、摄片器沿立柱上下移动范围：≧ 1450mm

8.2★、平板探测器中心离地最小距离：≤360mm

8.3★、摄片器与球管自动跟踪、自动对中运动可手自一体调节

8.4★、滤线栅：栅密度≥ 200L/INCH

9、摄影床

9.1、床面移动纵向行程；≥1000mm

9.2、床面移动横向行程：≥260mm

9.3★、床面升降行程：≥320mm

9.4★、床面离地最低高度：≤580mm

9.5、床面板承重：≥200kg

9.6、配置1块卧位专用滤线栅

10、限束器

10.1、可见光照射亮度：中心平均照射亮度：>100Lux

10.2★、可根据不同体位自动调整对应光束大小

11、球管机头显示屏

11.1★、大小：≥10英寸

11.2、显示屏上支持触屏操作

11.3★、显示屏应具备胸片位与卧位一键切换功能

11.4、可通过触摸显示屏设置曝光前高压发生器的参数

12、数字化X线摄影透视操作系统

12.1、工作站硬件

12.1.1、Windows10及以上操作系统

12.1.2、CPU：相同或者优于I5-12400

12.1.3、内存: ≥6G

12.1.4、硬盘：≥1TB

12.1.5、显示器：≥24英寸

12.2、工作站软件

12.2.1、登记：常规登记、紧急登记、增加协议

12.2.2、选择患者体型：儿童、瘦成年人、正常成年人、胖成年人

12.2.3、浏览工具：放缩、水平翻转、垂直翻转、左转90度、右转90度、放大、缩小

12.2.4、系统工具：文本标记、前体位标记、左标记、右标记

12.2.5、打印模板、设置、保存报告；报告打印：快速打印、打印报告；图像归档

12.2.6、刻录、打印：删除图像、图像存储、浏览图像、报告

12.2.7、系统设置：基础设置、注释信息、工具、多屏设置、采集设置

12.3★、具有：心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量的功能

12.4、具备长骨图像拼接功能

移动式X射线机

一、技术指标

1.X射线源系统

★1.1最大输出功率值   ≥60kW

★1.2主逆变频率值     ≥200kHZ

1.3摄影管电压         ≥150kV

1.4摄影管电流       ≥700mA

1.5摄影mAs           ≥630mAs

2.X射线管

2.1标称焦点尺   小焦   ≤0.6大焦≤1.2

2.2阳极靶角            ≥12°

★2.3球管转速           ≥9000RPM

2.4最大阳极热容量     ≥210kHU

2.5管套热容量         ≥1250kHU

3.机架

3.1焦点到立柱中心的最大距离   ≥120cm

3.2焦点到立柱中心的最小距离     ≥70cm

3.3 X射线管组件可绕伸缩臂轴线旋转≥±90°

3.4限束器在其纵轴方向旋转       ≥±90°

3.5立柱旋转范围                 ≥±180°

3.6爬坡角度                   ≥10°

★3.7无线测距，数字显示SID，可旋转限束器

3.8机架结构为立柱式，非双节升降柱

4.整机工作环境

4.1电源电压、单相，220V 交流，网电压波动应不超过标称值的±10%

4.2电源频率50Hz±1Hz

4.3电源内阻应不大于 1Ω

5.平板

5.1闪烁体类型碘化铯：具备

5.2平板尺寸         ≥430mm×430mm

5.3空间分辨率         ≥3.3LP/mm

★5.4像素矩阵           ≥3K×3K

5.5输出灰阶等级       ≥16bits

5.6像素尺寸         ≤139μm

5.7成像时间           ≤12s

6.图像采集处理系统软件

6.1登记功能描述登记保存、查询、修改、远程查询登记：具备

6.2采集功能描述登记保存、查询、修改、远程查询登记：具备

6.3处理功能描述垂直镜像、水平镜像、窗宽窗位、移动、缩放、负像：具备

6.4报表功能描述报告撰写，并打印报告：具备

6.5打印功能描述胶片打印：具备

6.6 Dicom功能功能描述符合dicom3.0标准：具备

6.7 DAP剂量显示功能：具备

宫腔镜

4K超高清宫腔镜摄像系统参数

一、4K内窥镜摄像主机    数量1 台

★1、多功能摄像系统：摄像系统主机支持连接2D摄像头实现2D图像，支持连接3D电子镜实现3D图像，能够处理4K信号、3D信号、荧光信号；

2、输出视频分辨率：输出超高清视频信号，分辨率3840×2160；输出高清视频信号，分辨率1920×1080；

3、主机触摸屏设计，触摸屏尺寸≥8英寸，支持在触摸屏上进行功能和参数的设置；

4、具有自动白平衡，支持记忆白平衡；

5、主机具备光源联动功能；

6、具备自动增益功能，图像增益调节：1~10级调节；

7、图像亮度调节：1~10级调节，支持进行逐级调节；

8、具有高亮控制、高动态范围（HDR）显示、图像降噪、轮廓增强、对比度增强等多种功能；

9、具有≥4种色调风格，具有防红失真功能，提供高色彩还原图像，满足不同临床医生需求；

★10、支持≥2倍光学放大，可设置全景、中景、近景进行调节；

11、支持多源显示，超声/内镜等外源信号输入后同屏显示≥2种动态图像，可以通过电子镜或摄像头快速切换显示模式，支持一键同时完成3D切换2D和单画面切换到腔镜+超声/软镜同屏双画面；

12、支持内部/外部存储，内部存储空间≥2TB，两个存储设备连接时，支持自动交替刻录；

★13、支持进行录像分辨率、帧率设置，录像画质支持≥3种设置；支持同屏录制≥2种动态图像；

14、具有≥11种手术模式，支持一键切换；

15、具备电子除烟功能、

16、具备去摩尔纹功能（需搭配摄像头）；

17、支持光电复合染色成像、聚谱成像等特殊光染色成像技术，便于在宫腔镜、膀胱镜、鼻内镜等诊疗场景下实现可疑病灶快速定位和早期病灶的精细观察，开展疾病早筛工作。

18、具有≥10种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、四分屏、画中画多种显示模式，支持快速切换；

19、具有荧光显影饱和度、对比度调节，适合临床使用过程中进行个性化测试；

20、支持进行2D/3D图像一键切换和自动切换功能；

21、支持进行水平校正，3D和2D模式下旋转镜身均支持360°视野水平保持功能；

22、防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；

23、视频信号输出接口不少于HDMI★2，12G-SDI★1，DP★1，DVI★1；

24、支持图像左右翻转、上下翻转和中心对称功能；

二、4K摄像头    数量1个

1、焦距范围14-32mm，支持一键快捷光学变焦；

2、支持设置近景、中景、全景三档焦距的快捷循环切换；

3、具有自动对焦功能，可通过摄像头的快捷键实现一键对焦；

4、具有≥4个自定义按键，可进行白平衡、录像、多源显示模式、画面亮度调节等≥15种功能自定义设置；

5、摄像头防护等级：≥IPX7；

6、支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌；

7、摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别 I 类；

8、摄像头重量≤250g.

三、医用LED冷光源     数量1台

★1、设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥8 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整；

2、支持自动调光、手动调光；

3、光源的输出总光通量≥1400lm；

4、LED灯泡工作寿命≥40000小时；

5、色温在3000~7000K，显色指数≥90.

6、设备运行最大噪声应≤55dB；

7、可进行20级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

8、冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm；

9、具有光源寿命提示功能；

10、防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；

四、 32寸医用监视器      数量1台

1、宽高比为16:9，分辨率≥3840★2160；

2、左右与上下可视角度均≥178°；

3、响应时间≤20ms

4、具备HDMI、DP、12G-SDI和DVI-D等信号输入接口；

5、具备信号输出接口，包括DP、12G-SDI和3G-SDI等；

6、采用光学粘合技术，有效减少反射并防止冷凝现象；

8、支持HDR高动态范围显示；

五、 宫腔镜    数量1套

1、 镜体插入部分最大宽度≤3.5mm；

2、 视向角≥30°；

3、 工作长度≥240mm；

4、 视场角≥75°；

5、 有效景深范围3-50mm；

6、 镜体头端照明光路数量≥2路，镜下画面更加明亮；

7、 内窥镜镜体采用高端医用不锈钢材质；

8、 密封工艺，采用激光焊接技术，密封性强；

9、 内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命久；

10、 镜体自带进水阀门和进水通道，无需任何镜鞘，即可完成单向灌流宫腔镜检查；

11、 镜体具备≥2种诊疗工作模式，包括主动位和被动位；

12、 诊疗一体设计，水滴形无创头端，符合阴道内经技术理念；

13、 连续灌流检查鞘最大插入部外径≤4.4mm；

14、 连续灌流操作鞘为泪滴状，最大插入部外径≤5.5mm ；

15、 连续灌流操作鞘器械通道可通过5Fr.半硬性器械；

16、 连续灌流操作鞘器械通道采用双重密封防水设计，全自动磁片式阀体及内置式密封帽，有效避免了传统宫腔镜器械操作过程中的漏水问题；

六、膨宫泵     数量1台

压力设定范围15mmHg-300mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值；

七、 台车    数量1台

1、原厂高性能台车，带气弹簧显示器支臂，支臂可360°旋转；

2、显示器高度可调；

3、自带隔离电源模块；

4、多层设计，且层高可调，可满足不同腔镜主机摆放需求。

阴道镜

一、整机要求

1.投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过CFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证证明其符合要求；

2.★生产厂家需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证（提供证明文件并加盖厂家公章）；

3.产品符合以下标准：GB9706.1-2020、GB/T25000.51-2016、GB/T14710-2009、YY1057-2016、YY9706.102-2021、IOS12233：2000。

4.★设备使用年限：10年（提供设备铭牌图片并加盖厂家公章）。

5.阴道镜工作站台面，要求无凹槽或杯槽以防藏污纳垢，以减少感染风险和清洁消毒难度；配置内嵌式键盘和鼠标托盘，节省设备空间，性能稳定。（提供产品图片或者彩页证明并加盖厂家公章）。

二、具体参数

1.阴道镜镜头性能

1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。

1.2.高清摄像模块像素≥213万，成像系统水平分辨率≥1100TVL。

1.3.★支持1-80倍连续变倍，有效操作距离：150mm-350mm（3X）、160mm-340mm（5X）、240mm-330mm（18X），最大放大倍数260mm-330mm。（提供检测报告并加盖厂家公章）。

1.4.★视场范围：≥Ø100mm(3X)，≥Ø30mm(3X)，≥Ø15mm(18X)，最大放大倍数时应≥Ø5mm（提供检测报告并加盖厂家公章）。

1.5.★景深：≥150mm(3X)，≥120mm(5X)，≥50mm(18X)，最大放大倍数时应≥30mm。（提供检测报告并加盖厂家公章）。

1.6.★光斑直径≥Ø70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90,工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃

1.7.空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%；

1.8.★可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，最高支持90分钟，并可在打印报告中显示时长标记。

1.9.★设备具有两个独立的视频输出接口，与工作站集成一体，无需通过转换器可扩展显示镜头原始图像，可实现双屏实时同步显示进行操作培训或与便于医患沟通交流（提供检测报告并加盖厂家公章）。

2.阴道镜工作站性能参数

2.1.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。

2.2.提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。

2.3.★提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，具有提示活检点和病变位置，支持再病人阴道镜检查图片上进行活检标记，自动给出处理建议（提供检测报告并加盖厂家公章）。

麻醉机

一、气源

1)＃标配三气源，氧气、空气、笑气

2)氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

3)快速充氧范围25 - 75 L/min

4)标配ACGO，具有界面显示提示,打开ACGO后，自动切到手动模式

二、流量计

1)＃电控流量计，屏幕虚拟流量管显示

2)O2 ：0 -10L/min；

Air：0-12L/min；

N2O：0-10L/min

（流量精度：0.1L/min）

3)具有ECO经济指针

三、呼吸回路

1)★盘管式呼吸回路设计，具备恒温功能，回路无积水不需要冷凝收集装置，保证通气安全，保证平时使用无需单独维护

2)整体回路可以反复耐134度高温高压灭菌

3)★APL阀金属材质，具备不对称压力刻度显示（0-70cmH2O)，具备快排功能

4)二氧化碳吸收罐容积1.5升，可选配BYPASS功能，支持术中更换钠石灰

5)电子气道压力显示，数值显示

四、技术要求

1)气动电控呼吸机

2)适用人群：婴幼儿、儿童、成人

3)具有根据理想公斤体重，推荐潮气量值功能

4)★彩色全触控屏幕，无任何按钮，屏幕尺寸不低于18英寸

5)★标配通气模式：MANUAL、VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PS/CPAP、PCV-VG、SIMV-VG、BIVENT、APRV、VSV

6)支持窒息通气保护

7)容量模式下潮气量设置：10ml-1500ml

8)呼吸频率：4-100 次/分钟

9)吸呼比：4:1-1:8

10)压力范围（压力模式）： 5-70 cmH2O

11)电子PEEP：OFF，3 - 40 cmH2O

12)压力上升时间：0.2-2S

13)流量触发（VSENS）：0.5-15L/min

14)压力触发（PSENS）：-20 - -1 L/min

15)屏气时间：OFF，5-60%

16)最大压力限制（Pmax）：10-100 cmH2O

17)具有患者信息预设记录功能

18)★通过触控操作实现手动机控一键快速转换功能，无需回路扳手操作

五、参数和波形监测

1)监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；

2)标配顺磁氧氧浓度监测，没有耗材。

3)标配麻醉气体分析模块，可监测三种麻醉气体及呼气末二氧化碳

4)可选麻醉深度监测，监测脑电图、镇静指数、镇痛指数、EMG肌电指数，BSR爆发抑制比等参数

5)标配实时压力时间、流速时间、容量时间、可选二氧化碳时间波形描记、可选脑电图 、agents波形描记，最多具备六道波形

6)标配呼吸环监测功能：压力容量环、流量容量环、压力流速环；一键进入，具备呼吸环冻结功能

7)报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

8)具有驱动压监测

9)具有牵张指数计算及监测，

10)具有浅快呼吸指数监测、呼吸功监测等高级呼吸力学监测

11)具有肺复张工具，PV工具，心脏旁路功能（CPB）

12)具备自动PEEP滴定工具，用于术中自动滴定个性化PEEP

13)具备诱导工具包和苏醒工具包，为麻醉医生提供标准化和流程化的诱导及苏醒程序

六、麻药蒸发器

1)双蒸发器罐位并配备通过CE认证蒸发器一只，且麻醉机、蒸发器为同一品牌。

2)蒸发器具备温度、流量、压力补偿功能

七、基本配置要求

1)后备电池使用时间：90分钟

2)独立辅助吸氧装置，可调流量范围0-15 l/min，与麻醉机一体化的操作旋钮及流量管内置于主机内，方便使用，确保长期使用不损毁。

3)可选配与麻醉机同一品牌且具备单独注册的麻醉废气清除系（AGSS），为医患健康提供保证（需提供独立注册证证明）

4)可选配负压吸引装置

5)标配中控刹车

6)配备两个大容量抽屉，一个弹射式药盒，一个抽拉式大容量，具备磁吸功能

儿童康复与教育中心

一、配置要求如下；

1运动训练大厅

1.1、儿童直立床：床面尺寸：≥1550 mm×620mm，长宽允差±50mm

1.2、儿童平衡杠：杠杆宽度调节范围：≥250-400mm；杠杆高度调节范围：≥570-820mm

1.3、儿童训练用阶梯：外形尺寸(长×宽×高)cm ≥350×60×115～135允差±5%

1.4、坐姿矫正椅（助行器）：规格(cm)：≥74×60×80，台面至座垫距离（cm）：≥22；头部垫升降调节范围（cm）：≥0-25；裆部垫前后调节范围（cm）：≥0-20；座垫至脚踏板最大距离（cm）：≥20

1.5、站立架：外形尺寸:≥980×700×900～1220mm，允差±20mm；台面调节范围:上下调节范围：≥670-870mm；前后调节范围：≥160-360mm，允差±20mm；膝部垫调节范围：左右调节范围：≥110mm-380mm，允差±20mm；

1.6、双轮助行器（助行器）：规格(cm)：≥47×43×43

1.7、儿童液压踏步器：规格(cm)：≥70×56×97；上扶手高端中心离地高度：≥870mm；下扶手高端中心离地高度：≥680mm；油缸的工作行程：≥220mm。

1.8、巴氏球65cm(国产)：规格(cm)：≥Φ65

1.9、髋关节训练器：长×宽×高：≥960mm×620mm×780mm，允差±20mm；下肢支架展角范围(角度，允差±2°)：≥50°

1.10、股四头肌训练椅：外形尺寸:≥910mm×750mm×990mm，允差±20mm；座椅高度：≥480mm，允差±20mm；扶手内侧宽度：≥500mm，允差±20mm；升降支架调节范围：0～100mm，允差±20mm；小腿垫调节范围：0～300mm，允差±20mm；助力手柄调节范围：0～150mm，允差±20mm；小腿支架摆动角度：≥120°，允差±2°靠背调节角度：≥97°、135°、165°，允差±2°

1.11、儿童沙袋(绑式)：规格(mm)：≥630×380×710；同规格沙袋件数：≥0.2kg,0.4kg,0.6kg,0.8kg,1.0kg,1.2kg各两件

1.12、儿童PT训练床2张：规格(cm)：≥191×125×49±2cm

1.13、儿童肋木：规格(cm)：≥85×53×168，用途：借助木杠进行上下肢关节活动范围和肌力训练，坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

2作业训练室

2.1、数字OT评估和训练系统：尺寸：整机外形尺寸：≥1010mm×600mm×490mm，允差±5%；触控屏外形单屏尺寸：≥(宽)1010mm×（高）599mm×（厚）67mm，允差±20mm；情景互动模式训练：产品集成了感知训练、数学训练、思维训练、社会行为训练、艺术行为训练和综合认知八种训练模式，每种训练模式下配置多种游戏，让训练者在娱乐、学习中得到康复训练。

2.2、可调式沙磨板及附件(儿童)：外形尺寸（长×宽×高）cm：≥82×62×73，允差±5%；沙磨板角度调节范围: 0～50°。

2.3、分指板(带万向轮儿童)（掌指矫形器）：外形尺寸（长宽高）mm：≥190×190×75，允差±5%

2.4、儿童OT综合训练工作台：外形尺寸mm：宽(W)*深(D)*高(H)：≥ 1200*600*600，允差±5%，组件：上肢协调功能练习器（手指）分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。该产品适用于改善手指对指功能、提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性提高上肢日常活动能力。

2.5、体操棒与抛接球(立式)：规格(cm)：≥40×40×102，允差±5%，用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

3言语评估室

3.1、中国儿心量表（工具箱加软件）：工具箱内包含如下工具：

红线球 1个、木柄摇铃 1个、仿真娃娃 1个、黑白靶 1个、花铃棒 1个、镜子 1个、小丸 5个、积木 14个、纸张 3张、躲猫猫纸 1张、有柄杯子 1个、无柄杯子 2个、铁盒 1个、塑料圆盒 1个、硬币 1个、皮球 1个、方巾 1个、帽子 1个、红蓝铅笔1根、蜡笔（油画棒） 1根、塑料小瓶 1个、广口试剂瓶 1个、图画书 1本、型板（三孔认知板） 1套、水晶绳 0.5m、小纽扣 10颗、拉锁/纽扣/鞋带板 1个、颜色卡 4张、大小圆片 2个、识物图片 1套、找错误 1套、找不同 1套、找缺失 1套、译码题表 1张、图形类比 5组、数字类比 5组、儿心量表 1份、危险标识 2组、连环画 1套、树间站人 1张、圆形剪纸 1张、男女厕标识 1张、人形拼图 1套、钟表图 1组、临摹图形 1组、数字图 1组、拼板和拼图 1组、方形及圆形大扣 2个、螺丝装配图 1张、螺丝套装 1套、儿童剪刀 1把、筷子 1双、花生米 3粒、木制小汽车 1辆、绳子 1根、带绳网球 1个。软件支持高清摄像头拍照功能，具有档案管理功能，可新增、修改、查询、删除档案，软件通过五大能区（包括大运动、精细动作、适应能力、语言和社会行为）用于测查儿童发育行为状况，评估其发育程度，测评完成自动生成精美报告单，采用列表及柱状图模式，查看结果直观明了。支持报告单一键打印。

3.2、C-WYCSI幼儿韦氏智商评估量表：工具箱内包含如下工具：水彩笔 2支、动物蛋 28个、下蛋盘 1个、扁木块 9个、扁木块 8个、立方体积木 9个、操作手册 1本、画册 1本、黑白卡片 1套、迷津测验纸 1份、幼儿量表 1份、视觉分析 1本、几何 1本、算术 1本，软件符合韦氏幼儿C-WYCSI智力测试量表评价标准，软件具有档案管理功能，可新增、修改、查询、删除档案，支持高清摄像头拍照功能，测评完成自动生成精美报告单，报告单可对前后两次测评结果进行逐项比较，采用彩色柱状图模式，对比结果直观明了。支持报告单一键打印。

3.3、语言障碍康复评估训练系统2套：语言障碍康复评估训练系统包括档案、评估、训练、康复知识库、系统设置、帮助、备份恢复和退出八大部分。

3.4、S-S法语言发育迟缓检查量表：工具箱内包含如下工具：小帽子 1个、牙刷 1个、小鞋子 1双、有声娃娃 1个、电话机 1个、仿皮小鼓带锤 1套、壶和杯 1套、方巾（毛巾） 1个、戏水鸭 1个、小兔子 1个、玻璃球 6个、方木（积木） 6个、保鲜盒 1个、三粒形状板 1套、六粒形状板 1套、镶嵌板 3套、10种图形卡 1张、检查指导语 1本、高清卡片 152张、检查记录表 1份。软件符合S-S语言发育迟缓量表评价标准。软件具有档案管理功能，可新增、修改、查询、删除档案，支持高清摄像头拍照功能。软件通过对“符号形式与指示内容关系”“促进学习有关的基础性过程”、和“交流态度”三方面进行评定，并对其语言障碍进行诊断、评定、分类，为指订康复计划提供依据。测评方法及得分标准实时展现，方便测评师对照给分。测评完成自动生成精美报告单，采用列表及柱状图模式，查看结果直观明了。支持报告单一键打印。

3.6、言语训练卡片2套：规格(cm)：≥49×32×17.5，产品包含失语卡片42张，造句卡片32张，单词分类卡片27张，单词未分类卡片200张。

4物理因子治疗室

4.1、肌电生物反馈治疗仪：4个电刺激/肌电采集独立通道，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置，可满足4个患者同时治疗；

4.2、低频脉冲痉挛肌治疗仪2套：治疗仪在500Ω的负载电阻下，输出脉冲幅度：0～75V，允差±20%。

4.3、中频治疗仪2套：治疗仪治疗处方：具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

4.4、神经肌肉低频电刺激仪2套：治疗时间：≥5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±30s，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。

4.5、经络导平治疗仪2套：强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。自增级数：0～255级，自增时间：16s/级，允差±20%。

4.6、经颅磁脑反射电疗仪：小脑顶核低频电刺激性能：治疗时间：≥20min，允差±1min，治疗时间结束，有蜂鸣声提示，设备停止输出。输出模式：输出模式有0～3共4种输出模式。

5感统训练室

5.1、训练浪桥：规格(mm)：≥2520×1430×2070，允差±5%。

5.2、儿童蹦跳器(带围网)：规格(cm)：≥Φ150cm，高度≥130cm，承重：≥150kg，允差±5%。

5.3、训练滑梯：规格(cm)：≥335×91×56，允差±5%。用途：感知/心理训练、平衡能力训练及恢复日常上下楼功能的训练

5.4、万象组件收拾袋：内容组件：半砖12块，全砖8块，平衡桥4片，≥35cm体能环4个，≥60cm体能环4个，≥35cm体能棒16支，≥70cm体能棒8支，棒夹12个，环夹12个，彩色手脚印各6对，使用指导手册1本

5.5、平衡踩踏车(助行器）2套：用途：扶手可拆装，高刺激脚踏车，训练儿童关节，肌肉讯号输入，加强儿童协调及信心

5.6、平衡步道：单片规格(mm)：≥1470×280×30，允差±5%；红、黄、蓝、绿4色，可相互串连，组合变化多，做爬、走、跑、跳动作

5.7、平衡触觉板(平曲各四对)：用途：由8片曲线+8片直线触觉板组合成步道，触点提供神经刺激讯号，加强儿童触觉学习，亦可与万象组配合，做平衡动作训练

5.8、儿童平衡木：外形规格（mm）：≥2050×570×760，允差±10%；扶手升降范围：0-220mm允差±10%；平衡木宽度：≥200mm允差±10%；平衡木距离地面高度：≥200mm允差±10%

5.9、儿童跨栏：规格：≥81*27*21CM；8件套，颜色红黄蓝绿，孩子进行钻爬或跳跃活动

5.10、儿童平衡板2套：产品用途：儿童平衡板是帮助儿童患者练习身体平衡能力的康复器材，在使用过程中，可帮助患儿改善全身全身协调平衡能力，能提高核心肌力。

5.11、按摩大龙球2套：规格(cm)：≥Φ70

6个训室

6.1、弧形桌2套：宽(W)*深(D)*高(H)（mm） ：≥ 1200*500*500/600/700，±10mm

6.2、认知玩具2套：规格(cm)：≥30×30×30，允差±5%；形状模块：a）正方体　2件，b）圆柱体　2件，c）三角体　2件，d）椭圆体　2件，E)梯形体   2件

6.3、字母认知拼板2套：产品外形尺寸(长×宽×高)：≥300mm×225mm×16mm，允差±5mm，适用于3岁以上患者对26字母的认识，对颜色，形状的感知，培养锻炼观察力，手、眼、脑协调力

6.4、几何拼装图片2套：适用于3岁以上患者对图形的认知，锻炼手、眼、脑协调力把插块插入相对应的凹槽内，提高脑部支配力与动手能力

6.5、数字认知拼版2套：用途：感知/认知功能训练，并能开发儿童智力，具有较强的趣味性

6.6、彩虹塔2套：用途：适用于3岁以上患者对颜色的分类、对圆环大小顺序的排列与认知，及锻炼手、眼、脑协调力，脑部支配力与动手能力

6.7、儿童上肢协调训练器(手指)2套：用途：训练儿童日常生活中的手指抓、握、捏能力

有创呼吸机

1基本特征

1.1适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

1.2★气动电控治疗型呼吸机。

1.3采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920x1080。

1.4可同屏显示4道波形，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；可一键切换不同展示类型。

1.5具备自检功能，可测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

1.6内置后备可充电锂电池，使用时间不少于240分钟，可在屏幕上显示剩余电量。

1.7配备同品牌空气压缩机，保证空气供给稳定性。

1.8吸气阀、呼气阀可徒手拆卸和安装，支持134℃高温高压消毒，呼气阀侧面具备金属膜片可自动加热，避免呼出端产生冷凝水影响传感器精度，保证潮气量精准。

1.9可选配顺磁氧。

1.10具备动态肺视图，可图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

2呼吸模式及功能

2.1基础模式模式：容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、容量控制型SIMV（VCV）, 压力控制型SIMV（PCV）、自主呼吸模式（SPONT）、窒息通气模式等通气模式

2.2高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VSV、心肺复苏通气CPRV。

2.3其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧。

2.4具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP，P0.1和NIF。

2.5可配备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

2.6#标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度

2.7★具备自主呼吸试验测试（SBT），可定制脱机指征，为临床提供高效的撤机参考。

2.8具备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时间。

2.9★可配备气囊压监测与控制功能，降低因气囊压不足造成VAP发生的几率。

2.10★可配备辅助压监测功能，可进行跨肺压、食道压等参数监测，帮助临床医生评估通气效果，指导临床设置患者PEEP等指标

2.11★可配备血压监测，可对舒张压、收缩压进行监测。

2.12可配备SpO2监测，可监测SpO2、PR以及显示脉搏氧-时间波形。

2.13可配备主流CO2监测，可监测二氧化碳分压-时间、容量-二氧化碳分压环。

3设置参数

3.1潮气量：20 ~ 4000ml，选配新生儿模块时，最小潮气量可到2ml

3.2呼吸频率：4 ~ 100/min

3.3★SIMV频率：1 ~ 60/min，选配新生儿模块时，最大可到80/min

3.4★吸气时间：0.1 ~ 12s

3.5吸气压力：1 ~ 100 cmH2O

3.6压力支持：0 ~ 100cmH2O

3.7PEEP：0 ~ 50 cmH2O

3.8压力触发灵敏度：-20 ~ 0cmH2O

3.9流速触发灵敏度：0.3 ~ 20L/ min，选配新生儿模块时，最小流速触发灵敏度可到0.1 L/ min

3.10氧浓度：21~100%

3.11具备叹息功能

4监测参数

4.1压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等参数。

4.2时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率等参数。

4.3波形显示：压力-时间、流速-时间、容量-时间、二氧化碳分压-时间（选配）、食道压-时间（选配）、跨肺压-时间（选配）、脉搏氧-时间（选配）。

4.4吸入氧浓度的监测

4.5★呼吸环：压力-容量环、流速-压力环、流速-容量环、容量-二氧化碳分压环（选配）、食道压-容量环（选配）。

4.6肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

4.7具备肺牵张指数（SI）监测以提示肺损伤风险。

4.8具备肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。

4.9可监测参数≥72小时的趋势图、表分析。

5报警参数

5.1具备三级声光报警。

5.2气道压力高/低报警

5.3分钟通气量高/低报警

5.4自主呼吸频率高/低报警

5.5潮气量高/低报警

5.6氧浓度高/低报警

5.7SPO2低报警

5.8脉率高/低报警

5.9EtCO2高/低报警

5.10收缩压高/低报警

5.11窒息报警。

5.12其他报警：管路脱落、管路阻塞、流量传感器故障、空气不足、交流电故障等

6其他功能

6.1具备截屏U盘导出功能。

6.2具备客制化参数调整功能，可自主选择参数区显示参数。

6.3★屏幕通过立柱单独固定，不与主机相连，减少操作时的屏幕晃动。

6.4具备主机快拆结构，方便主机与台车快速分离，方便不同场景转换。

电动产床

1、高新技术企业、知名品牌。（提供相关证书）

2、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员（提供相关证明）。

3、床主体采用优质钢材，表面喷塑处理，底座采用高强度ABS一次成型。

4、底座两侧采用凹槽设计，让医护人员脚部活动更方便舒适。

5、床垫采用高密度记忆海绵一次成型，无缝隙，并采用凹凸人体型原理的设计,保证病人均匀受力和人体的舒适度。

6、采用三段式床身设计：背部段、臀部段、腿部段。

★7、采用进口电动液压控制系统。（提供相关证明）

★8、采用脚踏遥控器、手持遥控器，双控制器控制各种动作。

9、配有不锈钢污物盆及其它附件，可下折放置，使用方便简洁。

★10、配有搁臂架，折叠后可做护栏。

11、腿板可做辅助台，可外折、可拆卸。

12、配有可折叠式拉手杆，位置前后可调。

13、配有刹车装置，方便手术台移动。

14、技术规格：

14.1、长≥1950±50mm

14.2、★宽≥700±20mm

14.3、床面最低最高（650-920mm）±50mm

14.4、前倾≥10°后倾≥12°

14.5、背板上折≥70°背板下折≥5°

14.6、腿板外折≥90°

15、附件：

15.1托腿架               1对

15.2、蹬脚板及拉手杆        1对

15.3、不锈钢污物盆       1个

15.4、搁臂架        1对

15.5、脚踏遥控器    1个

15.6、手持遥控器     1个

产后康复--生物刺激反馈仪(盆底康复仪）

1.设备功能包括肌电信号采集分析、生物反馈训练以及电刺激，同时必须有同品牌且独立注册的阴道电极和直肠电极。

2.★注册适用范围至少包括催乳及子宫复旧。（提供厂家盖章注册证）

3.一体化设计，主机内置于工作站推车机箱内，具有良好的抗电磁干扰。

4.至少具有三个独立电刺激通道，三个独立肌电反馈通道、一个内置压力反馈通道、一个远距离调节电流通道。

5.★肌电信号测量范围≥5-2500μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

6.★刺激频率范围下限≤5Hz，上限≥160Hz；刺激脉宽范围下限≥50μs，上限≤1000μs。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

7.★可输出单相波、双相波和交替波三种基准脉冲波形。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

8.★标配有压力气囊，压力测量范围≤0-160mmHg，可实现自动充气。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

9.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

10.★注册结构组成包括远距离控制器或线控开关或脚踏开关或用户中断控制器，可实现电刺激远程输出调控。（提供厂家盖章注册证）

11.具有肌电和压力两种评估方式，压力气囊自动充气，评估全程语音模板提示。

12.预设多种肌肉功能评估方案，包括盆底肌肉评估和外周肌肉评估等，支持多媒体动画形式评估。

13.具有四通道肌电采集，可对盆底肌、腹肌、臀肌及内收肌进行同时监测，并生成报告，计算各肌肉异常收缩程度的指标。

14.评估报告对各评估指标打分，计算总得分，并具有反映腹肌异常收缩程度的指标。

15.治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

16.具有各类尿失禁、神经源性膀胱、膀胱过度活动、盆腔脏器脱垂、便秘、慢性盆腔疼痛、性功能障碍、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案。

17.肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式。

18.经皮神经电刺激至少包括连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解。

19.可根据评估结果自动生成个性化磁电联合方案，并支持与同品牌的盆底磁设备之间数据共享。

20.治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。

21.可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈。

22.支持将设备的训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至同品牌手持式盆底生物刺激反馈类设备。并支持医护人员远距离查看该手持式设备的治疗数据。

23.配置信息综合管理系统，具有网页端和APP端两个平台，可实现治疗预约、设备管理、患者宣教和家庭训练监督等功能。

24.数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示。

产后康复--脉冲磁刺激仪

1、产品适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、辅助评定和治疗。

2、产品应符合YY/T 0994-2015标准，且通过EMC电磁兼容测试。

3、★产品组成至少包括电脑一体机（独立外置）、刺激发生器（独立外置）、液冷循环系统（独立外置）和盆底刺激线圈，所有组成均采用分体式结构设计，不接受刺激发生器和液冷循环系统内置于一体机箱设计。（提供相关证明并加盖厂家公章）

4、最大磁感应强度≥8T。输出脉冲刺激频率范围≥0-100Hz。

5、★磁感应强度的最大变化率范围≥25-120KT/s。（提供注册检验报告并加盖厂家公章）

6、★脉冲上升时间调节范围≥40-120μs。（提供注册检验报告并加盖厂家公章）

7、★双相波脉冲宽度范围≥200～400μs。（提供注册检验报告并加盖厂家公章）

8、★独立外置分体式刺激发生器（非与液体冷却主机内置于同一机箱），内置微电脑，并配置显示屏，可脱离上位电脑单独工作。可直接在显示屏内选择所需磁刺激治疗参数开启治疗。（提供相关证明并加盖厂家公章）

9、★独立外置分体式液体冷却主机（非与刺激发生器内置于同一机箱），采用智能液体冷却，配置显示装置，实时监控温度和循环状态。（提供相关证明并加盖厂家公章）

10、★具有压力气囊反馈装置，可实现体外压力生物反馈评估和训练功能，不接受非压力气囊的其他反馈装置。

11、刺激线圈与刺激发生器采用外部插拔式连接，临床可以自行手动更换刺激线圈，便于多个刺激线圈切换使用。

12、配置≥21寸触屏一体机，治疗座椅背靠可调节。

13、具有多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式和爆发脉冲刺激模式。

14、内置多种盆底疾病及骶神经调控方案，包括尿失禁、膀胱过度活动、盆腔器官脱垂、便秘、性功能障碍、神经源性膀胱等。

15、可根据盆底功能评估结果自动生成个性化磁电疗程治疗方案，智能调节刺激频率、刺激时间等参数。

16、支持疗程方案及单个方案自定义，可对刺激频率、刺激时间、休息时间以及治疗时间等进行编辑，支持多个阶段不同方案组合。

17、支持运动诱发电位检查功能，并生成MEP报告。

18、支持治疗数据查看、导出、导入、删除等操作，可进行多条件数据检索及工作量统计。

19、支持与同品牌电刺激生物反馈设备之间数据共享，包括患者基本信息、病史信息、诊疗记录等。

产后康复--产后康复治疗仪

1．★注册适用范围至少包括催乳及子宫复旧。（提供厂家盖章注册证）

2．★肌电信号测量范围≥5-2500μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

3．刺激频率≥0.5–900Hz，刺激脉宽≥10–900μS。

4．★设备具有触摸显示屏，屏幕尺寸≥10寸，电流强度调节旋钮≥4个，内置高容量锂电池。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

5．★可输出单相波、双相波和交替波三种基准脉冲波形。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

6．★可通过主机或配套平板电脑或配套手机实现红外扫描和指纹识别功能。（提供厂家盖章技术参数或注册检验报告）

7．具有数十种妇产康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，且每个方案具有操作示意图。

8．可实现变频刺激、爆破刺激、关联刺激、多阶段刺激等多种刺激模式。

9．具有联网功能模块，支持与台式电设备以及服务器联网。

具有数据管理功能，可进行查看、删除、导入以及导

产后康复--超声波子宫复旧仪

1.功能要求：用于促进子宫复旧，包括促进恶露排出，快速缓解产后疼痛；

2.★主机：显示屏幕不小于15英寸，全触摸屏无按钮设计，方便整机消毒；

3.推车：一体化台车设计，性能稳定可靠；

4.声工作频率：≥840kHz±10%；

5.额定输出功率：≥7.3W±20%，分档位设置；

6.治疗头焦平面距离：≥46mm±15%；

7.波束类型：会聚型；

8.脉冲重复周期：≥20ms，调制波形：矩形波；

9.进液防护程度：治疗头满足IPX7；

10.治疗头侧壁不需要的超声辐射：治疗枪侧壁手持部位上，不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强应小于 100mW/cm2；

11.★定时时间：1～60min 范围内可调，调节误差不超过±3s 或设定值±1%的两者中的 较大值；

12.★通过高效驱动电路设计，实现更高的电声转换效率，配合铝合金外壳进行散热传导，防止探头温度过高，且避免治疗头上增加散热孔导致耦合剂污染；

13.治疗头超温：治疗枪辐射表面的温度应不超过 41℃；

14.可配置隔离透声膜，防止交叉感染；

15.具有治疗档位和治疗时间设置功能；

16.具有音频提示功能；

17.具有开始/暂停输出功能；

18.★具有负载检测、运动检测、过温检测等多种安全保护机制；

19.★具有电池，无需供电可移动至床旁使用，续航能力≥2小时；

20.★具有耦合剂加热功能，提升患者舒适度；

21.★具有自动治疗功能，减轻医护人员工作量；

22.★具有转速档位设置功能；

23.★具有超声电刺激功能；

24.★具有电极脱落提示功能，保障患者安全；

25.★支持双人同时治疗，效率更高；

26.★治疗方案支持自定义、多方案设计；

除颤仪

1.重量：≤4.6kg（含电极板）

2.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

3.支持中文操作界面。

4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（需提供NMPA注册证明材料）。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

8.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型（需提供NMPA注册证明材料）。

9.可配置带放电按键的体内除颤电极板。

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

15.★体外电极板支持病人接触状态显示。

16.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

17.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

18.★可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

19.★提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

20.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

电子喉镜

1、内窥镜主机    数量1台

1.采用集成光源的一体式设计

★2.支持同一台主机兼容软镜和硬镜摄像头

★3.前面板具备≥8英寸触摸屏，支持中英文界面，软硬镜分别具有专用界面，且连接摄像头或软镜时，可自动匹配相应的操作界面；

4视频输出信号：软硬镜均支持1080P 60Hz信号输出

5具备DVI和SDI信号输出接口各≥2个，USB接口≥3个

6连接软硬镜时分别支持≥3种测光模式

7全数字化图像处理，支持图像降噪

8支持图像增强，≥3档8级可调

9支持色彩增强，≥3档8级可调

10色调调节支持红色、蓝色与饱和度各±8级可调

11支持对比度增强与自动增益

★12电子放大倍数≥4倍

13摄像头快捷按钮3个，并可自定义以下功能：冻结、电子放大、测光模式、自动增益、图像增强、图像亮度+、图像亮度-、对比度、白平衡、照明模式

14摄像头防水等级IPX7

15摄像头具备报警提示功能和掉电保存功能

★16支持镜体热插拔

17支持≥3种特殊光照明模式

18具备光电复合染色成像与聚谱成像功能，提高中远景下病灶识别和早癌筛查的效率

19支持增强白光，提高浅层血管辨识度

20支持自动白平衡与白平衡记忆功能

21支持手动与自动亮度调节，调光级别≥19级

★22支持去摩尔纹功能，可通过摄像头连接纤维镜并实现清晰视野

23连接硬镜摄像头时，支持≥10种手术模式选择：腹腔镜模式、胸腔镜模式、宫腔镜模式、膀胱镜模式、关节镜模式、鼻窦镜模式、气管镜模式、输尿管镜模式、电切镜模式、纤维镜模式等

24支持图像冻结，并支持≥5种方式实现（镜体按钮、脚踏开关、触摸屏、键盘、摄像头按钮）

25支持透光功能，持续时间大于6秒

26光源总通光量≥1500lm

27光源工作寿命≥30000小时

电子鼻咽喉内窥镜     数量1套

1视场角≥120°

2景深范围2~50mm

3分辨率：工作距离7mm时，中心分辨率≥14.5lp/mm

4弯曲角度：上弯≥130°，下弯≥130°

5具备弯曲角度锁定功能

6工作长度≥365mm

7头端部外径≤4.8mm，

8主软管外径≤4.9mm，

9最大插入部外径≤5.7mm

10器械孔道内径≥2.0mm

11吸引量≥200mL/min

12远程控制按钮≥4个

13支持戊二醛浸泡消毒和灭菌

14色彩还原性≥4级

15防电击等级：BF型

16进液防护等级为IPX7

17有镜体信息存储功能

专业医用监视器    数量1台

1监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16:10比例高亮度、高清液晶显示

2监视器尺寸≥24英寸

3分辨率≥1920×1200

4视角：≥水平178°，≥垂直178°

5、信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video

内窥镜台车       数量1台

1专业内镜用台车

2监视器承载臂可360°旋转调节，监视器升降行程≥15cm

3静音万向轮，带刹车功能

包3

设备需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字胃肠机 | 台 | 1 |
| 2 | 腹腔镜 | 台 | 1 |
| 3 | 全自动精子分析仪 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动血球+CRP分析仪 | 台 | 1 |
| 6 | 血凝仪 | 台 | 1 |
| 7 | 全自动发光仪 | 台 | 1 |
| 8 | 全自动尿分析仪尿沉渣 | 台 | 1 |
| 9 | 全自动妇科分泌物系统 | 台 | 1 |
| 10 | 电动多功能手术床 | 台 | 3 |
| 11 | 血气分析仪 | 台 | 1 |
| 12 | 纤支镜 | 台 | 1 |
| 13 | 微量元素 | 台 | 1 |
| 14 | 液基细胞制染片机 | 台 | 1 |
| 15 | 电解质分析仪 | 台 | 1 |
| 16 | 洗板机 | 台 | 1 |
| 17 | 多参数心电监护仪（带麻醉深度检测） | 台 | 2 |
| 18 | 全自动粪便培养分析仪 | 台 | 1 |
| 19 | 超低温冰箱 | 台 | 2 |
| 20 | 生物安全柜 | 台 | 2 |

数字胃肠机

1、功能：满足临床消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影等常规放射诊断需要；能实现各部位的平板数字化透视及摄影，实现数字图像储存管理等功能。

2、配置：

2.1、遥控操作台          1件

2.2、X射线高频高压发生器 1件

2.3、多功能诊断床        1台

2.4、滤线栅              2件

2.5、X射线管             1件

2.6、电离室              1件

2.7、动态平板探测器      1件

2.8、采集工作站          1套

3、电源条件：

3.1、电压：380V±38V

3.2、频率：50Hz±1Hz

3.3、容量：≥105kVA

3.4、内阻：≤0.17Ω

4、高压发生器

4.1★、最大功率≥65KW

4.2、主逆变频率≥480KHz

4.3、摄影

4.3.1、管电压：≥40kv—150kv 分档调节

4.3.2、管电流：≥800mA分档调节

4.4、透视

4.4.1、管电压：≥40kv—125kv 连续可调

4.4.2、管电流：连续透视：最小≤0.5mA ，最大≥10mA ；

脉冲透视：最小≤5mA，最大≥20mA

5★、国际知名品牌X射线球管

5.1、球管焦点：大焦/小焦  1.2mm /0.6mm

5.2、输入功率：大焦点≥75kW   小焦点≥27kW

5.3、阳极热容量：≥300KHU

5.4、旋转阳极速度：≥9700rpm

6、多功能诊断床

6.1、床面横向移动范围≥220mm

6.2★、床体起倒范围 ≥+90°～0°～ -25°

6.3、SID≥1800mm

6.4★、点片装置纵向移动≥1000mm

7、滤线栅

7.1★、两块，会聚距离分别为 100cm/180cm

8、动态平板探测器

8.1、有效面积≥430mm(H)×430mm(V)

8.2、相素矩阵≥3072(H)×3072(V)

8.3、相素间距：≤140μm

8.4★、连续透视最高帧频≥30fps

8.5、空间分辨率 ≥3.7lp/mm

8.6、A / D转换 ≥16bit

9、数字化X线摄影透视操作系统

9.1、工作站硬件

9.1.1、Windows10及以上操作系统

9.1.2、CPU：相同或者优于I5-12400

9.1.3、内存: ≥6G

9.1.4、硬盘：≥1TB

9.1.5、显示器：≥24英寸

9.2、工作站软件

9.2.1、登记：常规登记、紧急登记、增加协议

9.2.2、选择患者体型：儿童、瘦体型、正常体型、胖体型

9.2.3、浏览工具：放缩、水平翻转、垂直翻转、左转90度、右转90度、放大、缩小

9.2.4、系统工具：文本标记、前体位标记、左标记、右标记

9.2.5、打印模板、设置、保存报告；报告打印：快速打印、打印报告；图像归档

9.2.6、刻录、打印：删除图像、图像存储、浏览图像、报告

9.2.7、系统设置：基础设置、注释信息、工具、多屏设置、采集设置、界面

9.3★、具有：心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量的功能；

9.4★、具备长骨图像自动拼接功能

腹腔镜

一、摄像主机

1.具备4K图像处理性能，能够输出3840x2160 和 4096x2160 超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800 万；

2.★支持≥8种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏 - 四分屏、绿色荧光 - 四分屏、黑白荧光 -四分屏、彩色荧光 - 四分屏。不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。

3.具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

4.具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。

5.具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。

6.主机支持升级3D功能，连接3D电子内窥镜可直接实现3D观察（以产品注册证、产品说明书。产品彩页为准）。

7.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.5英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

8.主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个 USB 存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

9.具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps。

10.具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号， 2 路高清信号，

11.智能识别镜种，自动调整画幅致合适大小且剧中，无需手动反复调节，确保不同术式均可呈现最佳显示效果（以产品注册证、产品说明书。产品彩页为准）。

12.主机具有外部视频输入接口≥1个，至少包括HDMI或DVI其中一种，可实现同屏实时显示和录制两个不同画面，无需术后反复剪辑对齐录制时间线，提高效率（以产品注册证、产品说明书。产品彩页为准）。

13.可在通过主机输入端口实现双镜联合，包含宫腹联合、胃肠镜和腹腔镜联合、三维重建和胸腹腔镜联合、超声和腔镜联合等

14.信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理。

15.主机具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

16.具有画幅自适应调控功能开关，实现自动全屏，可根据临床需要，选择开启

17.电击程度分类防除颤 CF 级别I 类.

二、摄像头

1.荧光摄像头（不含电缆）重量≤240g，线缆长度≥400cm

2.白光信号采用白光CMOS逐行扫描成像，荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像

3.具有自动对焦功能，可短按AF键实现一键对焦

4.具有≥3个自定义摄像头按键，能支持≥5个自定义功能，有20种可自定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置

5.摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别I 类；

三、冷光源

1.设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.5英寸，可在触摸屏上进行LED光源的参数调整；

2.白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm；

3.设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源

4.LED灯泡工作寿命≥50000小时；

5.具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度

6.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光

7.具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命

8.与摄像主机同一品牌已产品注册证为准。

四、气腹机

1.流速大≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；

2.压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

3.采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息；

4.具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

5.★具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥9L/min；

6.气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

7.与摄像主机为同一制造商，以产品注册证为准

五、腹腔镜

1.与摄像主机为同一制造商，以产品注册证为准；

2.直径≥10mm， ≥30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

3.视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

4.大景深光学视管，有效景深3mm-190mm；

5.可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥400次

六、监视器

1.4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸

2.可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式

3.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示

七、台车

1.台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力

2.具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳

3.台车可放置32寸/55寸医用4K医用监视器，节约手术室空间

全自动精子分析仪

1.产品组成与功能

1.1设备一体化设计，内置电动相衬显微镜、计算机系统、温控系统、电源系统、精子计数池及精子质量分析管理系统软件

1.2适用范围：精子浓度检测、动力学分析、精子形态学识别分类及精子DNA分析。

1.3恒温控制功能：温控范围36.5℃±0.5℃范围内，控温精度±0.1℃。

2.精子动力学分析

2.1可在明场和相衬条件下进行动力学和浓度分析，每个标本至少分析200个精子且至少采集6个视野的精子运动视频图像，或不足200个精子时至多采集60个视野的精子运动视频图像。精子运动视频图像清晰，每个运动视频拍摄时长≥1s，且视频被完整分析。

2.2长度测量误差要求：精子质量分析仪测量被测物（0～100微米）长度，最大允差±3%。（检验报告证明）

2.3精子识别符合率≥96%。

2.4可在明场和相衬条件下，进行精子活力a级、b级、NP、IM、PR分级及总活力（PR+NP）分级，a级≥90%，b级≥96%，PR(a+b级)≥95%，NP(c级)≥96%，IM(d级)≥92%，总活力(PR+NP)≥97%。

2.5分别在明场和相衬条件下，进行“直线运动精子数”、“快速直线数”的计数，其符合率均≥98%。

2.6精子动力学分析，单标本的分析时间≤35秒。

3.精子形态学分析

3.1每个标本至少分析200个精子至少6幅图像，当精子数量达不到时最多采集160幅图像。

3.2自动聚焦采集图像,精子静态图像清晰率≥98%

3.3杂质误认率≤2%

3.4自动识别形态分析精子总数的符合率≥99%。（检验报告证明）

3.5自动识别正常形态精子个数的符合率≥98%。

3.6自动识别异常形态精子个数的符合率≥98%

3.7自动识别头部异常精子个数的符合率≥97%。

3.8自动识别“锥形头精子”个数的符合率≥97%

3.9自动识别“梨形头精子”个数的符合率≥97%

3.10自动识别“圆形精子”个数的符合率≥97%

3.11自动识别“颈部和中段异常精子”个数的符合率≥97%

3.12精子形态学分析一个标本的时间≤60秒

4.精子DNA碎片分析

4.1每个标本至少分析200个精子至少6幅图像，当精子数量达不到时最多采集80幅图像。

4.2杂质误认率≤2%。

4.3自动识别“计数精子数”，其识别结果符合率≥98%。（检验报告证明）

4.4自动识别“存在DNA碎片精子”，其识别结果符合率≥97%。

4.5自动识别“无DNA碎片精子”，其识别结果符合率≥98%。

4.6精子DNA碎片分析一个标本的时间≤60秒。

4.7精子DNA碎片分析报告项目

4.7.1分析项目：计数精子数、存在DNA碎片精子、无DNA碎片精子、大晕圈精子、中晕圈精子、小晕圈精子、无晕圈精子。

4.7.2计算项目：精子DNA碎片率、精子DNA完整率。

5.质控功能

5.1分析仪能进行95%可信区间检验：能对同一标本中精子浓度进行95%可信区间检验。

5.2分析仪能自动保存“精子浓度”、“活力分级”的质控结果，绘制动力学质控图曲线，并能打印输出。

5.3分析仪能自动保存“异常形态精子(%)”的质控结果，绘制形态学质控图曲线，并能打印输出。

5.4分析仪能自动保存“精子DNA完整率”的质控结果，绘制DNA质控图曲线，并能打印输出。

5.5分析仪能进行录制活力视频、导入活力视频并对其进行动力学分析。

5.6分析仪能手工录入不同操作者的标准差，绘制S图，并能打印输出。

5.7分析仪能手工录入人员A和人员B的测量值、均值、差值，绘制Bland-Altman图。

5.8分析仪能手工录入样本A和样本B的测量值，绘制Yudon图。

6.重复性

6.1分析仪在明场和相衬下进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

6.2分析仪进行精子形态学分析精子个数，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

6.3分析仪进行精子DNA碎片分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

7.稳定性

7.1开机8小时内，分析仪在明场和相衬下进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

7.2开机8小时内，分析仪进行精子形态学分析精子个数，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

7.3开机8小时内，分析仪进行精子DNA碎片分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

全自动生化分析仪

1.	仪器类型：全自动随机任选分立式；急诊优先检测

2.	测试速度：单模块测试速度≥2000T/H，单模块ISE速度≥600T/H，整机≥2400T/H.

3.	测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法

4.	分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持单/双波长，线性和非线性校准

5.	试剂系统：盘式试剂盘，≥140个试剂位

6.	样本加样：最小加样量≥1.5μl， 0.1μl步进

7.	★样本针：钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测、机内超声波清洗功能

8.	试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

9.	吸光度线性范围：0-3.5Abs

10.	清洗系统：≥9阶清洗

11.	测试管理：具有紧急停止、实时杯空白自检功能、水质检测功能、按样本排序的优化测试流程功能、测试过程中自动按避免交叉污染安排测试流程功能、双项同测、智能关联检测、前带检测功能、酶线性拓展功能、底物耗尽检测功能、高浓度废液桶具有液面检测功能。

12.	★支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数；

13.	★拓展功能：与同品牌全自动发光仪或同型号生化分析仪联机，支持与同品牌全实验室自动化流水线连接

14.	反应盘恒温装置：恒温槽固体直热，日常免维护保养

15.	反应杯：硬质石英玻璃杯永久使用

全自动血球+CRP分析仪技术参数

1、全自动血液分析流水线基本功能及要求

2、全自动血液分析流水线由两台全自动五分类血液细胞分析仪通过轨道连接组成。

3、★具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、体液常规检测等功能。全血细胞计数+五分类+NRBC检测速度≥220个样本/小时，全血细胞计数+五分类+NRBC+CRP检测速度≥200个样本/小时。

4、可随时插入急诊标本。

5、质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。

6、提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。

7、功能模块基本功能及要求

8、检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

9、★报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。

10、★单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。

11、★进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CDR+CRP用血量≤20μl。

12、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。

13、末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检。

14、末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。

15、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

16、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

17、具有全自动网织红细胞检测功能，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

18、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

19、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

20、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

21、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

22、配备原厂中文报告及数据处理系统。

血凝仪技术参数

1	检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。

2	测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ、LA等。

3	检测速度：检测速度PT≥450 T/h，综合五项检测速度≥90样本/h。

4	检测通道：具有20个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

5	样本量预检：自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。

6	★样本质量核查：对每个样本进行HIL质量核查；独立的预检池，不额外消耗反应杯。

7	试剂位：机载试剂位≥57个；冷藏位具有全盘搅拌功能。

8	试剂仓：试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。

9  ★试剂装卸载：具有独立的试剂装载区，支持实时在线更换试剂；独立废杯盒，自动丢弃已用完试剂。

10  ★冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。

11  ★加样针：加样针（包含样本针和试剂针）≥5根。

12  闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

13  反应杯：具备双层废杯收纳盒，支持不停机倾倒废杯。

14  LED光源：LED持久光源，无需定期更换。

15  ★APTT纠正试验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。

全自动发光仪

1.	仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测；

2.	测试速度：最大测试速度≥500T/H

3.	分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法；

4.	视觉识别：能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性。

5.	样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗，样本针携带污染率<0.1ppm

6.	样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

7.	试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

8.	反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样

9.	反应温度：控制在37℃±0.1℃

10.	混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术。

11.	生物安全：可进行反应后物质固体和液体分离技术

12.	磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

13.	校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

14.	质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

15.	溯源性：符合国际量值溯源体系要求

16.	拓展功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；也可以与同品牌全自动生化仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线TLA

17.	检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测，全部检测项目要≥65项

18.	TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测

19.	NMPA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有NMPA认证

20.	校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证

21.	能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测

全自动尿液分析仪参数

1.设备构成;由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块、样本装载与传输轨道模块及上位机操作分析软件系统构成

2.★检测原理和技术;尿液干化学检测采用光电比色原理+折射法+散射法，尿液有形成分分析采用机器视觉成像

3.检测项目：干化学测试项目≥14 项，同时能提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）；

理学：颜色（RGB 三原色法）、浊度（散射法）、比重（折射法）；

有形成分自动识别测试项目≥25项，≥9个红细胞位相相关参数，3个直方图，2个散点图，2个研究参数，≥30个人工自定义参数

4.测试速度;单模块干化学检测：≥240T/H  单模块有形成分检测: ≥80T/H  联合检测速度：≥80T/H

5.装载容量;一次装载≥100份待检标本

6.样本要求：原尿上机，无需离心或沉降，无需染色

7.★整体化统一报告：尿液干化学分析结果+尿液有形成分分析结果+尿液有形成分实景图像+红细胞位相结果

8.报告审核：具有自定义审核模式设定方式，可以自由设定审核条件

9.★试剂耗材：除清洗液、试纸条、保养液外无需特殊液体试剂（如：染液、稀释液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与

10.急诊测试：干化学检测和有形成分检测模块均独立支持单个急诊样本检测

11.密闭样本管：系统支持使用配套薄膜密闭样本管，无需开盖

12.条码扫描：内置360°旋转条码扫描

全自动妇科分泌物系统

1.检测速度:≥30个标本/小时

2.加样方式;6 试管自动进样，自动混匀吸样

3.样本量;最小样本量500ul

4.携带污染率;TIP式取样，一标本一耗材，无交叉污染

5.检验方法;形态学自动镜检与功能学检测相结合

6.检验原理;形态学：自动染色、物镜自动转换、CCD数字图像成像、自动识别、实景图动态采集  功能学：自动温育、自动加注显色试剂、CCD数字图像成像、自动判读结果、智能联合决策

7.形态学参数:检测指标：上皮细胞、白细胞、线索细胞、真菌孢子、菌丝、滴虫、球菌、杆菌、清洁度等有形成分

精密度：梯度重复性一致率≥95%

自动评价：Nugent评分、AV评分

放大倍数：10x10、10x40

聚焦方式：多层多点自动聚焦，全视野扫描，微调步距≤0.5 um

采图数量：1~10400幅

8.功能学参数;检测项目：pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸酐酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、普氨酸氨基肽酶、β-葡萄糖醛酸苷酶

检测卡反应条件：温育温度37℃恒温，偏离≤±1℃；10min

扩展功能：支持扩展同原理其他检测卡

9.报告单样式;形态学与功能学综合报告，常规模式与微生态评价模式自由选择，图文并茂

10.检测通量:装载贮藏位，计数板50片，检测卡6片

11.数据储存量;≥50万个结果

12.可联医院计算机网络，数据库连接LIS系统

13.电源电压;A.C.220V,50Hz,输入240VA，熔断器，T3.15A250VΦ5x20

14.工作环境;温度5-40度，湿度：≤80%

电动多功能手术床

1、台面长宽：2040（±20）×535（±20）mm；

2、台面高度：最低720(±20)---最高1030(±20)mm（电动）；

3、台面纵向平移：300mm（电动）；

4、台面左、右倾斜（侧倾）：≤20°（电动）；

5、台面前倾≤23°后倾≤23°（电动）；

6、背板上折：≤83°下折：≤17°(电动）；

7、头板上折≤28°下折≤17°（手动）；

8、腿板上折≤15°下折≤90°外展90°可拆卸（手动）；

9、电动刹车；

10、腰桥升降120mm（±10） ；

11、额定承重：180kg

血气分析仪

★1、检测项目：可以一次测试同时出PH，PO2，PCO2，K+,Ca2+,Na+，Cl，Lac，Glu，HCT十个项目的检测结果，并有POP，HCO3等24个计算参数

2、方法学：微流控电化学法，电化学传感技术，仪器不含液路，其配套试剂为血气测试卡，血气生化试剂包，干式血气，仪器故障率低，临床故障自我排查方便，换张卡检测即可

3、上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡，水平进样

4、电源连接：具有内置充电电池，断电满足连续≥50个测试

5、工作模式：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，单次独立包装测试卡，无交叉污染；内置进样器卡槽，无生物污染，安全有效

6、测试速率：≥20个测试/小时，时效性强；测量时间：从开始测量样本到出结果≤70秒，开机无需预热，迅速进入待测状态；更换试剂包后无需等待管路冲洗时间，即插即用

7、检测通道1个检测通道，仪器内无管路，仪器内无电极，无需定标气体，免维护

8、检测样本量：≤80 ul

9、显示系统：≥8寸全触摸彩屏，仪器内含有酸碱平衡图，具有数据处理和存储能力，可以辅助医生判读

10、软件系统：Linux操作系统，可使用虚拟键盘

11、结果数据管理：具有智能选择结果查询时间区间进行结果管理

12、储存及运输 试剂卡常温储存≥9个月，2-8℃储存≥12个月，试剂包2-8℃保存≥6个月效期

13、打印系统，内置热敏打印机，可外接USB扫描仪

14、通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口

15、通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接

16、重量≤ 6.5Kg（含电池）

17、质控管理：每次测试前自动进行内部标定，电子仿真器质控，提供标准质控液

纤支镜

一、设备名称：高清支气管镜系统

1、产地：国产品牌机

★2、主机光源分体式设计（外置LED冷光源）

二、主要技术规格和功能

1、高清电子支气管镜    1根

★1.1 插入部旋转角度 左120°/右120°

1.2 视场角：≥120º

★1.3 头端部外径：≤3.8mm

★1.4 嵌道直径：≤2.2mm

1.5 景深：2-100mm

1.6 弯曲角度：上≥210º、下≥130º

1.7工作长度：≥600mm

1.8具备弯角锁定功能

2、图像处理器系统：

★1、主机光源分体式设计

★2、具有HBE强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织；

3、具有自动调光功能,可以选择平均测光和峰值测光模式；

4、具有构造强化功能；

5、具有轮廓强化功能，可突出显示病变组织范围及轮廓；

6、具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号；

7、具有色调调节功能“R”，“B”调节：±35级，亮度调节：“Y”调节：±35级；

8、可冻结实时图像、可缓存幅冻结图像；

9、具有USB 存储功能，可在U 盘中存储视频和图片，具备录像功能；

★10、主机可兼容同品牌电子胃镜、电子肠镜、电子鼻咽喉镜；

3、LED冷光源：

1、电压：220V    频率：50Hz；

2、灯泡：LED冷光源；

3、输出总光通量：主灯普通模式300lm；

4、主灯、备用等色温：3000-7000K范围内；

5、灯泡平均寿命：连续使用≥10000小时

4、≥19寸高清晰医用彩色监视器

1模拟输入：DVI/VGA、CVBS、S-VIDEO、YPbPr/RGB

2屏幕图象质量: 可根椐菜单选定可调

3显示器底座: 高度可调

5、工作台车:   配套的专用仪器台车

三、总体配置

1、高清电子支气管镜                                                1根

2、图像处理系统                                                    1台

3、LED冷光源                                                      1台

4、高清晰医用彩色监视器                                            1台

5、专用仪器台车                                                    1台

6、内镜专用图文工作站					     						1套

微量元素

方法学：原子吸收光谱法

专利技术：独有的多通道夹角专利技术，保证了检测结果的准确性及稳定性

光源：两个及以上复合元素灯

雾化器：高效金属雾化器

可提供与仪器配套使用的全套试剂（包括检测试剂、校准品、质控品），并取得医疗器械注册认证（二类）

具有国家二级标准物质

安全措施：采用三重保护装置（防回火器、压力控制、流量监视）

检测样本类型及用量：全血40微升

检测元素种类：一次进样,可以同时测试铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量

检测时间：小于4s

通道数：五通道

精密度：对铜、锌、钙、镁、铁的不精密度不大于1.0%（Abs>0.1）

光学单色器：全息光栅单色器

原子化器：预混合型100mm单缝全钛燃烧器

波长范围：190 -650nm

光谱带宽：0.15-2.0nm

吸光度：0 -2 Abs

基线稳定性：每30min内各线基线稳定性不应超过0.005Abs

检出限：铜的检出限≤0.02μg/mL

测量结果：专用软件自动计算、整理、存储并打印，并与LIS系统无缝连接

液基细胞制染片机

1.保存液瓶内置标准离心管，避免标本转移过程中出现错误，减少操作过程。

2.标本处理与制片染色在同一台机器上自动完成。

3.用可移动注射器完成染色液的加注，染色液不流经管道，避免染色液堵塞管道的难题。

4.使用翻倒方法排除废液，彻底杜绝交叉污染。

5.注射器处理标本后自动卸载到机外，避免注射器位的污染。

6.使用特制的注射器处理标本，只需一次离心，操作简单，自动化程度高。

7.废液盘可移动，便于清洁卫生。

结构巧妙，制片质量可靠，机器故障率极低

自动处理：  每次能处理1～24片标本

10.1～24片/每次制片染色时间：约25～60分钟

11.制片直径≥16mm

12.有巴氏及HE两种染色方式可供选择

13.文字屏：≥3.7英寸

14.电源电压：AV220V±10%   50Hz±2%   功率消耗＜300W

15.整机体积：936×525×560mm3

16.整机净重量：≥约60kg

17.操作温度：10～30℃

18.操作相对湿度：20％～80％

电解质分析仪

产品名称：全自动电解质分析仪

检测项目：K+、Na+、Cl-、Ca、pH、CO2、AG (AG为计算项目)

方法学：离子选择电极法

最快速度：电解质项目≤45s/标本，CO2项目≤30s/标本

样本量：100-200ul

样本类型：血清、全血

★进样系统：进样系统与仪器主机为整机一体化设计，而非组合式设计；真正实现电解质分析的全自动化，且支持离心管直接上机测试。

★样本盘：单盘≥60个样本位（含4个急诊位）

★采样能自动感应液面高度、内外壁同时清洗、能垂直和水平运动下，带防撞保护功能。

操作系统：Linux操作系统，≥800×480彩色 LCD全触摸显示屏显示。

★试剂系统：使用一体化纸质环保试剂包

可存储10万个以上的检测结果，内嵌式条码扫描仪。

输出方式：屏幕显示、高速热敏打印机、实时RS-232数据接口，支持LIS系统连接

质控查询范围：30天，可打印质控数据和曲线。

★电极内充液有注册证书

★提供人血清无机成分电解质标准物质生产单位出具的标准物质证书。

有ISO 13485、ISO 9001认证证书

其他性能参数：

K的重复性CV≤1.0%, Na的重复性CV≤1.0%, Cl的重复性CV≤1.0%, Ca的重复性CV≤1.0%, pH的重复性CV≤1.5%

洗板机

1冲 洗 头：可清洗≥96孔板

2可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

★3触摸屏操作，没有物理按键，操作便捷。

4有A/B二种清洗液可选，适应多方面的要求。

5用户可自定义≥64个洗板程序，存储≥10种酶标板型。

★6有标准吸和两点吸液功能，洗液距离可调。

★7有底部洗功能，清洗次数可调，保证洗板效果。

8具有二个清洗液通道，一个冲洗通道。

9两种清洗头≥8通道，≥12通道清洗头可互换。

10残留量：平底板≤3µL，V、U型板≤2µL

11清洗次数，吸液次数，清洗排数，加液量，浸泡时间可调。

12有完备的管道冲洗功能，大幅度降低管道堵塞现象。

13 系统能持续产生真空用于排液。

多参数心电监护仪

1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

2、≥15.6英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作

3、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

4、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

5、★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

6、ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

7、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

8、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

9、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

10、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

11、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

12、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

13、提供灌注指数（PI）的监测

14、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

15、支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

16、有创压适用于成人，小儿和新生儿

17、支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测18、技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

19、支持升级麻醉深度BIS模块，模块作为监护仪模块通过三类注册。

20、支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

21、支持升级PiCCO技术监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，提供完整的血流动力学参数监测

22、支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标。

23、支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量

24、支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

25、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

26、支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

27、提供CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程

28、支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

29、支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

30、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

31、工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

32、支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

全自动粪便培养分析仪

1单机检测速度 ≥ 85个标本/小时（提供CFDA检测报告证明仪器速度达到此标准）

2流动石英计数池，通道数≥2通道

3样本稀释方式≥5种以上稀释方式

4金标项目报告格式可定性和半定量报告模式

5显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能

6金标卡孵育检测通道≥20个独立检测单控孵育通道位，立体式多通道设计

7混匀方式机械旋转混匀，混匀旋转速度可调

8预设拍摄图片数量≥176视野，亦可自定义拍摄视野数目

9吸样方式，吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样

10有形成分检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、虫卵等成分

11粪便金标卡隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。（提供产品注册证和CFDA检测报告）

12单机仪器可同时一次性吸样检测≥5个金标卡

13标本一次吸样后仪器主机能满足同时≥3个不同时间点的金标项目检测：粪便隐血设定4分钟，轮、腺病毒检测设定12分钟，HP检测设定10分钟，以上项目可以在多个不同反应时间点同时检测，使免疫学的结果更准确

14单机金标试剂卡加载量≥200个试剂卡

15待检区容纳标本数≥50个，轨道式进样

16进样装置自动进样，进、出样位有密封罩

17仪器主机进样特设独立急诊位，急诊标本随到随测，不占用试管架位，不影响批量处理

18单机金标检测功能≥5个卡盒，试剂位≥5个，批量标本间仪器可同时设定并检测≥3个不同反应时间的项目，根据免疫学反应的特性，粪便隐血设定3-5分钟，轮、腺病毒设定10-15分钟，幽门螺杆菌设定10-15分钟

19 检出率：≥95%（提供CFDA检测报告）

20 重复性：浓度在50-200个/微升时，CV≤20%；浓度≥200个/微升，CV值≤15%（提供CFDA检测报告）

21采集杯滤网≥2层不同粗细滤网

22采集杯腔体≥3个由滤网隔成的腔体

23采集杯粘贴有提示标本取样方式和条形码粘贴位置提示

24图片拍摄方式每个视野最多可拍摄≥8层图片

25质控品配套与仪器相同厂家的粪便有形成分质控品(提供注册证）。

26与仪器相同厂家的FOB和转铁蛋白多水平非定值质控品（提供国家食品药品监督管理局检测报告）

27软件自带功能质控功能模块，直接上机进行质控操作

28真正具有双向通讯双工功能，能通过主机内扫码自动检测同一标本的多个反应时间点的金标项目（例如粪便隐血、转铁蛋白、轮、腺病毒、幽门螺旋杆菌等项目应设定不同反应时间），不需人工扫码，实现无人值守

29仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能

超低温冰箱

一、技术性能参数

1、样式：立式、单门

2、容积：≥348L

3、温度控制：箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内，显示精度0.1℃

4、制冷方式：直冷

5、用途：用于提供低温冷冻环境，供医疗机构储存血液制品、试剂等样本。

6、外部尺寸（宽×深×高）：≥869mm×989mm×1924mm

7、内部尺寸（宽×深×高）：≥490mm×612mm×1150mm

12、噪音等级：≤68dB（A）

二、结构功能特点

1、外部材料：喷涂钢板

2、内部材料：304不锈钢

3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡

4、外门：1扇；整体聚氨酯环戊烷发泡门；

5、脚轮：重型万向脚轮+底脚设计，方便用户移动设备。

6、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂；采用主流的双机复叠制冷系统，制冷性能更稳定；铜管管路，经久耐用。

7、温度控制：采用≥8寸智能全触感液晶屏，用户操作更加方便，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。

8、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能。

9、多重保护功能：密码保护功能，防止随意调整运行参数；USB口数据导出功能;延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

11、人性化设计：
（1）记录白板设计，满足用户随时记录数据；

（2）文件架设计，用户可方便地将纸质临时文件存放；

（3）双锁设计，确保存放物品安全；

（4）超大容量样本装载量设计，更能满足用户容积需求；

（5）≥8寸智能全触感液晶屏，用户体验更佳；

（6）标配2个测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

（7）四层门封条设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能

生物安全柜

一、技术指标：

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.通过GB 41918-2022 生物安全柜认证

3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s

4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

6.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数

7.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能

8.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度

9.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长

10.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上

11.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全

12.前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角

13.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警

14.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示

15.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示

16.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

17.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

18.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能

19.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体

20高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷

21.一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适

22.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便

23.柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间方便放置或移动物品及方便座椅推进

24.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面

25.外部尺寸≤（L×D×H）1100mm×760mm×2250mm

26.内部尺寸＞（L×D×H）900mm ×580mm×650mm